Postępowanie nr BZP.2710.17.2022.KWK

Załącznik nr 3 do SWZ

###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - PARAMETRY TECHNICZNE

###### Dot. postępowania pn.: „Dostawa Sonikatora biologicznego na probówki wraz z materiałami eksploatacyjnymi”.

###### Zestaw do sonikacji	(rodzaj urządzenia)

| LP. | Parametry wymagane | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym poprzez wskazanie/określenie konkretnego/jednoznacznego parametru/-ów oferowanego przez siebie urządzenia/sprzętu/podzespołów |
| --- | --- | --- |
| 1. | - W skład zestawu musi wchodzić: a) łaźnia sonikacyjna z rotorem o adapterze na probówki o objętości 1,5ml b) łaźnia chłodząca zapewniająca automatyczną kontrolę temperatury c) probówki (naczynka reakcyjne) o objętości 1,5ml; 3000 szt. | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Próbówki o objętości 1,5 ml 3000 szt. |
| 3. | - Urządzenie musi pracować przy częstotliwość fal ultradźwiękowych obejmującej zakres minimum 20-60 kHz | TAK/NIE Zakres pracy urządzenia - -częstotliwości fal ultradźwiękowych w zakresie ………..kHz |
| 4. | - Urządzenie musi posiadać funkcję regulacji: takich parametrów jak – częstotliwość, czas pracy oraz liczba cykli | TAK/NIE |
| 5. | - Urządzenie musi pozwalać na fragmentację DNA i chromatyny, fragmentację RNA, lizę komórek oraz ekstrakcję FFPE | TAK/NIE |
| 6. | - Urządzenie musi pozwalać na cięcie kwasów nukleinowych w zakresie obejmującym przedział 150-1000pz (par zasad) | TAK/NIE Zakres cięcia kwasów nukleinowych …………….pz (par zasad) |
| 7. | - Urządzenie musi posiadać możliwość pracy z probówkami o objętości: 0,2ml; 0,65ml; 1,5ml; 15ml | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| 8. | - Urządzenie musi zostać dostarczone z rotorem wyposażonym adapter umożliwiający fragmentację DNA/chromatyny w probówkach 1,5ml. Rotor musi być wykonany z wysokiej jakości trwałego tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej. Rotor z próbkami ma obracać się podczas pracy łaźni sonikacyjnej | TAK/NIE Rotor wykonany z …………. |
| 9. | -Probówki muszą być wykonane z wysokiej jakości polipropylenu -Próbówki mają posiadać wolną (nie zintegrowaną z naczynkiem) zatyczkę | TAK/NIE |
| 10. | - Minimalna łączna objętość jednorazowo hybrydyzowanych próbek przy objętości probówek 1,5ml nie może być mniejsza niż 600µl. | TAK/NIE Łączna objętość jednorazowo hybrydyzowanych próbek przy objętości probówek 1,5ml ………. µl |
| 11. | - Przy pracy z probówkami (naczynkami reakcyjnymi) 1,5ml, urządzenie musi posiadać zdolność fragmentacji DNA i chromatyny, ekstrakcji FFPE a także lizy komórek. | TAK/NIE |
| 12. | - Urządzenie (łaźnia sonikacyjna) musi posiadać dotykowy panel sterowania | TAK/NIE |
| 13. | - Urządzenie (łaźnia sonikacyjna) musi sygnalizować w czasie rzeczywistym o etapie pracy na jakim znajduje się łażnia sonikacyjna (m.in. fragmentacja/pauza) oraz posiadać funkcję sygnalizowania o nieprawidłowym działaniu urządzenia | TAK/NIE |
| 14. | - Urządzenie musi posiadać możliwość zapisania w pamięci minimum trzech protokołów | TAK/NIE Ilość protokołów zapisywanych w pamięci urządzenia……. |
| 15. | - Łaźnia chłodząca musi posiadać manualny włącznik, dobrze widoczny wskaźnik poziomu wody oraz elektroniczny panel kontrolny - Łaźnia chłodząca musi posiadać uchwyt ułatwiający jej przenoszenie oraz cztery nóżki (podpórki) | TAK/NIE TAK/NIE |
| 16. | - Urządzenie musi pracować w zakresie temperatur nie węższym niż 2-20 st. C | TAK/NIE Praca urządzenia w zakresie temperatur……………°C |
| 17. | - Urządzenie musi pracować w temperaturze otoczenia w zakresie minimum 15-25 st. C | TAK/NIE Praca urządzenia w temperaturze otoczenia w zakresie ……………°C |
| 18. | - Urządzenie musi pracować w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza - minimum do 80% | TAK/NIE Praca urządzenia w warunkach wilgotności względnej powietrza –…………..% |
| 19. | - Urządzenie musi być przystosowane do pracy przy napięciu elektrycznym 100-240 V i częstotliwości 50-60 Hz, 4.2 A, dodatkowo urządzenie musi być zaopatrzone w przewód (kabel) zasilający z wtyczką typu europejskiego | TAK/NIE |