OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - modyfikacja

Zestawienie parametrów bezwzględnie wymaganych i parametrów dodatkowych dla pomp insulinowych

| Parametry wymagane* |  |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |
| Rok produkcji: nie starszy niż 2024 rok |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |
| Zatrzymanie pompy |  |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |
| Blokada pompy lub pilota |  |  | Wymagana mechaniczna blokada uniemożliwiająca samoistne odkręcenie drenu i baterii – jeśli dotyczy | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Złożony/podwójny/wielofalowy |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min. z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |
| Programowanie bazy: |  | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/godz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |
| „Pamięć pompy” |  |  | Co najmniej: historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów lub wymiany zbiornika z insuliną Bezpośrednio z pompy dostępne: aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Umożliwia przegląd raportów z minimum ostatnich 30 dni za pomocą programu komputerowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| Program do sczytywania danych z pompy |  |  | Wykonawca wraz z pierwszą dostawą pomp insulinowych, dostarczy oprogramowanie (w wersji działającej lokalnie lub wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do sczytywania danych z pomp do komputera na użytek Poradni diabetologicznej Zamawiającego. Minimalne wymogi dotyczące programu komputerowego określono w załączniku 3.1. Wykonawca zainstaluje oprogramowanie, uruchomi program oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego, zapewni również prawidłowe działanie oprogramowania przez cały okres umowy. | TAK |  | Bez punktacji |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny" |  |  | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: - gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW (określeń węglowodany), - w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia wartości glikemii do pamięci pompy, która jest automatycznie pobierana do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia postępowania. | TAK |  | Bez punktacji |
| Automatyczne wypełnienie drenu |  |  | Tak – nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio tylko za pomocą funkcji w pompie | TAK |  | Bez punktacji |
| Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Zestawy infuzyjne |  |  | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu - co najmniej dwie długości | TAK |  | Bez punktacji |
| Serwis |  |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK (podać nr infolinii w kol. nr 3) |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 3.2 poniżej | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | W przypadku awarii pompy dostarczenie pompy zastępczej na okres naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | W przypadku awarii pompy Wykonawca dokona naprawy w czasie nie dłuższym niż 7 dni (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Koszty przesyłania pomp w ramach usług serwisowych pokrywa Wykonawca | TAK |  | Bez punktacji |
| Zasilanie pompy |  |  | Zasilanie pompy z baterii typu AAA, AA, powszechnie dostępnej w sprzedaży w placówkach handlowych takich jak: sieci supermarketów, stacje paliw, kioski typu „RUCH” sklepy ze sprzętem AGD i RTV i apteki. | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%. | TAK |  | Bez punktacji |
| Gwarancja |  |  | Minimum 24 miesiące od daty wydania/ uruchomienia pompy użytkownikowi. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, łączny okres gwarancji nie może być krótszy niż określony w ofercie | TAK podać | …………….. | 48 miesięcy 30 pkt 36 miesięcy – 47 miesięcy 10 pkt 24 miesiące – 35 miesięcy 0 pkt |
|  |  |  | Odbiór i dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego lub osoby wykonującej uprawnienia z tytułu gwarancji (użytkownik - pacjent) w wyniku wykonania obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Przekazanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego innemu użytkownikowi niż użytkownik pierwotny nie powoduje utraty gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi po dokonaniu dwukrotnej naprawy tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzone urządzenie na nowe wolne od wad w terminie 24 godzin (dni robocze) od stwierdzenia trzeciej usterki. | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie kraju | TAK (podać wykaz: pełne adresy, telefony, fax, e-mail w kol. nr 3) |  | Bez punktacji |
|  |  |  | W okresie gwarancji konieczność wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych | TAK/ NIE (podać w kol. 3 częstotliwość przeglądów okresowych) |  | Bez punktacji |
| Menu/język |  |  | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej |  |  | Te akcesoria, które muszą być – zgodnie z instrukcją obsługi – systematycznie wymieniane, Wykonawca dostarcza nieodpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych) | TAK |  | Bez punktacji |
| Instrukcja obsługi pompy |  |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] |  |  |  | TAK (podać zakres w kol. nr 3) |  | Bez punktacji |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Alarm wibracyjny |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Etui ochronne |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Wykonawca zapewnia instruktaż z obsługi pompy (Zamawiającego i każdego użytkownika/pacjenta). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie pierwszego instruktażu każdego pacjenta/użytkownika pompy z 7 dniowym wyprzedzeniem. Pierwszy instruktaż związany z podłączeniem pompy pacjentowi/użytkownikowi odbywać się będzie w pomieszczeniach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. Kolejne instruktaże odbywać się będą w terminach ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego z poradni podłączającej pompy i pacjentem/użytkownikiem. Wykonawca zapewnia do 7 bezpłatnych instruktaży dla każdego pacjenta/użytkownika. Wykonawca dokumentuje przeprowadzenie każdego instruktażu. O zakończeniu wymaganego instruktażu decyduje przedstawiciel Zamawiającego z poradni podłączającej pompy – podpisuje kartę instruktażu przygotowaną przez Wykonawcę zgodną z załącznikiem nr 5 do umowy. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 8 |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Osprzęt do pompy taki jak wkucia, zbiorniczki są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| Nałożenie wyników z glukometru na wykres insuliny podawanej przez pompę w poszczególnych dniach. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |

*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

** W przypadku nie uzupełnienia kolumny nr 3 (w zakresie parametrów wymaganych) oferta będzie podlegała odrzuceniu.

*** W przypadku nie uzupełnienia kolumny nr 3 (w zakresie parametru ocenianego) Zamawiający w tej pozycji przyzna 0 pkt.

Załącznik 3.1

Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka oraz tymczasowa w kolejnych dniach, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu i wkłucia lub zbiornika z insuliną

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu wlew podstawowy

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru i/lub systemu ciągłego monitorowania glikemii i/lub wprowadzone ręcznie

- Historia alarmów

- Bezpłatne udostępnienie programu pacjentom na życzenie

- Możliwość sczytywania jednocześnie danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu lub wprowadzonych ręcznie oraz integracji obu informacji.

Załącznik 3.2

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).

Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.