## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.35.1.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników hematologicznych, kalibratorów, kontroli, akcesoriów i materiałów zużywalnych do wykonania 342 000 oznaczeń morfologii krwi (CBC + DIFF) i 7200 oznaczeń retikulocytów na urządzeniach wymienionych w pkt b, zwanych dalej wyrobami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. b) dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych i mikroskopu z kamerą, zwanych dalej urządzeniami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. * Zamawiający dopuszcza krew kontrolną z miesięcznym okresem ważności tylko w przypadku, jeżeli objętość zaoferowanej krwi kontrolnej wystarcza jedynie na miesiąc stosowania w ilości koniecznej do oznaczania codziennej kontroli. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora hematologicznego na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 48-godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, b) podłączyć urządzenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego oraz uruchomić transmisje danych, c) przeszkolić dwie osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzeń, d) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego: RQ9118 oraz Instand Germany Hematologia 07 i Instand Germany Hematologia 09. 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………….. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1 Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia (36 m-cy) Odczynniki, kalibratory materiały kontrolne, materiały zużywalne, akcesoria do wykonania 342 000 oznaczeń morfologii krwi i 7200 oznaczeń retikulocytów Wypełnia wykonawca | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11. | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | [7 empty] | 0
13. | [7 empty] | 0
14. | [7 empty] | 0
15. | [7 empty] | 0
16. | [7 empty] | 0
17. | [7 empty] | 0
18. | [7 empty] | 0
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Analizator hematologiczny podstawowy (1szt.) | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Analizatory hematologiczny pomocniczy (1szt.) | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Mikroskop z kamerą (1szt.) | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (wyrobów i urządzeń):
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe analizatorów |  |  |  |  | Wartość wymagana
1 | 2
1. | Dwa nowe analizatory hematologiczne, rok produkcji nie starsze niż 2023 rok, wraz z odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi i zużywalnymi oraz akcesoriami muszą pochodzić od tego samego producenta i stanowić zamknięte systemy pomiarowe, zatwierdzone i zwalidowane przez producenta, o wydajności 100 oznaczeń morfologii na godzinę (wraz z różnicowaniem) każdy. Metoda oznaczenia w oparciu o cytometrię przepływową z użyciem lasera półprzewodnikowego. Pod pojęciem analizator rozumiemy: aparat hematologiczny, komputer, monitor i drukarkę. Wszystkie elementy stanowią nierozerwalną całość. Analizatory przystosowane do pracy w systemie całodobowym.
2. | Analizatory wyposażone w automatyczny podajnik próbek z systemem mieszającym, współpracujący z różnymi probówkami systemu zamkniętego (Wykonawca do dnia uruchomienia analizatorów dostosuje autopodajnik do pracy z probówkami systemu zamkniętego, używanego w laboratorium).
3. | Analizatory z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do automatycznego odczytu probówek.
4. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe.
5. | Dwukierunkowa współpraca z siecią komputerową.
6. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników.
7. | Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10 000 wyników ( dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku ).
8. | Kontrola jakości z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
9. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną oceną jakości (cyklicznie dostarczane raporty oceny jakości).
10. | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub nośnika cyfrowego.
11. | Krew kontrolna dostępna w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznymi podajnikami.
12. | Wykonawca zapewni w ofercie krew kontrolną w ilości wystarczającej na codzienne wykonywanie minimum dwóch poziomów kontroli (oznaczenia w cyklu naprzemiennym) w trybie pracy 7 dni w tygodniu dla każdego z oferowanych analizatorów.
13. | Materiał kontrolny wspólny dla wszystkich parametrów krwi obwodowej, w tym również dla retikulocytów i płytek fluorescencyjnych.
14. | Analizatory posiadające czujniki ścieków lub odprowadzenie ścieków systemem z utylizacją bezpośrednio do kanalizacji.
15. | Wykonawca dostarczy stacje uzdatniania wody jeśli wymagana do pracy analizatora.
16. | Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemu zamkniętego, na co najmniej 50 probówek.
17. | Ilościowe oznaczanie następujących parametrów: - bezwzględna liczba erytrocytów (RBC) - bezwzględna liczba leukocytów (WBC) - bezwzględna liczba trombocytów (PLT) - stężenie hemoglobiny (HGB)
18. | Parametry oczekiwane w oznaczanej morfologii: WBC, 6-parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w liczbie bezwzględnej i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty, niedojrzałe granulocyty), RBC, HGB, HCT, MCV,MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW-SD, PCT, PDW, Retikulocyty.
19. | Pomiar wszystkich subpopulacji leukocytów w sposób bezpośredni a nie wyliczany.
20. | Dodatkowy tryb pomiary WBC przy próbkach leukopenicznych – możliwość dodatkowej weryfikacji przy większym rozcieńczeniu próbki.
21. | Różnicowanie krwinek bez barwienia cytochemicznego z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego.
22. | Oznaczanie niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczaniu DIFF
23. | Technika pomiaru RET w oparciu o cytometrię przepływową, bez wykonywania wstępnego rozcieńczenia czy przygotowania próbki. Możliwość oznaczania hemoglobiny w retikulocytach. Oznaczanie RET dostępne na jednym z analizatorów.
24. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.
25. | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci i wieku pacjenta.
26. | Pomiar HGB wolny od interferencji.
27. | Jeden z analizatorów wyposażony w osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała, w tym PMR, bez żadnych dodatkowych procedur oraz odrębnych odczynników. Minimalne parametry raportowane na wyniku WBC-BF, RBC-BF, MN(%,#), PMN(%,#).
28. | Możliwość weryfikacji wyniku PLT krwi metodą pomiarową o bardzo wysokiej czułości i potwierdzonym wysokim współczynniku korelacji z metodą referencyjną (CD41/61) z dedykowanym odczynnikiem ze znacznikiem fluorescencyjnym charakterystycznym dla PLT, wraz z oznaczaniem frakcji płytek niedojrzałych IPF , parametr dostępny na jednym z analizatorów.
Wymagania dotyczące mikroskopu z kamerą :
1. | Mikroskop nowy, trwały, odporny i łatwy w obsłudze w zestawie z kompatybilną kamerą i monitorem.
2. | System optyczny korygowany do nieskończoności
3. | Technika obserwacji – jasne pole
4. | Nasadka okularowa dwuoczna, z tubusami okularowymi pochylonymi pod ergonomicznym katem 25 st. , z regulacją rozstawu tubusów w zakresie 50 – 75 mm, możliwość ustawienia tubusów w pozycji górnej lub dolnej z wyjściem na kamerę
5. | Komplet okularów o powiększeniu 10 x i polu widzenia 20 mm
6. | Rewolwer obiektywowy na cztery obiektywy, pochylony do wewnątrz statywu
7. | Równomierne oświetlenie w technologii LED: układ multisoczewkowy FLY-EYE
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem netto: |  |  | Razem Brutto: