Szczecin, 14 lipca 2020 r. 
Sygnatura: ZP/220/33/20 
Dot.: postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2.

WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I 
Pytanie 1: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne                                    w następującej wysokości: 
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia                                   w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej, a niedostarczonej w terminie partii wyrobów lub wartości brutto wyrobów wolnych od wad, z tym, że nie mniej                      niż 50 zł za każdy dzień, oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie lub wadliwej partii wyrobów, 
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy                       w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, oraz nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty, 
c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia     (§ 13 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 mankiety neonatologiczne w rozmiarach w oparciu o zunifikowane międzynarodowe normy AAMI i AHA dotyczące rozmiarów w skali od 1 do 5; jak poniżej:
1. Zakres średnic 3 – 6 cm; 
2. Zakres średnic 4 – 8 cm;
3. Zakres średnic 6 – 11 cm; 
4. Zakres średnic 7 – 13 cm; 
5. Zakres średnic 8 – 15 cm
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA III
Dotyczy: zadanie NR 8 poz. nr 2 
Pytanie 3: Czy zamawiający wyłączy pozycję nr 2 powyższego pakietu i utworzy oddzielny pakiet co pozwoli                            na otrzymanie oferty konkurencyjnej ? 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 4: Czy prowadnice z pozycji nr 2 maja być kompatybilne z głowicą USG BK 9040 6C2? 
Odpowiedź: tak.

Pytanie 5: Czy prowadnica ma być w zestawie z osłoną, żelem sterylnym oraz opaskami mocującymi do głowicy ?
Odpowiedź: tak, wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA IV
Dot. Zadanie nr 4 
Pytanie 6: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietów do szybkiego toczenia płynów                           o pojemności 500-1000 ml.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA V
Pytanie 7: zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 7 mankietów do pomiaru ciśnienia krwi u noworodków                   o następujących rozmiarach: 3-6 cm, 4-8 cm, 6-11 cm, 7-13 cm, 8-15 cm.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VI
Pytanie 8: Zadanie nr 3, pozycje nr 6 i 7 –Czy zamawiający wydzieli z zadanie nr 3 pozycje nr 6 i 7 i utworzy z nich osobne zadanie?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 9: Zadanie nr 5, pozycja nr 1– Czy zamawiający dopuści prowadnicę skalowaną co 1 cm (z oznaczeniem liczbowym co 5 cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Zadanie nr 5, pozycja nr 1– Czy zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 6FR/2,0mm/535mm,                      przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VII
Pytanie 11: Zadanie 5. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 6FR/2,0mm o długości 600 mm zamiast 530mm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Zadanie 5. Zwracamy się z prośbą o szacunkowe podanie ilości prowadnic dla niemowląt, jakie Zamawiający zamierza zakupić (bazując na dotychczasowych doświadczeniach). Wynika to z faktu, że prowadnice te wykonywane są w inny sposób i mają inną cenę. Chcielibyśmy złożyć korzystną cenowo ofertę w oparciu o wszelkie dostępne dane.
Odpowiedź:  Zamawiający nie jest w stanie określić ilości prowadnic dla niemowląt - do tej pory takie prowadnice                         nie były zamawiane.

WYKONAWCA VIII
Pytanie 13: do pakietu 9
Ze względu na możliwość zaoferowania konkurencyjnego introduktora zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu o następujących parametrach:
- Zestaw- sterylny introduktor typu „PeelAway” spełnia standardy ISO11070
- Zestaw zawiera: 
•	Introduktor składający się z rozszerzacza (dylatatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
•	Prowadnik ø 0,38”, długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. 
•	Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle
•	Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm. 
•	Strzykawka, pojemność 10 ml
- dostępne średnice :  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12F oraz 10,5 F.
- brak kabli pomiarowych
- Podwójnie pakowane (wewnętrzne: blister PE-Tyvek; zewnętrzne: torebka papier-PE)
- 5 sztuk w pudełku

Introduktory znane są wiele lat na rynku, cieszą się nienaganną opinią, stosowane są w wielu pracowniach w Polsce.
Dzięki dopuszczeniu oferenta konkurencyjnego Szpital może zaoszczędzić około 70.000 zł.

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA IX
Pytanie 14: 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie istniejącego zapisu, poprzez dodanie następującej treści:
„…, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy (…)?”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 a oraz 1 c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej odpowiednio z 0,5% na 0,2% oraz z 10% na 5%?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16:
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 100,00 zł na 50,00 zł?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE