## OPZ
Załącznik nr 3 - Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 1b
| Rezonans magnetyczny | Ilość sztuk: 1
Wymogi ogólne
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK |  | –
2 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonego produktu oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
3 | Produkt musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  | –
4 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym dla wyrobów medycznych: • instrukcję obsługi w języku polskim - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, • paszport urządzenia, • instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, • kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, • wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, • instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie • oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat). • kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z ogrinałem wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), | TAK |  | –
Wymogi szczegółowe
5 | kraj pochodzenia | podać |  | –
6 | model/typ | podać |  | –
7 | producent | podać |  | –
8 | MAGNES
9 | Indukcja stałego pola magnetycznego min.: 1,5T | TAK, podać |  | –
10 | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta | TAK |  | –
11 | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym | Podać [kg] |  | –
12 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off, maksymalne zużycie helu - poniżej 0,01 [l/godz] także z uwzględnieniem prac serwisowych | TAK |  | –
13 | Aktywne ekranowanie | TAK |  | –
14 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 10 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
15 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 20 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
16 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 30 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
17 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 40 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
18 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 50 cm lub objętości cylindrycznej 50x50x45 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
19 | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) min. 60 cm | TAK, podać [cm] |  | –
20 | System gradientowy
21 | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane min. 25 mT/m | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
22 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w min. jednej osi możliwa do zastosowania dla maksymalnej wartości amplitudy, możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane min. 100 T/m/s | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
23 | Cewki gradientowe chłodzone wodą | TAK |  | –
24 | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe oraz software’owe | TAK, opisać |  | –
25 | System RF
26 | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik; wymagane min. 15 kW | TAK, podać |  | –
27 | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane min. 16 bitów | TAK, Podać [bity] |  | –
28 | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową możliwa do wykorzystania w maksymalnym polu widzenia (max FOV) min. 40 lub system w pełni cyfrowy (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna) | TAK, Podać typ rozwiązania |  | Wartość kanałów największa lub system w pełni cyfrowy - 15 pkt.; Wartość kanałów najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
29 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF min. 160 dB | TAK, podać [dB] |  | Wartość największa - 1 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
30 | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) | TAK |  | –
31 | Cyfrowa technologia toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) | TAK |  | –
32 | Cewki
33 | Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Cewka z możliwością regulacji przestrzeni wewnątrz cewki - 5 pkt.; Cewka bez możliwości regulacji wewnętrznej średnicy - 0 pkt.
34 | Zintegrowana cewka nadawczo –odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) umożliwiająca wykonywanie badań całego ciała | TAK |  | –
35 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | –
36 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥. 8 . Podać ilość elementów odbiorczych, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | –
37 | Wielokanałowa cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 40 cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać liczbę elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie. Podać nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki równoległej. |  | –
38 | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 40 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 8 kanałowej (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK/NIE, podać nazwę cewki ilość elementów odbiorczych obrazujących |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
39 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego ciała (whole body) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥ 24, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania. Podać liczbę elementów odbiorczych cewki lub zestawu cewek. | ?? | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie*
40 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | –
41 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | –
42 | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 4. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | –
43 | Otoczenie pacjenta
44 | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 220 kg | TAK, podać [kg] |  | –
45 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 120 cm | TAK, podać [cm] |  | –
46 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK |  | –
47 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania | TAK |  | –
48 | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
49 | Min. 1 kolorowy wyświetlacz/monitor zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | TAK/NIE |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
50 | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk | TAK, podać |  | –
51 | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, podać |  | –
52 | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta | TAK |  | –
53 | Oświetlenie w tunelu pacjenta | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
54 | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | TAK, podać |  | –
55 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | TAK, podać |  | –
56 | Badania neurologiczne
57 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK, podać nazwę |  | –
58 | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | TAK |  | –
59 | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa bez korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
60 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważny (zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
61 | Obrazowanie dyfuzji (DWI)
62 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK, opisać |  | –
63 | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, opisać |  | –
64 | Maksymalna wartość b: ≥ 7 000 s/mm2 | TAK, Podać wartość [s/mm2] |  | Wartość największa - 1 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
65 | Liczenie map ADC | TAK |  | –
66 | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
67 | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK |  | –
68 | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK |  | –
69 | DWI całego ciała (whole body DWI) | TAK |  | –
70 | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)
71 | DTI w oparciu o Single Shot EPI | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
72 | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥32 | TAK, Podać [liczba kierunków] |  | Wartość największa - 4 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
73 | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
74 | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
75 | Traktografia tensora dyfuzji | TAK |  | –
76 | Obrazowanie perfuzji (PWI)
77 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | –
78 | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta lub automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
79 | Angiografia MR (MRA)
80 | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | TAK |  | –
81 | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | TAK |  | –
82 | Kontrastowe MRA (ceMRA) | TAK |  | –
83 | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native, Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
84 | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | –
85 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
86 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
87 | Badania kardiologiczne (CMR)
88 | Podstawowe protokoły do badań CMR | TAK |  | –
89 | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | TAK |  | –
90 | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | TAK |  | –
91 | Obrazowanie funkcji serca w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | TAK |  | –
92 | Badania w obszarze tułowia
93 | Cholangiografia MR | TAK |  | –
94 | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
95 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub równoważny (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  | –
96 | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, Podać nazwę |  | –
97 | Pakiet do obrazowania wątroby swobodnie oddychającego pacjenta, bez konieczności bramkowania | TAK/NIE, Podać nazwę |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
98 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK/NIE, Podać nazwę |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
99 | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w płaszczyźnie obrazu (2D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK/NIE, Podać nazwę |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
100 | Badania ortopedyczne
101 | Badania stawu kolanowego | TAK |  | –
102 | Badania stawu skokowego | TAK |  | –
103 | Badania barku | TAK |  | –
104 | Badania nadgarstka | TAK |  | –
105 | Sekwencje do obrazowania tkanek miękkich w sąsiedztwie niemagnetycznych implantów metalowych oraz do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
106 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
107 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważny (zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
108 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | TAK |  | –
109 | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
110 | Spektroskopia
111 | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK |  | –
112 | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | –
113 | Obrazowanie równoległe
114 | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
115 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
116 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 9 | TAK, Podać |  | –
117 | Badanie całego pacjenta
118 | Oprogramowanie do wykonywania badań całego pacjenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
119 | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW
120 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller lub równoważna (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
121 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller lub równoważna (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
122 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller lub równoważna (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
123 | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub równoważna (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
124 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub równoważna (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
125 | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu
126 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK |  | –
127 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK |  | –
128 | AKWIZYCJA DANYCH
129 | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, Podać [cm] |  | –
130 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa - 3 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
131 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 45 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
132 | Matryca akwizycyjna, wymagane ≥ 1024 x 1024 | TAK, Podać |  | Wartość największa - 2 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
133 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza -1 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
134 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza -1 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
135 | SEKWENCJE
136 | Protokoły pomiarowe bazujące na sekwencjach typu Spin Echo (SE + FSE lub TSE) oraz Inversion Recovery (FLAIR, STIR). | TAK, Podać |  | –
137 | Protokoły bazujące na sekwencjach typu Gradient Echo. | TAK, Podać |  | –
138 | Echo Planar Imaging (obrazowanie echoplanarne: single shot/multi shot). | TAK, Podać |  | –
139 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
140 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
141 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
142 | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
143 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
144 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
145 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAKNIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
146 | Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji): Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 1,2 ms Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 0,5 ms. Min TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 8,0 ms. Min TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 2,5 ms. Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) < 0,66 ms. | TAK, Podać |  | –
147 | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
148 | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
149 | KONSOLA OPERATORSKA APARATU
150 | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny)
151 | Pojemność HD min. 70 GB lub ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 200 000 obrazów | TAK, Podać[GB lub ilość obrazów] |  | –
152 | Archiwizacja obrazów na CD-R lub DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK, opisać |  | –
153 | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny)
154 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 12 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
155 | Monitor/monitory
156 | Monitor / monitory w technologii LCD/TFT/LED, dopuszczony do stosowania w medycynie | TAK |  | –
157 | Przekątna monitora: minimum 19". | TAK, Podać |  | –
158 | Matryca monitora: minimum 1280 x 1024 | TAK, Podać |  | –
159 | Oprogramowanie konsoli operatorskiej
160 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | –
161 | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy | TAK |  | –
162 | MPR | TAK |  | –
163 | MIP | TAK |  | –
164 | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | –
165 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
166 | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI i do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji | TAK |  | –
167 | Podstawowe licencje bezterminowe konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
168 | Filtr obrazów | TAK |  | –
169 | Praca w sieci
170 | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | –
171 | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | –
172 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | –
173 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | –
174 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | –
175 | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | –
176 | UPS do zasilania konsoli operatorskiej oferowanego rezonansu magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie nie krótszym niż 6 [min.] | TAK |  | –
177 | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH/OPISOWYCH
178 | Serwer dystrybuujący aplikacje kliniczne
179 | Producent, nazwa i wersja oprogramowania | Podać |  | –
180 | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | TAK |  | –
181 | Dopuszcza się dokonanie upgrade posiadanego aktualnie systemu postprocessingowego do rozwiązania serwerowego lub dostawę nowego rozwiązania w technologii klient-serwer | TAK, podać |  | –
182 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: liczba procesorów: min. 2, pamięć RAM: min. 32 GB, wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, pojemność macierzy: min. 2.5 TB, redundantne zasilanie typu Hot-plug, napęd optyczny: DVD RW, klawiatura, mysz | TAK, podać konfigurację serwera |  | –
183 | Możliwość przetwarzania przez serwer i oprogramowanie systemu konsol diagnostycznych min. 24 000 warstw jednocześnie | TAK, podać |  | –
184 | Zdalny dostęp konsoli lekarskich do serwera, bez konieczności ściągania badania na konsolę | TAK |  | –
185 | Dostęp konsoli lekarskich do aplikacji klinicznych na serwerze w oparciu o model pływających licencji | TAK |  | –
186 | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska min. dwumonitorowa – 1 komplet: Komputer+ monitor diagnostyczny min. 24” lub dwa monitory min. 21,3" + monitor opisowy min 24” | TAK |  | –
187 | Przekątna kolorowego monitora diagnostycznego z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 24” " o roz. ≥ 4MP z podświetleniem LED lub dwóch monitorów diagnostycznych min. 2MP (min. 1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu min. 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM min. 500 cd/m2, kontraście min. 1400:1 oraz zestawem do kalibracji. Gwarancja producenta monitorów min. 5 lat | TAK, podać typ i model monitora |  | –
188 | Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: - procesor min 8000 pkt w teście Passmark - min. 4 GB RAM - dysk o pojemności min. 250 GB - system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji, kompatybilny z systemem RIS Zamawiającego - mysz, klawiatura - nagrywarka DVD - Karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów - Zasilacz awaryjny (UPS), podtrzymujący zasilanie komputera/stacji klienckiej serwera przez min. 8 min. | TAK, podać konfigurację komputera |  | –
189 | Wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR. Dostarczone licencje nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcji dla żadnej z modalności | TAK |  | –
190 | Natychmiastowy dostęp w ramach jednego wspólnego serwera aplikacyjnego do wszystkich badań oraz zaawansowanych aplikacji do ich analizy, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi serwerami oraz bez konieczności ściągania badania na konsolę lekarską | TAK |  | –
191 | Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie | TAK |  | –
192 | System musi obsługiwać logowanie za pomocą kont w Active Directory i LDAP | TAK |  | –
193 | System wspiera wirtualizację na platformie wirtualizacji, w przypadku korzystania z systemów komercyjnych, np.: VmWare, należy dostarczyć odpowiednią liczbę licencji | TAK |  | –
194 | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | –
195 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | –
196 | System umożliwi zapisanie obrazów kluczowych zgodnie z standardem Key Object Selection Document (DICOM SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) oraz zapewnia pełną zgodność ze standardem Enchanced DICOM | TAK |  | –
197 | System umożliwiający zapisanie zrzutu ekranu i wysłanie go do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture. System musi umożliwiać obsługę funkcji teleradiologii. | TAK |  | –
198 | System umożliwia wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań oraz dowolnie wybrany fragment serii pojedynczego badania | TAK |  | –
199 | System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI i MPEG | TAK |  | –
200 | Z poziomu użytkownika aplikacji klienckiej musi istnieć możliwość monitorowania zasobów serwera aplikacyjnego w tym min.: liczba aktualnie zalogowanych użytkowników, użycie pamięci RAM i CPU | TAK |  | –
201 | System umożliwia włączenie i zmianę kompresji obrazów (bezstratną i stratną) z poziomu okna logowania i przeglądarki obrazów | TAK |  | –
202 | Możliwość instalacji klienta systemu na systemach operacyjnych min.: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 oraz komputerach typu MAC lub systemów równoważnych | TAK |  | –
203 | Pełne wsparcie klienta systemu dla systemów operacyjnych w architekturze 64-bitowej | TAK |  | –
204 | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta i ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji, również w jakości diagnostycznej | TAK |  | –
205 | APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ
206 | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
207 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
208 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
209 | Możliwość wykonania badań porównawczych | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
210 | Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT) | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
211 | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
212 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizująca realistyczny obraz tkanek z rozpraszaniem światła | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
213 | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
214 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty) | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
215 | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
216 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
217 | Narzędzia opracowywania badań MR: • filtr obrazów MR • operacje na obrazach MR: o elastyczna korekcja artefaktów ruchowych (na konsoli operatorskiej) o subtrakcja obrazów, | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
218 | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, głowy i angio. | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
219 | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
220 | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika |  | –
221 | Analiza dyfuzji, generowanie map ADC | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika |  | –
222 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem. | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika |  | –
223 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika |  | –
224 | NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR
225 | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR | TAK |  | –
226 | Półki/regały do przechowywania wszystkich oferowanych cewek w pomieszczeniu z magnesem | TAK |  | –
227 | Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka) | TAK, Podać typ |  | –
228 | Niemagnetyczna gaśnica | TAK |  | –
229 | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku min. 1,5T MR | TAK, Podać nazwę producenta i typ |  | –
230 | Kabina RF z kompletnym wykończeniem przeznaczonym dla pacjentów pedriatycznych (np. okleiny itp.) dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI 1,5T (minimalne wyposażenie dodatkowe – 8 gniazd zasilania 220V, przepusty pomiędzy klatką a pokojem technicznym oraz sterownią po 1 małym i 1 dużym) dostawa i montaż. | TAK |  | –
231 | Sieciowa drukarka kolorowa laserowa z automatycznym dupleksem do wydruków uzyskanych wyników, rekonstrukcji, analiz, perfuzji itp. | TAK |  | –
232 | Podłączenie MRI i systemu dystrybucji aplikacji klinicznej do systemu PACS i RIS i zintegrowanie z aktualnym systemem szpitalnym PACS i RIS, - komunikacja poprzez i HL7 DICOM, Integracja dostarczonego rozwiązania z systemem informatycznym zamawiającego w zakresie min.: pobierania DICOM Modality Worklist; DICOM Store; DICOM Query/Retrieve; w koszcie Wykonawca musi uwzględnić rozbudowę systemu PACS o dodatkową przestrzeń dyskową [min. 4 TB] do posiadanej macierzy dyskowej, oraz wszelkie licencje klienckie i serwerowe [zarówno RIS i PACS] pozwalające na integrację z posiadanymi systemami RIS/PACS | TAK |  | –
233 | Duplikator do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD z badaniami pacjenta zintegrowany z RIS/PACS, łącznie z wymaganymi licencjami | TAK |  | –
234 | Zasilacz awaryjny (UPS), podtrzymujący zasilanie systemu MR przez min. 20 min. | TAK |  | –
235 | WYMAGANIA POZOSTAŁE
236 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu. Po zakończeniu prac instalacyjnych – przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego dla MR i przekazanie dokumentacji zawierającej plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów | TAK |  | –
237 | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | TAK |  | –
238 | Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przekarze Dokumentacje Techniczno - Ruchową zawierającą wytyczne instalacyjne w celu prawidłowego zaprojektowania i przygotowania pomieszczeń dla oferowanego rezonansu magnetycznego | TAK |  | –
239 | Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia | TAK |  | –
240 | W cenie oferty – prace porządkowe po instalacji, odbiór zbędnych opakowań, substancji szkodliwych (o ile występują), naprawa szkód (o ile wystąpią podczas dostawy i montażu) | TAK |  | –
241 | W obrębie pomieszczeń i ich otoczeniu – przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie dróg transportu, otworów montażowych oraz innych niezbędnych obiektów i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w porozumieniu z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na wykonanie robót adaptacyjnych | TAK |  | –
242 | Podstawowy instruktaż stanowiskowy i pomoc merytoryczna w obsłudze: 1) lekarzy – 120 h szkolenie łącznie dostępne przez okres trwania gwarancji gwarancji, 2) fizyków i techników – 80 h szkolenia łącznie dostępne przez okres trwania gwarancji gwarancji w siedzibie Zamawiającego na zainstalowanym sprzęcie. Dni instruktażu zostaną podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz w okresie trwania gwarancji | TAK |  | –
243 | Przeszkolenie personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji min. 4 osoby, 4 instruktaże po 4 godziny. Dni instruktażu zostaną podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
244 | Wykonawca zapewnia min. 36 - miesięczną (max. 72 miesiące) gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) w tym upgrade oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji wraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu po każdym upgrade | TAK, podać |  | Oceniane i punktowane jako osobne kryterium, zgodnie z rozdziałem XIII, ust. 1c SIWZ
245 | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | TAK, podać |  | –
246 | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | TAK, podać |  | –
247 | Okres gwarancji na części zamienne minimum 12 m-cy. | TAK, podać |  | –
248 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa wynosi maksimum 24 godzin od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | TAK, podać |  | –
249 | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 2 dni robocze. | TAK, podać |  | –
250 | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części - maksimum 14 dni kalendarzowych. | TAK, podać |  | –
251 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. | TAK, podać |  | –
252 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego. | TAK, podać |  | –
253 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia. | TAK, podać |  | –
254 | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 10 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat). | TAK, podać |  | –
255 | Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK, podać |  | –
256 | W okresie gwarancji zapewnienie przeprowadzenia na koszt własny przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-rozruchowej wystawiając każdorazowo protokół z przeglądu technicznego wraz z aktualnym certyfikatem (świadectwo sprawności). | TAK, podać |  | –
257 | Wykonanie 1 przeglądu bezpłatnego w okresie pogwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia, jednak nie wcześniej niż 3 m-ce od daty ostatniego przeglądu. | TAK, podać |  | –
258 | Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (podać adres). | TAK, podać |  | –
259 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń. | TAK, podać |  | –
260 | Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia lub teczki dokumentacji oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. | TAK, podać |  | –
261 | W okresie gwarancji Wykonawca udzieli bezpłatnej, wszechstronnej pomocy użytkownikowi (dodatkowe szkolenia instruktażowe), jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją urządzenia. | TAK, podać |  | –
262 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca; po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji. | TAK, podać |  | –
*Definicja skrótu: „Pozostałe proporcjonalnie*” – oznacza: „Wartości pośrednie proporcjonalnie do różnicy między najkorzystniejszą wartością parametru i najmniej korzystną wartością parametru” W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)