Załącznik Nr 2 do SWZ/ZP/PN --3/2022

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:   ….

2. Typ/model………

2. Producent:…….

3. Kraj pochodzenia……

4. Rok produkcji…….

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2022 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK |  | Bez oceny |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | TAK Podać ilość warstw |  | Bez oceny |
|  | Detektor min. 32 rzędowy | TAK Podać ilość rzędów |  | Bez oceny |
|  | Tomograf umożliwiający: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 160 cm | TAK |  | Bez oceny |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | TAK |  | Bez oceny |
| GANTRY i STÓŁ |  |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | Bez oceny |
|  | Głębokość gantry [cm] | Podać |  | 0-10 pkt Najmniejsza wartość 20 pkt Pozostałe 0 pkt |
|  | Maksymalne obciążenie stołu [kg] | ≥ 220 |  | Bez oceny |
|  | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | Wskaźnik informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac - podpórka pod głowę i ręce - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło | TAK |  | Bez oceny |
| GENERATOR I LAMPA |  |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora [kW] | ≥ 32 |  | Bez oceny |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd anody lampy rtg [mA] | ≥ 400 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna pojemność cieplna anody [MHU] | ≥ 3,5 |  | Bez oceny |
|  | Szybkość chłodzenia lampy [kHU/mim] | ≥ 840 |  | ≥ 900 – 10 pkt < 900 – 0 pkt |
|  | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] | Podać (powierzchnia i wymiary liniowe) |  | 0-10 pkt Najmniejsza powierzchnia 10 pkt Pozostałe 0 pkt |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | TAK |  | Bez oceny |
|  | Moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | 0-10 pkt Najmniejsza powierzchnia 10 pkt Pozostałe 0 pkt |
| SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor [s] | ≤ 0,8 |  | Bez oceny |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstowej z maksymalną ilością warstw [mm] | ≤ 0,7 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna długość topogramu [cm] | ≥ 160 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy [cm] | ≥ 160 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na chłodzenie lampy [s] | ≥ 100 |  | 0-20 pkt Największa wartość 20 pkt Pozostałe 0 pkt |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | TAK/NIE |  | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | Bez oceny |
|  | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm] | ≥ 12 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 130 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego [obrazy/s] | ≥ 20 |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | TAK/NIE |  | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Rozwiązanie do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiekszenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki w CTDIvol lub DLP | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | TAK |  | Bez oceny |
| KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |  |
|  | Stanowisko operatorskie – dwumonitorowa konsola akwizycyjna. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 21 " |  | ≥ 23 " – 10 pkt < 23 " – 0 pkt |
|  | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | TAK/NIE |  | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
|  | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | TAK/NIE |  | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 400.000 |  | Bez oceny |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez oceny |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | TAK |  | Bez oceny |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacje cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, prezentacja linii centralnej i oznaczenie głównych naczyń badanej anatomii | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) | TAK/NIE |  | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie badań dwu-energetycznych (uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania (dwóch różnych napięć anodowych)) | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kregów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kregosłupa | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | TAK/NIE |  | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu - uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia | TAK |  | Bez oceny |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 3 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 3 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, | TAK |  | Bez oceny |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres 24 miesięcy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | TAK, podać |  | Bez oceny |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Demontaż i utylizacja starego tomografu ( Somatom Emotion w konfiguracji 16 warstwowej ) potwierdzona zgodnie z obowiązującym prawem stosowną Kartą Przekazania Odpadu . | TAK |  | Bez oceny |
|  | Adaptacja pomieszczenia tomografu komputerowego oraz doprowadzenie pomieszczenia do stanu sprzed instalacji poprzez wymianę wykładziny podłogowej, sufitu podwieszanego oraz malowanie ścian . | TAK |  | Bez oceny |
|  | Uzyskanie Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na użytkowanie przedmiotu zamówienia (termin uzyskania zezwolenia jest wyłączony z terminu realizacji umowy ) | TAK |  | Bez oceny |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE PRACOWNI |  |  |  |
| 1. | Okulary ochronne przed promieniowaniem jonizującym 0,75 Pb – 2 pary | TAK |  |  |
| 2. | Duplikator płyt z możliwością zadrukowania 100 płyt w ramach pojedynczej operacji . Komputer sterujący duplikatora z oprogramowaniem sterującym . | TAK |  |  |
| 3. | Wieszak do fartuchów ochronnych - wiszący – 1 sztuka | TAK |  |  |
| 4. | Wieszak do fartuchów ochronnych na jezdnym statywie – sztuk 1 | TAK |  |  |
| 5. | Fartuch bezołowiowy dwustronny typu garsonka 0,35 Pb – 4 sztuki | TAK |  |  |
| 6. | Koc ołowiany 0,50 Pb – 1 sztuka | TAK |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy