Nazwa i adres Wykonawcy

ZMIANA

Pakiet nr 2 Wyposażenie pracowni endoskopii

| Tabela A- Cena sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lp |  | Sprzęt | Ilość |  | J.m |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | Stawka Vat % |  | Wartość brutto |  |
|  | 1 |  | Procesor obrazu HDTV z wbudowany źródłęm światła 3-LED | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Videogastroskop technologia CMO, BLI, LCI | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Pompa endoskopowa | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Monitor LCD 27 cali | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Wózek medyczny endoskopowy | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Myjnia endoskopowo-chemiczno-termiczna | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | ssak medyczny | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Insuflator CO2 | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Aparat elektrochirurgiczny | 1 |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Włącznik nożny 3-przyciskowy, bezprzewodowy | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, dł. 3m, gniazdo żeńskie 3mm, wtyk SDS. | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Kabel monopolarny do giętkiej elektrody arganowej, złącze owalne, dł. 3,5 m, wtyk SDSA | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Giętka sonda arganowa, wielorazowa, GIT, śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m | 1 |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Reduktor arganowy | 1 |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ( wartość należy przenieść do formularza ofertowego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA B- PARAMETRY TECHNICZNE PROCESORU OBRAZU HDTV Z WBUDOWANYM ŹRÓDŁĘM ŚWIATŁA 3-LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |  | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy | Punktacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Oferent / Producent |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rozdzielczość 1920x1080 p |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB |  |  |  |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |  |  |
| 12 |  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Barwienie modyfikowanym światłem LED |  |  |  |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |  |  |
| 18 |  | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI |  |  |  |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |  |  |
| 19 |  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych |  |  |  |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |  |  |
| 24 |  | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym |  |  |  |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |  |  |
| 26 |  | Źródło światła typu LED |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Wbudowane min. 3 diody LED |  |  |  |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |  |  |
| 28 |  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  |  |  |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |  |  |
| 29 |  | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Kompatybilny z endoskopami będącymi na wyposażeniu pracowni jak również z oferowanymi endoskopami |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tabela C- Parametry techniczne videogastroskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | Punktacja |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Oferent / Producent |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Nazwa i typ |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Kąt obserwacji 1400 |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Głębia ostrości min 2-100 mm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm |  |  |  | Tak/ Nie |  |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Długość robocza min. 1100 mm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  |  |  | Tak/ Nie |  |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI |  |  |  | Tak/ Nie |  |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym |  |  |  | Tak/ Nie |  |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  |  |  | Tak/ Nie |  |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Typ konektora - jednogniazdowy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Szafa do przechowywania max 7 endoskopów |  |  |  | Tak / Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych |  |  |  | Tak / Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Możliwość suszenia przez min. 120 minut |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Filtr HEPA |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Panel kontrolny 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD |  |  |  | Tak / Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Szafa dwudrzwiowa |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Przezierne drzwi |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual) |  |  |  | Tak / Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Temperatura sterowana ok. 40OC |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Koszyk na akcesoria |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela |  |  |  | Tak / Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Proces walidacji z drukarką |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 7 filtrów wewnętrznych powietrza 0,2 µm |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Wewnętrzny filtr powietrza |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Wymiary: szer. 1200-1380 mm, głębokość 480-520 mm, wysokość do 2300 mm |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Waga max. 250 kg |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Zasilanie 230V/50Hz |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | Podłączenie do sieci jednofazowej |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Szafa wyposażona w 7 kompresorów służących do przedmuchiwania aparatów |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TABELA D- PARAMETRY TECHNICZNE POMPA ENDOSKOPOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Oferent / Producent |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Nazwa i typ |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Element pompujący rolkowy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Zasilanie 230V, 50Hz |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| Tabela E- Parametry techniczne monitora medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Oferent / Producent |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Nazwa i typ |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Matryca typu LED (LCD) |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Przekątna min. 27 cali |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Proporcje 16:9 |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Jasność min. 800 cd/m2 |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Sygnał wejścia: 2 x DVI 1 x VGA 1 x Component 1 x SDI (3G) |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Sygnał wyjścia: 1 x DVI 1 x SDI (3G) |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| TABELA F- PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA MEDYCZNEGO ENDOSKOPOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |  |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 |  | Oferent / Producent |  |  |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Zasilanie centralne wózka |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Możliwość regulacji wysokości półek |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| TABELA G- PARAMETRY TECHNICZNE MYJNI ENDOSKOPOWO-CHEMICZNO-TERMICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |  | Punktacja |  |  |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Myjnia na endoskopy różnych producentów |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 12 |  |  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 16 |  |  | Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 17 |  |  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 20 |  |  | Posiada dodatkowy system filtracji |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Posiada 4 dysze płucząco -myjące |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Zbiornik wody min. 13 litrów |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 30 |  |  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Zawory do ręcznego wylewania płynów |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 34 |  |  | Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 35 |  |  | System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie |  |  |  |  | Tak / Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 41 |  |  | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| Tabela H- Parametry techniczne ssaka medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Oferent / Producent |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Nazwa i typ |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Typ: napółkowy |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Pobór mocy max. 50W |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Maksymalne podciśnienie do 90 kPa |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Wymiary urządzenia: (207-210) x (302-305) x (372-375) mm Waga 9,2-9,3 kg |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Metalowy uchwyt na dren |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Klasa IIa, typ CF |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| Tabela I- Parametry techniczne insuflatora CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |  |  | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Stałe ciśnienie insuflacji CO2 |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO2 – z butli lub z instalacji centralnej Szpitala |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Wskaźnik na panelu frontowym o napełnieniu butli CO2 |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Min. dwa przyciski na panelu przednim do ustawienia natężenia przepływu CO2 |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Ciśnienie podawania CO2 max. 65 kPa dla zwiększenia efektu płukania soczewek endoskopu oraz szybszego „rozdmuchania” jelita szczególnie w kolonoskopii i enteroskopii |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Dokument (np. certyfikat) potwierdzający, że oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Wyposażenie dodatkowe: - butla CO2 - przewód gazu długość 1000 mm - zawór endoskopu doprowadzenia gazu/wody do endoskopu - przewód łączący insuflator z butelką - butelka na wodę o pojemności 230 ml |  |  |  |  |  | Tak, opisać |  |  |  |  |  |

TABELA J: PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ELEKTROCHIRURGICZNEGO

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/Kraj | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy | Tak, podać |  |
| 5 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym | Tak, podać |  |
| 6 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | Tak, podać |  |
| 7 | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości | Tak, podać |  |
| 8 | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym | Tak, podać |  |
| 9 | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | Tak, podać |  |
| 10 | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania | Tak, podać |  |
| 11 | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | Tak, podać |  |
| 12 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu | Tak, podać |  |
| 13 | Wyświetlanie mocy: - cięcia monopolarnego - koagulacji monopolarnej - koagulacji bipolarnej - stopnia i poziomu hemostazy na oddzielnych wyświetlaczach | Tak, podać |  |
| 14 | Gniazda przyłączeniowe: jedno gniazdo monopolarne jedno gniazdo bipolarne jedno gniazdo elektrody neutralnej | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego | Tak, podać |  |
| 16 | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora | Tak, podać |  |
| 17 | Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. | Tak, podać |  |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy | Tak, podać |  |
| 20 | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz | Tak, podać |  |
| 21 | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz | Tak, podać |  |
| 22 | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | Tak, podać |  |
| 23 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W | Tak, podać |  |
| 24 | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W | Tak, podać |  |
| 25 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji | Tak, podać |  |
| 26 | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray | Tak, podać |  |
| 27 | 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana | Tak, podać |  |
| 28 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W | Tak, podać |  |
| 29 | Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W | Tak, podać |  |
| 30 | Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu | Tak, podać |  |
| 31 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | Tak, podać |  |
| 32 | Programy do gastroenterologii (polipektomii, papilotomii, koagulacji argonowej) | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa | Tak, podać |  |
| 34 | Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | Tak, podać |  |
| 35 | Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | Tak, podać |  |
| 36 | Minimum 4 programy, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej | Tak, podać |  |
| 37 | Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem | Tak, podać |  |
| 38 | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | Tak, podać |  |
| 40 | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | Tak |  |
| 41 | Wartości mocy cięcia i koagulacji regulowane z panelu generatora | Tak |  |
| 42 | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | Tak |  |
| 43 | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | Tak |  |
| 44 | Wskaźniki napełnienia butli | Tak |  |
| 45 | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | Tak |  |
| 46 | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji | Tak |  |
| 47 | Regulacja przepływu w zakresach: - 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min - 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min - 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min | Tak |  |
| 48 | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | Tak |  |
| 49 | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | Tak |  |
| 50 | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | Tak |  |
| 51 | Wykrywanie niedrożności sondy | Tak |  |
| 52 | Wyświetlanie kodów błędów na wyświetlaczu | Tak |  |
| 53 | Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem | Tak |  |
| 54 | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazd | Tak |  |
| 55 | Wózek pod aparat na kółkach jezdnych, z uchwytem na butlę argonową i koszykiem odkładczym – 1 szt. | Tak |  |
| 56 | Podwójny włącznik nożny z przewodem o długości 4 m – 1 szt. | Tak |  |
| 57 | Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø2,8mm, od strony aparatu Ø8mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji – 1 szt. | Tak |  |
| 58 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji – 1 szt. | Tak |  |
| 59 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. – 1 op. | Tak |  |
| 60 | kabel przyłączeniowy do sond argonowych dł. 2,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, od strony sondy wtyczka płaska, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji – 1 szt. | Tak |  |
| 61 | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji – 1 szt. | Tak |  |
| 62 | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem, DIN 477, nr 6 – 1 szt. | Tak |  |
| 63 | Butla z argonem, pojemność 5l, zawór DIN 477, nr 6 – 1 szt. | Tak |  |

| Warunki ogólne oraz gwarancji i serwisu dotyczące pakietu nr 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty | TAK |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu | TAK |  |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 5 | Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta | TAK |  |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 72 godz. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy | TAK, PODAĆ |  |  |
| 8 | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 9 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego | TAK |  |  |
| 10 | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 11 | Paszport techniczny | TAK |  |  |
| 12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |
| 13 | Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 7 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego | TAK, PODAĆ |  |  |

INFORMACJA DLA WYKONAWCY:

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK WINIEN BYĆ PODPISANY PODPISEM KWALIFIKOWANYM PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI