## ZAŁĄCZNIK_2A
ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-40/24
TESTY DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI, PODŁOŻA NA PŁYTKACH 90MM WRAZ Z NAJMEM APARATU DO TESTÓW, PODŁOŻA DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW
TABELA A
TESTY DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI, PODŁOŻA NA PŁYTKACH 90MM
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Wytwórca / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. handlowego (ilość testów) | Liczba opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
I | Testy - dopuszcza się panele łączone identyfikacja i lekooporność
1 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości pałeczek gramujemnych | szt. | 8000
w tym:
8000 identyfikacji
8000 lekowrażliwości
dopuszcza się zaoferowania testów łączonych lub oddzielnych
2 | Testy do identyfikacji pałeczek gramujemnych | szt. | 500
3 | Testy do lekowrażliwości pałeczek gramujemnych | szt. | 1500
4 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości enterokoków i gronkowców | szt. | 4000
w tym:
4000 identyfikacji
4000 lekowrażliwości
dopuszcza się zaoferowania testów łączonych lub oddzielnych
5 | Testy do identyfikacji enterokoków i gronkowców | szt. | 500
6 | Testy do lekowrażliwości enetrokoków i gronkowców | szt. | 1000
7 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości paciorkowców | szt. | 850
w tym:
850 identyfikacji
850 lekowrażliwości
dopuszcza się zaoferowania testów łączonych lub oddzielnych
8 | Testy do identyfikacji grzybów | szt. | 500
9 | Niezbędne kalibratory, wskaźniki, roztwory do przygotowania zawiesin sprzęt jednorazowy typu pipety, końcówki do pipet, etc. opisane w TABELI A.1. | xxxx | xxxx | xxxxx |  | xxxx |  | xxxx | xxxx | xxxx
II | Podłoża na płytkach:
10 | Podłoże MULLER HINTON do oznaczenia lekowrażliwości na płytkach 90mm | szt. | 19000
11 | Podłoże MULLER HINTON na płytce Petriego do oznaczenia lekowrażliwości z 5% krwi końskiej i NAD na płytkach 90mm | szt. | 2000
12 | Agar tryptozowo sojowy z 5% krwi owczej na płytkach 90mm | szt. | 32000
13 | Podłoże Columbia agar + 5 % krwi owczej na płytkach 90mm | szt. | 34000
14 | Podłoże chromogenne do identyfikacji E. coli, KES, Proteus i Enterokoków dopuszczone przez producenta aparatu do inokulacji paneli. | szt. | 9000
15 | Podłoże Sabouraud z antybiotykami dopuszczone przez producenta aparatu do inokulacji paneli | szt. | 4300
III | Najem przedmiotu zamówienia
16 | Najem anparatu mikrobiologicznego opisanego w Tabeli D do identyfikacji bakterii i oznaczania lekooporności oraz modułu (sprzetu dodatkowego), umożliwiającego automatyczne przygotowanie i standaryzację zawiesiny drobnoustrojów w skali MF oraz zestawów komputerowych opisanych w pkt. 8 Tabeli B | miesiąc | 48
łącznie
Uwaga: W poz. 9 TABELI A należy wskazać łączne wartości netto i brutto z TABELI A.1.
TABELA A.1. - (Wzór tabeli) - Specyfikacja niezbędnych kalibratorów, wskaźników, roztworów do przygotowania zawiesin, sprzęt jednorazowego typu pipety, końcówki do pipet, etc. niezbędnych do wykonania wszystkich badań w ilościach określonych w TABELI A
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w T abeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
..
…
łącznie
TABELA B
Informacje dodatkowe/wymagania, w tym dotyczące testów
1. | Zamawiający wymaga: 1) paneli/testów bez konieczności dodawania odczynników od momentu inokulacji; 2) paneli/testów i roztworów posiadających certyfikat kontroli jakości 3) paneli/testów zaopatrzonych w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji
2. | Dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 9 Tabeli A - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty ( należy sporządzić dodatkową Tabelę) przedstawiającej szczegółową specyfikację wszyskich niezbędnych produktów/materiałów uwzględniając okresy ważności oraz okres trwania umowy (ze szczególnym uwzględnieniem kalibratorów) w ilościach niezbędnych do wykonania zamawianej liczby testów, wymaganej ilości dla roztworów ( bulionów) podstawowych do przygotowania zawiesiny niezbędnych do wykonywania testów w ilości wskazanej w kolumnie D Tabeli A podając ich nazwy handlowe, ceny jednostkowe netto i brutto za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych.
3. | Zamawiający wymaga, aby: 1) wszystkie panele/testy, które będzie dostarczał Wykonawca znajdowały się w szczelnych opakowaniach z folii aluminiowej zawierających pochłaniacz wilgoci 2) panele/testy do oznaczania lekooporności były zgodne z wytycznymi EUCAST - dostosowany do wytycznych KORLD zakres antybiotyków dla poszczególnych grup bakterii.
4 | Zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznych (jeżeli takie wystąpią w ofercie) wraz z pierwszą dostawą towaru lub poprzez udostepnienie bezpłatnej strony internetowej z której można pobrac karty.
5 | Przechowywanie testów/paneli w temperaturze pokojowej
6 | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny być bezpieczne, szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów.
7 | Data ważności wszystkich odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
8 | Wykonawca zobowiązany jest do najmu 4 nowych zestawów komputerowych (z oprogramowaniem systemowym WINDOWS 10) z oprogramowaniem i o parametrach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ( dalej : LIS) uzytkowanego przez zamawiającego: 4 stanowiska robocze ( rejestracja, opracowywanie wyników , itd. ) z oprogramowaniem Mikrobis - Marcel (komputer, klawiatura, myszka, monitor o przekątnej min. 19 cali, czytnik kodów kreskowych). Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia aparatu do sieci LIS. Aparat musi posiadać dwukierunkową komunkacje systemu z LIS. Zamawiający informuje,iż pracuje w systemie Mikrobis - Marcel, posiadając licencję na jego uzytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć anparat umożliwiając dwukierunkową transmisje danych. Wykonawca pokryje koszty obsługi serwisowej i konserwcji oprogramowania, które posiada Zamawiajacy
9 | Wykonawca jest zobowiazany do wymiany klimazytora w przypadku jego awarii w pokoju, w którym będą umieszczone aparaty.
TABELA C
Lp. | INFORMACJE DODATKOWE/WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE PODŁOŻY
1. | Zamawiający wymaga, aby: 1) gotowe podłoża na płytkach były rozlane na płytki o śr. 9 cm; posiadały na denku płytki czytelną datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta; 2) były pakowane szczelnie po 10 lub 20 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 3) wszystkie podłoża miały gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności. 4) minimalny termin ważności dostarczanych płytek wynosił: 6 tygodni dla podłoży z krwią 8 tygodni dla pozostałych, 5) dostarczane podłoża w trakcie przechowywania w lodówce nie wykraplały nadmiernej ilości wody.
2. | Dla pozycji 14 z Tabeli A Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą folder informacyjny z opisem charakteru wzrostu poszukiwanego drobnoustroju z uwzględnieniem wybarwienia
3. | Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności i nie mogą wykraplać nadmiernej ilości wody podczes przechowywania w lodówce.
TABELA D
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE APARATU DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI
| Minimalne wymagania Zamawiającego |  |  |  | Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A | B |  |  |  | C
1. | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne bakterii i grzybów oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+)
2. | Aparat najnowszy technologicznie, fabrycznie nowy z oferty danego producenta nie starszy niż z 2019 r.
3. | Aparat posiadający oprogramowanie w języku polskim
4. | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości umożliwiająca równoczesne wykonanie co najmniej po 20 testów identyfikacji i 20 lekooprności równocześnie
5. | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji, brak konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów z wyjątkiem zalecanych w procedurach EUCAST
6. | Baza taksonomiczna aparatu umożliwiająca identyfikację minimum 160 drobnoustrojów Gram (-) oraz 145 Gram (+) oraz min. 45 gatunków grzybów
7. | Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym, poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych (oszczędność czasu oraz eliminacja możliwości pomyłki).
8. | Oprogramowanie aparatu zgodne z aktualnymi wytycznymi EUCAST zwalidowane, wprowadzone bezpośrednio przez producenta i posiadające dokumentację producenta z możliwością wydrukowania reguł eksperckich EUCAST przez Zamawiającego.
9. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość
10. | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (minimum 3 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) – (wraz z aparatem należy złożyć Zamawiającemu opisy testów do oznaczania z zakresem stężeń antybiotyków lekowrażliwości)
11. | Mozliwość określenia klas karbapenemaz wg Amblera u pałeczek G(-) opornych na karbapenemy
12 | Aparat nastołowy wraz ze stołem do jego posadowienia
13 | Aparat wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 60 minut
TABELA E
PODŁOŻA DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Wytwórca / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. handlowego (ilość testów) | Liczba opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1 | Podłoża do hodowli bakterii z krwi dla dzieci (pediatryczne) i płynów ustrojowych | szt | 2800
2 | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt | 19000
3 | Podłoża do posiewów litycznych krwi (z czynnikami lizującymi krwinki) | szt | 9500
4 | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla bakterii betlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt | 9500
5 | Podłoża do selektywnej hodowli grzybów z krwi | szt | 1000
6 | Nasadki na butelki do bezpiecznego wysiewu próbek dodatnich | szt | 6800
7 | Suplement umożliwiający użycie podłoży do hodowli bakterii z PMR i innych fizjologicznie jałowych płynów ustrojowych - zgodnie z metodyką na 450 posiewów - należy uzupełnić właściwe kolumny dostosowując odpowiednio dla 450 posiewów. Jeżeli podłoża można zastosować do ww. materiałów bez ich suplementacji nie wyceniać pozycji 7
8 | Najem 2 aparatów do posiewów krwi, o których mowa w Tabeli J | miesiąc | 48 | [5 empty] | xxxxxxxx | xxxxxxxx
łącznie
TABELA H
| Informacja dotycząca punktowanych podłoży | Informacja o sposobie przyznawania punktów |  | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Informacja w zakresie składanej oferty (wypełnia Wykonawca)
1. | Ocena w zakresie podłoży do selektywnej hodowli grzybów z krwi (poz. 5 Tabeli E) | w selektywnym podłożu 7 pkt ; w podłożu tlenowym 2 pkt
2. | Ocena w zakresie podłoży litycznych do posiewów krwi (z czynnikami lizującymi krwinki) (poz. 3 Tabeli E) | w przypadku złożenia takiej oferty – 3 punkty; brak oferty na poz. 3 Tabeli E - 0 punktów
TABELA I
Informacje dodatkowe/Wymagania
1 | W przypadku braku w ofercie poz. 3 opisanej w Tabeli E– należy podwoić ilość w poz. 4.
2 | Jeśli w ofercie nie ma podłoży grzybowych opisanych w poz.5 Tabeli E, a tlenowe podłoża zapewniają dobry wzrost grzybów Candida i Aspergillus (poprzeć literaturą i opisem produktu ) -wymaganą ilość zastąpić odpowiednim podłożem.
3 | Dotyczy pozycji opisanej w pkt. 7 Tabeli E - jeżeli metodyki wymagają suplementacji podłoży należy wycenić: Suplement wzbogacający do posiewu PMR i innych płynów ustrojowych w ilościach wystarczających dla próbek 450 próbek, z uwzględnieniem terminów przydatności do użytku oferowanego suplementu od czasu otwarcia pojemnika z suplementem. Zamawiający przewiduje średnie użycie suplementu 1x na 3 dni. Wykonawca uzupełnia sam brakujące dane w zakresie jednostki miary i ilości.
4 | Suplement posiada oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro
5 | Suplement zwalidowany przez producenta z oferowanymi podłożami
6 | Zamawiający wymaga: 1) podłoży bez dodatku cząsteczek węgla ani jakichkolwiek innych dodatków utrudniających oglądanie preparatów; 2) terminu przydatności do użytku nie krótszy niż 3 miesiące, dla podłoży grzybowych 5 miesięcy; 3) dostarczania certyfikatów kontroli jakości każdorazowo nową serią (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bakteriologia@szpital.legnica.pl lub udostepnienie bezpłatnej strony internetowej
7 | Wykonawca zapewni w czasie trwania umowy zewnetrzne szkolenia merytoryczne w zakresie mikrobiologii klinicznej
TABELA J
Wymagania dotyczące aparatów do posiewów krwi i płynów ustrojowych
| Minimalne wymagania dotyczące aparatów |  |  |  | Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A | B |  |  |  | C
1 | Aparaty ( nie starsze niż z 2022 r.) przystosowany do pracy w systemie całodobowym.
2 | Aparat posiadający min. 200 miejsc oraz aparat satelitarny na 40 miejsc do umiejscowienia poza siedziba laboratorium mikrobilogicznego, z mozliwością jego monitorowania oraz kontynuowania protokołu inkubacji po przeniesieniu butelek do aparatu w laboratorium mikrobiologicznym
3 | Jednoznaczne określenie butelki anonimowej jako dodatniej - pozytywnej w momencie kiedy następuję w niej wzrost drobnoustrojów
4 | Podłoże zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywani antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi
5 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych po zastosowaniu zwalidowanego suplementu
6 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej sygnał dźwiękowy i świetlny
7 | Podłoże pediatryczne z inaktywatorami antybiotyków umożliwiające wykonywanie badań w zakresie 0,5-5,0 ml objetości dodanej krwi i płynów ustrojowych
8 | Zawawiający wymaga zaoferowania z aparatami do posiewów krwi oprogramowania CE IVD do zarządzania danymi mikrobiologicznymi, zapewnajacego mozliwość tworzenia raportów mikrobiologicznych oraz epidemiologicznych dotyczących miedzy innymi posiewów krwi, identyfikacji drobnoustrojów oraz gromadzącym dane istotnie diagnostycznie
9 | Analizator wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 60 minut
UWAGA :W przypadku wykonywania dużej ilości badań, w stosunku do prognozowanej, w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia Zamawiajacemu dodatkowy aparat lub aparat modułowy posiadający min 40 miejsc, nie starszy niż 3 letni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności.
TABELA K – Cena oferty
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A.1.
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli E
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania usuwania wadi i usterek przedmiotu najmu | [5 empty] | …………................
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym