## zad. 9
zmiana nr 1 załącznika nr 1.9 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 9: Dostawa aparatu EKG Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Dostawa apratu EKG - 1 szt./kpl. Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Aparat EKG 12 - kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | TAK
4. | Tryby pracy: 1) automatyczny; 2) ręczny | TAK
5. | Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T | TAK
6. | CMR> 100 dbB | TAK
7. | Pomiar HR 30 - 300 | TAK
8. | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania | TAK
9. | Algorytm interpretacji 12 - kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej - dorosłych i dzieci | TAK
10. | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości ekran LCD, min. 7"" 800 x480 | TAK, podać
11. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi | TAK
12. | Wyświetlanie na ekranie LCD: 1) aktualnego czasu; 2) częstości rytmu; 3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru; 4) kontaktu elektrod | TAK
13. | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym | TAK
14. | Interfejs USB umożliwiający zapis EKG na przenośnym nośniku danych, np. pendrive lub równoważne | TAK
15. | Pasmo przenoszenia minimum: 0,05 ÷ 300 Hz | TAK
16. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta | TAK
17. | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta | TAK
18. | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta | TAK
19. | Drukarka termiczna min. 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210mm x 295 mm lub 210mm x 140mm, skladanka | TAK
20. | Prędkość zapisu min.: 5, 10, 25 i 50 mm/s | TAK
21. | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z min. 3, 6, 12 odprowadzeń | TAK
22. | Formaty wydruku: 12x1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 +3 | TAK
23. | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów | TAK
24. | Wydruk daty i godziny badania | TAK
25. | Czułość: min. 5, 10 i 20 mm/mV | TAK
26. | Filtr zakłóceń pochodzących od elektromagnetycznej sieci zasilającej | TAK
27. | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/45/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej | TAK
28. | Obwody wejściowe aparatu zabezpiecznone przed impulsami defibrylatora | TAK
29. | Wykrywanie impulsów stymulatora | TAK
30. | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: min. 32 000 próbek/s/kanał | TAK, podać
31. | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: min. 1 000 próbek/s/kanał | TAK, podać
32. | Rozdzielczość przetwarzania: minimum 24 bitów | TAK, podać
33. | Komunikacja 2 x USB | TAK
34. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym | TAK
35. | Format danych SCP - PDF | TAK
36. | Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań | TAK
37. | Możliwość rozbudowy o moduł Wi - Fi, LAN | TAK
38. | Możliwość rozbudowy eksportu danych w formatach DICOM lub równoważne, HL7 lub równoważne | TAK
39. | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych lub kart magnetycznych lub komunikację w standardzie WIFI i 4G (LTE) | TAK
40. | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim | TAK
41. | Zaislanie aparatu z elektromagnetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora | TAK
42. | Możliwość wykonania badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora pozwalającego na ciągłą pracę urządzenia ponad 4h | TAK
43. | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 4 kg | TAK, podać
44. | Wymiary całkowite urządzenia max.: dł.: 300 mm, szer. 200 mm, wys. 100 mm, +/- 20 mm | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu