# Załącznik nr 4 do SWZ

# Załącznik nr 4 do SWZ

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   System do analizy sygnału EMG

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | System do analizy sygnału EMG | Tak |  |
| 3 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | System: |  |  |  |
| 4 |  | bezprzewodowa transmisja danych (surowego sygnału elektromiograficznego) z czujników do rejestracji sygnału EMG w sposób synchroniczny do interfejsu podłączonego do komputera archiwizującego i analizującego sygnał; | Tak |  |
| 5 |  | pomiar o zasięgu co najmniej 40 m od komputera rejestrującego i analizującego sygnał | Tak |  |
| 6 |  | nieograniczony zasięg w urządzeniach z systemem android w trybie dziennika danych Bluetooth | Tak |  |
| 7 |  | rejestrację surowego sygnału EMG za pomocą przedwzmacniaczy z: - poziomem szumu nie większym niż 1 mikroV RMS, - zakres wejściowy 11mV rti lub 22mV rti - CMRR <-80dB | Tak |  |
| 8 |  | Możliwość doposażenia w szeroką gamę czujników w tym: minisensory z odprowadzeniami sygnału nawet z małych mięśni np. dłoni i twarzy (odpowiednio min. 2 i min.4 mięśnie), adapter do wejść analogowych, czujników wagi, | Tak |  |
| 9 |  | zapewnić rejestrację danych EMG z minimum 8 kanałów EMG w sposób synchroniczny | Tak |  |
| 10 |  | zapewnić rejestrację sygnału EMG na każdym kanale EMG w paśmie o minimalnym paśmie [10; 850] Hz lub [20; 450] Hz dla rejestracji powierzchniowego sygnału EMG zgodne z wymogami SENIAM i ISEK; | Tak |  |
| 11 |  | zapewnia możliwość rozbudowy systemu do 32 czujników | Tak |  |
| 12 |  | posiada min rozdzielczość 16-bit na wszystkich kanałach pomiarowych; | Tak |  |
| 13 |  | zapewnia cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale; | Tak |  |
| 14 |  | zapewni próbkowanie sygnału mierzonego z minimalną rozdzielczością 4 000 frame/sek na każdym kanale pomiarowym; | Tak |  |
| 15 |  | posiada czujniki do pomiaru EMG o małej masie max - 15 gram | Tak |  |
| III | Czujniki systemu do rejestracji i analizy sygnału EMG powinny posiadać wbudowany: |  |  |  |
| 16 |  | akcelerometr 3D z minimalną częstotliwością rejestracji sygnału - 900 Hz, z minimalnym zakresem pomiarowym przyspieszenia ziemskiego - +/-16G, z minimalną rozdzielczością sygnału - 16-bit, umożliwiający jednoczesną rejestrację sygnału EMG | Tak |  |
| 17 |  | żyroskop z minimalną częstotliwością rejestracji sygnału - 700Hz, i zakresem do +/- 2000 dps | Tak |  |
| 18 |  | magnetometr z minimalną częstotliwością rejestracji sygnału - 70Hz, | Tak |  |
| 19 |  | wbudowane elektrody | Tak |  |
| IV | System do rejestracji i analizy sygnału EMG powinien posiadać oprogramowanie, które: |  |  |  |
| 20 |  | pozwala na obserwację mierzonych sygnałów w czasie rzeczywistym, w tym podczas biofeedback (w czasie rzeczywistym); | Tak |  |
| 21 |  | pozwala na przedstawienie surowego zapisu i przetworzenie tego sygnału za pomocą funkcji: rectification, smooting (Movag, RMS), filtering w zakresie [10; 500] Hz, ECG reduction, normalizacji w stosunku do zadanego MVC; | Tak |  |
| 22 |  | pozwala na analizę sygału EMG w czasie rzeczywistym w spektrum częstotliwości (FFT spectrum); | Tak |  |
| 23 |  | pozwala na zsynchronizowaną rejestrację sygnałów EMG oraz obrazów video rejestrowanych za pomocą systemów zewnętrznych typu motion capture (podłączonych poprzez USB lub FireWire) w celu identyfikacji faz czynności ruchowych w trakcie rejestracji ruchów; | Tak |  |
| 24 |  | pozwala na kompleksową analizę sygnału w dziedzinie amplitudy i częstotliwości | Tak |  |
| 25 |  | pozwala na opracowania raportów z pomiarów | Tak |  |
| 26 |  | pozwala na eksport danych do następnej obróbki w oprogramowaniu MATLAB, Python, C# | Tak |  |
| 27 |  | współpracuje ze środowiskiem Microsoft Windows 10; | Tak |  |
| 28 |  | możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi | Tak |  |
| V | System do rejestracji i analizy sygnału EMG powinien zawierać: |  |  |  |
| 29 |  | minimum 8 czujników do rejestracji sygnału EMG oraz ładowarkę do czujników do rejestracji sygnału EMG | Tak |  |
| 30 |  | min 800 szt. naklejek do mocowania czujników do rejestracji sygnału EMG | Tak |  |
| 31 |  | Czujnik siły z adapterem | Tak |  |
| VI | Inne: |  |  |  |
| 32 |  | Certyfikat ze szczegółowymi danymi technicznymi czujników do rejestracji sygnału EMG | Tak |  |
| 33 |  | co najmniej 24 miesięczne wsparcie programowe pozwalające na aktualizację oprogramowania dla każdego systemu do najnowszej wersji. | Tak |  |
| 34 |  | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu do rejestracji i analizy sygnału EMG w terminie ustalonym z Zamawiającym oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego fakt przeszkolenia | Tak |  |
| 35 |  | komputer typu laptop | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy