**MODYFIKACJA SWZ ORAZ**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Znak sprawy: SOZ.383.33.2022

Data: 16.09.2022 r.

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Wykonawca 1:**

**Pytania do Pakietu nr 10**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników w rozmiarze Ch 18/ 24 cm i Ch 20/ 24 cm, wypełnianych do pojemności 20 ml, z pojedynczą linią cieniodajną widoczną w promieniach RTG, nie wymagający stosowania zacisku do regulacji przepływu, sterylność zagwarantowana przez minimum 36 miesięcy, pozostałe właściwości według opisu.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Wykonawca 2:**

**Pytania do Pakietu 3a poz. 5:**

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Wykonawca nr 3**

**Pakietu 13:**

**Pyt. 1:** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o średnicy 12F lub 11F zamiast 11,5F, o długości 24 cm zamiast 25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Wykonawca nr 4**

**Pakiet 2a, poz. 1**

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z filii polietylenowej o grubości 18μm?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pakiet 3a, pozycja 4**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści maseczki o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm² (w miejsce parametru łatwości oddychania 3mm H2O) , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g ?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pakiet 3a, pozycja 5**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 2** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2?

**Odp.: Nie,** **Zamawiający dopuszcza gramaturę zgodną z SWZ.**

**Pakiet 4, pozycja 1-3**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie powyższych pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pakiet 4, pozycja 4-7**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie powyższych pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**.

**Pyt.2** Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, z Wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni, odpornego na lipidy oraz chemioterapeutyki?

**Odp.: Oferowany przedmiot musi być zgodny z opisem SWZ.**

**Pakiet 4, pozycja 9**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem powietrza 0,1um oraz filtrem płynu 5um bez zastawki zabezpieczającej ze szczelna zatyczką samozatrzaskową?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pakiet 4, pozycja 11**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków 1,2 x 30 mm?

**Odp.: Oferowany przedmiot musi być zgodny z opisem SWZ.**

**Pakiet 4, pozycja 13-14**

**Pyt.:** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy 150cm?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, oferowany przedmiot musi być zgodny z opisem SWZ.**

**Pakiet 7, pozycja 1**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści system do drenażu ran z butelką do wyboru 200,400 lub 600ml?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Oferowany przedmiot musi być zgodny z opisem SWZ.**

**Pakiet 15, pozycja 1**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann z łącznikiem jak na zdjęciu? Cewniki te dostarczane są dotychczas do Państwa placówki.

**Odp.: Oferowane cewniki muszą być zgodne z opisem SWZ.**

**Pakiet 19, pozycja 1**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour w rozmiarach 18-24 jak dotychczas dostarczane do Państwa placówki ?

**Odp.: Oferowane cewniki muszą być zgodne z opisem SWZ.**

**Wykonawca nr 5**

**Pakiet 4a**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności: pokrywy do tacy drucianej, kołków mocujących pasków silikonowych do mocowania instrumentów, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. produktów.**

**Pyt. 2** Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że, towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 4A do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Ponad to przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgoda dotyczy wyłącznie ww. pakietu.**

**Wykonawca 6**

**Pyt.1** **Dotyczy wzoru umowy**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wynikających z § 4 na następujące:

**„§ 4**

1. W przypadku dostarczenia ***towaru niezgodnego z umową*** Wykonawca wymieni zakwestionowany  przedmiot  zamówienia na wolny od  wad w ciągu **3 dni** roboczych od dnia zgłoszenia wady.

*Uzasadnienie: Doprecyzowanie zapisu „zła jakość” jest konieczne, bowiem jest to sformułowanie na tyle ogólne i niedokładne, że może być w sposób dowolny interpretowany przez Zamawiającego, co z kolei powodować może rażące naruszenie interesów wykonawcy. Określenie „zła” jest subiektywne i nie może być uznane za precyzyjne.*

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na powyższy zapis w § 4 ust. 1**

 2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

**a) 0,3%**  wartości **wadliwej części** dostawy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej partii towaru, począwszy od **4** od dnia zgłoszenia wady, o której mowa w ust. 1, do dnia **wymiany towaru na wolny od wad.** ~~zrealizowania dostawy~~

*Uzasadnienie: Istniejący obecnie zapis w przypadku konieczności wymiany wadliwego towaru powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości dostawy.*

*Przy tym zapisie dostarczenie choćby jednej wadliwej sztuki z zamówienia powoduje naliczanie kary umownej za całą dostawę, co jest niewspółmierne do zaistniałego przewinienia.*

*Można wówczas dojść do absurdalnej interpretacji, kiedy kara za dzień zwłoki w wymianie nie będzie zależna od czynników innych niż iloczyn ceny jednostkowej i ilości zamówionych sztuk (!), co w oczywisty sposób nie ma żadnego związku ze szkodą czy winą wykonawcy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy i w pojedynczych dostawach będą występować wyroby w dużej ilości, a tylko niewielka część z nich może być wadliwa, to należy stwierdzić, że taki sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.*

*Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe elementy będące przedmiotem dostawy.*

*O wysokości kar nie może decydować to w jakiej ilości został zakupiony dany rodzaj wyrobu. Jedynym wymiernym czynnikiem jest tu wartość wadliwej partii towaru.*

*Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany we wskazanym zakresie.*

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę mechanizmu naliczania kary umownej pod warunkiem podwyższenia kary umownej do wysokości 2%.**

**b) 10%**    wartości niezrealizowanej części umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, chyba że nie ponosi on winy,

**c) *0,5 %*** wartości niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy.”

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary** **w § 4 ust. 2 lit c tj.** **od niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy.**

**Dotyczy Pakietu nr 8**

**Pytanie 1 Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednopacjentowych, samoprzylepnych, mikrobiologicznie czyste,  elektrod do pomiaru głębokości snu w czasie znieczulenia dla dorosłych w technologii Masimo SedLine® Sedation, pakowana po 25sztuk.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 2 Pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga aby elektrody z pozycji 1 dawała również możliwość mocowania na czole elektrod do O3 Regionalnej Oxymetrii?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie 1 Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do pozcji 1 wydzierżawienie 1 sztukę monitora do pomiaru głębokości znieczulenia w technologii Masimo SedLine® Sedation wraz z niezbędnym okablowaniem. Wolnostojący Monitor to podłączany do pacjenta, 4-kanałowy monitor elektroencefalografii (EEG) opracowany specjalnie do stosowania śródoperacyjnego lub podczas intensywnej opieki medycznej. Wyświetla stan elektrody, krzywe EEG, rozkład gęstości sygnału (DSA), wskaźnik stanu pacjenta (PSi), wskaźnik elektromiogramu (EMG), współczynnik tłumienia (SR) i artefakty (ARTF). Platforma w standardowym wyposażeniu wykonuje dodatkowo pomiary : Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzjil, komunikaty alarmowe, trendy, czułość. Możliwość rozbudowy platformy o SpMet, SpCO – z obserwacją trendów oraz RRa, RRp, kapnografię w strumieniu bocznym, PVI-stan nawodnienia pacjentów, RRp liczba oddechów na minutę, O3™ Regionalna Oxymetria

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 2 Pozycja 2**

Czy zamawiający oczekuje w Pozycji 2 nowoczesnej Platformy którą można w każdej chwili możliwość rozbudowy platformy o SpMet, SpCO – z obserwacją trendów oraz RRa, RRp, kapnografię w strumieniu bocznym, PVI-stan nawodnienia pacjentów, RRp liczba oddechów na minutę, O3™ Regionalna Oxymetria?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie oczekuje powyższego.**

**Pytanie 3 Pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w wózek jezdny?

**Odp.: Nie Zamawiający nie wymaga wyposażenia urządzenia w wózek jezdny.**

**Wykonawca 7**

**Pyt.1 Pakiet 4 poz. 1 - 3**

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt. 2 Pakiet 4 poz. 4 - 7**

Czy zamawiający wymaga kraników z przedłużaczem odpornych na lipidy?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pyt. 3 Pakiet 4 poz. 4 - 7**

Prosimy o dopuszczenie kranika wykonanego z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na basie alkohol, z wyczulany

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 4 Pakiet 4 poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie mini spike posiadającego filtr bakteryjny 0,2 mikronów.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 5 Pakiet 3a poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie fartucha medycznego jednorazowego użytku zakończonego gumką na końcu rękawa.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pyt. 6 Pakiet 3a poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie fartucha medycznego jednorazowego użytku wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pyt. 7 Pakiet 3a poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie fartucha medycznego jednorazowego użytku wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pyt. 8 Pakiet 3a poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie fartucha pakowanego w foliowe opakowania po 1 szt.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Wykonawca 8**

**Pakiet 4, poz. 8**

**Pyt.1** Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pyt. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Wykonawca 9**

**Pyt.1 Pakietu nr 4 poz. 13, 14**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedłużaczy do pomp o długości 150cm.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, przedmiot zgodnie z opisem SWZ.**

Ponad to zgodnie z art. 137 ust. 1 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 t.j.), Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4 i 4a do SWZ – Projekt umowy, w zakresie §4 ust.1 i 2, który otrzymuje brzmienie:

**„§ 4**

1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z umową Wykonawca wymieni zakwestionowany  przedmiot  zamówienia na wolny od  wad w ciągu **3 dni** roboczych od dnia zgłoszenia wady.

 2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

**a) 2%**   wartości **wadliwej części** dostawy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej partii towaru, począwszy od **4** od dnia zgłoszenia wady, o której mowa w ust. 1, do dnia **wymiany towaru na wolny od wad.**

**b) 10%**   wartości niezrealizowanej części umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, chyba że nie ponosi on winy,

**c) 2%** wartości niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy.”

Zmieniona teść Projektu Umowy (załącznik nr 4 i 4a do SWZ) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik Sekcji Organizacji i

 Zamówień Publicznych

 Agnieszka Lis - Nowacka

 (podpis w oryginale)