ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OPIS:

Zautomatyzowany odwrócony mikroskop naukowo-badawczy do obserwacji
w jasnym polu, kontraście fazowym i fluorescencji  – 1 kpl.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroskop odwrócony umożliwiający prowadzenie obserwacji w jasnym polu, kontraście fazowym i fluorescencji |  |
|  | Statyw mikroskopu ze zautomatyzowanymi elementami: Ogniskowanie mikro/makro z zakresem pracy min. 12mm i powtarzalnością 20nm Zautomatyzowany rewolwer obiektywowy 6 pozycyjny, kodowany Kodowany kondensor z systemem tarczowym Zautomatyzowana przysłony polowa i aperturowa do obserwacji w świetle przechodzącym Zautomatyzowana migawka w torze obserwacji w świetle przechodzącym Wbudowana 6-pozycyjna przysłona dedykowana do optymalizacji pola naświetlenia obserwowanego obiektu System automatycznej zmiany filtrów tłumiących fluorescencję o wartościach 100%/50%/30%/17%/10% 6-pozycyjny, rewolwerowy zmieniacz filtrów do fluorescencji z możliwością zastosowania trójpozycyjnego, wewnętrznego koła filtrów FL Zautomatyzowana migawka w torze do fluorescencji |  |
|  | Oświetlacz LED o mocy 10W do obserwacji w świetle przechodzącym |  |
|  | Dwa porty do kamer: Kodowany, boczny (z lewej strony statywu) ze podziałem światła 80%/20% (Pole widzenia portów do kamery min. 19mm) W nasadce trinokularowej z podziałem światła 100%/0%; 50%/50% |  |
|  | Przyciski funkcyjne na statywie do sterowania zautomatyzowanymi funkcjami mikroskopu umieszczone ergonomicznie po obu stronach statywu. |  |
|  | Dotykowy, uchylny, kolorowy panel sterujący LCD umieszczony na frontowej części mikroskopu umożliwiający sterowania wszystkimi funkcjami zautomatyzowanymi mikroskopu (zmiana powiększeń, przysłon, filtrów, nastawy punktu ostrości, wybór portu video, regulacja intensywności fluorescencji) |  |
|  | Zautomatyzowany, sześciogniazdowy rewolwer obiektywowy z systemem kontroli ostrości. Zautomatyzowany i kodowany • Przesuw 12 mm (2 mm poniżej, 10 mm ponad stolikiem) • Maksymalna szybkość przesuwu: 5 mm/s • 5 skoków przesuwu: 0,05 µm; 0,1 µm; 0,7 µm; 1,5 µm; 5,0 µm • Elektroniczne pozycjonowanie fokusa • Automatyczne obniżenie przed wymianą obiektywu • Elektroniczna parfokalność • Koła zamachowe, każde z 2 typami skoków dla ogniskowania zgrubnego i dokładnego (4 skoki) |  |
|  | Obiektywy o korekcji planarnej o powiększeniach i odpowiednio aperturach numerycznych (co najmniej) i odległości roboczej. Długość optyczna max. 45mm: planachromat 5x/0,12; FWD14mm – do kontrastu fazowego planachromat 10x/0,30; FWD17,7mm – do kontrastu fazowego semiplanapochromat 20x/0,55; FWD. 1,2mm semiplanapochromat 40x/0,60/ 3,3-1,9mm; z korekcją dla szkiełek o grubości w zakresie 0-2mm – do kontrastu fazowego planapochromat 63x/1,4 – 0,6 Oil; FWD 0,14mm |  |
|  | Kodowany kondensor o aperturze 0,55 i odległości roboczej 28mm. Kondensor wyposażony w min. 7-pozycyjną tarczę do zainstalowania przysłon kontrastowo-fazowych. |  |
|  | Wszystkie elementy optyczne niezbędne do prowadzenia obserwacji w jasnym polu jak i fluorescencji dla aktualnie wprowadzonego w drogę optyczną obiektywu wprowadzane w sposób zautomatyzowany po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku na statywie lub ikony na panelu dotykowym |  |
|  | Uchylne ramię z oświetlaczem LED ze zintegrowanym uchwytem na dwa filtry barwne. System szybkiej wymiany kondensorów. Kanał na przewody zasilające. |  |
|  | Nasadka trinokularowa z tubusami okularowymi pochylanymi w zakresie 10°- 40° i polem widzenia min. 25mm i rozstawem źrenic 55-75mm. Podział światła 100/0; 50/50; 0/100 |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej min. FN22; |  |
|  | Stolik skanujący trójwarstwowy z aluminiową powłoką odporną na zarysowania. Zakres ruchu 83x127mm |  |
|  | Wkładki do stolika skanującego: Wkładka do szalek Petriego o średnicy w zakresie 24-68mm i szkiełek podstawowych Wkładka do szalek wielodołkowych |  |
|  | Zewnętrzny oświetlacz do obserwacji fluorescencji z lampą metalohalogenkową o mocy 120W ze światłowodem o długości 2m |  |
|  | Zautomatyzowany, co najmniej sześciogniazdowy zmieniacz filtrów do fluorescencji |  |
|  | Zestawy z filtrami wąskopasmowymi do fluorescencji dla obserwacji następujących wzbudzeń: - EGFP - Cy3 - Cy5 |  |
|  | Łącznik optyczny do kamery o współczynniku 1x |  |
|  | Kolorowa, kamera cyfrowa (matryca CMOS) o rozdzielczości 20,5 Mpikseli (2048x1536), wielkość pixela 3,2µmx3,2µm. Obraz live XGA 1024x768 30kl/s. Zakres dynamiki >55dB/600:1.Port USB 3.0 |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania pracą wszystkich zmotoryzowanych funkcji mikroskopu, sterowania pracą kamery cyfrowej oraz z oprogramowaniem do: Wielokanałowej, zautomatyzowanej akwizycji obrazowania fluorescencji i oraz nakładania obrazów z poszczególnych kanałów Do obrazowania w ramach eksperymentów długoczasowych Zautomatyzowanej akwizycji wzdłuż osi Z o zadanym skoku oraz do obrazowania 3D Łączenia zdjęć z pól obserwacji sąsiadujących ze sobą i sterowania zautomatyzowanym przesuwem stolika skanującego Pomiarów intensywności fluorescencji. Pomiarów wielkości geometrycznych. Skanowanie płytek wielodołkowych, szalek, szkiełek podstawowych z funkcją składania obrazów z dowolnie zdefiniowanych pól. Wbudowany skrypt do swobodnego programowania systemu w zależności od stosowanych płytek, szalek, mikrochipów itp. Możliwość sterowania parametrami środowiskowymi w komorach inkubacyjnych TokaiHit, PECON itp. Możliwość zdalnej kontroli parametrów środowiskowych (smartfon, tablet, komputer) |  |

……………………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)