Myjnia jednokomorowa dla Pracowni Endoskopowej szpitala w Rypinie – warunki techniczne

|  | MYJNIA DEZYNFEKTOR NA JEDEN ENDOSKOP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | Tak |  |
| 2 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów (podać nazwy min. 2 zestawów środek myjący/środek dezynfekcyjny) | Tak |  |
| 3 | Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego | Tak |  |
| 4 | Możliwość stosowania gotowego roztworu środka dezynfekcyjnego lub zastosowanie koncentratu, z którego myjnia w sposób automatyczny przygotuje roztwór do dezynfekcji o zaprogramowanym stężeniu. | Tak |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania okresu aktywności środka dezynfekcyjnego na ilość cykli dezynfekcji oraz dni aktywności zgodnie z zaleceniami producenta środka. Automatyczne wypompowanie środka po upływie skuteczności dezynfekcyjnej. | Tak |  |
| 6 | Myjnia pracująca w oparciu o środki wielorazowego użytku. | Tak |  |
| 7 | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 8 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 9 | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | Tak |  |
| 10 | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h | Tak |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | Tak |  |
| 12 | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku (ilość cykli/ilość dni) | Tak |  |
| 13 | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia i dezynfekcji. Przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | Tak |  |
| 14 | Cyfrowy (elektroniczny) wskaźnik poziomu ciśnienia powietrza w dezynfekowanym endoskopie – alarm dźwiękowy testera szczelności w przypadku spadku bezpiecznego nadciśnienia w aparacie podczas procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 15 | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów | Tak |  |
| 16 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
| 17 | Myjnia wyposażona w wbudowaną drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 18 | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. | Tak |  |
| 19 | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2 litr | Tak |  |
| 20 | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15 litrów | Tak |  |
| 21 | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3litry | Tak |  |
| 22 | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | Tak |  |
| 23 | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym | Tak |  |
| 24 | Podłączenie kanału woda/powietrze oraz kanału ssącego dezynfekowanego endoskopu za pomocą zintegrowanego konektora montowanego na gniazda zaworów ( kanałów woda powietrze oraz kanału ssącego). Wraz z urządzeniem konektor do podłączenia posiadanych wideoendoskopów firmy Pentax. | Tak |  |
| 25 | Konektor do podłączenia endoskopów wyposażonych w dodatkowy kanał water-jet | Tak |  |
| 26 | Pełna kompatybilność z posiadanymi wideoendoskopami firmy Pentax. | Tak |  |
| 27 | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | Tak |  |
| 28 | Wymiary myjni max 45 (szer.) x 75 (gł.) x 102cm (wys.) ; (+/- 2 cm) | Tak |  |
| 29 | Waga myjni max 80 kg | Tak |  |
| 30 | Myjnia wyposażona w min. 2 filtry wstępne wody wodociągowej | Tak |  |

Zamawiający

………………………..