## Arkusz1
Lp. | Pakiet | Nazwa artykułu | Opis | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wielkość depozytu | klasa wyrobu
1 | 1 | Pakiety sterylnych obłożeń do angiografii wraz z zestawem jałowego sprzętu jednorazowego | Specyfikacja zawartości (skład zestawu): - 1 x serweta angiograficzna o wymiarach min. 330 x 210 cm z dwoma otworami na wysokości tętnic udowych i warstwą chłonną oraz folią na bokach dostosowana do stołu zabiegowego Philips - 2 x fartuchy rozmiar XL, włóknina przepuszczająca powietrze w przedniej części impregnowana nieprzemakalna - 8 x ręcznik biały wymiar min 50 cm x 80 cm nie pozostawiający włókien - 1 x igła 0,8 x 40mm - 1 x igła 1,2 x 50mm - 1 x skalpel – ostrze chirurgiczne nr 11, na uchwycie, z bezpiecznym zamknięciem redukującym ryzyko zakłucia i infekcji, obsługiwanym 1 ręką, pozwalające na zabezpieczenie ostrza do utylizacji, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE - 3 x strzykawka luer 10 ml (3 różne kolory lub 1 kolor plus 3 jałowe naklejki, w kolorach żółtym niebieskim i czerwonym) - 1 x strzykawka angiograficzna o pojemności 10 ml z przezroczystym cylindrem z polikarbonatu, wkręcana z gumowym tłokiem i ergonomicznym trzonem tłoka o przekątnej min 4 cm - 2 x zestaw do przetaczania płynów 150 cm - 1 x miska okrągła, przezroczysta - min 250 ml - 1 x miska okrągła, niebieska – min 250 ml - 50 x gaziki min 10x 10 cm - 1 x serweta przykrycie na stolik min100x120cm - 2 x serweta min 75 x75 cm - 2 x osłona foliowa ochronna z gumką o wym.75x80cm - 2 x osłona foliowa ochronna z gumką o wym.85x90cm - 1 x miska okrągła na prowadnik - 1x szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego - 1 x przedłużacz niskociśnieniowy 150-180 cm luer male-female - 1 x sterylny opatrunek samoprzylepny do ufiksowania koszulki naczyniowej (jak do wenflonu) - 1 x rampa trójkranikowa przezroczysta z adaptorem rotacyjnym umożliwiającym obracanie cewnika przy zachowaniu szczelności , umożliwiająca wstrzykiwanie kontrastu pod ciśnieniem 1000 psi (70 bar) mozliwa do obsługiwania 1 ręką - 1 przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z zestawem infuzyjnym i systemem płuczącym. Połączenie z kablem interfejsowym wodoszczelne. Przetwornik musi być kompatybilny z posiadanym w pracowni sprzętem lub dostawca musi dostarczyć w ramach ceny pakietu na czas trwania umowy minimum 4 kable umożliwiające podłączenie czujników do angiografu (2 szt), IABP (1 szt) i systemu monitorującego (1 szt) a także minimum 4 płytki i 4 uchwyty do mocowania przetworników Około połowy zestawów – typ P (dokładna liczba ustalana na bieżąco zależnie od potrzeb zamawiającego) ma zawierać dodatkowo ‒ zestaw do angioplastyki pakowany osobno składający się z o 1 przedłużacz ciśnieniowy do 1000psi 50cm luer male-female o 1 x torquer do prowadników 0,014” o 1 x Y-connector z polikarbonatu, przezroczysty, o średnicy wewnętrznej minimum 9F, z adapterem rotacyjnym, z zastawką skręcaną ręcznie o jakości umożliwiającej wielokrotne wprowadzanie prowadników, balonów i stentów bez utraty szczelności. o 1 x igła tępa 20G x7,5 cm o jakości umożliwiającej wprowadzanie prowadników bez uszkodzenia ich powłoki Pozostałe zestawy – typ K (dokładna ¦ liczba ustalana na bieżąco zależnie od potrzeb zamawiającego) mają dodatkowo zawierać ‒ serwetę absorpcyjną o dużej zdolności wchłaniania płynów z paskiem klejącym o wymiarach minimum 45x40 cm pakowaną jałowo osobno ‒ serwetę do nakłucia ok. 75 x 75 cm z otworem samoprzylepnym o wym. 3 x 5 cm i z warstwą wysokochłonną wokół otworu pakowaną jałowo osobno ‒ dodatkowy fartuch rozmiar XL z włókniny przepuszczającej powietrze zapakowany jałowo osobno. Na życzenie zamawiającego możliwość zamawiania zestawów zmontowanych bez dodatkowej opłaty – umożliwiających bardzo szybkie przygotowanie do zabiegu np. w ostrych zespołach wieńcowych i innych stanach zagrożenia życia Montaż polegający na przykręceniu do płytki następujących elementów: - linia ciśnieniowa przez przedłużacz niskociśnieniowy do 1 portu rampy licząc od adaptera rotacyjnego - zestaw do przetaczania płynów do 3 portu rampy licząc od adaptera rotacyjnego - zestaw do przetaczania płynów do portu służącego do płukania przy przetworniku | szt | 2400 | [5 empty] | 60
2 | 2 | Koszulki naczyniowe do tętnicy udowej z zastawką hemostatyczną, kranikiem trójdrożnym, igłą i prowadnikiem: | Koszulki naczyniowe do tętnicy udowej z zastawką hemostatyczną, kranikiem trójdrożnym, igłą i prowadnikiem: A) Koszulki krótkie długości do 23 cm do tętnicy udowej - dostępne długości 10 lub 11cm i 20 lub 23cm dla rozmiarów 5-8F - dostępna średnica wewnętrzna od 5F do 12F - zawór zapewniający szczelność przy wielokrotnym wprowadzaniu cewników - ucho umożliwiające przyszycie koszulki do skóry - rozszerzacz zapewniający atraumatyczne wprowadzanie - gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem zapewniające atraumatyczne wprowadzanie - ramię boczne zakończone kranikiem zapewniającym możliwość przepłukiwania koszulki - w zestawie igła angiograficzna cienkościenna z ostrym szlifem kompatybilna z prowadnikami 0,035” długości min 70mm (dopuszczalne dołączenie osobno igły angiograficznej do każdej koszulki) i prowadnik B) Koszulki długie do t.udowej - dostępne długości między 40 a 50 cm dla rozmiarów 7-8F - dostępna średnica wewnętrzna od 7F i 8F lub szerszy zakres - zawór zapewniający szczelność przy wielokrotnym wprowadzaniu cewników - rozszerzacz zapewniający atraumatyczne wprowadzanie kompatybilny z prowadnikami 0,035” - gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem zapewniające atraumatyczne wprowadzanie - ramię boczne zakończone kranikiem zapewniającym możliwość przepłukiwania koszulki - w zestawie igła angiograficzna cienkościenna z ostrym szlifem kompatybilna z prowadnikami 0,035” długości min 70mm (dopuszczalne dołączenie osobno igły angiograficznej do każdej koszulki) | szt | A) 200 B) 50 | [5 empty] | A) 40 B) 10
3 | 3 | Okludery do zamykania miejsca nakłucia tętnic | Okludery do zamykania miejsca nakłucia tętnic Warunki: - Urządzenie jednorazowe do zamykania otworów po nakłuciu tętnic do zabiegów przezskórnych. - Zamknięcie rozpuszczalnym w czasie do 90 dni korkiem kolagenowym. - Dostępne rozmiary 6F (do zamykania otworów po nakłuciach 5 i 6F) oraz 8F (do zamykania otworów po nakłuciach 7 i 8F) - Zestawy składające sie z koszulki, rozszerzacza, prowadnika o długości 70cm i elementu zamykającego zawierającego polimerową kotwicę oraz kolagenowy materiał biowchłanialny | szt | 150 | [5 empty] | 30
4 | 4 | Zestawy do rotablacji zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych: wiertła i prowadniki | Zestawy do rotablacji zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych: wiertła i prowadniki A) Wiertła połączone z systemem wprowadzającym Warunki: ‒ dostępne wiertła o średnicy 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm ‒ zestaw składający się z wiertła i urządzenia wprowadzającego umożliwiającego kontrolowane wprowadzanie i wycofywanie wiertła z tętnicy z zastosowaniem 2 różnych prędkości – roboczej i do przemieszczania wiertła B) Prowadniki do rotablacji Warunki: - długość 330 cm, kompatybilność z wiertlami do rotablacji, - co najmniej 2 rodzaje prowadników o różnym stopniu sztywności - torquer umożliwiający stabilizację prowadnika w urządzeniu wprowadzającym Warunkiem złożenia oferty jest nieodpłatne udostępnienie na czas trwania umowy konsoli i pedału sterującego wraz z zestawem podłączeniowym umożliwiających po zakupie sprzętu jednorazowego (wierteł i prowadników) wykonanie rotablacji. Koszty serwisowania urządzeń ponosi dostawca | szt | A) 40 B) 50 | [5 empty] | A) 7 B)10
5 | 5 | Wysokociśnieniowe dreny zbrojone do wstrzykiwania kontrastu przy użyciu strzykawki automatycznej | Wysokociśnieniowe dreny zbrojone do wstrzykiwania kontrastu przy użyciu strzykawki automatycznej Warunki: - długość drenu 150-200 cm - możliwość zastosowania ciśnienia co najmniej 1200 psi (84 bar)- końcówki luer (male-female) - możliwość podawania kontrastu z prędkością przepływu co najmniej 25 ml/s - przezroczyste umożliwiające wizualną ocenę czy nie ma pęcherzyków powietrza w układzie - elastyczne nie powodujące naprężeń i pociągania cewnika po połączeniu | szt | 100 | [5 empty] | nie wymagany
6 | 6 | Stenty do bezpośredniego wszczepiania (direct stenting) uwalniające everolimus | Stenty III generacji do bezpośredniego wszczepiania (direct stenting) uwalniające lek everolimus (pochodną sirolimusu) Warunki: - stent montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - Parametry decydujące o bardzo dobrej wprowadzalności stentu: niski profil stentu nie przekraczający 0,038” dla średnicy 2,5 mm ; bardzo niski profil wejścia końcówki (entry profile) 0,017” i cienkie przęsła stentu o grubości poniżej 75 mikrometrów - dostępne średnice w zakresie co najmniej od 2.25 do 4.0 mm; możliwość doprężenia stentu o średnicy 4,0mm do 5,75mm bez uszkodzenia struktury - długości w zakresie 8–38 mm dla rozmiarów 2,5-4,0 mm - stent wykonany ze stopu platynowo–chromowego (PtCr) dobrze widocznego we fluoroskopii RTG - ciśnienie nominalne minimum 10 atm. - ciśnienie RBP minimum 16 atm. - duża siła radialna co najmniej 0,27N/mm - pokrywane wyłącznie abluminalnie (od strony zewnętrznej mającej kontakt z naczyniem) lekiem antyproliferacyjnym - everolimusem - lek uwalniany z biodegradowalnego polimeru PLGA ulegającego biodegradacji w czasie nie przekraczającym 6 miesięcy | szt | 150 | [5 empty] | 40
7 | 7 | Niskoprofilowe, cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe III generacji, uwalniające everolimus | Niskoprofilowe, cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe III generacji, uwalniające everolimus Warunki: - stent montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - dostępne długości od 8mm do 48 mm lub szerszy zakres - dostępne średnice 2,0–4,5 mm lub szerszy zakres - długość systemu wprowadzającego co najmniej 140 cm - RBP minimum 14 atm - duża siła radialna stentu - pokrywane everolimusem uwalnianym z biodegradowalnego i biokompatybilnego polimeru - grubość przęseł (strutów) tworzących konstrukcję stentu nie przekraczająca 50 mikrometrów dla wszystkich rozmiarów - dobra widoczność dzięki znacznikom na końcach stentu - zapewniające dobry dostęp do bocznic, z możliwością rozszerzenia oka stentu do średnicy odpowiadającej co najmniej nominalnej średnicy stentu w środkowej części stentu - niska restenoza i dobre wyniki stosowania stentu udokumentowane wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami | szt | 200 | [5 empty] | 40
8 | 8 | Balony niskoprofilowe | Balony niskoprofilowe Warunki: - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - wysoka odporność na przebicia - powłoka hydrofilna - RBP co najmniej 14 atm dla rozmiarów do 3,0mm - dostępne rozmiary 1, 0mm; 1,25mm, 1,5mm; 2,0mm, 2,25mm; 2,5mm, 2,75mm, 3,0mm ; 3,5mm i 4,0mm - dostępne długości od 5mm do 40mm lub szerszy zakres - długość systemu wprowadzającego co najmniej 145 cm balonów Rx (monorail) - dostępność balonów z jednym markerem na środku - bardzo niski profil: profil wejścia końcówki balonu mniejszy lub równy 0,40mm dla balonu 1,25mm i 0,42mm przy średnicy powyżej 1,25 mm - dostępne balony o bardzo niskim profilu przejścia 0,58mm dla średnicy balonu 1,0mm | szt | 500 | [5 empty] | 60
9 | 9 | Balony niskopodatne (NC - non compliant) | Balony niskopodatne (non compliant) Warunki: - system rapid exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - ciśnienie nominalne nie niższe niż 12atm - ciśnienie RBP co najmniej 20 atm dla balonów o średnicy od 2,0 do 4,0 mm włącznie i co najmniej 18 atm dla balonów o średnicy 4,5 ; 5,0 ; 5,5 i 6,0 mm - niska podatność na odkształcenie – wzrost średnicy balonu pomiędzy ciśnieniem nominalnym a RBP nie przekraczający 4% - dostępne średnice od 2.00–6.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 6 mm–30 mm lub szerszy zakres dla balonów o średnicy od 2,0 do 4,0mm - pokrycie balonu hydrofilne - niski profil przejścia - dla balonu 3.0mm nie przekraczający 0,026” | szt | 900 | [5 empty] | 80
10 | 10 | Balony wysokociśnieniowe niskoprofilowe | Balony wysokociśnieniowe niskoprofilowe Warunki: - system rapid exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - ciśnienie nominalne nie większe niż 12atm - ciśnienie RBP co najmniej 22 atm dla balonów o średnicy do 4,0mm włącznie i co najmniej 20 atm dla balonów o średnicy 4,5 i 5,0 mm - dostępne średnice 2.00mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm, 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 3,75mm, 4,0mm; 4,5mm i 5.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości 6mm; 8mm; 12mm, 15mm, 20mm, 25mm i 30mm lub szerszy zakres - pokrycie balonu hydrofilne - balon nie może wystawać powyżej 3mm proksymalnie i dystalnie poza znacznik aby ograniczyć ryzyko dyssekcji brzeżnej - niski profil balonu i szaftu umożliwiający wykonanie dylatacji techniką kissing 2 balonami o średnicy obu balonów do 4 mm włącznie przez cewnik prowadzący 6F - niski profil wejścia nie przekraczający 0,43mm - długość systemu wprowadzającego co najmniej 145cm | szt | 250 | [5 empty] | 40
11 | 11 | Balony uniwersalne | Balony uniwersalne Warunki: - dostępne w systemie rapid exchange (RX, Monorail) , długosć robocza minimum 140cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - dostępne średnice 1,0mm do 4,0 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10mm do 30mm lub szerszy zakres - Ciśnienie nominalne minimum 6 atm, ciśnienie rozrywające RBP co najmniej 14 atm - profil przejścia balonu nie przekraczający 0,0186" dla balonu 1,0mm, 0,0199" dla balonu 2mm i 0,021" dla balonu średnicy 3 mm - pokrycie hydrofilne | szt | 400 | [5 empty] | 50
12 | 12 | Balony wysokociśnieniowe dedykowane do techniki POT | Balony wysokociśnieniowe Warunki: - system rapid exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - ciśnienie nominalne nie większe niż 12atm - ciśnienie RBP co najmniej 22 atm dla balonów o średnicy do 4,0mm włącznie i co najmniej 20 atm dla balonów o średnicy 4,5mm i 5,0 mm - dostępne średnice od 2.25–5.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 6–15 mm lub szerszy zakres - pokrycie balonu hydrofilne - balony przeznaczone do precyzyjnego doprężania stentów i techniki POT- doprężenia proksymalnej części stentu wszczepionego w miejsce bifurkacji (proximal optimalization technique) - balony musi cechować krótki odcinek od miejsca nominalnej średnicy do końca balonu - nie przekraczający 0,6mm dla balonu o średnicy 3,0mm - niska podatność: balony musi cechowac mały wzrost średnicy w zakresie od ciśnienia nominalnego (12 atm) do RBP (20 lub 22 atm) nie przekraczający 0,16mm dla balonu o średnicy 3,0mm - niski profil wejścia (nie przekraczający 0,017") i niski profil przejścia poniżej 0,030" dla balonu o średnicy 3,0mm - długość systemu wprowadzającego co najmniej 140cm | szt | 100 | [5 empty] | 18
13 | 13 | Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki | Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki A) Prowadniki uniwersalne (workhorse ) o miękkiej końcówce (<1g), zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i przenoszenie skrętu Warunki: - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,5g; 0,7g - dostępne długości prowadników 190 i 300 cm - prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu zapewniające optymalną manewrowalność i przeniesienie skrętu - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem i z miesznym hydrofilno-hydrofobowym pokryciem B) Prowadniki specjalistyczne do przechodzenia przez kręte kolaterale, w tym kolaterale epikardialne Warunki: - końcówka o sztywności (tip load) 0,3g - prowadnik dedykowany do przejścia przez kolaterale epikardialne i kręte kolaterale septalne - pokrycie hydrofilne na odcinku 52cm - mikrozagięcie (<1mm) na koncówce - długość 190 cm - podwójny oplot (coil) w dystalnym końcu prowadnika - dobrze widoczna we fluoroskopii RTG 3cm końcówka C) prowadniki specjalistyczne do rekanalizacji i zapewniające zwiększone podparcie przy implantacji stentów Warunki: - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g ; 1,7g; 3,0g; 3,6g; i 4,5g - dostępne prowadniki o małej średnicy końcówki 0,010” - dostępne długości prowadników 190cm i 300 cm lub szerszy zakres - dostępne prowadniki zapewniające silne podparcie podczas wprowadzania stentów; o atraumatycznej miękkiej końcówce o sztywności poniżej 0,8g - wszystkie prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu zapewniające optymalną manewrowalność i przeniesienie skrętu - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem i z mieszanym hydrofilno-hydrofobowym pokryciem - w ramach pakietu dostępne przedłużenia dla prowadników 180cm (w cenie jak prowadnik) D. Prowadniki sterowalne do rekanalizacji o budowie multi-wire-coil i multi-wire-rope-coil Warunki: - prowadniki dedykowane do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO) - średnica 0,014”, - wydłużona i taperowana końcówka dystalna do 0,010”; 0,011” i 0,012” ułatwiająca penetrację zmiany - wykonane ze stali 316L - dostępne prowadniki do CTO z dystalną częścią prowadnika plecioną z 8 drutów (budowa multi-wire-coil) i/lub multi-wire- rope-coil zapewniającymi wysoką odporność na zniszczenie i doskonałą manewrowalność - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu zapewniający przeniesienie skrętu 1:1 - dostępne sztywności końcówki 1,7g; 3,0g; 3,5g; 4,5g - końcówka cieniująca platynowa o doskonałej widoczności we fluoroskopii RTG - kształt końcówki: zagięta długości 1mm lub prosta - pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm lub 170 cm - dostępne długości: 190cm, 200cm, 300cm i 330 cm - dostępne prowadniki o długości 330 cm z pokryciem hydrofilnym na długości 170 cm przeznaczone do eksternalizacji podczas zabiegów rekanalizacji techniką retrograde | szt | A) 700 B) 15 C) 100 D) 100 | [5 empty] | A) 50 B) 3 C) 40 D) 25
14 | 14 | Cewniki diagnostyczne uniwersalne | Cewniki diagnostyczne uniwersalne Warunki: - dostępne średnice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres - dostępne długości 100cm dla wszystkich typów krzywizn i 110 oraz 125 cm dla PIG-tail - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,46”; przy średnicy 6F co najmniej 0,57” - końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG - konstrukcja zbrojona poprawiająca przenoszenie siły skrętu i wprowadzalność - duży wybór kształtów – co najmniej 40 różnych w tym do pomostów tętniczych (IM) i żylnych (LCB, RCCB, BL, BR), PIG-tail, MP multipurpose - wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej 1200 psi | szt | 1200 | [5 empty] | 200
15 | 15 | Cewniki diagnostyczne do badań z dostępu od tętnicy promieniowej i cewniki z pokryciem hydrofilnym | Cewniki diagnostyczne do badań z dostępu od tętnicy promieniowej i cewniki z pokryciem hydrofilnym A. Cewniki diagnostyczne do badań z dostępu od tętnicy promieniowej Warunki: - dostępne średnice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres - dostępne długości 100 cm i co najmniej 110 cm dla krzywizn TIG, BLK, multipurpose, straight i pigtail - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,047” - cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym, zapewniający dobre manewrowanie i przeniesienie skrętu 1:1 - cewnik na całej długości dobrze widoczny we fluoroskopii - miękka atraumatyczna końcówka - dostępna krzywizna Tiger (TIG) w rozmiarach 3,5; 4,0 ; 4,5 i 5cm oraz BLK dedykowane do dostępu promieniowego z możliwością wykonania angiografii obu tętnic wieńcowych jednym cewnikiem - dostępne cewniki TIG 3,5 i 4,0 z otworem bocznym - dostępne co najmniej 4 różne krzywizny cewnika dedykowane do LIMA różnej wielkości (short tip, standard, round tip, JP) - pokrycie cewnika zapewniające zmniejszone tarcie i zmniejszone ryzyko skurczu tętnicy - wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej 1000 psi B. cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym Warunki: Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym - dostępne średnice 4F i 5F lub szerszy zakres - kompatybilne z prowadnikami 0,038” lub mniejszymi - pokrycie hydrofilne na co najmniej dystalnych 15cm cewnika;dostępne cewniki z hydrofilnym pokryciem na dystalnych 40cm cewnika - umożliwiające wprowadzenie przez ciasne i kręte naczynia - dostępne długości 100 cm, 110cm, 120cm i 150 cm - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 1,12mm a przy średnicy 4F 1,05mm - cewnik zbrojony podwójnym lub pojedynczym oplotem stalowym, zapewniającym dobre manewrowanie i przeniesienie skrętu 1:1 - dobrze widoczny w skopii - miękka atraumatyczna końcówka - dostępne cewniki proste, multipurpose, cobra, IM - możliwość zastosowania cewników jako dodatkowego podparcia dla mikrocewników lub do superselektywnej angiografii | szt | A) 2000 B) 20 | [5 empty] | A) 200 B) 10
16 | 16 | Cewniki diagnostyczne i terapeutyczne | Cewniki diagnostyczne i terapeutyczne A. Cewniki prowadzące do PTCA Warunki: - średnica wewnętrzna min. 0,071” dla 6F 0,081” dla 7F i 0,090 dla 8F - zbrojony podwójnym metalowym oplotem zapewniającym bardzo dobre podparcie i przeniesienie skrętu - dostępna średnica od 5 F do 8 F - dostępne cewniki 8F o długości 90cm i 100cm - dostępne cewniki z otworami bocznymi (SH – side holes) - wymagana pełna gama kształtów i krzywizn - co najmniej 200 rodzajów, umożliwiająca dojście także z tętnicy promieniowej i ramiennej oraz dojście do by-passów - dostępny szeroki wybór cewników (co najmniej 13 krzywizn) dedykowanych specjalnie do dostępu od tętnicy promieniowej m.in. typu easy radial right do prawej i easy radial left do lewej t.wieńcowej - dostępne cewniki zapewniające silne podparcie (ekstra back-up) do lewej tętnicy wieńcowej w rozmiarze 5F-7F o wielkości 3,0 3,5 3,75, 4,0 4,5 i 5,0cm - dostępne cewniki zapewniające silne podparcie do prawej tętnicy wieńcowej (right back-up) oraz cewniki pozwalające na wprowadzenie ich do prawej tętnicy bez konieczności rotacji - dostępne cewniki o krzywiźnie ukształtowanej przestrzennie (3D) zapewniające dobre podparcie przy leczeniu ostialnych zmian w prawej tętnicy wieńcowej - cewniki mają zapewniać stabilność krzywizny i podparcia w temperaturze krwi (37stopni C) przez cały okres zabiegu B. Cewniki diagnostyczne Warunki: - dostępne w rozmiarach 5F i 6F - światło wewnętrzne min. 0,047" dla 5F i 0,056" dla 6F - zbrojone podwójnym oplotem zapewniającym dobre przeniesienie skrętu 1:1 - miękka atraumatyczna widoczna dobrze we fluoroskopii RTG końcówka - wysoka odporność na skręcenie i złamanie - możliwość zastosowania ciśnienia przy wstrzykiwaniu kontrastu do 1200psi - dostępne uniwersalne krzywizny (Trapease, Transformer, Tracker, Tractive) pozwalające na kaniulację lewej i prawej tętnicy wieńcowej z dostępu promieniowego w co najmniej 3 rozmiarach 3,5 4,0 i 4,5 - dostępnych łącznie co najmniej 26 typów krzywizn w tym JL, JR, MP, AL, AR i PIG oraz 3DRC) | szt | A) 1000 B) 200 | [5 empty] | A) 150 B) 40
17 | 17 | System dostępu bezkoszulkowego | System dostępu bezkoszulkowego Warunki: Zestaw umożliwiający wprowadzanie do tętnic bez użycia koszulki naczyniowej cewnika prowadzącego o rozmiarach od 5 do 7F zależnie od rozmiaru systemu Zestaw musi zawierać: - rozszerzacze kompatybilne z cewnikami prowadzącymi od 5 do 7F zależnie od rozmiaru i prowadnikami 0,021" oraz 0,035" - prowadnik 0,021" - zestaw do nakłucia | szt | 60 | [5 empty] | 10
18 | 18 | Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Warunki: - zestaw kompatybilny z pompami produkcji Arrow AutoCat2 - cewniki o średnicy nie przekraczającej 8 F - dostępne balony w rozmiarze/objętości 30cm3, 40 cm3 i 50cm3 dostosowane do pacjentów o różnym wzroście - cewnik balonowy z zestawem do wprowadzenia z koszulką lub bez koszulki - dodatkowy prowadnik kompatybilny z balonem w osobnym opakowaniu - znacznik na dystalnym końcu balonu umożliwiający dokładną lokalizację końca balonu w tętnicy przy użyciu fluoroskopii RTG - kanał do pomiaru ciśnienia - cewnik wykonany z materiałów nietrombogennych i niepirogennych | szt | 6 | [5 empty] | 2
19 | 19 | Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych | Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych Warunki: - prowadniki średnicy 0,014” i długości co najmniej 175 cm posiadające rejestrację CE do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych - końcówka prowadnika dobrze widoczna we fluoroskopii RTG - pokrycie hybrydowe hydrofobowe na końcu prowadnika i hydrofilne na szafcie - możliwość wielokrotnej rotacji prowadnika bez rozłączania (wymagane podłączenie prowadnika bez użycia kabla lub w przypadku połaczenia kablem system umożliwiający wielokrotną rotację bez rozłączania) - możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR W ramach pakietu oferent musi zobowiązać się do udostępnienia aparatu do FFR nieodpłatnie lub w cenie nie przekraczającej 10 pln za miesięczną dzierżawę na czas trwania umowy . Aparat musi umożliwiać wykonanie pomiaru FFR, być kompatybilny z oferowanymi prowadnikami, musi posiadać wyświetlacz pozwalający na obserwację przebiegu krzywych ciśnienia oraz musi pozwalać na archiwizację wyników na nośniku pamięci pen-drive. Koszty serwisowania i przeglądów okresowych aparatu pokrywa dostawca. | szt | 130 | [5 empty] | 10
20 | 20 | Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych przeznaczone do złożonych zmian i krętych naczyń | Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych przeznaczone do złożonych zmian i krętych naczyń Warunki: - prowadniki średnicy 0,014” i długości co najmniej 175 cm posiadające rejestrację do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych - końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii RTG - pokrycie hybrydowe: hydrofobowe na końcu prowadnika i hydrofilne na szafcie - możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR - brak dryftu (dopuszczalny < 1mmHg /godzinę) - Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczonym w oplocie stalowym zapewniająca bardzo dobre przeniesienie skrętu i manewrowalność prowadnika w naczyniach i zmianach złożonej anatomii - sygnał ciśnienia przekazywany z czujnika na prowadniku światłowodem biegnącym centralnie wewnątrz prowadnika W ramach pakietu oferent musi zobowiązać się do udostępnienia aparatu do FFR nieodpłatnie lub w cenie nie przekraczającej 10 pln za miesięczną dzierżawę na czas trwania umowy . Aparat musi umożliwiać wykonanie pomiaru FFR, być kompatybilny z oferowanymi prowadnikami, musi posiadać wyświetlacz pozwalający na obserwację przebiegu krzywych ciśnienia oraz musi pozwalać na archiwizację wyników na nośniku pamięci pen-drive. Koszty serwisowania i przeglądów okresowych aparatu pokrywa dostawca. | szt | 70 | [5 empty] | 5
21 | 21 | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) Warunki: - sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej zarejestrowane do badań tętnic wieńcowych serca i innych naczyń - kompatybilne z prowadnikami 0,014” o przekroju umożliwiającym wprowadzenie przez cewniki prowadzące o średnicy 5F - dostępne sondy w wersji elektronicznej 20MHz o możliwości wizualizacji naczyń srednicy do 20mm i rotacyjne 45 MHz - dostępne sondy typu short tip z przetwornikiem umieszczonym w małej odległości od końca sondy (nie przekraczającą 2,5mm) - w zestawie do każdej sondy jednorazowe sterylne urządzenie do wycofywania sondy ze stałą prędkością 0,5mm/s i 1mm/s – dopuszczalne udostępnienie na czas trwania umowy urządzenia wielokrotnego użytku wraz z jałowymi osłonami w ilości odpowiadającej ilości dostarczonych sond W ramach pakietu oferent musi zobowiązać się do udostępnienia na czas trwania umowy aparatu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej umożliwiającego wykonanie badania, analizę on-line i off -line wyników ilościowych i jakościowych oraz umożliwiającego archiwizację wyników nieodpłatnie lub w cenie nie przekraczającej 10 pln za miesięczną dzierżawę. Koszty serwisowania i przeglądów okresowych aparatu pokrywa dostawca. | szt | 120 | [5 empty] | 8
22 | 22 | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) wysokiej rozdzielczości | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) wysokiej rozdzielczości Warunki: - sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wysokiej rozdzielczości (HD) pracujące z częstotliwością 60 MHz umożliwiające uzyskanie rozdzielczości osiowej 22mikrometrów - zarejestrowane do badań tętnic wieńcowych serca i innych naczyń - głębokość penetracji sygnału co najmniej do 6mm (możliwość badania tętnic o średnicy do ok 10mm) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” o przekroju umożliwiającym wprowadzenie przez cewniki prowadzące o średnicy ≤ 6F - w zestawie do każdej sondy jednorazowe sterylne urządzenie do wycofywania sondy ze stałą prędkością 0,5mm/s i 1mm/s na odcinku co najmniej 10cm oraz odpowiedni jednorazowy rękaw foliowy do zapewnienia jałowości podłączenia systemu W ramach pakietu oferent musi zobowiązać się do udostępnienia na czas trwania umowy aparatu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej umożliwiającego wykonanie badania, analizę on-line i off -line wyników ilościowych i jakościowych oraz umożliwiającego archiwizację wyników nieodpłatnie lub w cenie nie przekraczającej 10 pln za miesięczną dzierżawę. Koszty serwisowania i przeglądów okresowych aparatu pokrywa dostawca. | szt | 30 | [5 empty] | 3
23 | 23 | Cewniki do odsysania skrzeplin (trombektomy) | Cewniki do odsysania skrzeplin (trombektomy) Warunki: - długość użytkowa cewnika minimum 140 cm - dostepne w rozmiarze 6F i 7F - cewnik z jednym otworem dystalnym - pole powierzchni ekstrakcji (extraction area) co najmniej 0,95mm2 dla rozmiaru 6F z możliwośćią aspiracji w tempie 1,6cm3 na sekundę - marker widoczny w skopii RTG - taperowany kształt końcówki cewnika z niskim profilem wejścia (entry profile) i pokrycie hydrofilne zapewniające lepszą popychalność i wprowadzalność cewnika - co najmniej 2 sitka oraz 1 kranik trójdrożny w zestawie | szt | 100 | [5 empty] | 10
24 | 24 | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek – sirolimus do leczenia złożonych zmian | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek – sirolimus do leczenia złożonych zmian Warunki: - stent kobaltowo-chromowy; montowany na balonie z systemem wprowadzającym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - dostępna długość od 9 do 50 mm lub szerszy zakres - dostępne średnice od 2,00 do 4,5 mm lub szerszy zakres; - możliwość doprężenia stentów w rozmiarach od 2,0 do 2,5mm do 3,5mm; stentu w rozmiarach od 2,75 do 3,0mm do 4,5mm i stentu w rozmiarach od 3,5 do 4,5mm do 6,25mm bez zniszczenia struktury stentu - bardzo dobra wprowadzalność: bardzo niski profil wejścia (entry profile) 0,018” - pokrycie hydrofilne na dystalnej części szaftu, długość robocza systemu co najmniej 144cm - stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego L605, grubość przęseł (struts) nie przekraczająca 80 mikrometrów dla wszystkich rozmiarów, szrokosć przese od 80 do 120 mikrometrów zależnie od rozmiaru, dwukonektorowe łączenia między pierścieniami zapewniające bardzo dobry dostęp do bocznic (możliwością rozszerzenia oka stentu do średnicy odpowiadającej co najmniej nominalnej średnicy stentu) i dobrą wprowadzalność - pokrywane abluminalnie (tylko od strony zewnętrznej mającej kontakt z naczyniem) lekiem antyproliferacyjnym – sirolimusem, lek uwalniany z biodegradowalnego polimeru ulegającego biodegradacji w czasie nie przekraczającym 4 miesięcy, łączenia stentu podlegające odkształceniu bez pokrycia polimerem - certyfikat CE dopuszczający skrócone stosowanie podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) po implantacji stentu do 1 miesiąca - udokumentowane bezpieczeństwo wykonywania rezonansu magnetycznego o mocy do 3 tesli po implantacji stentu | szt | 350 | [5 empty] | 50
25 | 25 | Protekcja dystalna do angioplastyki graftów żylnych | Protekcja dystalna do angioplastyki graftów żylnych Warunki: - zawierająca prowadnik 0,014” z modyfikowalną końcówką i zamocowanym lub nakładanym filtrem - możliwość zastosowania w naczyniach o średnicy od 3,5 do 5,0 mm lub w szerszym zakresie - zestaw zawierający drugą koszulkę służącą do ewakuacji złożonego koszyczka po zabiegu - kompatybilny z cewnikami prowadzącymi ≤ 7F | szt | 5 | [5 empty] | nie wymagany
26 | 26 | Pętle pojedyncze do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | Pętle pojedyncze do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego Warunki: - pętle pojedyncze typu „goose neck” lub „one snare” lub „andrasnare” (pętla układająca się pod kątem 90 stopni po wyprowadzeniu z cewnika) - dostępne średnice od 2mm do 35mm lub szerszy zakres - dostępne długości systemu ≥125cm zapewniające możliwość wprowadzenia i użycia poprzez łącznik Y podłączony do cewnika prowadzącego o długości 100cm. - pętle o średnicy do 30mm włącznie kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F | szt | 8 | [5 empty] | nie wymagany
27 | 27 | Pętle potrójne do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego i eksternalizacji prowadników | Pętle potrójne do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego i eksternalizacji prowadników Warunki: - pętle potrójne (3 pętle) umocowane na 1 systemie wprowadzającym - dostępne średnice od 5 do 35 mm lub szerszy zakres - dostępne długości systemu ≥125 cm - możliwość wprowadzenia przez cewnik 6F do średnicy pętli 20 mm i przez cewnik 7F do średnicy 35mm | szt | 5 | [5 empty] | nie wymagany
28 | 28 | Stenty kobaltowo-chromowe do bifurkacji uwalniające sirolimus | Stenty kobaltowo-chromowe do bifurkacji uwalniające sirolimus Warunki: - uwalniające lek antymitotyczny sirolimus - wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego L605 o grubosci przęseł (struts) nie przekraczajacej 65mikrometrów - montowane na balonie wysokociśnieniowym z RBP co najmniej 16 atm, o 2 różnych średnicach w części proksymalnej i dystalnej - zapewniające doskonały dostęp do bocznicy - mozliwość poszerzenia oka tentu do średnicy odpowiadajjącej proksymalnej części stentu lub większej - dostępne długości 16,19, 24 i 29mm lub szerszy zakres - dostępne stenty o proksymalnej średnicy od 2,5 do 4,0mm i dystalnej średnicy od 2,5 do 3,5mm - możliwość wprowadzenia przez cewnik o średnicy 6F na jednym prowadniku 0,014” - dedykowany do bifurkacji z istotną redukcją kalibru tętnicy w dystalnej części leczonej zmiany | szt | 40 | [5 empty] | 12
29 | 29 | Balony niskoprofilowe z hydrofilnym pokryciem: semicompliant i noncompliant | Balony niskoprofilowe z hydrofilnym pokryciem: semicompliant i noncompliant A. Balony noncompliant (NC) Warunki: - balony w systemie Rx compatybilne z prowadnikami 0,014” - z pokryciem hydrofilnym - dostępne balony NC o RBP co najmniej 22atm dla balonów o średnicy od 2,5mm do 4,0mm i co najmniej 20atm dla balonów o średnicy ponizej 2,5mm - dostępne balony NC o szerokim zakresie średnic: 1,5mm; 1,75mm; 2,0mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 3,75mm; 4,0mm; 4,25mm i 4,5mm lub szerszy zakres - długość systemu wprowadzającego balonów NC > 145cm - dostępne długości balonów NC: 8mm; 10mm; 13mm; 15mm; 20mm i 30mm lub szerszy zakres B) Balony semicompliant do rekanalizacji i ciasnych zwężeń Warunki: - balony w systemie Rx compatybilne z prowadnikami 0,014” - z pokryciem hydrofilnym - dostępne balony semicompliant o bardzo niskim profilu przejścia 0,023” i profilu wejścia 0,0157” dla balonu 1,0mm - RBP co najmniej 14 atm dla wszystkich rozmiarów - dostępne balony semicompliant o średnicy 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,0mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 3,75mm; 4,0mm - długość systemu wprowadzającego balonów semicompliant > 145cm - dostępne długości balonów NC: 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 15mm; 20mm i 30mm lub szerszy zakres | szt | A) 250 B) 250 | [5 empty] | A) 30 szt. B) 30 szt.
30 | 30 | Cewniki przedłużające cewnik prowadzący | Cewniki przedłużające cewnik prowadzący Warunki: - cewnik wprowadzany przez łącznik Y i dostępny co najmniej w 4 średnicach dostosowanych do cewników prowadzących 5F, 6F, 7F i 8F - zwiększający podparcie i przedłużający cewnik prowadzący - ułatwiający wprowadzenie stentu - miękka atraumatyczna końcówka pozwalająca na bezpieczne głębokie wprowadzenie do tętnicy wieńcowej - pokrycie hydrofilne dystalnej części szaftu na odcinku co najmniej 10cm - długość systemu co najmniej 150 cm, długość cewnika przedłużającego minimum 25cm - miękka dobrze widoczna we fluoroskopii koncówka cewnika przedłużającego - proksymalne wejście do cewnika bez elementów metalowych - światło wewnętrzne umożliwiające wprowadzenie stentów - nie mniejsze niż 0,056” dla cewnika 6F, nie mniejsze niż 0,062” dla cewnika 7F i nie mniejsze niż 0,071" dla cewnika 8F | szt | 60 | [5 empty] | 7
31 | 31 | Mikrocewniki do rekanalizacji tętnic techniką antegrade i retorograde | Mikrocewniki do rekanalizacji tętnic techniką antegrade i retorograde A) Typ 1 Mikrocewniki do rekanalizacji i poszerzania kolaterali Warunki: - zbrojony splotem metalowym z wolframu - niski profil nie przekraczający 2,6 F - dostępne długości 135 i 150 cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - pokrycie hydrofilne dystalnej części ułatwiające wprowadzanie na odcinku minimum 60 cm - miękka atraumatyczna widoczna w całości w skopii RTG końcówka o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej na końcu 1,3F - średnica szaftu nie przekraczająca 2,6F w części dystalnej i 2,8F w części proksymalnej - zabezpieczenie proksymalnej części mikrocewnika przed załamaniem - możliwość rotacji mikrocewnika do 10 obrotów bez ryzyka uszkodzenia B) Typ 2 Mikrocewniki niskoprofilowe uniwersalne Warunki: - niski profil: szaft o średnicy 2,6F w części proksymalnej i 1,9F w części dystalnej zapewniające możliwość wprowadzenia 2 mikrocewników przez cewnik prowadzący 6F - zbrojony splotem metalowym z wolframu - średnica wewnętrzna końcówki 0,016”; średnica wewnętrzna szaftu 0,017” - miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka o zewnętrznej średnicy nie przekraczajacej 1,4F - dostępna długość 135 cm i 150 cm - polimerowe pokrycie hydrofilne szaftu na dystalnych 75cm dla cewnika 135cm i 85cm dla cewnika 150cm - duża odporność na zagięcie (nie zmniejszające się światło wewnętrzne przy zagięciu cewnika) zapewniające skuteczne wprowadzanie cewnika przez kręte drobne kolaterale C) Typ 3 Mikrocewniki niskoprofilowe Warunki: - dostępne długości 135 i 150 cm - pokrycie hydrofilne dystalnej części ułatwiające wprowadzanie na odcinku minimum 70 cm - widoczna w skopii RTG taperowana elastyczna końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - średnica szaftu dystalnie nie przekraczająca 2,1F a proksymalnie nie przekraczająca 2,9F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi o średnicy wewnętrznej 0,041” i większej - światło wewnętrzne 0,015” w miejscu końcówki - tip) i 0,019” w całym pozostałym szafcie mikrocewnika - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - możliwość rotacji mikrocewnika bez ryzyka uszkodzenia | szt | A) 35 B) 35 C) 15 | [5 empty] | A) 5szt. B) 5szt. C) 4szt.
32 | 32 | Mikrocewniki specjalistyczne | Mikrocewniki specjalistyczne A) Typ 1 mikrocewniki z zagiętą końcówką ułatwiające wprowadzanie prowadnika do bocznic Warunki: - mikrocewnik ze stalowym zbrojeniem poprawiającym przeniesienie skrętu i zabezpieczającym przed załamaniem cewnika - dostępne mikrocewniki z pokryciem hydrofilnym na co najmniej 80 cm dystalnego odcinka - końcówka mikrocewnika – zagięte pod kątem 90 i 120 stopni - dostępne końcówki o różnej długości - atraumatyczna miękka końcówka - dostępne długości 130 cm i 150 cm - wszystkie kształty i rozmiary kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i prowadnikami o średnicy większej lub równej 0,014” B) Typ 2 mikrocewniki ze spiralą zwiększającą siłę penetracji i podparcia Warunki: - dostępne długości 135 i 150 cm - widoczna w skopii RTG taperowana końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - średnica szaftu dystalnie i proksymalnie nie przekraczająca 2,9F - na odcinku 2 cm w części dystalnej mikrocewnika nawinięta zewnętrznie spirala nylonowa umożliwiająca wkręcanie cewnika w zmianę - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i większymi - pokrycie hydrofilne na odcinku 60cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” C) Typ 3 Mikrocewniki zbrojone potrójnym oplotem Warunki: - dostępne długości 135 i 150 cm - zbrojone potrójnym oplotem, w tym 2 warstwami oplotu typu coil nawiniętego w przeciwnych kierunkach co umozliwia rotację cewnika bez uszkodzenia szaftu do 2 pełnych obrotów - widoczna w skopii RTG taperowana elastyczna końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - dostępne w dwóch grubościach: niskoprofilowe o średnicy szaftu dystalnie nie przekraczającej 2,2F a proksymalnie nie przekraczającej 2,9F i standardowe odpowiednio 2,6F i 2,9F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i większymi - pokrycie hydrofilne na odcinku 60cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” | szt | A) 6 B) 6 C) 15 | [5 empty] | A) 2 B) 2 C) 5
33 | 33 | Cewniki kalibracyjne typu pig-tail | Cewniki kalibracyjne typu pig-tail Warunki: - dostępne średnice 5F lub szerszy zakres - dostępna długość co najmniej 100 cm - minimum 3 markery w odległości 1 cm umożliwiające precyzyjną kalibrację dobrze widoczne we fluoroskopii RTG - kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - możliwe wysokociśnieniowe wstrzyknięcia kontrastu z przepływem co najmniej 20 ml/s | szt | 40 | [5 empty] | nie wymagany
34 | 34 | Balony uwalniające lek do leczenia restenozy w stencie i zmian de-novo | Balony uwalniające lek do leczenia restenozy w stencie i zmian de-novo Warunki: - balony zarejestrowane (certyfikat CE) do leczenia restenozy w stentach w tętnicach wieńcowych, bifurkacji, do leczenia małych naczyń i leczenia zmian de-novo - uwalniające w sposób kontrolowany Paklitaksel - dawka leku co najmniej 3,0μg na mm² powierzchni balonu uwalniana w czasie nie przekraczającym 60s - dobra wprowadzalność: profil przejścia (crossing profile) dla balonu o średnicy 2.0mm nie większy niż 0.033”; profil wejścia (entry profile) nie większy niż 0,016” - dostępne średnice od 2,0 do 4.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10 do 40 mm lub szerszy zakres - ciśnienie nominalne co najmniej 6 atm atm, ciśnienie RBP co najmniej 14atm - długość szaftu co najmniej 145cm - po zastosowaniu balonu możliwość stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej nie dłużej niż 4 tygodnie - balon typu Rx kompatybilny z prowadnikami 0,014” - hydrofilne pokrycie szaftu - skuteczność zastosowania balonów udokumentowana wieloośrodkowymi badaniami z co najmniej 18 miesięcznym okresem obserwacji; badania dokumentujące skuteczność w różnych wskazaniach przeprowadzone na populacji co najmniej 5000 pacjentów | szt | 60 | [5 empty] | 15
35 | 35 | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o zmiennej średnicy do leczenia długich zmian | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o zmiennej średnicy do leczenia długich zmian Warunki: - stenty kobaltowo-chromowe - uwalniające lek antymitotyczny sirolimus z biodegradowalnego, biokompatybilnego polimeru - budowa hybrydowa - closed cell na końcach i open cell w środkowej części stentu - dostępne długości od 40 do 60 mm lub szerszy zakres - stenty o zmiennej średnicy – zmniejszającej się w kierunku dystalnej części stentu: od 2,75 do 2,25mm; od 3,0 do 2,5mm ; od 3,5 do 2,75mm i od 3,5 do 3mm - stenty montowane na balonie o zmiennej średnicy, system Rx/monorail kompatybilny z prowadnikami 0,014” - przeznaczone do leczenia tętnic wieńcowych | szt | 60 | [5 empty] | 12
36 | 36 | Balony uwalniające lek do leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi | Balony uwalniające lek do leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi Warunki: - balony zarejestrowane (certyfikat CE) do leczenia ostrej niedrożnosci tętnic w ostrych zespołach wieńcowych, restenozy w stentach w tętnicach wieńcowych, do leczenia małych naczyń i leczenia zmian de-novo - uwalniające w sposób kontrolowany Paklitaksel - dawka leku uwalniana w czasie nie przekraczającym 60s - hydrofobowy środek ułatwiający przejście leku do ściany tętnicy - udokumentowane badaniami utrzymywanie się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni - dobra wprowadzalność: profil przejścia (crossing profile) dla balonu o średnicy 3,0mm nie większy niż 0.033” - dostępne średnice od 2,0 do 4.00 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10 do 30 mm lub szerszy zakres - ciśnienie nominalne co najmniej 6 atm atm, ciśnienie RBP co najmniej 12atm - długość szaftu co najmniej 140cm - po zastosowaniu balonu możliwość stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej nie dłużej niż 4 tygodnie - balon typu Rx kompatybilny z prowadnikami 0,014” - skuteczność zastosowania balonów u pacjentów z zawałami serca, restenozą w stentach i zmianach de-novo udokumentowana wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi | szt | 40 | [5 empty] | 12
37 | 37 | Koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na załamania | Koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na załamania Warunki: - koszulki zbrojone oplotem metalowym (typu coil) pozwalającym zachować giętkość koszulki przy jednoczesnej dużej odporności na załamania przy wprowadzaniu do krętych naczyń - pokrycie hydrofilne ułatwiające wprowadzenie - marker umożliwiający precyzyjną lokalizację końca koszulki w drzewie naczyniowym pod kontrolą skopii RTG - dostępne rozmiary od 5F do 8F - dostępne długości 45cm i 65cm dla rozmiarów 5F, 6F, 7F i 8F - z kranikiem trójdrożnym na linii do płukania koszulki - z otworem umożliwiającym umocowanie koszulki szwem do skóry - zastawka hemostatyczna blokująca wypływ krwi z koszulki, umożliwiająca wprowadzanie cewników - rozszerzacz umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie w komplecie | szt | 25 | [5 empty] | 10
38 | 38 | Stentgraft wieńcowy do leczenia perforacji | Stentgraft wieńcowy do leczenia perforacji Warunki: - stentgraft na bazie niskoprofilowego stentu pokrytego pasywną powłoką z węglika krzemu o grubości przęseł nie przekraczającej 60 mikrometrów dla rozmiarów do 3mm włącznie; o konstrukcji double helix zapewniającej doskonałą elastyczność i wprowadzalność - pokrycie graftu o grubości nie przekraczającej 90mikrometrów nakładane metodą elektrospun / elektrospinning - niski crossing profile poniżej 1,2mm dla srednicy stentgraftu 3,0mm i możliwość wprowadzenia stentgraftów od 2,5 do 4,0mm przez cewnik prowadzący 5F natomiast 4,5mm i 5,0mm przez cewnik prowadzący 6F - ciśnienie RBP nie niższe niż 16 atm dla stentgraftów o średnicy od 2,5 do 4,0mm - dostępne średnice stentgraftów 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm i 5,0mm lub szerszy zakres - dostępne długości stentgraftów 15mm, 20mm 26mm - długość szaftu minimum 140 cm - duży zakres możliwości doprężenia stentgraftów bez utraty właściwości i uszkodzenia stentu: do 3,5mm dla rozmiarów 2,5 i 3,0mm oraz do 4,65mm dla rozmiarów 3,5mm i 4,0mm - udokumentowana badaniami skuteczność w leczeniu perforacji powyżej 90% i krótki czas wprowadzenia poniżej 10 minut | szt | 8 | [5 empty] | nie dotyczy
39 | 39 | Balony tnące lub nacinające | Balony tnace lub nacinające Warunki: - kompatybilne z prowadnikami 0,014" i cewnikami prowadzącymi 6F lub mniejszymi - dostępne średnice od 2,0mm do 3,5mm lub szerszy zakres - dostępne długości 6mm do 15mm lub szerszy zakres - ciśnienie RBP co najmniej 20 atm dla rozmiarów 2,0-2,5mm i co najmniej 16atm dla pozostałych rozmiarów - dobra wprowadzalność - crossing profile nie przekraczający 1,1mm dla wszystkich rozmiarów, konstrukcja i pokrycie zwiększające wprowadzalność - co najmniej 3 nitinolowe elementy nacinające na obwodzie balonu - siła działania na powierzchnie blaszki co najmniej 15 krotnie przewyższająca się generowaną przez klasyczny balon | szt | 30 | [5 empty] | 6
40 | 40 | Stenty niskoprofilowe uwalniające lek sirolimus | Stenty niskoprofilowe uwalniające lek sirolimus Warunki: - stenty ze stopu kobaltowo-chromowego - cienkościenne – grubość przęseł nie przekraczająca 60 mikrometrów dla stentów wszystkich rozmiarów - niski profil przejścia - kompatybilność z prowadnikami 0,014” - dostępne średnice stentu od 2,0mm do 4,5mm lub szerszy zakres - możliwość doprężenia stentu bez uszkodzenia jego struktury do 4,25mm dla rozmiarów stentów od 2,5 do 3,0mm i do 5,5mm dla rozmiarów 4,0 i 4,5mm - dostępne długości: 8-48mm - doskonała wprowadzalność do dystalnych i krętych odcinków tętnic - ciśnienie nominalne co najmniej 10 atm dla stentu o średnicy 3,0mm - ciśnienie RBP co najmniej 16atm dla wszystkich rozmiarów | szt | 500 | [5 empty] | 60
41 | 41 | Mikrocewniki dwukanałowe | A) Mikrocewniki z dwoma przeciwległymi wyjściami kanału OTW Warunki: - 2 kanały OTW - kompatybilne z prowanikami 0,014" - kompatybilne z cewnikami prowadzacymi 5F i większymi - długość użytkowa 140cm, pokrycie hydrofilne na długości co najmnie 25cm - 2 wyjścia dla prowanika na dystalnym końcu mikrocewnika z kanałów OTW w przeciwnych kierunkach umieszczone w odległosci odpowiednio 8 i 12mm od końcówki cewnika B) Mikrocewniki dwukanałowe z jednym kanałem OTW a drugim Monorail Warunki: - oba kanały kompatybilne z prowadnikami 0,014” - umożliwiające podanie kontrastu, leków lub wprowadzenie drugiego prowadnika podczas gdy mikrocewnik jest wprowadzony na jednym prowadniku - niski profil nie przekraczający 2,3x3,3F w części dystalnej z dwoma kanałami i nie przekraczający 2,6F proksymalnie - średnica dystalnego końca 1,5 F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - długość robocza 135 cm - hydrofilne pokrycie na odcinku dystalnym zmniejszające tarcie i ułatwiające wprowadzania mikrocewnika - widoczna w całości w skopii RTG taperowana końcówka cewnika umożliwiająca precyzyjne zlokalizowanie wyjścia bocznego kanału - wyjscie bocznego kanału OTW w odeległości nie przekraczającej 6,5 mm od końca mikrocewnika | szt | A) 8 b) 15 | [5 empty] | A) 2 B) 2
42 | 42 | Prowadniki do angioplastyki | Prowadniki do angioplastyki A. prowadniki uniwersalne Warunki: - zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i przenoszenie skrętu 1:1 (konstrukcja z redzeniem sięgającym końcówki prowadnika) - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,5g i 0,9g lub szerzy zakres ; z końcówką prostą i zakrzywioną J - dostępne długości prowadników 190cm lub szerszy zakres - końcówka widoczna w skopii RTG o długosci 3 lub 4 cm - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem - dostępne prowadniki z podwójnym oplotem (Coil) w dystalnej części redukującym ryzyko uszkodzenia prowadnika i zapewniającym lepszą kontrolę skrętu B. Prowadniki sztywne Warunki: - dostępna długość 190cm lub szerszy zakres - taperowana końcówka o średnicy 0,008" i sztywności 14g - rdzeń staowy na całej długości prowadniaka (konstruckacja core to tip) - pokrycie hydrofilne - duża siła penetracji > 400gf/mm2 | szt | A) 200 B) 15 | [5 empty] | A) 20 B) 5
43 | 43 | Hydrofilne koszulki naczyniowe do tętnicy promieniowej | Hydrofilne koszulki naczyniowe do tętnicy promieniowej Warunki - dostępne długości 10cm lub 11cm - dostępna średnica wewnętrzna od 5F do 6F lub szerszy zakres - zawór zapewniający szczelność przy wielokrotnym wprowadzaniu cewników - rozszerzacz zapewniający atraumatyczne wprowadzanie bez urazu tętnicy zmniejszający ryzyko skurczu - gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem zapewniające atraumatyczne wprowadzanie - ramię boczne zakończone kranikiem zapewniającym możliwość przepłukiwania koszulki - w zestawie igła angiograficzna cienkościenna z ostrym podwójnym szlifem i kompatybilny z nią prowadnik nitinolowy 0,018" lub 0,021” - pokrycie hydrofilne na całej długości koszulki zmniejszające tarcie i uraz naczynia przy wprowadzaniu i usuwaniu koszulki - dopuszczalny brak pokrycia hydrofilnego na odcinku 1 cm od strony zastawki co zapobiega jej samoczynnemu wysuwaniu się z naczynia | szt | 300 | [5 empty] | 40
44 | 44 | Opatrunki hemostatyczne do zabiegów interwencyjnych | Opatrunki hemostatyczne do zabiegów interwencyjnych Warunki - hemostatyczne opatrunki chitozanowe lub kaolinowe powodujące natychmiastowe tamowanie krwawienia - przeznaczone do tamowania kwawienia z miejsc nakłucia tętnic udowej i promieniowej po zabiegach inwazyjnych | szt | 100 | [5 empty] | nie dotyczy
45 | 45 | okludery do zamykania dostepów naczyniowych | okludery do zamykania dostepów naczyniowych Warunki: - Urządzenie jednorazowe do zamykania otworów po nakłuciu tętnic do zabiegów przezskórnych. - Zamknięcie rozpuszczalnym w czasie do 90 dni korkiem kolagenowym. - Dostępne rozmiary 6F (do zamykania otworów po nakłuciach 6 i 7 F) oraz 8F (do zamykania otworów po nakłuciach 8 i9F) - Elementu zamykający zawierający polimerową kotwicę oraz kolagenowy materiał biowchłanialny kompatybilny z powszechnie stosowanymi koszulkami naczyniowymi dlugości 10-11cm 6F, 7F (rozmiar 6F) i 8F oraz 9F (rozmiar 8F) | szt | 50 | [5 empty] | 20
46 | 46 | Cewniki przedłużające | Cewniki przedłużające Warunki: - cewnik przedłużający dostępny co najmniej w 5 średnicach dostosowanych do cewników prowadzących 5F, 6F, 7F i 8F - atraumatyczna końcówka pozwalająca na bezpieczne wprowadzenie do tętnicy wieńcowej - długość systemu co najmniej 150 cm, długość cewnika przedłużającego minimum 25cm, - część metalowa służąca do wprowadzania cewnika o przekroju prostokątnym i minimalnym wymiarze 0,014" dzięki czemu efktyne światło cewnika prowadzącego wynosi nie mniej niz 0,056" dla cewnika6F i 0,062" dla cewnika 7F - znacznik w dystalnej części - światło wewnętrzne cewnika przedłużającego nie mniejsze niż 0,056” dla cewnika 6F, nie mniejsze niż 0,062” dla cewnika 7F i nie mniejsze niż 0,071" dla cewnika 8F | szt | 20 | [5 empty] | 3
47 | 47 | Reducery | System do przezcewnikowego zwężania zatoki wieńcowej Warunki: - System wskazany do stosowania u pacjentów cierpiących na oporną na leczenie dusznicę bolesną - System składający się z okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku balonowym z obrotową zastawką hemostatyczną w rozmiarze 9F - Okluder wykonany z pozbawionej łączeń walcowatej siatki ze stali chirurgicznej 316L, przycinanej laserowo do określonego kształtu bez spawów i z elastycznymi prętami podłużnymi - Nominalna średnica zewnętrzna okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku 2,45 mm, - Cewnik wykonany z materiału PebaxTM, na prowadniku z balonikiem rozprężającym w kształcie klepsydry - Ciśnienie nominalne 4 atm, ciśnienie rozrywające 6 atm, - System z trzema znacznikami widocznymi w skopii RTG - Firma dostarczająca prokrywa koszty proktoringu i szkolenia | szt | 4 | [5 empty] | nie dotyczy
48 | 48 | Stenty biodegradowalne | Stenty biodrgradowalnwe Warunki: - biodegradowalne stenty magnezowe - dostępne średnice od 2,5 do 4,0mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 13 do 30mm lub szerszy zakres - grubość przęseł 150x99mikrometrów dla stentu srednicy 2,5mm, 150x117 mikrometrów dla 3,0 i 3,5mm i 150x147mikrometrów dla stentu średnicy 4,0mm - ulegające resorpcji co najmniej w 99% w ciągu 12 miesięcy - dostępne publikacje potwierdząjace dobre wyniki leczenia i bezpieczeństwo z okresem obserwacji co najmnij 12 miesięcznym | szt | 20 | [5 empty] | 6
49 | 49 | System do ułatwienia dostępu promieniowego | System do ułatwienia dostępu promieniowego Warunki: - konstrukcja karbonowa - system składający się z podkładki pod ramię , uchwytu stabilizującego, mini stolika i elementu podtrzymującego lewe ramię pacjenta przy dostępie od tętnicy promieniowej lewej - przeznaczony do ułatwienia dostępu promieniowego - zapewniający odpowiednią ekspozycje tętnicy, podparcie, stabilizację i usztywnienie ręki pacjenta - system zwiększa komfort pacjenta w czasie zabiegu, ułatwia nakłucie i zapobiega powiklaniom wynikającym z mimowolnych ruchów ręka przez pacjenta z powodu zmęczenia i niewygodnej pozycji w czasie zabiegu | szt | 1 | [5 empty] | nie dotyczy
RAZEM
................................................................................. Podpis