##### ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI – 1 zestaw

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

***Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. XI, pkt. 4 SIWZ.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji (min. 2019) | Podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY** | PARAMETRY GRANICZNE | Oferowane parametry(wypełnia Wykonawca) |
|  | Kolorowy ekran LED min. 3,5” | TAK |  |
|  | Wymiary wyświetlacza: 94 x 70 x 12 mm | TAK |  |
|  | Źródło światło: LED | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 640 x 480 | TAK |  |
|  | Format 4:3 | TAK |  |
|  | Ilość klatek na sekundę min. 30 FPS | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery 2.0 M pikseli | TAK |  |
|  | Kamera wyposażona w soczewkę przeciwparową | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia, min. 800 luksów | TAK |  |
|  | Akumulator litowy 3,7 V | TAK |  |
|  | Wydajność akumulatora min. 120 min | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora 3,400 mAh | TAK |  |
|  | Czas ładowania max. 8 godzin | TAK |  |
|  | Masa wideolaryngoskopu 315 g +/- 2 g | TAK |  |
|  | Karta pamięci o pojemności min. 4GB SD | TAK |  |
|  | Dostępne nakładki jednorazowego użytku z poliwęglanu w rozmiarach 1, 2, 3, 4 | TAK |  |
|  | Walizka ochronna na zestaw | TAK |  |
|  | Wyposażenie w dostawie:nakładka jednorazowego użytku, rozmiar 3 - 5 szt.; nakładka jednorazowego użytku, rozmiar 4 - 5 szt. | TAK |  |