## Pakiet I Opisy
Załacznik nr 3 A - Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Pakiet I - Urządzenia medyczne i inne
Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Poz. nr | Nazwa | Ilość
1 | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie OIOM bariatyczne | 3
2 | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie OIOM z materacem powietrznym | 15
3 | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie | 14
4 | Materac powietrzny zmienno ciśnieniowy z pompą | 14
5 | Wielorazowa mata transferowa z wózkiem | 2
6 | Szafka przyłóżkowa z blatem | 32
7 | Respirator z osprzętem( Torba transportowa, butla, reduktor) | 2
8 | Defibrylator | 2
9 | Wózek do transportu pacjętów w pozycji leżącej | 4
10 | Ssak elektryczny | 2
11 | Wózek anestezjologiczny z osprzętem(laryngoskop) | 2
12 | Wózek reanimacyjny z osprzętem(laryngoskop, zestaw AMBU, rurki inkubacyjne)) | 2
13 | Stół do przygotowania pacjenta | 1
14 | Ssak próżniowy | 10
15 | Pompa objetościowa | 1
16 | Pompa dwu strzykawkowa | 2
17 | Pompa jedno strzykawkowa | 2
18 | Pulsoksymetr | 8
19 | Stolik opatrunkowy | 2
20 | Wózek zabiegowy | 2
21 | Stetoskop | 4
22 | Stojak na pompy strzykawkowe | 1
23 | Wózek do rozwozenia leków | 1
24 | Statyw pod kroplówkę mobilny | 6
25 | Wysiegnik do kroplówek przyścienny | 7
Poz. nr 1
Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - Bariatyczne
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Łóżkoszpitalne bariatryczne zasilane elektrycznie z wyposażeniem
2 | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej lakierowanej proszkowo zgodne z normą IEC 60601-2-52.
3 | Otwarta konstrukcja podstawy ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części.
4 | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52
5 | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150mm) nie mniejszy niż 155 mm
6 | Leże łóżka zbudowane z min. 4 segmentów
7 | Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3
8 | Szerokość zewnętrzna łóżka (z barierkami) min .102- cm( +/- 3 cm )
9 | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej min. 220cm
10 | Szerokość leża w pozycji podstawowej 85 cm +/- 2cm
11 | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min. 20 cm
12 | Regulacja elektryczna segmentu pleców min. 0-62⁰
13 | Regulacja elektryczna części nożnej podudzia min. 0-16⁰
14 | Regulacja elektryczna segmentu uda min. 0-20⁰
15 | Mechaniczna funkcja CPR
16 | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta
17 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie
18 | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru.
19 | Szczyty wyposażone w blokady (Opcja)
20 | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz]
21 | Łóżko wyposażone w wyświetlacze ciekłokrystaliczne do obsługi funkcji
22 | Cztery, podwójne koła o średnicy 150mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach:
- pełna blokada
- jazda na wprost
- jazda swobodna
23 | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 520 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu
24 | Maksymalna waga pacjenta, dla którego przeznaczone jest łóżko nie mniejsza niż 453 kg
25 | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta min. III klasy dokładności w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2014/31/EWG obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich
26 | Materac wysokiej klasy, samoregulujący, automatycznie dostosowujący się do wagi i kształtu ciała pacjenta, bez pompy, nie wymagający podłączenia do prądu
27 | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka
28 | Materac przeznaczony do zapobiegania powstawaniu uszkodzeń skóry i ich leczenia
29 | Możliwość poszerzenia i przedłużenia materaca specjalnymi wałkami
30 | Boczne wałki umieszczone w rękawach materaca oraz mocowane do materaca pasami z klamrami oraz zamkiem błyskawicznym dla zapewnienia stabilności i komfortu użytkowania
31 | Obniżona sekcja pięt z pianki wiskoelastycznej umożliwiająca minimalizację ucisku
32 | Materac zbudowany z pianki wyposażony w 9 ułożonych wzdłużnie i poprzecznie komór powietrznych dla redystrybucji nacisku oraz poprawy komfortu pacjenta
33 | Materac niepalny
34 | Higieniczny, paroprzepuszczalny, nieuczulający pokrowiec zawierający oznaczenia dla użytkownika (kierunek, instrukcja czyszczenia, CE itd.)
35 | Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca
36 | Możliwość prania pokrowca w temperaturze 95oC, max. 15min
37 | Możliwość czyszczenia powierzchni środkami dezynfekcyjnymi na bazie chloru o stężeniu do 0.1%
38 | Możliwość suszenia w suszarce automatycznej w temperaturze 80oC
39 | Długość materaca podstawowego: min.202cm
40 | Długość materaca po przedłużeniu: min. 224cm
41 | Szerokość materaca podstawowego: min. 86cm
42 | Szerokość materaca po poszerzeniu: 104 lub 122cm
43 | Wysokość materaca nie więcej niż 23cm
Poz. nr 2
Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - z materacem powietrznym
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 15 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Łóżko szpitalne elektryczne wraz z powietrznym materacem przeciwodleżynowym.
2 | Łóżka przeznaczone na oddziały intensywnej opieki z wbudowaną wagą pacjentaw celu monitorowania
3 | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz]
4 | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej lakierowanej proszkowo farbą , zgodne z normą IEC 60601-2-52. Otwarta konstrukcja podstawy ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części.
5 | Konstrukcja ramy łóżka wraz barierkami umożliwiająca zastosowanie materacy powietrznych przeciwodleżynowych z pompą w tym materaca z przechyłami bocznymi oraz nakładkami mechanicznymi do wymuszonego obiegu powietrza.
6 | Wbudowany akumulator (min. 2 szt.) do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu, oraz osobny do funkcji elektrycznej CPR
7 | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem jeśli występuje). .
8 | Długość zewnętrzna łóżka regulowana w zakresie min. 224
9 | Szerokość zewnętrzna min. 102
10 | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.
11 | Rama łóżka wyposażona w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka
12 | Możliwość przedłużenia leża o min. 12 cm
13 | Leże łóżka – min. 4-sekcyjne
14 | Liczba ruchomych segmentów leża min. 3
15 | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru.
16 | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga w celu zabezpieczenia przed nieświadomym uderzeniem w ścianę lub inną aparaturę medyczną
17 | Łózko wyposażone w system kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia
18 | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne
19 | Łóżko wyposażone w wyświetlacz do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, kątów nachylenia oparcia pleców, Trendelenburga i anty-Trendelenburga
20 | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm 36-80 cm
21 | Koła o średnicy 150mm. Do wyboru podwójne lub pojedyncze
22 | Drążek centralnego hamulca w części nożnej od strony nóg
23 | Panel funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda – autokontur, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga
24 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12°
25 | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga min. 12°
26 | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka
27 | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka
28 | System ważenia pacjenta:
- system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta.
- możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g
- przycisk zerowania
29 | Łóżko wyposażone w system sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości
30 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym podwójnym systemem hamulcowym kół co do obrotu wokół własnej osi oraz toczenia
31 | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie min. 250 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu
32 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 80 mm
33 | Konstrukcja podwozia zapewnia prześwit pod leżem identyczny w każdym punkcie na całej powierzchni pod łóżkiem- min 16 cm
34 | Metalowe uchwyty worków urologicznych po dwa z każdej strony łóżka min. 4 umieszczone pod leżem. Każdy uchwyt z dwoma haczykami na worki min. 7 haczyków w łóżku.
35 | Wieszak na kroplówki – Wygięty lub prosty, 2 haki z tworzywa sztucznego, udźwig 2kg na pojedynczy haczyk, zakres regulacji wysokości 1303 – 2068 mm
36 | Sterowniki nożne do regulacji wysokości łóżka zlokalizowane obustronnie
37 | Łóżko wyposażone w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, oraz gniazda pod uchwyt na rękę oraz podwójną ramę ortopedyczną w standardzie. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów
38 | Łóżko wysposażone w przeciwodleżynowy materac powietrzny zmiennociśnieniowy, dopasowany do leża łózka oraz współpracujący z funkcjami elektrycznymi łóżka.
39 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, wyposażony w pompę z modułem sterowania, zainstalowaną od strony szczytu nóg.
40 | Materac wyposażony w szybkozłączkę pozwalającą na podłączenie materaca do pompy celem integracji funkcji materaca z modułem sterowania pompy.
41 | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 200 kg
42 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy pracujący w trybie stałego niskiego ciśnienia, gdzie ciśnienie w komorach jest dobierane na podstawie wagi i wzrostu pacjenta, ciśnienie w komorach automatycznie regulowane przy zmianach pozycji ciała pacjenta. Możliwość wyboru pracy materaca w trybie zmiennociśnieniowym.
43 | Budowa materaca umożliwiająca łątwy demontaż pokrowca do dezynfekcji.
44 | Materac wyposażony w zawór CPR zintegrowany z finkcjami szokowymi łóżka.
45 | Poziom głośności pompy materaca poniżej 36 dB
46 | Pokrowiec materaca bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny
47 | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji transportowej, który pozwala na pracę materaca w czasie gdy łóżko zostaje odłączone od zasilania.
48 | Materac wyposażony w funckję tzw. poduszki pod głowę. Stałe niskie cisnienie w sekcji głowi bez funkcji naprzemiennego pompowania.
49 | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji utwardzania lub zmiekczania materaca z sekcji siedziska poprawiąjący pacjentowi komfort w terapii przeciwodleżynowej do jego indywidualnych potrzeb.
50 | Indywidualny przycisk utwardzenia całego materaca służącydo funkcji pielęgnacyjnych lub w ułatwieniu transferu pacjenta na inne leże
51 | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR kolorystycznie zbieżny z funkcjami szokowymi łóżka.
52 | Mozliwość zoferowania materaca zintegrowanego i dopasowanego z leżem, umożliwiający wykonanie wszystkich pozycji łóżka sterowanych elektrycznie.
53 | Możliwość programowania czasowego terapii naprzemiennego napompowania materaca.
54 | Łóżko wyposażone w system bezpieczeństwa zapobiwgajacy ptrzeciążeniu układu elktrycznego po 15 min ciągłej pracy.
55 | Materac z funkcją wspomagającą krążenie limfy, z możliwością ustawienia nasilenia i czasu pracy pulsacji.
56 | Pompa materaca z alarmem niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca (wizualny i akustyczny)
57 | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza
58 | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 950C. Maksymalna temperatura suszenia min. 800C
59 | Pokrowiec pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów
60 | Pokrowiec materaca z możliwością mycia i dezynfekcji wybranymi środkami
61 | Złącze do podłączenia pokrycia na materac służące do zarządzania mikroklimatem pod pacjentem umieszczone pod leżem od strony nóg pacjenta
62 | Łóżko wyposażone w zasilane pokrycie nakładane na materac. Nieprzepuszczalne dla cieczy, stanowiące barierę dla wirusów i bakterii, redukujące temperaturę oraz wilgoć na styku skóry pacjenta z powierzchnią pokrycia
63 | Pokrycie wyposażone w gumki do montażu na materacu
79 | Pokrycie wykorzystujące technologię negatywnego przepływu powietrza dla poprawy właściwości odprowadzania wilgoci
80 | Pokrycie wielokrotnego użytku
81 | W komplecie zasilacz z przewodem elektrycznym
82 | Pokrowiec odporny na płyny, paroprzepuszczalny, oddychający i bakteriostatyczny
83 | Maksymalne obciążenie robocze min. 200kg
Poz. nr 3
Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 14 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Czerosekcyjne łóżko do opieki medycznej wyposażone w elektryczną regulację
2 | Regulacja: podparcia pleców, podparcia ud, wysokości łóżka, przechyłó Trandelenburga/ anty Trandelenburga.
3 | Łóżko spełniające normę IEC60601-2-52
4 | Wyposażone w dwa panele kontrolne na przewodach
5 | Panel kontrolny pacjenta usytuowany z boku łóżka
7 | Możliwość regulacji łóżka w trzech długościach
8 | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka min.: 250 kg.
9 | Cztery pojedyńcze koła zwrotne o średnicy max.: 125
10 | Wyprofilowane panele platformy materaca redukujace nacisk na ciało pacjenta
11 | Możliwość blokowania jdnego koła do jazdy na wprost
12 | Pełne metalowe barierki boczne
13 | Wieszak do mocowania woreczków drenażowych znajdujący się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka
14 | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego żródła zasilania
15 | Wieszak kroplówki zagięty czterohakowy
16 | Zasilanie: 1,25A przy 230V AC 50/60 Hz
17 | Zasilanie:2A przy 120V AC 50/60 Hz
18 | Standardowa długość łóżka: 2300 mm(±50mm)
19 | Całkowita szerokość: maks.1030 mm(±50mm)
20 | Wysokość maksymalna:760mm(±50mm)
Poz. nr 4
Materac powietrzny zmienno ciśnieniowy z pompą
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 14 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Materac powietrzny zmienno ciśnieniowy
2 | Materac z pokrowcem z pompą z opcją podłączenia akumulatora
3 | Zasilanie awaryjne, alarm niskiego stanu akumulatora
4 | Sygnalizacja świetlna prawidłowego trybu pracy
5 | Regulacja twardości materaca
6 | Tryb transportowy
7 | Dostosowywanie ciśnienia co 10 min dla trybu zmienno ciśnieniowego oraz co 20 min dla trybu stałego niskiego ciśnienia
8 | Stopień ochrony przed wnikaniem płynów - IPOX
9 | Materac powietrzny do umieszczenia bezpośrednio na ramie łóżka
10 | Materac wyposażony w min 15 wymiennych komór z wizualnym oznaczeniem kolorystycznym komór przeznaczonych dla strefy głowy, bioder i pięt
11 | System odprowadzania wilgoci i ciepła z wnętrza materaca
12 | Zawór CP
13 | Zintegrowany wsad piankowy na, którym spoczywają komory powietrzne
14 | Ukryty zamek
16 | Kieszeń na całej długości materaca na przewód zasilający
17 | Komory o wygiętym kształcie zapobiegajace zsuwaniu się pacjenta
18 | Wymiary materaca: 203x86x17,5 cm(±2,5 cm)
Poz. nr 5
Wielorazowa mata transferowa z wózkiem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wymiary maty dostosowane do leża łóżka oraz do leża wózków do transportu pacjenta w pozycji poziomej
2 | Długość maty: 1950(±30 mm)
3 | Szerokość maty: 1000(±10mm)
4 | Mata wyposażona w moduł zasilający, lekki, przenośny do nadmuchiwania maty.
5 | Moduł zasilający n statywie przejezdnym wyposażony w kosze na matę transferową oraz przewody zasilające
6 | Limit wagi pacjenta: min.: 500 kg
7 | Mata przezierna dla promieni RTG.
8 | Mata wykonana w technologii antystatycznej, nieuczulającej bez lateksu.
9 | Mata wyposażona w pasy stabilizujące i uchwyty transferowe.
10 | Nakładka maty transferowej łatwa do dezynfekcji przy pomocy wilgotnej szmatki lub nadająca się do prania w temp. 90ºC
11 | Mata zapewnia możliwość pozostania na niej pacjenta w trakcie wykonywania wszystkich procedur i zabiegów w tym radiologicznych, tomografii komputerowej, radioterapii, cewnikowania serca, fizjoterapii, porodu, transportu na blok operacyjny czy oddział ratunkowy.
12 | Konstrukcja maty i sposób jej działania umożliwia transfer pacjenta przy uczestnictwie maksymalnie dwóch osób.
13 | Konstrukcja maty dwuczęściowa, dolny segment powietrzny wykonany z tkaniny podgumowanej łatwej do dezynfekcji, górny segment odpinany elastyczny łatwy do podłożenia pod pacjenta tak jak prześcieradło.
14 | Zasilanie elektryczne [V/Hz]: 220-240/50
15 | Mata wraz z modułem oznaczone trwale znakiem CE
16 | Spełnianie następujących norm przewidzianych dla wyrobów z zasilaniem elektrycznym: • Norma IEC 60601–1 Określająca parametry elektrycznego wyposażenia medycznego: ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa
Poz. nr 6
Szafka przyłóżkowa z blatem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 32 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL
2 | Blat z trzema relingami aluminiowymi.
3 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.
4 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę
5 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.
6 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta w. Dostęp do półki tylko od frontu szafki
7 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.
8 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm)
9 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego materiału.
10 | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.
11 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi)
12 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą,
13 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
14 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów
Poz. nr 7
Respirator z osprzętem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu, a także do transportu wewnątrzszpitalnego
2 | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg
3 | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej
4 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz wraz z zasilaniem awaryjnym na min. 60 min. pracy
5 | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej w zakresie min. od 2,7 do 6,0 bar
6 | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok)
7 | Przepływ O2 regulowany w zakresie min.0-120 l/min
8 | Cicha praca respiratora – do 40 dB (podczas standardowej wentylacji)
9 | Waga respiratora z wbudowaną turbiną lub kompresorem poniżej 6 kg
10 | Respirator zamontowany na podstawie jezdnej z uchwytem na butlę O2 (bez samej butli) z dodatkowym uchwytem do zamontowania na ramie łóżka lub rury kolumny
Typy i tryby wentylacji:
11 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z możliwością ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG)
12 | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi
13 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP
14 | Wentylacja ciśnieniowo – kontrolowana PCV
15 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel
16 | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV
17 | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie
Parametry monitorowane:
18 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji
19 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania
20 | Objętość pojedynczego oddechu
21 | Całkowita wentylacja minutowa.
22 | Wentylacja minutowa przecieku, objętość przecieku lub udział procentowy przecieku
23 | Szczytowe ciśnienie wdechowe
24 | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego
25 | Ciśnienie PEEP
Prezentacja graficzna:
26 | Prezentacja na ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator
27 | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych:
1) ciśnienie w funkcji czasu
2) przepływ w funkcji czasu
Alarmy:
28 | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej objętości minutowej
29 | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe
30 | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu
31 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu
32 | Rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia
33 | Regulowana głośność alarmów w zakresie 65 – 80 dBa
Inne wymagania:
34 | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta
35 | Przenośny zestaw tlenowy:
torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy
butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm
reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem
36 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku min 50 szt. w zestawie
Poz. nr 8
Defibrylator
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
2 | Aparat odporny na zalanie wodą
3 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych).
4 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł
6 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu
7 | Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym
8 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany.
9 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu
Defibrylacja:
10 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa
11 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna
12 | Możliwość wykonania kardiowersji
13 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J
14 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji
15 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J
16 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu
17 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne
18 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 7 sekund
Rejestracja:
19 | Ekran LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście
20 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie
Stymulacja przezskórna:
21 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym
22 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA
23 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę.
Poz. nr 9
Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wózek do transportu chorych
2 | Wymiary zewnętrzne:
Długość 210 cm (+- 5cm)
Szerokość min. 76 cm (+-5cm)
3 | Powierzchnia leża pacjenta:
Długość min. 195 cm
Szerokość min. 65 cm
4 | Nominalna ładowność [kg] min. 250kg
5 | Leże dwusegmentowe
6 | Konstrukcja ramy: stalowa stal lakierowana proszkowo
7 | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 56-93 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
8 | Regulowane oparcie pleców
9 | Regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 12°
10 | Leże wózka przezierne dla promieni RTG
11 | Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w czterech narożnikach wózka
12 | Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości
13 | Miejsce na butlę tlenową
14 | Odbojniki w narożnikach
15 | Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, ze stali nierdzewnej
16 | Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta
17 | Cztery antystatyczne wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe
18 | Możliwość zainstalowania składanej półki na monitor
19 | Leże wózka z rzepami pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca
20 | Materac grubości min. 6,5[cm], przezierny dla promieni rtg, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję
Poz. nr 10
Ssak elektryczny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%
2 | Podciśnienie max. Nie mniejsze niż 90 kPa
4 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg
5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.
6 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.
7 | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED
8 | Cicha praca (do 40 dB).
9 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra.
10 | Uchwyt naszynowy do zamocowania zbiorników -1 szt
11 | Zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką
12 | Wkłady jednorazowe 2,5 l , kompatybilne do w/w zbiornika– min. 40 szt
13 | Ssak na wózku jezdnym wykonanym ze stopów niekorodujących
14 | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt.
15 | Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m
16 | Zabezpieczenie przed porażeniem Klasa I typ CF
Poz. nr 11
Wózek anestezjologiczny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wózek medyczny min. czteroszufladowy z blatem z tworzywa ABS
2 | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo
3 | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.
4 | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).
5 | Pod uchwytami owalne przetłoczenia.
6 | Konfiguracja szuflad:
- 4 x szuflada o głębokości roboczej min. 140 mm
Szuflady z zamkiem centralnym.
7 | Wózek posiadający ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm
8 | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem
9 | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół
10 | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych
Poz. nr 12
Wózek reanimacyjny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wózek medyczny z wyposażeniem reanimacyjnym.
2 | Wózek medyczny min. Czteroszufladowy
3 | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo
4 | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo
5 | Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus
6 | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”
7 | Pod uchwytami owalne przetłoczenia.
8 | Blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony
13 | Wózek posiadający ergonomiczny uchwyt do przetaczania,
14 | Układ jezdny: 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem
15 | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół
16 | Wyposażenie dodatkowe: 1x półka na defibrylator o nośności min. 8 kg wymiary min. 410x410mm 1x kosz na odpady otwierany kolanowo, mocowany na szynie bocznej 1x deska reanimacyjna w kolorze pomarańczowym, zawieszana na tylnej ścianie wózka 1x listwa zasilająca min. 4 gniazda 1x uchwyt na opakowanie rękawiczek j.u. 1x uchwyt pojemnika na igły 2x listwa montażowa 1x Zestaw laryngoskopowy światłowodowy: rękojeść bateryjna z zielonym paskiem FO ze stali nierdzewnej, trzy łyżki Macintosh FO ze stali nierdzewnej, rozmiary: 2, 3, 4, solidna walizka z tworzywa. 1x zestaw ryrek intubacyjnych dotchawiczych o wymiarach pełnych: 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 oraz tak zwanych "połówkach": 3.5; 4.5; 5.5; 6.5; 7.5; 8.5; 9.5 (łącznie 15 szt.); rurki sterylne, pakowane pakowane pojedynczo. 1x Worek ambu dla dorosłych, 1x Worek ambu dla dzieci.
Poz. nr 13
Stół do przygotowania pacjenta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stół - wózek do przygotowania pacjenta
2 | Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w wybranym kolorze.
3 | Długość wózka 2050 mm (+/- 20 mm)
4 | Szerokość wózka 770 mm (+/- 20 mm)
5 | Leże wózka 2-segmentowe o wymiarach 1950 mm (+/- 20 mm) x 670 mm (+/- 20 mm)
6 | Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową w zakresie minimum 0-70°
7 | Wózek umożliwiaj uzyskanie pozycji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga w zakresie min. -12/+9 stopni.
8 | Regulacja sekcji pleców realizowana za pomocą sprężyny gazowej
9 | Zakres regulacji wysokości: 480-910 mm (+/- 20 mm)
10 | Dźwignia regulacji wysokości umieszczona po obu stronach wózka
11 | Cztery koła jezdne o średnicy 125 mm, z centralnym hamulcem i blokadą kierunku
12 | Barierki boczne lakierowane proszkowo, składane, o długości ¾ leża
13 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 200 kg
14 | Elastyczne odbojniki w 4 narożnikach
15 | Podstawa wózka z tworzywowa, łatwa do utrzymania w czystości.
16 | Zdejmowany materac o grubości min. 7 cm w pokrowcu oddychającym, antystatycznym, zmywalnym, w kolorze wybranym z 12 dostępnych kolorów.
17 | Wyposażenie:
- wysięgnik kroplówki
- uchwyt na butlę z tlenem
- plastikowa pokrywa podstawy możliwością wykorzystania jej do przewożenia rzeczy pacjenta
Poz. nr 14
Ssak próżniowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 10 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej montowany na szynach, łatwy w montażu i demontażu
2 | Regulator podciśnienia z uchwytem naszynowym, obrotowym manometrem, zaworem odcinającym oraz drenem zbrojonym i wtykiem do instalacji próżniowej z końcówką AGA
3 | Zakres regulacji podciśnienia 0- 0,1 Mpa (0-760 mmHg)
4 | Zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – zbiornik zabezpieczający o pojemności 100ml, podłączony bezpośrednio do regulatora
5 | Zbiornik o pojemności 1,5l wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz wkłady jednorazowe kompatybilne do tego zbiornika – min. 40 szt.)
6 | Filtr antybakteryjny – min. 5 szt.
7 | Dren silikonowy złącznikiem do cewników – min.: 2m
Poz. nr 15
Pompa objętościowa
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Pompa infuzyjna obiętościowa
2 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
3 | Klawiatura alfanumeryczna
4 | Wyświetlacz parametrów infuzji
5 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h
6 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu
7 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 1 ml/h: do 1500 ml/h
8 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
9 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min
10 | Dokładność szybkości dozowania +/-5%
11 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 16 poziomów w zakresie 300-600 mmHg
12 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
13 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
14 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury
15 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany nazw leków)
16 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h
17 | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania
18 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000
19 | Regulacja głośności alarmu
20 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD
21 | Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny)
22 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
23 | Klasa ochronności [minimum] I, BF
Poz. nr 16
Pompa dwustrzykawkowa
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru
1 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw)
2 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
3 | Klawiatura alfanumeryczna
4 | Wyświetlacz parametrów infuzji
5 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
7 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% Tak
8 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu
9 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
10 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
11 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury
12 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml
13 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu
14 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg
15 | Możliwość programowania nazwy oddziału
16 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków)
17 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili
18 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
19 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin
20 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000
21 | Regulacja głośności alarmu
22 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD
23 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz
24 | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację
Poz. nr 17
Pompa jednostrzykawkowa
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa.
2 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
3 | Klawiatura alfanumeryczna
4 | Wyświetlacz parametrów infuzji
5 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
6 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
7 | Dokładność szybkości dozowania +/-2%
8 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu
9 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
10 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
11 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury
12 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu
13 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
14 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h
15 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin
16 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000
17 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń.
18 | Regulacja głośności alarmu
19 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD
20 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz
23 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
24 | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację
Poz. nr 18
Pulsoksymetr
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Kompaktowy pulsoksymetr do użytku szpitalnego o wysokiej dokładności pomiaru.
2 | Możliwość monitorowania tętna i nasycenia krwi tętniczej tlenem oraz wskaźnika perfuzji (PI).
3 | W zestawie sonda dla dorosłych oraz przedłużacz do sondy. Możliwość dokupienia zewnętrznej sondy pediatrycznej.
4 | Pulsoksymetr umożliwiający pomiar SpO2 i częstotliwości tętna.
5 | SpO2 może być wyświetlany w liczbach z wykresem słupkowym tętna, jak również pełnym wyświetlaniem pletyzmografu.
6 | Zakres nasycenia tlenem: 0% do 99%
7 | Dokładność SpO2:
- +/- 2% od 99% do 75%
- +/- 3% od 75% do 50%
9 | Zakres pomiaru pulsu: 30 bpm do 240 bpm
10 | Dokładność tętna: +/- 2% pełnej skali
11 | Wskaźnik perfuzji (PI) Zakres: od 0,2% do 25%
12 | Wyświetlacz pokazujący nasycenie tlenem, częstość tętna, siła tętna, wskaźnik niskiego poziomu baterii, indeks perfuzji
13 | Wizualny i dźwiękowy alarm, z możliwością regulowania granic
14 | Zakres ustawienia alarmu:
- SpO2 górna granica: 90%
- SpO2 dolna granica: 85%
- Górna granica tętna 120 uderzeń na minutę
- Dolna granica tętna 50 uderzeń na minutę
15 | Ciągły czas pracy > 20 godzin
Poz. nr 19
Stolik opatrunkowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stolik opatrunkowy z dwoma płaskimi blatami, dwiema miskami oraz dwoma uchwytami do prowadzenia.
2 | Stolik wykonany z rurek lakierowanych proszkowo z blatami płaskimi wykonanymi ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
3 | Uchylne miski ze stali nierdzewnej, o średnicy min. 200 mm i poj. min. 2,5 l
4 | Układ jezdny: koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą
5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.do blatu): 750x 450 x 800 mm (+/-10mm)
Poz. nr 20
Wózek zabiegowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stolik- wózek zabiegowy z dwoma płaskimi blatami, dwiema miskami oraz dwoma uchwytami do prowadzenia.
2 | Stolik wykonany z rurek lakierowanych proszkowo z blatami płaskimi wykonanymi ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
3 | Uchylne miski ze stali nierdzewnej, o średnicy min. 200 mm i poj. min. 2,5 l
4 | Układ jezdny: koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą
5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.do blatu): 750x 450 x 800 mm (+/-10mm)
Poz. nr 21
Stetoskop
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 4 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stetoskop internistyczny
2 | Dwustronna konstrukcja głowicy stetoskopu wykonana ze stali nierdzewnej.
3 | Budowa kanału dźwiękowego, niwelująca zakłócenia zewnętrzne.
4 | Wzmocnione tony niskie.
5 | Lira stetoskopu wyposażona w podwójną sprężynę.
6 | Miękkie samouszczelniające oliwki podnoszące wygodę pracy oraz zapewniające doskonałą słyszalność.
7 | Stetoskop posiadający ciepłe obwódki dające poczucie komfortu badanemu pacjentowi.
8 | Stetoskop nie zawierający lateksu.
9 | Długość całkowita: 710 mm (± 10mm)
Średnica membrany: 47 mm (± 5mm)
Średnica lejka: 35 mm (± 2mm)
Poz. nr 22
Stojak pod pompy strzykawkowe
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stojak medyczny z regulacją wysokości, przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej
2 | Statyw pompy na pięcioramiennej tworzywowej podstawie, wyposażonej w koła o średnicy min. 50 mm w tym dwa z blokadą.
3 | Kolumna z rury ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 o średnicy 25/16 mm
4 | Statyw wyposażony w 2 haki ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9
5 | Podstawa o średnicy 580 mm (+/-20mm)
6 | Zakres regulacji wysokości statywu; 1320 – 2250 mm (+/-20mm)
7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Poz. nr 23
Wózek do rozwożenia leków
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stolik zabiegowy do rozwożenia leków
2 | Dwa blaty wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, w formie 4 tac z tworzywowymi przegródkami na leki
3 | Stelaż wózka aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo.
4 | Układ jezdny: koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 660x 430 x 890 mm (+/-15mm)
Poz. nr 24
Statyw pod kroplówkę mobilny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Statyw kroplówek na stojaku pokrytym lakierem proszkowym w kolorze białym. Część z wieszakami chromowana.
2 | Statyw mobilny na pięcioramiennej podstawie wyposażonej w 5 kół , min. 2 koła z blokadą.
3 | Wieszak 4 hakowy.
4 | Regulacja wysokości haków realizowana za pomocą mechanizmy zaciskowego, w zakresie: 1100 – 2000 mm (+/-50 mm).
5 | Średnica podstawy 680 mm (+/-30mm)
Poz. nr 25
Wysiegnik do kroplówek przyścienny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 7 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Teleskopowy wysięgnik do wieszania kroplówki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
2 | Wysięgnik mocowany do ściany
3 | Wieszak min. 2 hakowy.
4 | Długość w stanie złożonym 700 (+/-20 mm).
5 | Długość w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 20 mm)
6 | Regulacja pochylenia za pomocą odboju, obrót min. 180°
7 | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.

## Pakiet II Opisy
Załacznik nr 3 B - Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Pakiet II - Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze
Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Poz. nr | Nazwa | Ilość
1 | Pionizator pacjenta z elektryczną regulacją umożliwiający osiągnięcie pozycji: siedzącej, leżącej i stojącej | 2
2 | Pionizator pacjenta z elektrycznym siłownikiem | 1
3 | Przenośny system podnoszenia pacjenta oparty na wolnostojącej suwnicy bramowej dla pacjentów leżących | 2
4 | Podnośnik mobilny dla pacjentów leżących i siedzących z systemem pomiaru masy ciała pacjenta | 2
5 | Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości | 1
6 | Wózko wanna z elektryczną regulacją wysokości | 2
7 | Krzesło toaletowo - prysznicowe | 2
8 | Zestaw panelu prysznicowego z systemem mycia i dezynfekcji wózka oraz z prysznicem do mycia pacjenta | 1
9 | Podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z napędem akumulatorowym | 1
10 | Myjko dezynfektor z kompletem kaczek i basenów | 2
11 | Lampa zabiegowa mobilna | 2
12 | Pompa insulinowa | 2
13 | Glukometr | 2
14 | Paski testowe do Glukometr(50szt.) | 20
15 | Kozetka regulowana elektrycznie | 2
16 | Parawan mobilny 1 skrzydłowy | 9
17 | Kosz na odpady medyczne 20 l bezdotykowy | 8
18 | Inhalator | 4
19 | Stanowisko do pobierania krwi(iniekcji) | 1
20 | System do terapi naczyniowej stosowany przy zakrzepnicy żył | 10
21 | Koncentrator tlenu przyłóżkowy, mobilny | 6
22 | Kozetka o stałej wysokości dwu sekcyjna z uchwytem na papier | 2
23 | Redcord Professional z 3 trawersami i zestawem podstawowym | 1
24 | Schody do nauki chodzenia z pochylnią | 1
25 | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR bez wyposażenia | 1
26 | Crosstrainer(Orbitrek) | 1
27 | Poziomy rower treningowy | 1
28 | Wózek inwalidzki | 10
29 | Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu | 1
30 | Drabinka gimnastyczna | 1
31 | Kosz na okrągły sprzęt rehabilitacyjny | 2
32 | Lustro korekcyjne | 2
33 | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem | 1
34 | Lampa do terapii światłem podczerwonym | 1
35 | UGUL z przewieszką boczną i drabinką | 1
36 | Osprzęt do kabiny UGUL | 1
37 | Stół rehabilitacyjny do UGULA | 1
38 | Tor do nauki chodzenia | 1
39 | Stół do masażu suchego | 1
40 | Waga z balkonikiem | 1
41 | Rotor kończyn dolnych | 1
42 | Materac trzycześciowy do ćwiczeń | 1
43 | Karimata | 1
44 | Zestaw taśm | 1
45 | Rotor kończyn górnych | 1
46 | Taboret szpitalny | 30
47 | Chodzik | 6
48 | Balkonik | 6
49 | Kostka rehabilitacyjna | 4
50 | Klin rehabilitacyjny | 6
51 | Półwałek rehabilitacyjny | 6
52 | Piłka gimnastyczna 75 cm | 1
53 | Piłka gimnastyczna 65 cm | 1
54 | Piłka gimnastyczna 55 cm | 1
55 | Poduszka przeciwodleżynowa | 8
56 | Laska trójnóg | 6
57 | Podkład przeciwodleżynowy ogólnego stosowania | 8
58 | Trener dłoni | 1
59 | Wałek rehabilitacyjny | 6
60 | Kule pachowe | 12
61 | Laska z regulowaną wysokością | 6
62 | Podkład przeciwodleżynowy na rękę | 8
63 | Podkład przeciwodleżynowy na nogę | 8
64 | Jeżyk - owal do ćwiczenia mięsni dłoni, lekki | 1
65 | Kule łokciowe | 12
66 | Wałek przeciwodleżynowy | 8
Poz. nr 1
Pionizator pacjenta z elektryczną regulacją umożliwiający osiągnięcie pozycji: leżącej i stojącej
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Urządzenie ułatwiające wczesną mobilizację, rehabilitację i pełną opiekę nad pacjentem będącym w każdym poziomie niesprawności ruchowej.
2 | Urządzenie przeznaczone w szczególności do przekładania nawet nieprzytomnego pacjenta z pozycji leżącej do pozycji siedzącej i stojącej.
3 | Urządzenie może służyć do przeprowadzania wszelkiego rodzaju terapii manualnej a także mobilizacji pacjenta poprzez zastosowanie przechyłów bocznych.
4 | Maksymalne obciążenie robocze 200 kg ± 5 kg
5 | Minimalny zakres wzrostu pacjenta u którego można przeprowadzać skuteczną terapię 135-200cm ± 5cm
6 | Urządzenie 3 sekcyjne z czego co najmniej 1 sekcja ruchoma.
7 | Urządzenie wyposażone w podpórkę pod stopy pacjenta. Możliwość regulacji wysokości poprzez przesuwanie podpórki.
8 | Urządzenie wyposażone w 4 podwójne koła.
9 | Urządzenie zasilane przez akumulator
10 | Długość urządzenia min.1850 mm ± 50mm do min. 2000mm ± 50mm
11 | Szerokość urządzenia max. 800mm ± 50mm
12 | Pozycja pionizacyjna min. 80° ±5 °
13 | Przechyły boczne - 25° ± 5 ° w jedą i drugą stronę
14 | Urządzenie wyposażone w panel sterowania
15 | Urządzenie wyposażone w panel sterowania na przewodzie, na który znajdują się przyciski (z piktogramami) min: regulacja wysokości, przechył trendelenburga, regulacja wysokości, regulacja pozycji z siedzącej do leżącej, przechyły boczne
16 | Urządzenie wyposażone w:
- dodatkową poduszkę umożliwiającą unieruchomienie głowy pacjenta wraz z pasem bezpieczeństwa umiejscowionym na czole
- pasy bezpieczeństwa zabezpieczające klatkę piersiową i tułów.
- pasy bezpieczeństwa zabezpieczające kolana
17 | Urządzenie wyposażone w elektryczny system sterowania w przypadku awarii pilota i przycisków znajdujących się na kolumnie wózka. System ma umożliwić opuszczenie wózka do pozycji bezpiecznej oraz przejścia z każdej pozycji do pozycji horyzontalnej.
18 | Urządzenie wyposażone w podłokietniki oraz osłonę stawu barkowego.
19 | Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości.
20 | Osłony stawu barkowego z możliwością regulacji ich szerokości oraz możliwością opuszczenia ich podczas przenoszenia pacjenta na lub z pionizatora.
Poz. nr 2
Pionizator pacjenta z elektrycznym siłownikiem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Urządzenie umożliwiające pomoc w staniu i wstawaniu na krótkich odległościach, np. przy wstawaniu z łóżka i przechodzeniu na wózek inwalidzki, lub z wózka na toaletę.
2 | Urządzenie służące do ćwiczenia chodzenia, po zdjęciu podnóżka i podkolannika.
3 | Urządzenie wyposażone w podłokietniki, dzięki którym pacjent może opierać swój ciężar podczas początkowych dni nauki chodzenia.
4 | Urządzenie wyposażone w podstawę, którego ramiona rozsuwają się aby mieć możliwość np. podjechania na ubikację lub wózek inwalidzki.
5 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 190 kg
6 | Pionizator wyposażony w 4 koła,
7 | Szerokość podstawy pionizatora licząc od zewnętrznej krawędzi kółek przy złożonych ramionach 660 mm ± 50 mm
8 | Szerokość podstawy pionizatora licząc od zewnętrznej krawędzi kółek przy rozłożonych ramionach 1110 mm ± 50 mm
9 | Maksymalna długość wózka - 1050mm ± 20mm
10 | Urządzenie wyposażone w włącznik i wyłącznik zasilania urządzenia wyróżnione dwoma różnymi kolorami.
11 | Urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa potrzebny do zablokowania podnośnika w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta.
12 | Urządzenie wyposażone w system przeciążeniowy zabezpieczające pionizator przed uszkodzeniem.
13 | Urządzenie wyposażone w mechanizm awaryjnego obniżania
14 | Dodatkowe wyposażenie:
- nosidło do przenoszenia pacjenta (wybór z różnych rozmiarów min. 5 łatwe do rozróżnienia dzięki różnym kolorom nosidła)
- nosidło spacerowe (wybór z różnych rozmiarów min. 5 łatwe do rozróżnienia dzięki różnym kolorom nosidła)
- ładowarka z uchwytem umożliwiającym zamontowanie ładowarki na ścianie
Poz. nr 3
Przenośny system podnoszenia pacjenta oparty na wolnostojącej suwnicy bramowej dla pacjentów leżących
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wolnostojąca suwnica bramowa oparta na dwóch stopach, każda stopa na dwóch kółkach o średnicy nie mniejszej niż 75 mm
2 | Szerokości zewnętrzna suwnicy: nie mniej niż 220 cm
3 | Suwnica wyposażona w głowicę podnośnika o udźwigu nie mniejszym niż 195 kg
4 | Wysokość suwnicy regulowana w zakresie: od 225 cm (+/-5 cm) do 255 cm (+/-5 cm). Skok regulacji wysokości nie większy niż 10 cm.
5 | W zestawie 3 nosidła: M,L,XL
6 | Głowica podnośnika wyposażona w zaczep 4-punktowy do nosideł oraz nosidło transportowe dla pacjenta
Poz. nr 4
Podnośnik mobilny dla pacjentów leżących i siedzących z systemem pomiaru masy ciała pacjenta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Mobilny podnośnik pasywny dla pacjentów
2 | Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, akumulatorem ładowanym w zewnętrznej ładowarce
3 | Możliwość użycia różnego typu nosideł:
- nosidła transportowe
- nosidła toaletowe
- nosidła kąpielowe
- nosidła dla pacjentów leżących
- pasy umożliwiające zaczepienie noszy zbierakowych
4 | Rama do podnoszenia pacjentów w pozycji leżącej umożliwiająca zaczepienie noszy elastycznych lub sztywnych noszy zabierakowych
5 | Sztywne nosze zabierakowe
6 | Pasy do zawieszania sztywnych noszy zabierakowych
7 | Dwupunktowy uchwyt do nosideł w tym do kamizelki do nauki chodu i nosidła do repozycjonowania
8 | Kamizelka do nauki chodu, dostępne rozmiary XS,S,M,L,XL,XXL
9 | Podnośnik z możliwością podnoszenia pacjenta z podłogi
10 | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji złożonej min. 718 mm
11 | Podstawa jezdna z możliwością rozszerzania
12 | Sterowanie góra/dół, rozstawem nóżek podstawy
13 | Możliwośćwymiany standardowych przednich kół podstawy na koła o małej lub bardzo małej średnicy, co pozwala na dostosowanie podnośnika także do łóżek o bardzo małym prześwicie.
14 | Cztery kółka zwrotne, dwa kółka wyposażone w hamulce
15 | Na wyposażeniu:
Nosidło transportowe miękkowyściełane, posiadające w części nożnej grubszy, komfortowy materiał zmniejszający ucisk na uda pacjenta - 2szt. (rozmiar L , XL)
Nosidło/nosze do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej 1szt.
Rama do transferu pacjentów w pozycji siedzącej - 1 szt., rama do transferu pacjentów w pozycji leżącej - 1 szt.
Poz. nr 5
Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wanna długość całkowita min 2200 mm, długość niecki wannymin 1900 mm,udźwig wanny 500 kg.
2 | Słuchawka prysznicowa z prawej lub lewej strony wanny
3 | Komplet zawiera: poduszkę i wspornik stóp
4 | Hydromasaż z centralną dyszą strumieniową o regulowanym kierunku i sile masażu, w miejsce dyszy może być podłączany wąż do hydromasażu dowolnej części ciała.
5 | Podwodne lampki są zamontowane od strony panelu sterującego i zmieniają kolory w zakresie: czerwony, zielony, różowy i żółty. Karta pamięci USB z plikami MP3 jest źródłem łagodnej muzyki podczas kąpieli.
6 | Połącznie światła i dźwięku zwiększają uspokajające właściwości kąpieli, oddziałując na zestresowanych lub lękliwych pacjentów i podopiecznych
7 | Panel sterowania wanną, przyciski membranowe. .
8 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury wody w wannie.
9 | Regulacja temperatury wody wypływającej za pomocą pokrętła
Poz. nr 6
Wózko wanna z elektryczną regulacją wysokości
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wózek prysznicowy na 1 lub 2 kolumnach, z elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia pleców
2 | Regulacja wysokości od podłogi
3 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200kg, przy wadze pacjenta min. 180kg
4 | Opcjonalnie wózek z płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców
5 | Wózek z regulacją sekcji pleców lub bez.
6 | Leże wózka lekko pochylone w kierunku odpływu dla lepszego odprowadzenia wody
7 | Cztery kółka wyposażone w centralny hamulec z blokadą kierunku lub w blokadę indywidualną kół
8 | Poręcze boczne opuszczane z obu stron wózka
9 | Poręcze bez uchwytów lub z uchwytami dla pacjenta pozwalającymi na jego przytrzymanie się w trakcie przekręcania się na leżu.
10 | Leże umożlwiająca opiekunowi pracę bliżej pacjenta i swobodny zasięg ruchów, co pozwalające na lepsze utrzymanie ergonomicznej postawy opiekuna
11 | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem. Materac montowany na leże za pomocą wypustek z możliwością zdjęcia.
12 | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem.
13 | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę
14 | Rozciągliwy wąż co ułatwia jego przechowywanie i brak jest konieczności jego skracania lub odłączany odprowadzający wodę.
15 | Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia
Poz. nr 7
Krzesło toaletowo - prysznicowe
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Fotel prysznicowo-toaletowy
2 | Elektrycznie regulowana wysokość, nachylenie oparcia i siedziska za pomocą pilota
3 | Zakres podnoszenia siedziska min.: 400mm
4 | Udźwig min. 136 kg
5 | Siedzisko, oparcie i poręcze wykonane z polipropylenu
6 | Siedzisko z otworem toaletowym co pozwala na najazd na muszle toaletową
7 | Poduszka/ zagłowek z możliwością ustawienia na wysokości odpowiedniej do wzrostu pacjenta
8 | Cztery kółka zwrotne wyposażone w indywidulane hamulce
9 | Fotel wyposażony w minimum jeden pas bezpieczeństwa
10 | Podpórka pod nogi
11 | Fotel z możliwością opcji:
- Uchwyt do basenu umieszczany pod siedziskiem
- Basen
Poz. nr 8
Zestaw panelu prysznicowego z systemem mycia i dezynfekcji wózka oraz z prysznicem do mycia pacjenta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Panel naścienny natryskowy i dezynfekujący, z oddzielnym prysznicem do mycia pacjenta i oddzielnym do mycia i dezynfekcji wózka prysznicowego.
2 | Wysokość panelu min 500 mm
3 | Głębokość panelu min 180
4 | Panel wyposażony w termostatyczny mieszacz równowazny regulujący cisnieniem i kontrolujący temperaturę
5 | Oddzielny układ prysznicowy do mycia i dezynfekcji wózka i oddzielny natrysk dla pacjenta
6 | Rączka prysznica dezynfekującego z językiem spustowym. Rękojeść w kolorze ostrzegawczym
7 | Rączka prysznica dezynfekującego mocowana na blokowanym zatrzasku - jako zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem
8 | Rączka natrysku dla pacjent z przełącznikiem umożliwiającym stały przepływ wody
9 | Panel z wieszakiem na rączkę natrysku dla pacjent
10 | Regulacja strumienia dezynfekującego – umożliwia regulację przepływu środka dezynfekującego
11 | Panel zawiera przepływomierz – umożliwia kontrolę proporcji mieszania środka dezynfekującego z wodą
12 | Regulacja strumienia natrysku – pozwala na regulację strumienia wody
13 | Regulacja temperatury – pokrętło pozwala na regulację temperatury wody oraz temperaturę środka dezynfekującego
14 | Przyłącza wody ciepłej i zimnej
15 | Panel z możliwością podłączenia węża odprowadzającego wyciek z urządzenia zapobiegającego przepływowi wstecznemu
Poz. nr 9
Podnośnik kąpielowy dla pacjętów leżących z napędem akumulatorowym
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Udźwig nie mniej niż 150 kg
2 | Elektryczna regulacja wysokości przyciskami nożnymi (napęd pionowy akumulatorowy)
3 | Leże 3- segmentowe, z czego dwie skrajne o trzystopniowym pochyleniu, a część środkowa z otworem toaletowym z zatyczką
4 | Leże miękkie i nienasiąkliwe (czyli po wytarciu suche co przeciwdziała namnażaniu się grzybów i bakterii)
5 | Szerokość całkowita podnośnika: min 750 mm
6 | 4 koła o średnicy nie mniej niż 100 mm, z czego dwa z hamulcami, a dwa z blokadą jazdy kierunkowej
7 | Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania
8 | Podnośnik wyposażony we wbudowany akumulator oraz elektryczne złącze do ładowania
Poz. nr 10
Myjko dezynfektor z kompletem kaczek i basenów
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie.
2 | Możliwość montażu urządzenia na ścianie
3 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC.
4 | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min.
5 | Kompaktowa budowa:
– szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm,
– głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm,
– wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm,
6 | Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną –surową, nie uzdatnioną.
7 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.
8 | Wbudowane dwie pompy środków chemicznych:
- pompa detergentu myjącego,
- pompa środka zmiękczającego.
9 | Czujniki poziomu środków chemicznych w pojemnikach
10 | Komora, drzwi, panele boczne wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
11 | Szafka do umieszczania dwóch pojemników z detergentami wewnątrz urządzenia.
12 | System suszenia wsadu wraz z wentylatorem oraz filtrem powietrza klasy HEPA.
13 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce
14 | Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia.
15 | Pojemność minimalna:
jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka”
lub 1 „kaczka”
lub 1 „basen”
16 | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji.
17 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.
Automatyczny przebieg procesu.
18 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych.
19 | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.
20 | Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001.
21 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
22 | Wyposażenie:
- basen z pokrywką, wykonany z tworzywa sztucznego (5 szt.)
- kaczka, wykonana z tworzywa sztucznego (5 szt.),
- zestaw startowy płynów: 1 opakowanie 5l. środka zmiękczającego, 1 opakowanie 5l. detergentu
Poz. nr 11
Lampa zabiegowa mobilna
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru
1 | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej.
2 | Podstawa lampy wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem.
3 | Oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z poliwęglanu.
4 | Oprawa lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów takich jak uchwyty brudne, czy relingi, utrudniających utrzymanie lampy w czystości.
5 | Oprawa lampy wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED, świecących w konstrukcji jednoogniskowej.
Parametry oprawy:
6 | Oprawa o średnica zewnętrznej 26 cm +/- 10%.
7 | Oprawa z matrycą diodową złożoną z 20 punktów LED +/- 10%.
8 | Oprawa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. Uchwyt sterylny umożliwiający włączenie lampy i regulację natężenia oświetlenia.
9 | Oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95.
10 | Oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 94.
11 | Oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia.
Poz. nr 12
Pompa insulinowa
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | System do ciągłej podskórnej infuzji insuliny.
2 | Elementy systemu:
1x pompa insulinowa
3 | System pompy współpracujący z systemem aparatu do pomiaru stężenia glukozy we krwi, na zasadzie dwukierunkowej, bezprzewodowej komunikacji w technologii Bluetooth®
4 | Pompa podająca insulinę w ciągłym wlewie do tkanki podskórnej
5 | Dowolna liczba wypełnień cewnika w ciągu doby, bez potrzeby resetowania pompy
6 | Brak dodatkowych przyrządów do zainstalowania zestawu infuzyjnego w pompie
Dawka podstawowa(baza):
7 | Funkcja skokowej regulacji dawki podstawowej
8 | Dokładność dawkowania bazy 0,05 jedn./godz.
9 | Maksymalna dawka godzinowa (podstawowa) 25 jedn./godz.
10 | Maksymalna dawka godzinowa :
+ maksymalne zwiększenie tymczasowej dawki podstawowej: 62,5 jed./godz.
11 | Kroki zwiększania godzinowej dawki podstawowej :
0,01 (do 1 jedn./godz.)
0,05 (do 10 jed./godz.)
0,1 (do 50 jedn./godz.)
Min. 6 rodzajów profili
Funkcja blokady dawki
Tymczasowa dawka podstawowa:
12 | Tymczasowa dawka podstawowa ustawiana w %
13 | Zakres: 0-250%
14 | Krok zwiększania/ zmniejszania: 10%
15 | Czas trwania podstawowej dawki podstawowej: 15 min.-24 godziny
16 | Odstępy czasowe: 15 min
Funkcje dodatkowe:
17 | Blokada klawiatury i blokada dawki podstawowej
18 | Podświetlenie ekranu
19 | Możliwość odwrócenia ekranu o 180°
20 | Możliwość zdalnego sterowania pompą za pomocą glukometru
Poz. nr 13
Glukometr
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Aparat do pomiaru stężenia glukozy we krwi (Glukometr)
Aparat wielofunkcyjny umożliwiający pomiar glikemii, obliczanie dawki bolusów oraz obsługę pompy napływu insuliny
3 | Funkcje glukometru:
- pomiar glikemii
- obliczanie dawki bolusów (za pomocą wbudowanego kalkulatora bolusów) lub korekta glikemii
- zdalna obsługa pompy (uruchomienie, zatrzymanie, podanie dawki zaproponowanej przez kalkulator bolusa;
- zmniejszenie bądź zwiększenie napływu insuliny)
4 | Na ekranie glukometru widoczny ekran pompy
5 | Funkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą blokady klawiatury w glukometrze
6 | Glukometr z funkcja zdalnego sterowania pompą
7 | Glukometr umożliwiający programowanie funkcji pompy, min.:
- bolus standardowy, przedłużony i wielofalowy,
- tymczasową dawkę podstawową,
- wybór dawki podstawowej,
- programowanie każdego profilu dawki podstawowej,
- ustawienie przypomnień,
- ustawienie godziny i daty,
- ustawienia pompy,
- ustawienia terapii,
- ustawienia menu,
- zatrzymanie pompy
- moje dane (przegląd danych z pamięci pompy)
8 | Dodatkowe zapisy dostępne w glukometrze:
- data i godzina pomiaru glikemii,
- wynik pomiaru glikemii,
- godzina posiłku,
- liczba spożytych węglowodanów,
- stan zdrowia,
- rodzaj bolusa,
- wielkość bolusa).
Bolus:
9 | Rodzaje bolusów: standardowy, przedłużony, wielofalowy
10 | Max. dawka pojedynczego bolusa: 25 jedn.
11 | Krok dawkowania bolusa: 0,1 jedn.
12 | Czas trwania bolusa przedłużonego: 15 min.-12 godz.
13 | Odstępy czasowe bolusa przedłużonego: 15 min.
14 | Kalkulator bolusów korekcyjnych i posiłkowych z możliwością ustawień w kilku przedziałach czasowych.
Elementy zestawu:
19 | Glukometr – 1 szt.
19 | Bębenek z lancetami – 1 szt
Poz. nr 14
Paski testowe do glukometr(50szt.)
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 20 op.
Lp. | Opis parametru
1 | Zestaw startowy pasków testowych
2 | Testy paskowe (opakowanie zawierajace min. 50 szt) – 20 opakowań
3 | Testy przystosowane do glukometru opisanego powyżej
3 | Rok produkcji: 2018
Poz. nr 15
Kozetka regulowana elektrycznie
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru
1 | Kozetka elektryczna
2 | Elektryczna regulacja wysokości. Manulana regulacja oparcia nog i głowy lub przy użyciu sprężyny gazowej.
3 | Stół składający się z trzechsegmentów
4 | Podstawa z systemem chowanych kół pozwalających na przemieszczanie stoły
5 | Dodatnie i ujemne kąty oparcia pleców
6 | Regulowana stópka zapewniająca stabilność stołu w przypadku nierównego podłoża.
7 | Samosmarujące łożyska pomagają wydłużyć okres żywotności kozetki
8 | Długość leża min. 186 cm
9 | Szerokość leża min. 63 cm
10 | Regulacja oparcia plecówwspomagana sprężyną gazową w zakresie min. -18o do 80o
11 | Możliwość wyboru szerokości leża spośród min. dwóch wymiarów: 63-70 cm lub 75-80 cm
12 | Osłony zawiasów ułatwiające czyszczenie. W przypadku wózka z regulacją za pomocą sprężyny gazowej osłony nie sa wymagane.
13 | Uchwyt na prześcieradło papierowe w rolce w zestawie
14 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 225kg
15 | Ilość kolorów tapicerki do wyboru w momencie zamawiania min 6
16 | Tapicerka o grubości min. 55 mm dla większej wygody
17 | Zakres regulacji wysokości min. 46-91 cm
Poz. nr 16
Parawan mobilny 1 skrzydłowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 9 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Parawan jednoskrzydłowy o lekkiej konstrukcji pokrytej farbą proszkową.
2 | Zasłona o wymiarach 1150x1400 mm (±3%),wykonana ze stuprocentowej bawełny w kolorze białym, niebieskim lub zielonym.
3 | Parawan wyposażony w koła jezdne, nie brudzące podłogi.
4 | Możliwość całkowitego demontażu.
5 | Wysokość:1700 mm (+/-10mm)
6 | Szerokość: 1000 mm (+/-10mm)
7 | Waga: 3,8 kg (+/-10%)
Poz. nr 17
Kosz na odpady medyczne 20l bezdotykowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 8 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Kosz na odpady medyczne w kolorze czerwonym o poj. min. 20 l
2 | Kosz wykonany z wysokogatunkowego tworzywa
3 | Zautomatyzowana pokrywa kosza zapewniająca 100% higienę i brak kontaktu ze skupiskiem bakterii.
4 | Klapa pojemnika otwierająca się samoistnie, dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni reagującemu na ruch.
5 | Dwie baterie alkaiczne R-20 w zestawie
6 | Rozmiar kosza: 510 x 370 x 270 mm + 255 mm (otwarty) (±3%)
Poz. nr 18
Inhalator
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 4 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Profesjonalny inhalator szpitalny pracujący w trybie pracy ciągłej.
2 | Tryb pracy- praca ciągła
3 | Maksymalne ciśnienie- 3,0 Bar
4 | Ciśnienie pracy- 1,3 Bar,
5 | Maks. przepływ- 16 l/min,
6 | Przepływ pracy- min. 5,0 l/min
7 | Nebulizacja- 0,50 ml/min,< br> Wielkość cząstek- 3,25 um,
8 | Poziom hałasu- max. 60 dBa,
9 | Waga- max. 1,6 kg,
10 | Zasilanie- 230V/50Hz,
11 | Wymiary- 14x12xh23cm, (±3%)
12 | Wyposażenie: 1x nebulizator 1x ustnik plastikowy 1x maska inhalacyjna dla dorosłych, 1x maska inhalacyjna dla dzieci, wężyk łączący, wkładka nosowa oraz filtr
Poz. nr 19
Stanowisko do pobierania krwi(iniekcji)
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Fotel – stanowisko do pobrań krwi umożliwiające przeprowadzanie zabiegu iniekcji zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu.
2 | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo.
3 | Stabilna czteronożna podstawa.
4 | Siedzisko miękkie, tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym dostępnym w min. 10 kolorach
5 | Możliwość zmiany podłokietnika o kąt 180° oraz zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°.
6 | Podłokietnik, miękki tapicerowany z regulowaną wysokością.
7 | Stanowisko wyposażone w półkę.
8 | Wymiary (szer. x dł. x wys.): 890x805x825 mm (+/-10mm)
9 | Nośność min. 120 kg
Poz. nr 20
System do terapii naczyniowej stosowany przy zakrzepnicy żył
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 10 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | System przeznaczony do wspomagania zapobiegania zakrzepicy żył głębokich
2 | System wykorzystujący technologię przerywanego ucisku pneumatycznego składający się z pompy oraz mankietów
3 | System kompatybilny z trzema rodzajami mankietów:
- mankiet na stopę
- mankiet na podudzie (jednorodne lub sekwencyjne)
- mankiet na podudzie i udo (jednorodne lub sekwencyjne)
4 | Automatyczny dobór długości cyklu oraz pompowanego ciśnienia po podłączeniu odpowiedniego mankietu
5 | Mankiety jednorodne na udo oraz udo i podudzie zapewniające obwodowy ucisk – 40mmHg w czasie 12 sek.
6 | Mankiety sekwencyjne na udo oraz udo i podudzie zapewniające sekwencyjny, obwodowy ucisk – 45mmHg w czasie 12 sek.
7 | Mankiety na stopę zapewniające obwodowy ucisk – 130mmHg w czasie 3 sek.
8 | Czas opróżnienia mankietów na uda oraz udo i podudzie wynosi 48 sek.
9 | Czas opróżnienia mankietów na stopę wynosi 27 sek.
10 | Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch różnych mankietów. Pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia i czas trwania cyklu bez konieczności dokonywania dodatkowych ustawień.
11 | Przewody powietrzne na stałe połączone z pompą
12 | Pompa wyposażona w czytelny ekran LCD
13 | Pompa wyposażona w licznik czasu trwania terapii
14 | Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy (z możliwością regulacji głośności) na wypadek:
- usterki urządzenia
- zagięcia, zatkania i nieszczelności przewodów powietrznego
- wysokiej temperatury
15 | Pompa wyposażona w baterię pozwalającą na ciągłą pracę:
- z mankietami na stopę do około 6h
- z pozostałymi mankietami do około 12h
16 | Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zawieszenie jej na ramie łóżka
17 | Wymiary pompy max.: 230x230x190mm
18 | Waga pompy – max.:4,2kg
19 | Stopień ochrony przed zalaniem – IPX3
20 | Mankiety na podudzie dostępne w trzech rozmiarach: standardowy, duży, bariatryczny
21 | Mankiety na podudzie i udo dostępne w dwóch rozmiarach: standardowy i duży
22 | Mankiety na stopę dostępne w dwóch rozmiarach EURO: do 40 oraz 41 i powyżej
23 | Mankiety jednopacjentowe
24 | Mankiety wykonane z lekkiego, oddychającego materiału
25 | Mankiety zapinane na rzep z możliwością repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru kończyny
26 | Wyposażenie:
- mankiety uciskowe sekwencyjne na łydkę rozmiar standardowy (obwód do 43cm) lub duży (obwód do 58cm)
- mankiety uciskowe sekwencyjne na łydkę i udo rozmiar standardowy (obwód do 71cm) lub duży (obwód do 89cm)
Poz. nr 21
Koncentrator tlenu przyłóżkowy, mobilny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Urządzenie do prowadzenia tlenoterapii.
2 | Koncentrator tlenu wytwarza tlen w sposób ciągły, oddzielając tlen zawarty w powietrzu atmosferycznym od azotu. Praca koncentratora tlenu ma nie mieć najmniejszego wpływu na zawartość tlenu w powietrzu w pomieszczeniu, w którym urządzenie pracuje.
3 | Urządzenie mobilne.
4 | Wysokie stężenie tlenu 95% (± 3%) przy przepływie tlenu:
0,5-5 l/min.
5 | Monitorowanie poziomu stężenia tlenu. Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu
6 | Możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie min. od 0,5 do 5 l/min. Bezobsługowy zawór
7 | Wylot tlenu zawierający adapter ochrony przeciwpożarowej.
8 | Wnęka na nawilżacz
9 | Bezpiecznik automatyczny z funkcją zerowania
10 | Poziom głośności 40dB
11 | Zasilanie: 220V – 240V, 50 Hz
12 | Pobór mocy: 290 W przy 2 l/min; 312 W przy 5 l/min
13 | Wymiary: 622x342x304mm (±20mm)
14 | Klasa ochrony: Klasa II, typ B
15 | Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do Rejestru wyrobów medycznych lub potwierdzenie złożenia powiadomienia oraz Deklaracja Zgodności CE.
16 | Instrukcja w języku polskim – przy dostawie towaru.
17 | Na wyposażeniu 2 kaniule donosowe z przewodem.
Poz. nr 22
Kozetka o stałej wysokości dwu sekcyjna z uchwytem na papier
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Leżanka do badania pacjentów.
2 | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, z uchwytem na rolkę prześcieradła jednorazowego użytku.
3 | Uchwyt prześcieradła montowany pod sekcja głowy.
4 | Leże dwusekcyjne, tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym dostępnym w różnych kolorach.
5 | Regulowany segment głowy w zakresie min. +/-40 °
6 | Wymiary całkowite(dł. x szer. x wys.): 1900 x 550 x 500 mm (+/- 20 mm)
7 | Nośność: min. 180 kg
Poz. nr 23
Redcord Professional z 3 trawersami i zestawem podstawowym
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Lp. | Opis parametru
1 | System szyn i aparat redcord przeznaczony do zabiegów rehabilitacyjnych
2 | System szyn sufitowych, umożliwiający podwieszenie aparatu Redcord w dogodnej do pracy wysokości
3 | System składający się z dwóch niezależnych zespołów, umożliwiający łatwy montaż całości stelaża na suficie
4 | Stelaż wyposażony w 3 trawersy
5 | Stelaż wykonany z aluminiowych profili
6 | Trawersy wykonane z systemem blokującym przemieszczanie oraz rozwiązaniem do mocowania aparatu Redcord
7 | Maksymalne obciążenie robocze systemu szyn sufitowych min.: 145 kg.
8 | Wyrób medyczny klasy I
9 | Deklaracja CE
10 | Podstawowy zestaw awierający:
Aparat AXIS - 1 szt.
Aprat TRAINER - 3 szt.
Podwieszka szeroka - 2 szt.
Podwieszka wąska - 2 szt.
Podwieszka dzielona - 1 szt.
Linka 5m z klamrą - 1 szt.
Linka 60 cm czerwona - 2 szt.
Linka 30 cm czerwona - 2 szt.
Linka 30 cm elastyczna czarna - 2 szt.
Linka 30 cm elastyczna czerwona - 2 szt.
Linka 60 cm elastyczna czarna - 2 szt.
Linka 60 cm elastyczna czerwona - 2 szt.
Wałek 15x50 - 1 szt.
Poduszka sensomotoryczna - 2 szt.
Para uchwytów zwykłych - 3 kpl.
Para uchwytów Power Grip - 1 kpl.
Poz. nr 24
Schody do nauki chodzenia z pochylnią
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Schody z pochylnią do nauki chodzenia.
2 | Solidna stabilna, stalowa konstrukcja gwarantująca bezpieczęństwo rehabilitacji dla pacjentów o wadze min. 150 kg
3 | Stopnie oraz pochylnia pokryta gumową wykładziną o właściwościach antypoślizgowych.
4 | Poręcze wykonane ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową, odporną na zarysowania.
5 | Możliwości regulacji wysokości oraz rozstawu poręczy.
6 | Regulacja wysokości poręczy w zakresie min.: od 600mm do 1000 mm
7 | Regulacja rozstawu szerokości poręczy w zakresie min. : od 340 mm do 700mm
8 | Wejście z min 4 stopniami o wysokości 100mm (+/-20mm); głębokości 300mm (+/-20mm)
9 | Zejście - pochylnia o długości 1800 mm o kącie nachylenia: 12 ° (+/- 1°)
10 | Długość: 3300 mm (+/-50mm)
11 | Szerokość całkowita podestu: 1300 mm
12 | Szerokość podestu: 750 mm (+/-10mm)
Poz. nr 25
Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR bez wyposażenia
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR do użytku szpitalnego; do stosowania w kinezyterapii oraz ćwiczeniach rehabilitacyjnych.
2 | Konstrukcja stalowa, wykonana z profili zamkniętych lakierowana proszkowo.
3 | Stabilna podstawa wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie.
4 | Układ jezdny: 4 kółka w tym min. 2 z blokadą.
5 | Rozstaw podpór regulowany w zakresie od 2000 do 2250 mm
6 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
7 | Nośność punktowa min. 75 kg
8 | Max. Obciążenie min. 145 kg
9 | Wymiary (dł. x gł. x wys.): 2250x 680 x 2000 mm (+/-20mm)
Poz. nr 26
Crosstrainer(Orbitrek)
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Urządzenie do treningu tlenowego angażujące dolne jak i górne części ciała.
2 | Urządzenie z funkcją pomiaru tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test)
3 | Trening swobodny bez wytycznych (szybki start)
4 | Wskazanie średnich wartości po zakończonym treningu
5 | Wyświetlane wartości w czasie treningu:
- czas treningu
- prędkość, dystans
- kadencja w obrotach na minutę
- częstotliwość uderzeń serca
- zużycie energii
6 | Ekran z danymi treningowymi, z optymalną widocznością niezależnie od wzrostu
7 | Wyświetlacz LC o wymiarach: 85 x 48 mm
8 | 4 przyciski do obsługi (tętno, minus, ustawienia, recovery)
9 | Pomiar tętna za pomocą Czujników w uchwytach
10 | Możliwość regulacji powierzchni do stąpania
11 | Przełożenie: 1:11
12 | System hamowania magnes
13 | System napędowy: Tarcza napędowa / pas z żebrowaniem wzdłużnym
14 | Wysokiej jakości odporna na pot obudowa z tworzywa sztucznego pokryta szkłem akrylowym ok. 147 x 170 mm
15 | Nośność urządzenia: min. 110 kg
16 | Rozstaw podstaw na stopy x długość kroku x wysokość elipsy: 190x390x200 mm
17 | Wymiary po rozłożeniu dł.szer.wys.: 1440x560x1520 mm (+/- 50mm)
Poz. nr 27
Poziomy rower treningowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Rowerek treningowy dla osób o wadze min. 150 kg
2 | Gięta kierownica
3 | Rowerek wyposażony w kolorowy wyświetlacz o wymiarach 155 x 86 mm
4 | Wyposażony w kółka transportowe z wyrównaniem wysokości
5 | Ergonomiczne siedzisko z regulowanym kątem nachylenia oparcia
6 | 10 treningów profilowych ustawionych fabrycznie.
7 | Konfigurator treningów z możliwością dowolnego rozszerzenia
8 | Możliwość wygenerowania programu dopasowanego do użytkownika
9 | Możliwość preselekcji celi treningowych (trening z odliczaniem) na czas treningu, dystansu oraz kalorii/kilodżuli
10 | Funkcja pomiaru tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności
11 | Trening sterowany tętnem, min. dwa programy fabryczne, z możliwością skonfigurowania kolejnych
12 | Trening swobodny bez wytycznych tzw. Szybki start
13 | Wskaźnik stref tętna z funkcją zmiany koloru wyświetlacza w zależności od strefy tętna
14 | Wskaźnik mocy w Watt
15 | Wskazanie średnich wartości(w czasie treningu i po jego zakończeniu)
16 | Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania
17 | Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe:
- czas treningu
- prędkość
- dystans
- kadencja w obrotach na minutę
- częstotliwość uderzeń serca
- zużycie energii
18 | Ręczny moduł treningowy, min. dwoma stopniami hamowania
19 | Automatyczny moduł treningowy niezależny od liczby obrotów z mocą hamowania regulowaną automatycznie
20 | Zakres obciążenia w trybie automatycznym: 25 - 400 Watt (co 5 Watt)
21 | Zakres obciążenia w trybie ręcznym: 20 stopni hamowania (biegi)
22 | Pomiar tętna realizowany poprzez czujniki tętna w uchwytach
23 | Możliwość pomiaru tętna przez pas piersiowy
24 | Możliwość zapisu danych poszczególnych użytkowników (osob. dane, osob. zakres treningu, ostatni trening, kilka indywidualnych profili treningowych, osob. Rekordy)
25 | Ilość pamięci indywidualnych treningów: min. 4
26 | Przełożenie 1:8
27 | Obsługa urządzenia w kilku językach w tym po polsku.
28 | Wysokiej jakości odporna na pot obudowa z tworzywa sztucznego pokryta szkłem akrylowym ok. 200 x 200 mm
29 | Współczynnik jakości nacisku na pedał: 9,0
30 | Klasa urządzenia wg DIN EN 957: Klasa HA
31 | Indukcyjny system hamowania
32 | System napędowy: pas z żebrowaniem wzdłużnym
33 | Zasilanie sieciowe (230 V)
Poz. nr 28
Wózek inwalidzki
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 10 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wózek transportowy w pozycji siedzącej oraz dla osób z dysfunkcją narządów ruchu wykonany ze stali precyzyjnej
2 | Kolory ram do wyboru
3 | Koła:
tylne: pompowane/ pełne
przednie: pompowane/ pełne min. 200 x 35 mm
4 | Szerokość siedziska i oparcia min. 480 mm
5 | Głębokość siedziska min. 410 mm
6 | Wysokość oparcia min 410 mm
7 | Podnóżki dzielone, aluminiowe z kółkami odbojowymi
8 | Nośność min. 120 kg
Poz. nr 29
Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Tablica przeznaczona jest do rehabilitacji narządu ruchu tj. kończyn górnych (dłoni, nadgarstków, przegubów).
2 | Tablica z blatem o regulowanej wysokości w zakresie: 400-630 mm (+/-10mm).
3 | Blat wykonany ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna.
4 | Wymiary blatu: 730x530 mm (+/-20mm)
5 | Stalowa lakierowana proszkowo podstawa, wyposażona w stopki z olejoodpornej gumy.
6 | Wyposażenie tablicy:
a. Pokrętło i kula - elementy osadzone na stałe w płaszczyźnie blatu. Posiadające możliwość obrotu wokół własnej osi
b. Korytko drewniane – służące do stabilizacji przedramienia w czasie ćwiczeń kołem.
c. Kula drewniana - służąca do wyrabiania ruchu zginania grzbietowego i przywodzenia dopromieniowego dłoni
d. Wałek drewniany - służący do kształtowania przywodzenia dopromieniowego i zginania grzbietowego dłoni
e. 2 sprężyny - służące do ćwiczeń manipulacyjnych, zręcznościowych dłoni i nadgarstków
f. Pętla pozioma - wykonana jest z drutu stalowego w połączeniu z koralikiem drewnianym, nałożonym na zwoje pętli, służąca do chwytu szczypcowego i powiększania zakresu ruchu nadgarstka.
Poz. nr 30
Drabinka gimnastyczna
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Zestaw dwóch drabinek do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych i rehabilitacji.
2 | Boki drabinki wykonane z drewna iglastego sosnowego lakierowanego min. 3-krotnie
3 | Otwory na szczeble o głębokości min. 15 mm
4 | Szczeble drabinki wykonane ze specjalnej sklejki równoległowarstwowej o wymiarach 40x30mm
5 | Drabinka skręcana na konfirmaty. Nie dopuszcza się drabinek klejonych.
6 | Nośność min. 150 kg
7 | Testy na wytrzymałośc drabinki mn. 195 kg
8 | Wymiary jednej drabinki (szerx wys): 900x2000 mm
9 | Drabinki spełniają wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7915
10 | Zestaw montażowy w kpl.
Poz. nr 31
Kosz na okrągły sprzęt rehabilitacyjny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wózek na okrągły sprzęt rehabilitacyjny.
2 | Wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkwo(na dowolny kolor)
3 | Konstrukcja: ściany boczne jak również pokrywa wykonane z profili stalowych w formie siatki
4 | Małe kółka ułatwiający transport.
5 | Wymiary: 1000x600x800 mm (+/-50mm)
Poz. nr 32
Lustro korekcyjne
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Lustro korekcyjne jednoskrzydłowe w ramie ze stali lakierowanej proszkowo.
2 | Stabilna podstawa wyposażona w kółka z hamulcem.
3 | Rozmiar lustra pozwalający zobaczyć całe ciało osoby przed nim stojącej.
4 | Lustro z polerowanego szkła, odbijającego dokładny obraz całego ciała oraz siatka posturograficzna.
5 | Wymiary siatki posturograficznej: 100x100 mm
6 | Wymiary lustra (szer.wys): 700x2050 mm (+/-20mm)
7 | Wysokość skrzydła: 1700 mm (+/-10mm)
Poz. nr 33
Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Tablica przeznaczona jest do rehabilitacji narządu ruchu tj. kończyn górnych (dłoni, nadgarstków, przegubów).
2 | Regulacja wysokości blatu realizowana ręcznie za pomocą pokrętła znajdującego się pod blatem.
3 | Wymiary blatu: 720x520 mm (+/-20mm)
4 | Wysokość regulowana w zakresie: 550-880 mm (+/-10mm)
5 | Wyposażenie tablicy:
1x wałek drewniany
1x klapka dłoni do ćwiczeń oporowych
1x uchwyt
1x spirala pionowa
1x koło drewniane
1x korytko drewniane do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem
6 | Na każdym z przyrządów umocowane obciążniki o wadze 22 dkg
Poz. nr 34
Lampa do terapii światłem podczerwonym
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Lampa terapeutyczna do zabiegów nagrzewania z wykorzystaniem energii cieplnej emitowanej przez promiennik
2 | Lampa naświetlająca promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B
3 | Metalowa stabilna konstrukcja
4 | Lampa na mobilnym stojaku, koła z blokadą
5 | Dodatkowa podstawa stołowa w zestawie
6 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
7 | Wymuszone chłodzenie tubusa
8 | Każdy filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem drobną metalową siatką
9 | Regulacja ustawienia kierunku naświetlania lampy realizowana za pomocą uchwytów bocznych i specjalnych zawiasów
10 | Parametry techniczne:
Zegar zabiegowy: 1-30min
Maksymalna moc żarówki: 375W
Zasilanie sieciowe 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Pobór mocy maks. 450W
11 | Wysokość urządzenia na statywie :
min. 1200 mm
maks. 1900 mm
12 | Wymiar podstawy lampy: 500x600 mm
13 | Podstawa statywu (S x G.) 500x600 mm
14 | Masa urządzenia (z żarówką i filtrem) max. 14 kg
15 | Wymiary podstawy stołowej (bez lampy) (S x G x W) 300 x 315 x 60 mm
16 | Wymiary podstawy stołowej z lampą (S x G x W) 300 x 390 x 410 mm
17 | Masa podstawy stołowej z lampą(z żarówką i filtrem) max. 5,5 kg
18 | Wyposażenie:
• przewód sieciowy
• promiennik 375 W (1 szt.)
• filtr czerwony (1 szt.)
• filtr niebieski (1 szt.)
• okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.)
• okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.)
• bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.)
• instrukcja użytkowania (1 szt.)
Poz. nr 35
UGUL z przewieszką boczną i drabinką
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Kabina UGUL do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w obciążeniu, w obciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczko- ciężarkowych.
2 | Konstrukcja kabiny wykonana ze stalowych kształtowników tworzących ramy. Ramy wypełnione prętami tworzącymi siatkę. Całość lakierowana proszkowo.
3 | Jedna ze ścianek bocznych z wbudowaną drabinka do ćwiczeń.
4 | Dodatkowa przewieszka boczna, montowana z jednej ze stron kabiny.
5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
6 | Wymiary (dł. x gł. x wys.): 2250x 680 x 2000 mm (+/-20mm)
Poz. nr 36
Osprzęt do UGULA
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Linka dł. 1600 mm - 14 szt.
2 | Linka dł. 960 mm - 6 szt.
3 | Linka dł. 2450 mm - 1 szt.
4 | Linka dł. 5720 mm - 1 szt.
5 | Linka dł. 3750 mm - 3 szt.
6 | Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 mm - 6 szt.
7 | Podwieszka ud i ramion 540x135mm - 6 szt.
8 | Podwieszka pod miednicę 830x230 mm- 2 szt.
9 | Podwieszka klatki piersiowej 820x300mm - 1 szt.
10 | Podwieszka pod głowę 150x530mm - 1 szt.
11 | Podwieszka stóp 75x610mm - 4 szt.
12 | Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80mm pas 40x135mm) - 4 szt.
13 | Pas do wyciągu za miednicę 1330x170mm - 1 szt.
14 | Kamaszek 135x170mm - 2 szt.
15 | Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt.
16 | Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt.
17 | Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt.
18 | Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt.
19 | Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt.
20 | Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt.
21 | Ciężarek miękki 4,0 kg - 1 szt.
22 | Esik - 60 szt.
23 | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej ( Pelota 210x448mm ; 3 paski 30x1130mm) - 1 szt.
24 | Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300mm; pas 40x1080 mm ) - 1 szt.
25 | Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120mm; pas 40x1320mm ) - 2 szt.
26 | Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120mm; 2 paski 40x365 mm) - 2 szt.
27 | Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300mm; 2 paski 30x1100mm) - 1 szt.
28 | Pętla Glissona z orczykiem - 1 szt.
Poz. nr 37
Stół rehabilitacyjny do UGULA
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stół rehabilitacyjny do kabiny UGUL dla pacjentów o wadze do min. 300 kg
2 | Stabilna podstawa wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo w kolorze białym.
3 | Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie stołu.
4 | Leże min. 2 sekcyjne
5 | Sekcja wezgłowia z otworem na twarz ( w kpl. zatyczka) o długości 470 mm (+/-10mm)
6 | Sekcja leża z otworem oraz zatyczką, zwężona od strony stóp.
7 | Regulacja wysokości leża realizowana manualnie za pomocą mechanizmu korbowego, w zakresie min. 500-950 mm
8 | Regulacje sekcji głowy realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od -60 ° do +45 °
9 | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża.
10 | Długość leżanki: 2000 mm (+/-20mm)
11 | Szerokość całkowita leżanki: 700 mm (+/-20mm)
12 | Nośność leżanki: min. 300 kg
Poz. nr 38
Tor do nauki chodzenia
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Tor do nauki chodzenia dedykowany do ośrodków rehabilitacji celem poprawy koordynacji, elastyczności oraz siły mięśni u pacjentów z dysfunkcjami kończyn dolnych.
2 | Solidna stabilna stalowa konstrukcja gwarantująca bezpieczęństwo rehabilitacji dla pacjentów o wadze min. 150 kg
3 | Podłoga toru pokryta wykładziną o właściwościach antypoślizgowych.
4 | Konstrukcja toru umożliwiająca zamontowanie przeszkód.
5 | Rozstaw otworów w poziomie: 200 mm, 350 mm, 500 mm
6 | Rozstaw otworów w pionie (w odniesieniu do podłogi toru): 36 mm, 79 mm, 122 mm
7 | Poręcze wykonane ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową, odporną na zarysowania.
8 | Poręcze z możliwością regulacji wysokości oraz rozstawu.
9 | Regulacja rozstawu szerokości poręczy realizowana w zakresie od 370 mm do 700 mm
10 | Regulacja wysokości poręczy: 690 mm - 1090 mm (+/-20mm)
11 | Długość toru: 3000 mm (+/-50mm)
12 | Szerokość całkowita toru: 1250 mm (+/-10mm)
13 | Szerokość bieżni: 740 mm (+/-10mm)
14 | Wymiary (dł. x gł. x wys.): 2250x 680 x 2000 mm (+/-20mm)
Poz. nr 39
Stół do masażu suchego
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Stół rehabilitacyjny o manualnej regulacji wysokości leża.
2 | Stabilna podstawa wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo w kolorze białym.
3 | Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie stołu.
4 | Leże min. 2 sekcyjne tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwym w utrzymaniu w czystości.
5 | Sekcja wezgłowia z otworem na twarz ( w kpl. zatyczka) o długości 470 mm (+/-10mm)
6 | Sekcja leża z otworem oraz zatyczką, zwężona od strony stóp.
7 | Regulacja wysokości leża realizowana manualnie za pomocą mechanizmu korbowego, w zakresie min. 500-950 mm
8 | Regulacje sekcji głowy realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od -60 ° do +45 °
9 | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża.
10 | Długość leżanki: 2000 mm (+/-20mm)
11 | Szerokość całkowita leżanki: 700 mm (+/-20mm)
12 | Nośność leżanki: min. 300 kg
13 | Wyposażenie: > kpl. Podłokietników > uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego użytku
Poz. nr 40
Waga z balkonikiem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Waga medyczna z balkonikiem do użytku w placówkach medycznych.
2 | Waga z balkonem, wyposażona w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
3 | Legalizacji (klasa III) wykonywanea w laboratorium producenta
4 | Waga z solidną platformą stalową z antypoślizgową i odporną na zarysowania powierzchnią
5 | Nóżki gumowe z regulacją wysokości zapobiegające ślizganiu się.
6 | Waga wyposażona w dwa kółka do łatwego przemieszczania oraz dodatkowy wyświetlacz z tyłu wagi
7 | Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej
8 | Masa wagi maks.:25 kg
9 | Wymiary pomostu szer. 60 cm (+/- 10 cm), gł. 55 cm (+/- 5 cm),
10 | Wysokośćcałkowita (z wyświetlaczem) 100-110 cm.
11 | Wysokość podestu maks.: 10 cm
12 | Zakres pomiaru ciężaru: od 2 kg do min. 200 kg.
13 | Temperatura pracy od+10'C - +40'C
14 | Czas stabilizacji wskazań do 3 sekund
15 | Dokładność odczytu do max.:100 gram
16 | Możliwość wyznaczania BMI
17 | Waga posiada wbudowany akumulator
18 | Naładowany akumlator wystarcza na min.: 45 godzin ciągłej pracy
19 | Waga posiada deklaracje zgodności CE I WE
Poz. nr 41
Rotor kończyn dolnych
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wolnostojący rotor do rehabilitacji kończyn dolnych.
2 | Rotor wykonany ze stali malowanej proszkowo lakierowanej proszkowo.
3 | Mechanizm rotacyjny z oporem.
4 | Mechanizm rotacyjny wyposażony w sandały.
5 | Regulacja oporu mechanizmu rotacyjnego ręczna realizowana za pomocą mechanizmu zaciskowego znajdującego się w górnej części rotora.
6 | Szerokość: 710-920 mm (+/-10mm)
7 | Głębokość: 510 mm (+/-20mm)
8 | Dopuszczalne obciążenie na jeden pedał(sandał): min. 25 kg
9 | Max waga rotora: 5 kg
Poz. nr 42
Materac trzyczęściowy do ćwiczeń
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Materac rehabilitacyjny 3 częściowy.
2 | Wykonany z twardej pianki poliuretanowej tapicerowany wytrzymałym, łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym.
3 | Wymiary materaca: 1950 x850x50 mm
Poz. nr 43
Karimata
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Profesjonalna mata do ćwiczeń rehabilitacyjnych
2 | Mata wykonana z PVC
3 | Zwarta i antypoślizgowa struktura nie wchłaniająca wilgoci, utrzymująca temperaturę ćwiczącego
4 | Antypoślizgowa, przyjemna w dotyku powierzchnia z wyjątkową strukturą zamkniętych komór.
5 | Wysoce elastyczna
6 | Otwory do wieszania na ścianie
7 | Możliwość używania w wodzie
8 | W zestawie z matą pasek ułatwiający przenoszenie i przechowywanie oraz piłka do ćwiczeń pilates
9 | Mata dostępna w trzech kolorach: czerwonym/ niebieskim/ zielonym
10 | Wymiary maty (dł.szer.wys.):1800x600x15 mm
Poz. nr 44
Zestaw taśm
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Lp. | Opis parametru
1 | Zestaw taśm oporowych do ćwiczeń rehabilitacyjnych
2 | Taśmy elastyczne i trwałe nawet w sytuacji wielokrotnego ich użytku
3 | Dedykowane po ćwiczeń pourazowych oraz dla osób starszych
4 | Opór taśmy wzrastający w zależności od procentowego przyrostu długości taśmy
5 | Taśmy wykonane z czystego lateksu o dł. Min. 1500 mm
6 | Zestaw zawiera:
Taśma żółta (opór słaby) – 1 szt.
Taśma czerwona (opór średni) – 1 szt.
Taśma zielona (opór mocny) – 1 szt.
Taśma niebieska (opór extra mocny) – 1 szt.
Taśma czarna (opór specjalnie mocny) – 1 szt.
Poz. nr 45
Rotor kończyn górnych
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Wolnostojący rotor do rehabilitacji kończyn górnych.
2 | Rotor wykonany ze stali malowanej proszkowo lakierowanej proszkowo.
3 | Mechanizm rotacyjny z oporem.
4 | Uchwyty rąk z nakładkami.
5 | Regulacja oporu mechanizmu rotacyjnego ręczna realizowana za pomocą mechanizmu zaciskowego znajdującego się w górnej części rotora.
6 | Regulacja wysokości rotora realizowana w zakresie min. 320 -430 mm
7 | Szerokość: 450 mm (+/-20mm)
8 | Głębokość: 400 mm (+/-20mm)
9 | Max waga rotora: 5 kg
Poz. nr 46
Taboret szpitalny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 30 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Taboret na pięcioramiennej podstawie
2 | Miękkie siedzisko tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym dostępnym w min. 10 kolorach
3 | Regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.
4 | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 430-560 mm
5 | Średnica siedziska: 350 mm (+/-5 mm)
6 | Średnica podstawy: 600 mm
7 | Taboret wyposażony w koła jezdne, nie brudzące podłogi.
Poz. nr 47
Chodzik
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Chodzik do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych; ułatwiający poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi, szczególnie osobom starszym lub w trakcie leczenia, czy rekonwalescencji
2 | Funkcja naprzemiennego chodu.
3 | Chodzik lekki, wykonany z anodowanego aluminium wyposażony w miękkie rękojeści z pianki poliuretanowej.
4 | Chodzik o regulowanej wysokości – otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm
5 | Zakres regulacji wysokości: 710-850 mm
6 | Możliwość złożenia chodzika.
7 | Czteronożna podstawa wyposażona w stopki wzmocnione stalową nakładką.
8 | Szerokość: 545 mm (+/-10mm)
9 | Masa użytkownika min. 115kg
10 | Waga max. 2,8 kg
Poz. nr 48
Balkonik
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Balkonik przeznaczony dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi, do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych; ułatwiający poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi, szczególnie osobom starszym lub w trakcie leczenia, czy rekonwalescencji
2 | Balkonik lekki, wykonany z anodowanego aluminium wyposażony w miękkie rękojeści z pianki poliuretanowej.
3 | Balkonik o regulowanej wysokości – otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm
4 | Zakres regulacji wysokości: 800-940 mm
5 | Możliwość złożenia balkonika.
6 | Czteronożna podstawa, w tym dwie przednie nogi wyposażone w stałe koła , pozostałe wyposażone w stopki wzmocnione stalową nakładką.
7 | Szerokość balkonika (góra/dół): 400/680 mm (+/-30mm)
8 | Masa użytkownika min. 115kg
9 | Waga balkonika max. 2,2 kg
10 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
Poz. nr 49
Kostka rehabilitacyjna
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl (4 szt.)
Lp. | Opis parametru
1 | Kostka rehabilitacyjna wykorzystywana do rehabilitacji oraz w gimnastyce korekcyjnej
2 | Kostka wykonana z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i wysokoelastycznej pianki odpornej na odkształcenia.
3 | Kostka uszyta z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych.
4 | Wymiary (dł.szer.wys.):(± 2%)
400x400x400mm – 1 szt
500x500x500mm – 1 szt
600x200x100mm – 1 szt
250x250x100mm – 1 szt
Poz. nr 50
Klin rehabilitacyjny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl. (6 szt.)
Lp. | Opis parametru
1 | Klin rehabilitacyjny wykorzystywany do masażu, rehabilitacji oraz w gimnastyce korekcyjnej
2 | Klin wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i wysokoelastycznej pianki odpornej na odkształcenia.
3 | Klin uszyty z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych.
4 | Wymiary (dł.szer.wys.):(± 2%) 200x250x100mm – 1 szt 300x200x160mm – 1 szt 300x400x120mm – 1 szt 500x350x200mm – 1 szt 700x600x250mm – 1 szt 700x600x350mm – 1 szt
Poz. nr 51
Półwałek rehabilitacyjny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl (6 szt).
Lp. | Opis parametru
1 | Półwałek rehabilitacyjny wykorzystywany do masażu, rehabilitacji oraz w gimnastyce korekcyjnej
2 | Półwałek wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i wysokoelastycznej pianki odpornej na odkształcenia.
3 | Półwałek uszyty z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych.
4 | Wymiary (dł.szer.wys.):(± 2%)
600x180x90mmm – 1 szt
600x150x100 mm – 1 szt
600x180x120mm – 1 szt
600x300x150mm – 1 szt
600x400x200mm – 1 szt
300x250x50 mm – 1 szt
Poz. nr 52
Piłka gimnastyczna 75 cm
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Piłka gimnastyczno- rehabilitacyjna mająca zastosowanie do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, leczenia schorzeń neurologicznych, ćwiczeń w korekcji wad postawy.
2 | Trwała wykonana z odpornego materiału, zachowująca kształt nawet po kilku latach użytkowania.
3 | W przypadku przebicia powolne uwalnianie powietrza (nie dopuszcza się piłek które mogą pęknąć)
4 | Nośność piłki min. 250 kg
5 | Średnica piłki: 75 mm
Poz. nr 53
Piłka gimnastyczna 65 cm
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Piłka gimnastyczno- rehabilitacyjna mająca zastosowanie do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, leczenia schorzeń neurologicznych, ćwiczeń w korekcji wad postawy.
2 | Trwała wykonana z odpornego materiału, zachowująca kształt nawet po kilku latach użytkowania.
3 | W przypadku przebicia powolne uwalnianie powietrza (nie dopuszcza się piłek które mogą pęknąć)
4 | Nośność piłki min. 250 kg
5 | Średnica piłki: 65 mm
Poz. nr 54
Piłka gimnastyczna 55 cm
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Piłka gimnastyczno- rehabilitacyjna mająca zastosowanie do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, leczenia schorzeń neurologicznych, ćwiczeń w korekcji wad postawy.
2 | Trwała wykonana z odpornego materiału, zachowująca kształt nawet po kilku latach użytkowania.
3 | W przypadku przebicia powolne uwalnianie powietrza (nie dopuszcza się piłek które mogą pęknąć)
4 | Nośność piłki min. 250 kg
5 | Średnica piłki: 55 mm
Poz. nr 55
Poduszka przeciwodleżynowa
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 8 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie.
2 | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom.
3 | Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg.
4 | Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy ani płynów.
5 | Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi.
6 | Pozycjonery i podkłady mogą być dezynfekowane preparatami, które nie zawierają alkoholi.
7 | Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C
8 | Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-kuchenki mikrofalowej
-koca grzewczego
-ciepłej wody
9 | Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-zamrażarki
-lodówki
-zimnej wody
10 | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dochodzi do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy), przez personel szpitala.
11 | Pozycjoner i podkład jest w pełni przezierny dla promieniowania rentgenowskiego i nie powodujący zacienienia obrazu RTG ani MRI.
12 | Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu.
13 | Pozycjonery i podkłady wykonane tak, aby imitowały ludzką skórę z wyraźnym przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą, hypolaregiczne (załączyć oryginale materiały producenta potwierdzające te właściwości).
14 | Pozycjoner - krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach: średnica krążka: 200 mm ; średnica otworu 75 mm; wysokość: 50 mm (+/-5 mm)
15 | Zestaw naprawczy
16 | Instrukcja użytkowania w wersji papierowej i filmowej.
Poz. nr 56
Laska trójnóg
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Lekka laska wykonana z anodowego aluminium, z miękkim uchwytem, z odblaskami.
2 | Podstawa trójnożna, wyposażona w stopki wzmocnione stalową nakładką.
3 | Laska o regulowanej wysokości – otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm
4 | Zakres regulacji wysokości: 700-840 mm
5 | Podstawa trójnogu o wymiarach: 320x220 mm
6 | Wysokość podstawy trójnogu: 170 mm (+/-10mm)
7 | Masa użytkownika min. 115kg
8 | Waga max. 1 kg
Poz. nr 57
Podkład przeciwodleżynowy ogólnego stosowania
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 8 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie.
2 | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom.
3 | Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg.
4 | Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy ani płynów.
5 | Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi.
6 | Pozycjonery i podkłady mogą być dezynfekowane preparatami, które nie zawierają alkoholi.
7 | Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C
8 | Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-kuchenki mikrofalowej
-koca grzewczego
-ciepłej wody
9 | Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-zamrażarki
-lodówki
-zimnej wody
10 | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dochodzi do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy), przez personel szpitala.
11 | Pozycjoner i podkład jest w pełni przezierny dla promieniowania rentgenowskiego i nie powodujący zacienienia obrazu RTG ani MRI.
12 | Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu.
13 | Pozycjonery i podkłady wykonane tak, aby imitowały ludzką skórę z wyraźnym przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą, hypolaregiczne (załączyć oryginale materiały producenta potwierdzające te właściwości).
14 | Podkład przeciwodleżynowy ogólnego zastosowania- płaski; Wymiary (dł.szer.wys.):500x500x6mm (+/- 1mm)
15 | Zestaw naprawczy
16 | Instrukcja użytkowania w wersji papierowej i filmowej.
Poz. nr 58
Trener dłoni
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Regulowany uchwyt do treningu dłoni tzw. ściskacz dłoni
2 | Możliwość doboru zakresu oporu trenera w zakresie min. od 10 do 40 kilogramów
3 | Regulacja oporu tendera za pomocą pokrętła.
Poz. nr 59
Wałek rehabilitacyjny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl ( 6 szt.)
Lp. | Opis parametru
1 | Wałek rehabilitacyjny wykorzystywany do masażu, rehabilitacji oraz w gimnastyce korekcyjnej
2 | Wałek wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i wysokoelastycznej pianki odpornej na odkształcenia.
3 | Wałek uszyty z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych.
4 | Wymiary:(± 2%)
Ø 80 mm x dł. 600 mm – 1 szt
Ø 100 mm x dł. 600 mm – 1 szt
Ø 150 mm x dł. 600 mm – 1 szt
Ø 200 mm x dł. 600 mm – 1 szt
Ø 150 mm x dł. 300 mm – 1 szt
Ø 100 mm x dł. 300 mm – 1 szt
Poz. nr 60
Kule pachowe
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 12 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Lekka kula pachowa wykonana z anodowanego aluminium z podpórką pachową wykonaną z miękkiego tworzywa
2 | Kula o podwójnej regulowanej wysokości – otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm
3 | Zakres regulacji wysokości podłoża do rękojeści: 700-900 mm
4 | Zakres regulacji wysokości podłoża do podpórki pachowej: 1100-1420 mm
5 | Odległość od rękojeści do podparcia pachowego: 380-520 mm
6 | Wysuwane podparcie pachowe
7 | Cztery odblaski
8 | Masa użytkownika min. 125kg
9 | Waga max. 1kg
Poz. nr 61
Laska z regulowaną wysokością
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Lekka laska wykonana z anodowego aluminium, z uchwytem uniwersalnym – do obu rąk
2 | Laska wyposażona w stopkę wzmocnioną stalową nakładką.
3 | Laska o regulowanej wysokości – otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm
4 | Dwa odblaski
5 | Zakres regulacji wysokości: 760-900 mm
6 | Masa użytkownika min. 120kg
7 | Waga max. 0,4 kg
Poz. nr 62
Podkład przeciwodlezynowy na rękę
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 8 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie.
2 | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom.
3 | Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg.
4 | Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy ani płynów.
5 | Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi.
6 | Pozycjonery i podkłady mogą być dezynfekowane preparatami, które nie zawierają alkoholi.
7 | Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C
8 | Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-kuchenki mikrofalowej
-koca grzewczego
-ciepłej wody
9 | Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-zamrażarki
-lodówki
-zimnej wody
10 | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dochodzi do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy), przez personel szpitala.
11 | Pozycjoner i podkład jest w pełni przezierny dla promieniowania rentgenowskiego i nie powodujący zacienienia obrazu RTG ani MRI.
12 | Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu.
13 | Pozycjonery i podkłady wykonane tak, aby imitowały ludzką skórę z wyraźnym przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą, hypolaregiczne (załączyć oryginale materiały producenta potwierdzające te właściwości).
14 | Pozycjoner pod rękę oraz przedramię, o wymiarach 500 mm długość, 125 mm szerokość, i wysokości 6 mm (+/- 1mm)
15 | Zestaw naprawczy
16 | Instrukcja użytkowania w wersji papierowej i filmowej.
Poz. nr 63
Podkład przeciwodleżynowy na nogę
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 8 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie.
2 | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom.
3 | Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg.
4 | Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy ani płynów.
5 | Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi.
6 | Pozycjonery i podkłady mogą być dezynfekowane preparatami, które nie zawierają alkoholi.
7 | Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C
8 | Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-kuchenki mikrofalowej
-koca grzewczego
-ciepłej wody
9 | Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-zamrażarki
-lodówki
-zimnej wody
10 | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dochodzi do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy), przez personel szpitala.
11 | Pozycjoner i podkład jest w pełni przezierny dla promieniowania rentgenowskiego i nie powodujący zacienienia obrazu RTG ani MRI.
12 | Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu.
13 | Pozycjonery i podkłady wykonane tak, aby imitowały ludzką skórę z wyraźnym przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą, hypolaregiczne (załączyć oryginale materiały producenta potwierdzające te właściwości).
14 | Pozycjoner pod nogę o wymiarach 150 x 80 x 45 mm (+/- 5mm)
15 | Zestaw naprawczy
16 | Instrukcja użytkowania w wersji papierowej i filmowej.
Poz. Nr 64
Jeżyk - owal do ćwiczenia mięśni dłoni lekki
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Kolorowy lekki owal sensoryczny z miękkimi kolcami, do ćwiczeń, masażu oraz obudzania stref reflektorycznych.
2 | Owal o dł. Min 70 mm
3 | Jeżyk - owal wykonany z ekastycznego tworzywa pusty w środku. Dostępny w różnych kolorach
Poz. nr 65
Kule łokciowe
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 12 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Lekka kula łokciowa wykonana z anodowanego aluminium z podpórką stałą
2 | Kula o regulowanej wysokości – otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm
3 | Miękki uchwyt.
4 | Podpora z otwarciem przednim: min. 90mm
5 | Uniwersalna rękojeść.
6 | Kula z nasadką (stopką) z wzmocnioną stalową podkładką
7 | Odległość od podłoża do rękojeści: 750 -1010mm
8 | Odległość od podłoża do podpórki łokciowej: 990-1250 mm
9 | Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej: 240 mm (+/-20mm)
10 | Dwa odblaski
11 | Masa użytkownika min. 130kg
12 | Kula dla użytkownika o wzroście: 1550-1850 mm
13 | Waga max. 0,8 kg
14 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
Poz. nr 66
Wałek przeciwodleżynowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 8 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie.
2 | Pozycjoner żelowy w formie półwałka gwarantujący stabilne podparcie o wymiarach 400x100x100 mm
3 | Możliwośc wykorzystywania pozycjonenara jako oddzroelenie nóg.
4 | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom.
5 | Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg.
6 | Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy ani płynów.
7 | Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi.
8 | Pozycjonery i podkłady mogą być dezynfekowane preparatami, które nie zawierają alkoholi.
9 | Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C
10 | Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-kuchenki mikrofalowej
-koca grzewczego
-ciepłej wody
11 | Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu:
-zamrażarki
-lodówki
-zimnej wody
12 | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dochodzi do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy), przez personel szpitala.
13 | Pozycjoner i podkład jest w pełni przezierny dla promieniowania rentgenowskiego i nie powoduje zacienienia obrazu RTG ani MRI.
14 | Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu.
15 | Pozycjonery i podkłady wykonane tak, aby imitowały ludzką skórę z wyraźnym przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą, hypolaregiczne (załączyć oryginale materiały producenta potwierdzające te właściwości).
16 | Zestaw naprawczy
17 | Instrukcja użytkowania w wersji papierowej w języku polskim

## Pakiet III Opisy
Załacznik nr 3 C - Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Pakiet III- Meble i inne wyposażenie
Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Poz. nr | Nazwa
1 | Szafa na pościel i środki użyteczne | 6
2 | Szafa, regał na urządzenia rehabilitacyjne | 2
3 | Aneksy kuchenne i medyczne | 6
4 | Zabudowa brudownika ze zlewem ze stali nierdzewnej | 2
5 | Regał ze stali nierdzewnej | 6
6 | Regał na kaczki i baseny | 2
7 | Zamrażalka na leki | 2
8 | Lodówka na leki | 2
9 | Wózek - stelaż do przewożenia brudnej bielizny i poscieli | 2
10 | Wózek do przewożenia czystej bielizny | 2
Poz. nr 1
Szafa na pościel i środki użyteczne
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Szafa jednokomorowa dwudrzwiowa
2 | Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
3 | Tylna ściana szafy wykonan z płyty o grubości 18 mm.
4 | Szafa wyposażona w min. 5 półek, w tym co najmniej 3 przestawne
5 | Półki o grubości min. 18 mm
6 | Drzwi wyposażone w zawiasy z funkcją samodomyku o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°.
7 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm.
8 | Szafa posadowiona na nóżkach.
9 | Możliwość wypoziomowania szafy.
10 | Szafa wyposażona w cokół wykończeniowy.
11 | Wymiary szafy: 900 x 550 x 2100 mm (+/-50mm)
12 | Mebel jako gotowy wyrób musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych i dydaktycznych.
13 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebla z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
14 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty
15 | W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia
Poz. nr 2
Szafa, regał na urządzenia rehabilitacyjne
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Szafa dwukomorowa dwudrzwiowa, góra otwarta.
2 | Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
3 | Tylna ściana szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm.
4 | W sekcji górnej min.3 półki z czego co majmniej 2 przestawne
5 | Półki o grubości min. 18 mm
6 | Sekcja dolna zamyjkana drzwiami pełnymi, wyposażona w przestawna półkę.
7 | Drzwi wyposażone w zawiasy z funkcją samodomyku o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°.
8 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm.
9 | Szafa posadowiona na nóżkach.
10 | Możliwość wypoziomowania szafy.
11 | Szafa wyposażona w cokół wykończeniowy.
12 | Wymiary szafy: 950 x 550 x 2100 mm (+/-50mm)
13 | Mebel jako gotowy wyrób musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych i dydaktycznych.
14 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebla z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
15 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty
16 | W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia
Poz. nr 3
Aneksy kuchenne i medyczne
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
I. | TECHNOLOGIA WYKONANIA DLA MEBLI MEDYCZNYCH
1 | KONSTRUKCJA:
2 | Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego.
3 | Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.
4 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).
5 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.
6 | Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.
7 | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego.
8 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm.
9 | Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi). W przypadku gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciw wilgociowe. lub Blaty robocze o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Rodzaj blatów, zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
10 | Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów.
11 | Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.
12 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych).
13 | Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek . ram koszy i kuwet.
14 | Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm.
15 | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.
II. | Kolorystyka:
16 | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
17 | Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli.
18 | Korpusy: W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości.
III. | Wykończenie:
1 | Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów.
2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).
3 | Meble posiadające atest higieniczny.
4 | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485
5 | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji.
6 | Elemety zabudowy: 4 x szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa wyposażona w diw półki, wymiary szafki: 600x300x720 mm; 1x szadka podblatowa z 4 szufladami zamykanymi na klucz, wymiary szafki 600x600x900mm; 3x szafka podblatowa jednokomorowa, jednodrzwiowa z półką, wymiary: 600x600x900mm; Blat Laminowany.
TECHNOLOGIA WYKONANIA DLA MEBLI KUCHENNYCH
I | Konstrukcja:
1 | Korpusy szaf i szafek (również tył) wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
2 | Tylne ściany wykonane z płyty hdf lub z płyty meblowej o grubości 18 mm.
3 | Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.
4 | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania.
5 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone.
6 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128 mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt
7 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°.
8 | Szuflady na prowadnicach rolkowych, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.
9 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3. Półki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu.
10 | Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej.
11 | Zlewy, umywalki oraz baterie po stronie zamawiającego.
12 | Blaty biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm
II. | Kolorystyka:
13 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
14 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów
15 | W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia dotyczy
16 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.
III. | Wykończenie:
17 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm.
18 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).
19 | Zabudowa meblowa wykończona cokołem.
20 | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych i dydaktycznych.
21 | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485
22 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
23 | Elemety zabudowy: 3 x szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa wyposażona w diwe półki, wymiary szafki: 600x300x720 mm; 1x szadka podblatowa z 4 szufladami zamykanymi na klucz, wymiary szafki 600x600x900mm; 2x szafka podblatowa jednokomorowa, jednodrzwiowa z półką, wymiary: 600x600x900mm; Blat Laminowany.
Poz. nr 4
Zabudowa brudownika ze zlewem ze stali nierdzewnej
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
I | KONSTRUKCJA
1 | Meble w całości wykonane z blach ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9.
2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad)
3 | Gładki ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki.
Cokół dolny:
4 | Korpusy szaf i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów)
Okapnik:
5 | Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.
6 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone.
7 | Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego.
8 | Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby by zawias nie powodował przerw w uszczelce.
Uchwyty:
9 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).
Zawiasy:
11 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.
Pojemniki oraz prowadnice szuflad:
12 | Pojemniki o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.
Półki:
13 | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach w kształcie litery L, wykonanych ze stopu aluminium Wsporniki gwarantujące stabilne osadzenie, opcjonalnie wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego.
Blaty:
14 | Blat roboczy o grubości min. 28 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem.
W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony.
Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość.
Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi.
Baterie po stronie Zamawiającego.
II | Wykończenie:
15 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe.
16 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika wykonanego ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
17 | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli.
18 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału.
19 | Meble posiadające atest higieniczny.
20 | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485
21 | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji.
22 | Elementy zabudowy:
23 | 1x stanowisko robocze z komora oraz szafka podblatową, jednokomorową jednodrzwiową wyposażoną w półkę. Stanowisko o wymiarach 1200x600x900 mm Szafka podblatowa o szer. 400 mm.
24 | 1x Stół roboczy dwublatowy o dł. 1400mm
Poz. nr 5
Regał ze stali nierdzewnej
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Regał czteropółkowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
2 | Regał z półkami pełnymi.
3 | Nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki.
4 | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm.
5 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
6 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
7 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 450 x 2100 mm
Poz. nr 6
Regał na kaczki i baseny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Regał listwowy z koszami w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
2 | Listwy regału wykonane z profili zamknietych o wymiarach 30x18 mm, łatwych do mycia i dezynfekcji
3 | Listwy regału o wysokości 1800 mm
4 | Na listwach ściennych zamocowane haczyki, umożliwiające zamocowanie koszy i półek.
5 | Wyposażenie regału:
2 x półka prętowa do odkładania min. 5 kaczek
2x dwupoziomowa półka prętowa do odkładania basenów
min. 2 tacki ociekowe
6 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
7 | Regał mocowany do ściany.
Poz. nr 7
Zamrażarka na leki
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Profesjonalna zamrażarka laboratoryjna typu szafowego
2 | Pojemność komory roboczej min. 400 l
3 | Zakres temperatury przechowywania nie gorzej niż -12 do -25oC
4 | Zaawansowany, mikroprocesorowy regulator temperatury, wyposażony w:
- wyświetlacz cyfrowy,
- alarm nadmiernego wzrostu / spadku temperatury,
- alarm otwarcia drzwi,
- funkcję automatycznego rozmrażania,
- z możliwością wyposażenia w elektroniczny rejestrator temperatury pozwalający na rejestrację minimum 3 letniego okresu pracy
5 | Styki alarmu zdalnego
6 | Przepust w celu umieszczenia niezależnego monitoringu
7 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowana, komora robocza platifikowana
8 | Drzwi pełne
9 | Skuteczny system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza i automatycznym odszranianiem,
10 | Wymiary zewnętrzne nie większe (szer. x gł. x wys.)600 x 642 x 1822 mm
11 | Czynnik chłodniczy wolny od freonu
12 | Zasilanie 230V / 50 Hz, niski pobór mocy: max 10,1 kWh/24h
13 | Wykonanie mobilne
14 | Zamek z kluczykiem zapobiegający otwarciu zamrażarki przez niepowołane osoby
15 | Wyposażenie: Minimum 3 półki ażurowe powleczone plastikiem
16 | Certyfikaty: bezpieczeństwa (znak CE), producenta - ISO 9001 i dystrybutora w zakresie: dystrybucja, sprzedaż i serwis
Poz. nr 8
Lodówka na leki
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Profesjonalna chłodziarka laboratoryjna typu szafowego do przechowywania leków, materiałów i odczynników laboratoryjnych
2 | Pojemność komory roboczej min. 400 l
3 | Zakres temperatury przechowywania nie gorzej niż +1 do +11oC
4 | Zaawansowany, mikroprocesorowy regulator temperatury, wyposażony w:
- wyświetlacz cyfrowy,
- alarm nadmiernego wzrostu / spadku temperatury,
- alarm otwarcia drzwi,
- funkcję automatycznego rozmrażania,
- z możliwością wyposażenia w elektroniczny rejestrator temperatury pozwalający na rejestrację minimum 3 letniego okresu pracy
5 | Styki alarmu zdalnego
6 | Przepust w celu umieszczenia niezależnego monitoringu
7 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowana, komora robocza platifikowana
8 | Drzwi przeszklone
9 | Skuteczny system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza i automatycznym odszranianiem,
10 | Oświetlenie wnętrza fluorescencyjne
11 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.)600 x 642 x 1822 mm
12 | Czynnik chłodniczy wolny od freonu
13 | Zasilanie 230V / 50 Hz, niski pobór mocy: max 3,6 kW/24h
14 | Wykonanie mobilne
15 | Zamek z kluczykiem zapobiegający otwarciu chłodziarki przez niepowołane osoby
16 | Wyposażenie: Minimum 3 półki ażurowe powleczone plastikiem
17 | Certyfikaty: bezpieczeństwa (znak CE), producenta - ISO 9001 i dystrybutora w zakresie: dystrybucja, sprzedaż i serwis
Poz. nr 9
Wózek-stelaż do przewozenia brudnej bielizny, pościeli
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
2 | Wózek podzielony na dwie strefy, jedna z trzema półkami, druga wyposażona w stelaż na worek do zbierania brudnej bielizny. Strefy oddzielone pełną ścianką, uniemożliwiającą kontakt czystej bielizny z brudną.
3 | Stelaż z pokrywą na worek o pojemności min. 120 l.
4 | Rama wózka wyposażona w cztery krążki odbojowe, zabezpieczające wózek podczas transportu.
5 | Układ jezdny: 4 skrętne, nie brudzące podłogi koła, o średnicy min. 125 mm, w tym min. 2 z blokadą.
6 | Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1300 x 900 x 500 mm (+-/20mm)
7 | Bawełniany worek o poj. 120 l. w zestawie.
Poz. nr 10
Wózek do przewożenia czystej pościeli
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Szerokość całkowita 820mm, +/- 20mm
2 | Wysokość całkowita 1440mm, +/- 20mm
3 | Głębokość całkowita 520mm, +/- 20mm
4 | Konstrukcja ze stali ocynkowanej
5 | 2 koła stałe i 2 koła obrotowe z hamulcem o średnicy 125mm (+/- 5 mm)
6 | Maksymalna ładowność 200kg
7 | Maksymalna ładowność półki 50kg
8 | 3 półki przestawne ze stali ocynkowanej
9 | Wyposażenie dodatkowe: BAWEŁNIANY POKROWIEC

## Pakiet IV Opisy
Załacznik nr 3 D - Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Pakiet IV. Dodatkowe urządzenia medyczne
Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Poz. nr | Nazwa | ILŚĆ
1 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 4
2 | Respirator transportowy | 1
3 | Aparat do znieczulenia | 1
4 | Diatermia chirurgiczna | 1
5 | Rękojeść Shavera | 1
Poz. nr 1
Pompa do żywienia pozajelitowego
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 4 szt.
Lp. | Opis parametru
Wymagania podstawowe:
1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
2 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego
3 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla
4 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy
5 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej
6 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej
7 | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta
8 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji
9 | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz.
10 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji.
11 | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h
12 | Dokładność pompy +/- 5%
13 | Auto-test
14 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP
15 | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych
16 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
17 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin.
18 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu
19 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów
20 | Funkcja KVO
21 | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h
22 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny.
23 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start
24 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg
25 | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym
Alarmy i ostrzeżenia:
26 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń
27 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja
28 | Alarm rozładowanego akumulatora
29 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora
30 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.
31 | Alarm powietrza w linii
Pozostałe
32 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą)
Ogólne:
33 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
34 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz
35 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22
Wyposażenie:
52 | Zestaw do żywienia pozajelitowego zawierający filtr 1.2 μm elminujący pęcherzyki powietrza, zestaw nie zawierający lateksu oraz DEHP
Poz. nr 2
Respirator transportowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu, a także do transportu wewnątrzszpitalnego
2 | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg
3 | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej
4 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz wraz z zasilaniem awaryjnym na min. 60 min. pracy
5 | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej w zakresie min. od 2,7 do 6,0 bar
6 | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok)
7 | Przepływ O2 regulowany w zakresie min.0-120 l/min
8 | Cicha praca respiratora – do 40 dB (podczas standardowej wentylacji)
9 | Waga respiratora z wbudowaną turbiną lub kompresorem poniżej 6 kg
10 | Respirator zamontowany na podstawie jezdnej z uchwytem na butlę O2 (bez samej butli) z dodatkowym uchwytem do zamontowania na ramie łóżka lub rury kolumny
Typy i tryby wentylacji:
11 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z możliwością ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG)
12 | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi
13 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP
14 | Wentylacja ciśnieniowo – kontrolowana PCV
15 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel
16 | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV
17 | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie
Parametry regulowane:
18 | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 50 1/min
19 | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 2000 ml.
20 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 40 mbar
21 | Regulacja stężenia O2 w zakresie 21-100%
22 | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 4 - 20 mbar
23 | Czas wdechu w zakresie min. 0,3 -8 sek.
24 | Wspomaganie ciśnieniowe regulowane w zakresie min. 0-35 mbar
25 | Czas wzrostu ciśnienia regulowany w zakresie min. 0,1 do 2 sek.
26 | Minimum dwa poziomy czułości triggera oddechowego
Parametry monitorowane:
27 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji
28 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania
29 | Objętość pojedynczego oddechu
30 | Całkowita wentylacja minutowa.
31 | Wentylacja minutowa przecieku, objętość przecieku lub udział procentowy przecieku
32 | Szczytowe ciśnienie wdechowe
33 | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego
34 | Ciśnienie PEEP
Prezentacja graficzna:
35 | Prezentacja na ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator
36 | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych:
1) ciśnienie w funkcji czasu
2) przepływ w funkcji czasu
Alarmy:
37 | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej objętości minutowej
38 | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe
39 | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu
40 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu
41 | Rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia
42 | Regulowana głośność alarmów
Inne wymagania:
43 | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta
44 | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE
45 | Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim), w których zaleca się zaznaczenie wymaganych parametrów.
46 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3
Poz. nr 3
Aparat do znieczulenia
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Zasilanie: 230 V
2 | Częstotliwość: 50-60 Hz
3 | Moc: 200-2500W
4 | Min. 2 porty na parowniki
5 | Zasilanie w gazy z centralnej instalacji: O2, N2O, Air
6 | Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butli O2, N2O
7 | Wyposażony w respirator tłokowy napędzany elektrycznie, nie zużywający gazów napędowych
8 | Pełen zakres trybów objetościowych i ciśnieniowych do stosowania w różnych przypadkach klinicznych:
9 | Regulacja przepływu gazów poprzez elektronicznie sterowalny mieszalnik - O2, AIR, N2O, od 0.0 do 18 L/min
10 | Półotwarty układ oddechowy pacjenta
11 | Tryb wentylacji
12 | Tryb objętościowy
13 | Tryb ciśnieniowy
14 | Tryb Volume AF( mozliwość rozbudowy)
15 | CPAP( mozliwość rozbudowy)
16 | Wspomaganie Ciśn.(opcjonalnie)
17 | Ograniczenie ciśnienia PMAX w trybie Objętościowy oraz Tryb VolumeAF(PEEP+10)do 70hPa[(PEEP+10)do 70 cmH2O], Dokładność A ±10% ustawionej objętości i co najmniej A±3 hPa(A±3 cmH2O)
18 | Ciśnienie wdechowe PINSP w trybie, Tryb Ciśnieniowy(PEEP+5)do 70 hPa[(PEEP+5)do 70 cm H2O], Dokładność A±10% ustawionejobjętości i co najmniej A±3 hPa(A±3 cmH20)
19 | Objętość oddechowa VT(z kompensacją podatności pacjenta):Tryb Volume AF 20 do 1400 mL1), Oraz opcjonalnie Wspomaganie Ciśn. 5 do 1400 mL1)
Częstotliwość:
20 | TINSP: w zakresie od 0,2 do 6,7 sekund ± 0,1
21 | Stosunek wdech/wydech I:E maks. 5:1
22 | Pauza wdechowa TIP:TINSP 0 do 60 %
23 | Przepływ wdechowy na podstawie VT oraz TINSP W trybie Tryb objetościowy 0,1 do 100 L na minutę A±10%, w trybie Tryb Volume AF maksymalnie 150 L na minutę + 10%, w trybie Tryb Ciśnieniowy maksymalnie 150 L na minutę + 10 %
24 | PEEP: W trybie Tryb Objetościowy oraz Tryb Volume AF 0 do 20 hPa(maksymalnie PMAX - 10 hPa)[(0 do 20 cmH2O(maksymalne PMAX-10cmH20)], W TRYBIE Ciśnieniowym oraz Wspomagania ciśn. 0 do 20 hPa(maksymalnie PWDECH -5hPa)[0 do 20 cmH2O(maks. PINSP -5cmH2O)]
25 | Duży, konfigurowany przez urzytkownika: min. 12" kolorowy ekran LCD TFT,
W komplecie monitor funkcji życiowych pacjenta wyposażony w:
26 | Wbudowany monitor pomiaru gazów anestetycznych z bramką wodną
27 | Moduł EKG i przewody min 3- odprowadzeniowe
28 | Moduł SPO2 z czujnikiem
29 | Moduł NIPC z przewodem powietrznym i mankietem
30 | Moduł IPC1
31 | Moduł TEMP
32 | Dotykowy wyświetlacz
33 | Monitor gazów i centralką
Dodatkowe wyposażenie:
34 | Zestaw węży zasilających w gazy
35 | Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu
36 | Wysuwany blat
37 | Instrukcja w j. polskim
Poz. nr 4
Diatermia chirurgiczna
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Zestaw złożony z diatermii do elektrochirurgii monopolarnej i bipolarnej z systemem zamykania dużych naczyń
2 | Możliwość rozbudowy diatermii o inne moduły takie jak przystawką argonowa, przystawka umożliwiająca rozbudowę aparatu o dowolne dwa gniazda przyłączeniowe
3 | Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 mm. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie.
4 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy
5 | Funkcja – pokazywania parametrów pracy na wyświetlaczu
6 | Możliwość utworzenia i zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora
7 | Cięcie bipolarne i koagulacja bipolarna w środowisku NaCl
8 | Cięcie bipolarne dla min. 1 trybu o mocy min. 360 W w roztworze soli fizjologicznej dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych
9 | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych
10 | Ilość efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej w środowisku NaCl, nie dotyczy regulacji mocy, min. 8
11 | Moc cięcia monopolarnego max. 300W
12 | Ilość efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas ciecia monopolarnego dla każdego z zaproponowanych przez dostawcę trybów cięcia monopolarnego min. 8
13 | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W
14 | Minimum 2 rodzaje, tryby cięcia bipolarnego w środowisku NaCl
15 | Uniwersalne gniazdo monopolarne
16 | Uniwersalne gniazdo bipolarne żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp.
17 | Uniwersalne gniazdo neutralne pozwalające na podłączenie kabli z wtyczką 1 pinową oraz 2 bolcową
18 | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim
Wyposażenie:
19 | Włącznik nożny
20 | Wielorazowe komplet kleszczyków bipolarnych do zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie wraz z kablem przyłączeniowym:kleszczyki laparoskopowe, typu Maryland, dł.340mm, śr. 5 mm
21 | Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „J” płaszcz izolowany Ø 5 mm, długość 350 mm
22 | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona z dodatkową oddzieloną mechanicznie i elektrycznie od połówek elektrody powierzchnią. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń– 50szt
Poz. nr 5
Rękojeść Shavera
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 szt.
Lp. | Opis parametru
1 | Uchwyt ręczny shavera, kompatybilny z konsolą shavera Dyonics
2 | Tryby pracy: oscylacja, obroty w prawo, obroty w lewo
3 | Możliwość dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera
4 | Uchwyt shavera wyposażony w 3 przyciski
5 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu
6 | Automatyczne ustawianie parametrów domyślnych optymalnych dla danego ostrza
7 | Automatyczne wykrywanie rodzaju ostrza
8 | Uchwyt shavera wyposażony w dźwignię kontroli odsysania
9 | Uchwyt shavera o maksymalnej prędkości obrotowej minimum 10 000 obr./min
10 | Funkcja trybu pamięci położenia okna ostrza wewnętrznego shavera polegająca na tym, iż można ustawić pozycję okna ostrza tnącego w ten sposób, że za każdym razem po zatrzymaniu napędu ostrze zatrzymuje się w tym samym miejscu
11 | Komunikacja z pompa artroskopową: za pomocą przycisku na pedale shavera można uruchomić oraz zatrzymać funkcję przepłukania stawu(wzrost ciśnienia i przepływu płynu w stawie)