ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ I NIEMEDYCZNEJ STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

PAKIET I

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

- Tor wizyjny HDTV z funkcją obrazowania w wąskich pasmach światła Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

| - A | Monitor medyczny endoskopowy typu LCD | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozmiar matrycy min. 27 cali, z podświetleniem LED | TAK, podać |  |
|  | Jasność min. 300 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość/format: 1920 x 1080 / 16:9 | TAK, podać |  |
|  | Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia G/D/L/P min. 89° | TAK, podać |  |
|  | Funkcje min.: P-in-P (min. 2 tryby), P-out-P (min 2 tryby) , FLIP (min. 2 tryby) | TAK, podać |  |
|  | Wejścia video min. DVI-D, SDI, HD 15, Y/C (S-Video), Composite | TAK, podać |  |
|  | Wyjścia video min. DVI | TAK, podać |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne min. RJ-45 , RS-232C | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzny transformator napięcia | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie do wózka standard typu VESA (100 x 100) | TAK, podać |  |
|  | Waga maks. 9kg | TAK, podać |  |
| - B | Wózek medyczny endoskopowy | TAK, podać |  |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK, podać |  |
| 2 | 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 120mm | TAK, podać |  |
| 3 | 4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora | TAK, podać |  |
| 4 | Przegubowe dodatkowe ramie boczne do mocowania monitora | TAK, podać |  |
| 5 | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK, podać |  |
| 6 | Wysuwana szuflada na akcesoria | TAK, podać |  |
| 7 | Uchwyt na butlę CO2 | TAK, podać |  |
| 8 | Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami , główny włącznik zasilana | TAK, podać |  |
| 9 | Teleskopowy wieszak na endoskop z możliwością montażu z lewej/prawej lub strony | TAK, podać |  |
| 10 | Waga wózka maks. 70kg | TAK, podać |  |
| - C | Insuflator CO2 endoskopowy | TAK, podać |  |
| 1 | Urządzenie uniwersalne, kompatybilne zarówno z oferowanym jak i posiadanym systemem endoskopowym | TAK, podać |  |
| 2 | W zestawie adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla oferowanego i posiadanego zestawu endoskopowego | TAK, podać |  |
| 3 | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu | TAK, podać |  |
| 4 | Adaptery/przyłącza umożliwiające podłączenie insuflatora zarówno do butli CO₂ oraz bezpośrednio do CO₂ z sieci szpitalnej | TAK, podać |  |
| 5 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ | TAK, podać |  |
| 6 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | TAK, podać |  |
| 7 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂ min 2 poziomy: - do 15 min. - do 30 min. | TAK, podać |  |
| 8 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona / zielona) | TAK, podać |  |
| 9 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,9MPa (po dekompresji) | TAK, podać |  |
| 10 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2L/Min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 11 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3L/Min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | TAK, podać |  |
| 13 | Waga nie większa niż 6,0 kg | TAK, podać |  |
| 14 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130mm x 340mm x 160mm | TAK, podać |  |
| - D | Videoprocesor obrazu HDTV | TAK, podać |  |
| 1 | Obrazowanie HDTV, rozdzielczość sygnału wideo do wyboru przez użytkownika min. HD-1080p/1920x1080 , HD-720p/1280x720 , SXGA/1280x1024 , XGA/1024x768 | TAK, podać |  |
| 2 | Menu ustawień i komunikaty w języku polskim | TAK, podać |  |
| 3 | Wyjścia cyfrowe video min.: 1x DVI, 1x VGA | TAK, podać |  |
| 4 | Wejście cyfrowe video min.: 1x DVI | TAK, podać |  |
| 5 | Wyjście standardowe video min. 1x Y/C (S-video) | TAK, podać |  |
| 6 | Sygnały sterujące/komunikacyjne typu min. 1x RJ45 (LAN), 2x REMOTE, 4x USB | TAK, podać |  |
| 7 | Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data i czas badania - stoper (upływ czasu badania od rozpoczęcia) - nazwisko pacjenta - ID pacjenta - datę urodzenia pacjenta - nazwa profilu użytkownika (lekarza) - bieżący tryb obrazowania (aktywne funkcje wspomagające diagnostykę obrazowania) - stopień powiększenia obrazu/zoom - miniaturki zarejestrowanych obrazów - ilość wolnego miejsca na dysku (do zapisu zdjęć i video w pamięci wewnętrznej procesora) | TAK, podać |  |
| 8 | Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x (z przyrostem/skokiem co 0,01) | TAK, podać |  |
| `9 | Funkcja trybu obrazowania w wąskim pasmie świtała definiowana na min. 3 niezależne przyciski na panelu przednim procesora | TAK, podać |  |
| 10 | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK, podać |  |
| 11 | Możliwością dowolnej konfiguracji wszystkich dostępnych funkcji użytkowych procesora na panelu przednim dla każdego użytkownika. Definiowanie panelu przedniego w postaci dodawania niezależnych widżetów z daną funkcją – każdy widżet z opisem funkcji w jęz. polskim oraz inną ikoną graficzną. | TAK, podać |  |
| 12 | Wbudowany dysk twardy (pamięć) o pojemności min. 2 GB | TAK, podać |  |
| 13 | Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) , ciśnienia dostarczania powietrza w zakresie min. 45-70kPa , szybkość dostarczania powietrza regulowana w zakres min. 2,0-7,2 l/min | TAK, podać |  |
| 14 | Zintegrowana odłączalna butelka na wodę pojemność min. 200ml | TAK, podać |  |
| 15 | Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | TAK, podać |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min. 3 zakresach (krótki, średni, długi) | TAK, podać |  |
| 17 | Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym PNG i skompresowanym JPG (do wyboru) | TAK, podać |  |
| 18 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK, podać |  |
| 19 | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK, podać |  |
| 20 | Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK, podać |  |
| 21 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 11 stopniach | TAK, podać |  |
| 22 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 11 stopniach | TAK, podać |  |
| 23 | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min. 11 stopniach | TAK, podać |  |
| 24 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK, podać |  |
| 25 | Wymiary urządzenia w mm maks.: 400 x 175 x 475 (szer. x wys. x gł.) | TAK, podać |  |
| 26 | Waga urządzenia maks. 14 kg | TAK, podać |  |
| 27 | Zasilanie: napięcie 230-240V / częstotliwość 50-60 Hz / moc znamionowa 200VA | TAK, podać |  |
| 28 | Pełna kompatybilność z posiadanym w pracowni systemem archiwizacji badań Endobox | TAK, podać |  |
| - E | Pompa wodna endoskopowa | TAK, podać |  |
| 1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów t.j. kanał typu WATER JET | TAK, podać |  |
| 2 | Pompa wodna perystaltyczna 3-rolkowa | TAK, podać |  |
| 3 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK, podać |  |
| 4 | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr (autoklawowalny) | TAK, podać |  |
| 5 | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego - przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie | TAK, podać |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | TAK, podać |  |
| 7 | Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min. | TAK, podać |  |
| 8 | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego – min. 10 poziomów regulacji przepływu | TAK, podać |  |
| 9 | Zasilanie 230 V / 50 Hz , Waga max: 4,5 kg | TAK, podać |  |
| 10 | Możliwość sterowania pompą z przycisku na głowicy endoskopu | TAK, podać |  |

| 2. Videogastroskop diagnostyczno zabiegowy HDTV – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chip CMOS końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 3,2mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm (+/- 0,2mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia: min. 140o | TAK, podać |  |
|  | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 210° - prawo: 120° - dół: 120° - lewo: 120° | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości: min. 3-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK, podać |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu | TAK, podać |  |
|  | System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu | TAK, podać |  |
|  | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK, podać |  |
|  | Pełna kompatybilność videogastroskopu z oferowanym procesorem obrazu | TAK, podać |  |
|  | Źródło światła LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu min. dwie diody LED | TAK, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  |
|  | W zestawie elektroniczny medyczny tester szczelności z wbudowana baterią/akumulatorkiem (pojemność min 2600mAh), wyświetlany zakres ciśnienia: 0-40kPa , zakres ustawienia ciśnienia: 20-30kPa (skok co 1 kPa), waga maks. 400g (jednostka główna) – 1 kpl. | TAK, podać |  |

| - 3. Videokolonoskop diagnostyczno zabiegowy HDTV.– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chip CMOS w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 3,8mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 13,2mm (+/- 0,2mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: 1700 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia: min. 140o | TAK, podać |  |
|  | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 180° - prawo: 160° - dół: 180° - lewo: 160° | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK, podać |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Dzielona, zróżnicowana sztywność wziernika na długości (min. 3 segmenty sztywności) lub funkcja manualnej regulacja sztywności wziernika | TAK, podać |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu | TAK, podać |  |
|  | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | TAK, podać |  |
|  | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK, podać |  |
|  | Pełna kompatybilność videokolonoskopu z oferowanym procesorem obrazu | TAK, podać |  |
|  | Źródło światła LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu min. dwie diody LED | TAK, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  |

| 4. Ssak medyczny ednoskopowy– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK, podać |  |
|  | Wydajność ssaka min. 43 l/min | TAK, podać |  |
|  | Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5% | TAK, podać |  |
|  | Poziom hałasu max. 40 dB | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia ( szer.x wys. głęb.) nie więcej niż 480x900x460 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga nie więcej niż 21 kg z kompletnym wyposażeniem | TAK, podać |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia, niepalnego materiału z ochroną przed promieniowaniem UV | TAK, podać |  |
|  | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej dwu membranowej pompie próżniowej, której czas nieprzerwalnej pracy min. 30 dni | TAK, podać |  |
|  | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK, podać |  |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | TAK, podać |  |
|  | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK, podać |  |
|  | zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L | TAK, podać |  |
|  | przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 | TAK, podać |  |
|  | 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 | TAK, podać |  |
|  | uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 | TAK, podać |  |
|  | przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 | TAK, podać |  |
|  | stojak jezdny ssaka szt. 1 | TAK, podać |  |
|  | kabel zasilający min. 2m szt. 1 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wciskanymi w pojemnik | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK, podać |  |

- Automatyczna medyczna szafa endoskopowa z systemem suszenia (7-dniowa)– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

|  | Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Drzwi przeszklone. | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg | TAK, podać |  |
|  | Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. | TAK, podać |  |
|  | Podtrzymywanie czystości mikrobiologicznej przez min. 7 dni (min. 168h) potwierdzone badaniami/certyfikatem niezależnego instytutu/zakładu mikrobiologii | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie łącznie min. 8 endoskopów, po min. 4 w każdej komorze. | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu szafy przyłącza do posiadanych endoskopów | TAK, podać |  |
|  | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. | TAK, podać |  |
|  | Drzwi szafy przeszklone z automatyczną blokadą po zamknięciu skrzydła. | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu sterującym i z intuicyjnym interfejsem użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala (zasilanie zewnętrzne) z zabezpieczeniem w postaci automatycznego przełączenia się na zasilanie wewnętrzne z wbudowanych kompresorów w przypadku awarii/spadku ciśnienia ze źródła zewnętrznego | TAK, podać |  |
|  | Lampa UV z plastrem jonizującym wytwarzająca plazmę do przedmuchiwania kanałów endoskopu oraz komory | TAK, podać |  |
|  | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. | TAK, podać |  |
|  | Identyfikacja każdego z Użytkowników za pomocą czytników RFID oraz identyfikacja endoskopów za pomocą numerów seryjnych. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotności oraz temperatury powietrza (niezależnie w każdej komorze) z podtrzymaniem bateryjnym. | TAK, podać |  |
|  | Kontrola warunków przechowywania endoskopów w tym min. temperatura , ciśnienie wewnątrz komory endoskopu , ciśnienie w kanałach endoskopu, czas przechowywania endoskopu , kontrola czasu otwarcia drzwi | TAK, podać |  |
|  | Pomiar przepływu powietrza niezależnie w każdej komorze | TAK, podać |  |
|  | Dwustopniowe filtry typu HEPA o wysokiej klasie czystości (min. klasy HEPA 13) filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 40 mᶾ/h, zapewniający 80-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny. | TAK, podać |  |
|  | Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 µm - 99,95% Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 µm - 99,995% | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia i archiwizacji raportów w zewnętrznym systemie do archiwizacji badań | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów i logistyki ich przechowania. | TAK, podać |  |
|  | Max prąd 1,7A , Max moc: 400W | TAK, podać |  |
|  | Waga max: 215kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max. (szer. x głeb. x wys.): 1400 x 540 x 2200 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne / 2 niezależne komory o wymiarach min. (szer. x głeb. x wys.): 530 x 405 x 1860 mm każda | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny | TAK, podać |  |

WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

| - 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
| 3 | Bezpłatna dostawa, instalacja i przeszkolenie personelu w miejscu dostawy, potwierdzone protokołem | TAK, podać |  |
| - 4 | Czas reakcji serwisu rozumiana jako: „przekazane zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailowo i przesłaniu urządzenia do autoryzowanego serwisu | TAK, podać |  |
| - 5 | Czasy napraw: mała naprawa: maks 2 dni robocze ; średnia naprawa: maks 5 dni roboczych ; duża naprawa: maks 25 dni roboczych | TAK, podać |  |
| - 6 | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | TAK, podać |  |
| 7 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 25 dni - na życzenie klienta urządzenie zastępcze (bezpłatnie) | TAK, podać |  |
| - 8 | Magazyn części zamiennych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK, podać |  |
| - 9 | Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego | TAK, podać |  |
| - 10 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od chwili sprzedaży | TAK, podać |  |