8/AMB/2022                                                                                                  Kraków 11.06.2022r.

Odpowiedzi na pytania złożone do postępowania na: ,,Dostawa 1 szt. ambulansu sanitarnego z pełnym wyposażeniem specjalistycznym, medycznym, informatycznym i łączności”

Pytanie1, Dot. części 7- Respirator

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator Parapac Plus o poniższych parametrach:

• dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand

• zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne

• niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej

• wentylacja manualna z ograniczeniem objętości oddechowej

• płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta

• zakres przepływu: 8 – 39 l/min

• zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, ciśnienie 280 – 600 kPa

• częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8 – 40 odd/min

• objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70 – 1500 ml

• oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową

• zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2 O

• przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min.

• ciśnienie w trybie CPAP: regulowane do maks. 10 – 16 cmH2O przy przepływie 35 l/min

• stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50% / 100%

• zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20 – 60 cmH2O

• tryb „Demand” – zastawka „na żądanie”: przepływ zależny od podciśnienia w układzie oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cmH2O, przepływ maksymalny > 120 l/min.

• minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji CMV: 425 ml przy częstości 12 odd/min.

• zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od −10 do +80 cmH2O

• zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: ok. 60 ml/cykl

• możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla

• temperatura pracy: −10 do +50 °C

• klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy: IP54

• zgodność z normą PN-EN 794-3, certyfikaty lotnicze, norma RTCA-DO 160 F

• moduł alarmowy:

alarm wysokiego ciśnienia w układzie oddechowym, sygnalizacja przekroczenia ciśnienia granicznego

alarm niskiego ciśnienia / rozłączenia w układzie oddechowym: ciśnienie < 10 cmH2

O w czasie 10 sek.

zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa AA Pneupac W269-023 do użytku w środowisku MRI

• wymiary: 93 x 235 x 165 mm

• waga: 2,4 kg

Wyposażony w:

-Układ oddechowy pacjenta jednorazowego użytku –  10 szt.

- przewód ciśnieniowy zasilający w tlen- 1 szt.

- uchwyt do mocowania aparatu na ścianie karetki lub na szynie Modura

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. części 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac próżniowy o wymiarach 2,1 mx 1m i wadze 9 kg?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza materaca cięższego niż 8 kg.

Pytanie 3, dot. części 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze płachtowe bez kieszeni na stopy?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza.

Pytanie 4, dot. części 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze płachtowe o wymiarach 185x72?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 5, dot. części 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac próżniowy bez systemu pikowanych komór, w którym środek materaca wypełniony jest granulatem, który przy wytworzeniu podciśnienia zbija się tworząc sztywny szkielet?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie  dopuszcza.

Bogusława Dziewońska