## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działaności SPWZOZ w Stargardzie
Narzędzia do endoterapii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B + F | A x B | A x C
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą LUB bez igły; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnejo dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach uchylne do biopsji stycznych; szara osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 - 2300 mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | 4000 | sztuka
2. | Szczypce jednorazowe do gorącej biopsji, łyżeczki z okienkiem typu "szczęki aligatora", lub owalne,, do wyboru przez Zamawiającego, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 230 cm, 5 sztuk w opakowaniu | 50 | sztuka
3. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10, 15, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | 500 | sztuka
4. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, długie, kąt rozwarcia 90 lub 135 stopni, długość ramion klipsa 6-7,5-9 mm; ( do wyboru ) możliwość stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); kompatybilne z klipsownicą Olympus; 40 sztuk w opakowaniu | 600 | sztuka
5. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | 150 | sztuka
6. | Jednorazowa Igła Iniekcyjna NeedleMaster; średnica igły: 21 - 23 - 25G; długość igły: 1,8; 3; 4; 5; 6mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 5 szt w opakowaniu | 25 | sztuka
8. | Dreny do pompy płuczacej OFP - Firmy Olympus; opakowanie zawiera 10 sztuk | 500 | sztuka
9. | Jednorazowy obcinak do pęteli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 1 sztuka w opakowaniu. | 50 | sztuka
Razem: