## Arkusz1
Zał. Nr 6.1. do SWZ POR-ZP.3720.4/2023
Pakiet 1: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu hematologii wraz z dzierżawą aparatury
Lp. | Nazwa badania | Szacunkowa ilość badań na 36 miesięcy | cena netto opakowania | Stawka Vat | cena brutto opakowania | ilość opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | odczynniki do wykonania szacowanej ilości badań( w razie konieczności zwiekszyć liczbę wierszy) | 32000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | retikulocyty | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | płyn stawowy | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | materiał kontrolny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0
| Typ aparatu | wymiary szer./gł./wys. | ilość opłat | cena jednostkowa netto | VAT % | wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | 36 |  |  | 0 | 0
WARUNKI GRANICZNE - WYMAGANE
Lp. | Parametry urządzenia |  |  | TAK/NIE
1 | analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż rok produkcji 2016 z możliwością całkowicie automatycznego oznaczenia morfologii z rozmazem i retikulocytami oraz płynów z jam ciała, serwisowany przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne.
2 | wydajność analizatora min. 60 oznaczeń na godzinę
3 | analizator wyposażony w automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 20 próbek oczekujących na analizę, statywy na 10 probówek
4 | wykonywanie badań w różnych trybach pracy, bez konieczności sortowania próbek (CBC, CBC+DIFF)
5 | objętość aspirowanej próbki dla badania morfologii nie więcej niż 25µL, dla badania płynów z jam ciała przy wykorzystaniu mikrometody nie więcej niż 70µL
6 | minimalny zakres liniowości dla badań wykonanych bez rozcienczenia (manualnego, automatycznego) dla WBC 400x103/µL, HGB 25g/dL, PLT 5000x103/µl
7 | metody pomiarowe: HGB- met.spektrofotometryczna, bezcyjankowa; RBC,PLT- konduktometria; różnicowanie WBC na 5 populacji- fluoroscencyjna cytometria przepływowa; RETwykonanie nie wymaga wstępnego przygotowania próbki - fluoroscencyjna cytometria przepływowa
8 | możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (promielocytów,mielocytów, metamielocytów) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach, parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku
9 | możliwość określenia tzw."dużych płytek"- P-LCR oraz oceny anizocytozy erytrocytów jako RDW-SD i RDW-CV
10 | możliwość oznaczania płynów z jam ciała w odrębnym trybie dedykowanym do wykonywania tych badań
11 | analizator posiadający osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów, dający użytkownikowi możliwość manualnego wybory tego trybu
12 | kontrola poziomu odczynników, prezentowana w formie graficznej, z podaniem ilości testów jakie można wykonać z danego odczynnika do końca jego terminu ważności na pokładzie analizatora (z wyłączeniem odczynnika rozcieńczającego), opakowania zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora
13 | analizator ma mieć możliwośc optycznego pomiaru płytek, który eliminuje interferencję z krwinkami czerwonymi, wynik pomiaru jako parametr diagnostyczny, odsyłany do systemu informatycznego
14 | flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu ich zaawansowania, prezentowane w formie liczbowej i graficznej
15 | analizator pracujący na oryginalnych odczynnikach, materiałach kontrolnych i materiałach zuzywalnych pochodzących od producenta zaoferowanego analizatora
16 | materiał kontrolny dostępny w probówkach systemu zamkniętego, dostosowany do pracy z automatycznym podajnikiem, oferowany na trzech poziomach N,H,L, zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i w ilościach gwarantujących codzienne wykonanie oznaczeń kontrolnych w czasie trwania umowy. Jeden materiał kontrolny dla wszystkich parametrów krwi obwodowej w tym retikulocytów
17 | możliwość wrpowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku
18 | wbudowana w oprogramowanie instrukcja obsługi w języku polskim, ułatwiająca postawienie diagnozy podczas pojawienia się ewentualnego błedu z sugestią procedury naprawczej
19 | analizator składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, wewnętrznego systemu sterującego z dotykowym wyświetlaczem LCD, wyposażony w system podtrzymywania napięcia UPS, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz wewnętrzny czytnik kodów, automatycznie odczytujący kody kreskowe z próbek badanych
20 | gwarancja techniczna i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa, sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne.
21 | wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości połączony z międzynarodową bezpłatną oceną, wyniki wysyłane online bez ingerencji operatora, automatycznie bezpośrednio po wykonaniu oznaczenia kontrolnego.
22 | podłączenie analizatora do sieci informatycznej ESKULAP aktualnie pracującej w Laboratorium,obsługiwanej przez IT Konsultant, dwukierunkowa transmisja danych, podłączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora
23 | instalacja, uruchomienie i minimum 2 szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych musi być wykonane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora, kolejne w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem.
Uwagi:
1. Ilość oznaczeń w załączniku asortymentowo - cenowym zawiera oznaczenia na kontrolę. Do ilości oznaczeń nalezy doliczyć testy niezbędne na wykonanie kalibracji.
2. Niedoszacowanie odczynników z przeznaczeniem na oznaczenia będzie skutkowało koniecznością dostarczenia tych odczynników przez Wykonawcę nieodpłatnie (przy niezmiennej ilości wykonywanych oznaczeń).
3. W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnej współpracy z konsultantem do spraw jakości i metodyki.
5.Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej i elektronicznej).
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne do diagnostyki in vitro miały oznakowania i instrukcje używania zgodne z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
7. Wykonawca zapewni udział w międzynarodowej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy.
WARUNKI DZIERŻAWY ANALIZATORA
1 Dostawa oraz instalacja analizatora wraz z wpięciem do LIS nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2 Podstawą uznania dokonania czynności wymienionych w pkt 1 w terminie, będzie protokół przejęcia podpisany przez kierownika laboratorium Zamawiającego.
3 Aparat przez pełny okres dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy.
4 W ramach dzierżawy Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia bezpłatnych usług serwisowych (obejmujących w razie konieczności wymianę części na nowe – na koszt Wykonawcy) oraz wykonywania bezpłatnie przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. Trzykrotna awaria tego samego elementu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany aparatu na nowy. Wydzierżawiony analizator w czasie trwania umowy jest objęty gwarancją. Czas reakcji serwisu 24 godziny.
5 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów.
6 Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:
- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
- instrukcje obsługi w języku polskim
…………………………………………………………….
data i podpis wykonawcy