## Sheet1
Zał. Nr 6.2. do SWZ POR-ZP.3720.4/2023
Pakiet 2: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu biochemii wraz z dzierżawą aparatury
Lp. | Nazwa produktu | Liczba oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Liczba opakowań (poz.41 - l. m-cy) | Zawartość opakowania | Cena netto 1 badania* | Cena netto opak. (poz.41 - wartość czynszu mies. netto) | VAT (%) | Cena bruttoopak. (poz.41 - wartość czynszu mies. brutto) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1 | Parametr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Alkaliczna fosfataza (ALP) | 7200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Aminotransferaza alaninowa | 17550 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Amylaza | 1950 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Aminotransferaza asparaginianowa | 17550 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Bilirubina całkowita | 3750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Białko całkowite | 3750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 2550 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Składnik C3 dopełniacza | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Składnik C4 dopełniacza | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Kinaza kreatynowa | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | CRP Latex (0.2-480 mg/l) | 15750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Potas | 11340 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Fosforany nieorganiczne | 3750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Gamma-glutamylotransferaza | 2250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Glukoza | 21000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Magnez w surowicy | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Chlorki | 11340 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Cholesterol | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Cholesterol HDL | 6450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Cholesterol LDL | 4350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Immunoglobuliny A (IgA) | 2700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Immunoglobuliny G (IgG) | 2700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Immunoglobuliny M (IgM) | 2700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Kreatynina met.enzymatyczna | 16950 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Kwas moczowy | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Czynnik reumatoidalny RF | 7050 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Sód | 11340 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Trójglicerydy | 3750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Mocznik w surowicy | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Wapń (Arsenazo III) | 5700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Żelazo | 4500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | LDH | 5250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Ddimer | 375 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Methotrexate | 420 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
36 | albumina | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | bilirubina bezpośrednia | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
38 | hemoglobina glikowana | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
38 | TIBC | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
39 | transferyna | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Kontrole, kalibratory, materiały zużywalne wg zużycia
41 | Opłata dzierżawna |  | 36 | x | x |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUMA: | 0 | 0
* cena badania z uwzględnieniem materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli
Uwagi:
1. Ilość oznaczeń w załączniku asortymentowo - cenowym zawiera oznaczenia na kontrolę i kalibracje.
2. Niedoszacowanie odczynników z przeznaczeniem na oznaczenia będzie skutkowało koniecznością dostarczenia tych odczynników przez Wykonawcę nieodpłatnie (przy niezmiennej ilości wykonywanych oznaczeń).
3. W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnej współpracy z konsultantem do spraw jakości i metodyki.
5.Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej i elektronicznej).
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne do diagnostyki in vitro miały oznakowania i instrukcje używania zgodne z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
7. Wykonawca zapewni udział w międzynarodowej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy.
WARUNKI GRANICZNE (WYMAGANAE) ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
| Wymagania techniczne | [6 empty] | Wartość wymagana | Opis
1 | Analizator biochemiczny rok produkcji minimum 2018 pracujący w technologii mokrej chemii | [6 empty] | TAK
2 | Analizator o wydajności minimum 400 oznaczeń fotometrycznych/h i 400 ISE (Na, K, Cl) | [6 empty] | TAK
3 | Moduł ISE pośredniej z możliwością wymiany pojedynczych elektrod i stabilnością kalibracji minimum 24 godziny | [6 empty] | TAK
4 | Analizatory i odczynniki stanowiące spójny system analityczny tzn. produkowane przynajmniej w 90% przez jednego producenta | [6 empty] | TAK/ podać
5 | Możliwości analityczne: substraty, enzymy, białka specyficzne, monitorowanie leków, substancje uzależniające | [6 empty] | TAK
6 | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim | [6 empty] | TAK
7 | Analizatory pracujący z wykorzystaniem kuwet wielorazowych szklanych termostatowanych powietrzem bez konieczności wymiany przez minimum 5 lat | [6 empty] | TAK
8 | Stacje uzdatniania wody dostosowana do potrzeb analizatora. Koszty związane z instalacją serwisem i koszty materiałów zużywalnymi ponosi wykonawca przez okres gwarancji. | [6 empty] | TAK
9 | Analizator wyposażone w automatyczny podajniki próbek (minimum 60) umieszczanych w dedykowanych, zróżnicowanych kolorystycznie statywach w zależności od rodzaju badanego materiału z możliwością dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora. | [6 empty] | TAK
10 | Karuzela odczynnikowa chłodzona do temperatury lodówki na minimum 40 odczynników | [6 empty] | TAK
11 | Analizatorów wyposażony w dodatkową chłodzoną karuzelę na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki bez dostępu światła z możliwością identyfikacji za pomocą kodów kreskowych | [6 empty] | TAK
12 | Moduł kontroli, jakości w analizatorze - analiza Levy-Jenings, reguły Westgarda | [6 empty] | TAK
13 | Detektory skrzepu oraz poziomu odczynnika w analizatorze | [6 empty] | TAK
14 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników | [6 empty] | TAK
15 | Analizator wyposażony w UPS | [6 empty] | TAK
16 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt wykonawcy | [6 empty] | TAK
17 | Autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatów z możliwością świadczenia usług, przez co najmniej pięciu certyfikowanych inżynierów serwisowych ( potwierdzone certyfikatem szkolenia na dzień składania ofert) | [6 empty] | TAK
18 | Przynajmniej 10 analizatorów identycznych z oferowanym pracujących w szpitalach (wymienić z załączniku) | [6 empty] | TAK
| Typ analizatora | Wymiary szer/gł./wys.
WARUNKI DZIERŻAWY ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
1 Dostawa oraz instalacja analizatora wraz z wpięciem do LIS nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2 Podstawą uznania dokonania czynności wymienionych w pkt 1 w terminie, będzie protokół przejęcia podpisany przez kierownika laboratorium Zamawiającego.
3 Aparat przez pełny okres dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy.
4 W ramach dzierżawy Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia bezpłatnych usług serwisowych (obejmujących w razie konieczności wymianę części na nowe – na koszt Wykonawcy) oraz wykonywania bezpłatnie przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. Trzykrotna awaria tego samego elementu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany aparatu na nowy. Wydzierżawiony analizator w czasie trwania umowy jest objęty gwarancją. Czas reakcji serwisu 24 godziny.
5 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów.
6 Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:
- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
- instrukcje obsługi w języku polskim
- SOP DO WYKONYWANYCH BADAŃ
Razem wartość oferty – 1 (opłata dzierżawna) i 2 (odczynniki)
Wartość netto................................ PLN słownie............................................
Wartość brutto............................... PLN słownie.............................................
Termin płatności 30 dni
...................................................................
Data i podpis Wykonawcy