## POCT
Załącznik nr 1 do SWZ
27/24 Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników dla SPZZOZ w Gryficach
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość
I | Analizator parametrów krytycznych (5 + 1) | sztuka | 6
II | Analizator do szybkich testów immunochemicznych | sztuka | 1
III | System zarządzania POCT | szuka | 1
Część I – Analizatory parametrów krytycznych
Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Parametr wymagany lub oceniany | Parametry oferowane
1 | 5 takich samych, fabrycznie nowych analizatorów ( rok produkcji 2024), 1 analizator pomocniczy (rok produkcji minimum 2020 r), po pełnym przeglądzie serwisowym | TAK
WYMAGANIA OGÓLNE
2 | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz | TAK
3 | Zasilanie awaryjne z UPS lub wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK
4 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa2+ (zakres pomiarowy cCa2+ od 0,1 mmol/L), cCl–, glukoza, mleczany, bilirubina, (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) | TAK
5 | Liczba możliwych do wykonania badań w czasie 1 godziny | Największa liczba spośród złożonych ofert - 10 pkt. Pozostałe - 0 pkt.
6 | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory | TAK
7 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK
8 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: maksymalnie 70 µl. | TAK
9 | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 sekund | TAK
10 | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim. | TAK
11 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla każdego z 3 poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa wraz z zakresami odniesienia, z możliwością obróbki statystycznej uzyskanych wyników oraz z możliwością zaprogramowania i zmiany godziny wykonania kontroli jakości. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
12 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. | TAK
13 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni. | TAK
14 | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK
15 | Wykonawca na swój koszt zintegruje wszytskie Analizatory z HIS/LIS w okresie nie dłuższym niż 120 dni | TAK
16 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset, odczynników, materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze lub zastępczym tego samego typu, bez utraty pozostałych do wykonania testów. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
17 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK
18 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostawa z urządzeniem) | TAK
19 | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych. | TAK
20 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | TAK
21 | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej | TAK
22 | Zapewnienie udziału w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości wyników badań laboratoryjnych | TAK
23 | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych. Możliwość wprowadzania imienia oraz nazwiska pacjenta wraz z innymi danymi identyfikacyjnymi. Czytnik RFID umożliwiajacy logowanie operatowa za pomocą dostępnych u zamawiającego transponderów pracowniczych | TAK
24 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | TAK
25 | Liczba (ilość) mierzonych parametrów | Największa liczba sposród złożonych ofert - 10 pkt. Pozostałe - 0 pkt.
26 | Czas wykonywania jednego badania. | Najkrótszy czas sposród złozonych ofert - 10 pkt. Pozostałe - 0 pkt.
27 | Wymagany Pakiet startowy zapewniający pracę Analizotorów przez min. 30 dni | TAK
Część II - Analizator do szybkich testów immunochemicznych
Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Parametr wymagany lub oceniany | Parametry oferowane
1 | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz | TAK
2 | Producent/Oferent | TAK
3 | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK
4 | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2024 r. | TAK
5 | Możliwość pomiaru co najmniej: Troponina T, Troponina I, CK-MB mass, CRP, d-Dimer, NT-proBNP, PCT, bHCG | TAK
6 | Możliwość jednoczesnego pomiaru do pięciu różnych parametrów z jednej próbki krwi pełnej | TAK – 20 pkt. NIE - 0 pkt.
7 | Możliwość oznaczenia pojedynczego parametru do wyboru z dostępnych na pokładzie analizatora tj. bez konieczności oznaczenia pozostałych, których Zamawiający nie potrzebuje w danej chwili oznaczać. | TAK
8 | Pomiar dokonywany z krwi pełnej, automatycznie pobieranej przez analizator bezpośrednio z probówki, bez potrzeby pipetowania lub wirowania próbki | TAK
9 | Automatyczne mieszanie próbki | TAK
10 | Brak bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta podczas wykonywania oznaczenia i wymiany pojemnika na ścieki | TAK
11 | Wydajność analizatora – minimum 19 wyników na godzinę | TAK – 20 pkt. NIE - 0 pkt.
12 | Menu analizatora w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej. | TAK
13 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych do odczytu ID próbki, operatora oraz szybkiego odnalezienia wyniku pacjenta w bazie danych analizatora | TAK
14 | Pamięć wyników pacjentów w analizatorze | TAK
15 | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych. Możliwość wprowadzania imienia oraz nazwiska pacjenta wraz z innymi danymi identyfikacyjnymi. Czytnik RFID umożliwiajacy logowanie operatowa za pomocą dostępnych u zamawiającego transponderów pracowniczych | TAK
16 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 minut. | TAK
17 | W ramach dostawy wykonawca nieodpłatnie podłączy analizator do szpitalnego systemu HIS Zamawiającego w terminie nie dłuzszym niż 120 dni | TAK
18 | W ramach dostawy wykonawca dostarczy lodówko-zamrażarkę do przechowywania odczynników | TAK
Część III - System zarządzania POCT
Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Parametr wymagany lub oceniany | Parametry oferowane
1 | System informatyczny umożliwiający zdalny nadzór, z poziomu laboratorium centralnego, nad badaniami rozproszonymi w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) | TAK
2 | System zapewniający współpracę z różnymi typami i modelami analizatorów POCT, pochodzącymi od różnych producentów z możliwością jedno lub dwukierunkowej wymiany danych z zachowaniem funkcjonalności jakie dają te urządzenia. | TAK
3 | System posiadający moduł szkoleniowy umożliwiający przeprowadzenie zdalnego szkolenia i certyfikacji dla operatorów urządzeń POCT. | TAK
4 | System posiadający moduł statystyczny umożliwiający analizę danych pod kątem ilości wykonanych badań (także z podziałem na poszczególnych użytkowników), zużytych odczynników, certyfikacji użytkowników z podziałem na poszczególne placówki lub oddziały. | TAK
5 | System umożliwiający zatrzymanie wyniku w przypadku braku spełnienia kryteriów zdefiniowanych przez Administratora – funkcjonalność wybierana przez Operatora systemu dla konkretnych urządzeń POCT. | TAK
6 | System umożliwiający zdalny odczyt wyników wewnętrznej kontroli jakości urządzeń, z możliwością wyświetlana wyników kontroli jakości w formie tabeli i wykresów (np. Levy-Jeningsa). | TAK
7 | Możliwość zdalnego podglądu trybu pracy wybranych urządzeń, możliwość wywołania kalibracji, kontroli jakości, wyłączenia i włączenia opcji pomiaru określonych analitów, wyłączenia urządzenia. | TAK
8 | System współpracujący ze szpitalnym systemem informatycznym Eskulap ( HIS ) i Infinity (LIS). Integracja systemów w terminie nie dłuzszym niż 120 dni. | TAK
9 | System umożliwia każdorazową identyfikację operatora analizatorów POCT z pomocą czytnika RFID (logowanie do analizatora) przed rozpoczęciem pracy (wykonywanie badań kontrolnych i badań pacjentów), przy użyciu dostępnych u zamawiajacego transponderów pracowniczych. | TAK
10 | Możliwość określania dostępu dla Operatorów w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora (Koordynatora ds.. POCT) oraz funkcja blokowania dostępu dla operatorów bez wymaganych certyfikatów. | TAK
11 | Wymagana integracja wszystkich oferowanych Analizatorów z oferowanym systemem do zarządzania POCT. | TAK
12 | System pracujący jako aplikacja serwerowa, umożliwiający zdalny dostęp do analizatorów przez operatorów z różnymi poziomami uprawnień, zarówno ze stacji roboczych podłączonych do tej samej sieci szpitalnej, jak i poprzez przeglądarkę internetową. | TAK
Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)