## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSzSL/FZ-36/24
CZĘŚĆ 1 -SPIROMETRY- Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent/ nazwa zainstalowanego oprogramowania i jego producent | Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I | J
1 | Spirometr z kolorowym ekranem dotykowym min. 5,7”, zintegrowana drukarka na standardowy papier 112 mm. Spirometria: wdechowa i wydechowa, natężona, swobodna i MVV, 49 parametrów spirometrycznych. W komplecie ze spirometrem: przepływomierz z kablem łączącym, zestaw 4 sensorów z plastikowymi ustnikami, zacisk na nos, uchwyt na przepływomierz, przewód, papier -20 rolek 112 mm. | zest | 5
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 2 - APARATY DO EKG - Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent | Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I | J
1 | Aparat 3,6,12 kanałowy. Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie. Ciągły pomiar HR,wyświetlacz: min. 8” 1024x600px, pojemnościowy panel dotykowy, detekcja stymulatora serca. Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu,Szerokość papieru min. 112 mm., Pamięć min. 20 000 badań, prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 12,5; 25; 50; 100, czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20, filtr sieciowy (Hz) 50; 60, filtr mięśniowy (Hz) 25; 35, filtr izolini i(Hz) 0,05 -1,5,Filtr autoadaptacyjny, Sygnał dźwiękowy tętna. Interfejs komunikacyjny: 1x USB (3x USB –opcja) Wi-Fi, Bluetooth. Długość zapisu badania EKG: min. 40 minut. Profil badań EKG: automatyczny i manualny, Częstotliwość próbkowania: 8 000 Hz (32 000 – opcja). Możliwość wydruku badania bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej poprzez Wi-Fi, drukowane odprowadzenia w konfiguracji min.: 1x12, 2x6+1, 4x31. Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego: min. 24 Bit. Synchronizacja: min FTP, SAMBA, Export danych bezpośrednio z aparatu: min. (HL7 – opcja) , FTP, Cloud, PDF, xml, SCP. Możliwość zabezpieczenia dostępu dla osób postronnych do bazy danych za pomocą hasła. Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego. Szyfrowanie komunikacji oraz danych pacjentów i badań przechowywanych na aparacie. Wyposażenie: 1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt..1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt. | zest. | 10
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 3 -WÓZKI ANEZTOZJOLOGICZNE - Dostawa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent | Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I | J
1 | Szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm), 1 x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo, 1 x nadstawka 11 poj. (5+6); 3 x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 2 x odcinki szyny na nadstawce, 1 x pojemnik na zużyte igły, 1 x pojemnik na narzędzia 325x175x40mm, 1 x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm, 1 x wieszak kroplówki, 1 x kosz kolanowy, 1 x zamek centralny Wykonanie: blat stalowy z pogłebieniem, lakierowany proszkowo, otoczony z 3 stron bandami; bandy o wysokości 50 mm. Szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia. Stelaż z kanałami umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Podstawa stalowa lakierowana proszkowo z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą.Uchwyty do pojemnika na zużyte igły, pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej. Wymiary wózka bez wyposażenia 65 x55 x100 cm (+/- 5 cm każdy wymiar). Wymiary szafki: 60 x 50 x 80 cm (+/- 5 cm każdy wymiar). | szt. | 10
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym