## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSZSL/FZ-35/24
CZĘŚĆ 1 - UKŁADY ODDECHOWY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Układ oddechowy, jednorazowego użytku stosowany w SERVO I posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej o dł. 110 cm wraz z dodatkowym odcinkiem niepodgrzewanym o dł. 30 cm i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny o dł. 1,9 m; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów poniżej 4L/min. Przekrój linii wdechowej i wydechowej 10 mm. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel stanowiącego własność Zamawiajacego. Opakowanie foliowe musi także zawierać komorę samo napełniającą się wodą, wyposażoną w dwa pływaki odpowiedzialne za prawidłowy poziom wody w komorze oraz dren do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. Komora wraz z układem pakowana w jednym opakowaniu foliowym. | SZT | 300 | 600
łącznie:
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 2 - AKCESORIA DO RESPIRATOROW: GECARESCAPE R860 ORAZ ENGSTROM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Jednorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu, 1szt. kompatybilna z respiratorem R860 oraz Engstrom | szt. | 100 | 150
2 | Zestaw pomiarowy spirometrii i kalorymetrii, jednorazowy D-little dla doroslych, 2m (Op.=20szt.) kompatybilny z modułem E-sCOVX: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu i czujnik spirometryczny dla jednego pacjenta | op. | 6 | 9
3 | Czujnik wielorazowy D-lite dla dorosłych, , kompatybilny z modułem E-sCOVX GE Healthcare | szt. | 3 | 6
4 | Jednorazowe linie próbkujące do spirometii do czujników wielorazowych, 2 m/7 ft, (Op. =5szt.), kompatybilne z modułem E-sCOVX GE Healthcare | op. | 6 | 15
5 | Układ oddechowy Inteliflo, jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, Op. =20 sztuk | op. | 15 | 30
6 | Linia próbkująca CO2 2 m/7 ft PVC/PE, (10 szt w op.) kompatybilna z respiratorem R860 oraz Engstrom | op. | 6 | 15
7 | Pułapki wodne D-Fend Pro+ – zielone Op. =10 szt. | op. | 6 | 15
8 | Wdechowe urządzenie zabezpieczające R860 (Filtr) – Op.= 10szt. (Inspiratory Safety Guard 10 pack) | op. | 20 | 45
9 | Wilorazowy płatek zastawki wydechowej kompatybilny z respiratorem R860 oraz Engstrom | szt. | 3 | 6
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 3 - ELEKTRODY NOWORODKOWE
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Elektrody noworodkowe Sensi-Prema utrzymujace się na skórze w warunkach wysokiej wilgotności przez minimum 48 godzin i przejrzyste dla promieni X z trzema odprowadzeniami typu żeńskiego typ złącza 1,5mm DIN wykonane z włókniny , fliseliny i taśmy mikroporowej , hypoalergiczne pozwalające oddychać skórze p/działające namnażaniu się bakterii Roz 22 x 27. (trzy sztuki w komplecie) | komplet | 3000 | 6000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 4 - KIELISZKI DO LEKÓW
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Kieliszki do leków 1x użytku, poj. 25-30 ml, plastikowe, posiadające czytelną skalę linearną co 1 ml oraz cyfrową co 5 ml, różne kolory | szt | 500000 | 900000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 5- WORKI NA WYMIOCINY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Worki na wymiociny, jednokrotnego użytku, z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, wykonany z PCV klasy medycznej, posiadający wskaźnik poziomu od 50 ml do 1000 ml, niesterylny. | SZT | 10000 | 20000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 6 - PROBÓWKI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Probówka typu Falcone, stożkowe, z zakrętką, podziałka od 5 do 50 ml – co 5 ml, poj. 50 ml | szt | 500 | 1000
2 | Probówka serologiczna z otworem do drenów, przeźroczysta, polistyrenowa | szt | 18000 | 36000
3 | Próbówka 5 ml PS okrągła bez kołnierza 12x75 mm przeźroczysta polistyrenowa | szt | 200000 | 400000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 7 - DRUTY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Druty Kirschnera jednostronny ostrze typu trokar; średnica: 1,0 – 3,0 mm*; długość: 150 – 300, 150-310 mm*. | szt | 2500 | 5000
2 | Druty Kirschnera typu trokar o ostrzu gwintowanym; średnica: 1,0-1,8 mm*; długość: 150 mm. | szt | 75 | 150
3 | Druty do wiązania odłamów kostnych; średnica: 0,2 – 1,5 mm*; długość: 10 m w zwoju. | rolka | 15 | 30
*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 8 - SYSTEMY DO ODSYSANIA WYDZIELIN
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalan | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Wkłady workowe jednorazowego użytku 1000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, spłaszczony kształt, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (obrotowy, kątowy, schodkowany) oraz otwór do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego; wkład wykonany z poliolefiny, całkowicie sprasowany | szt | 4000 | 8000
2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku 1000 ml na wydzielinę w zestawie z drenem łączącym; wkład z trwale dołączoną pokrywą, spłaszczony kształt, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (obrotowy, kątowy, schodkowany) oraz otwór do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego; wkład wykonany z poliolefiny, całkowicie sprasowany; dren łączący – długość 1,8 m; średnica wewnętrzna 5,8 mm – zewnętrzna 8,3 mm; końcówki żeńskie uniwersalne plus wyjmowalny łącznik schodkowany do cewników z przesuwnym regulatorem siły ssania; dren i wkład tego samego producenta zapakowany razem w jednym opakowaniu. | szt | 1250 | 2500
3 | Wkłady workowe jednorazowego użytku 2000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, okrągły kształt, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (obrotowy, kątowy, schodkowany) oraz otwór do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego; wkład wykonany z poliolefiny, całkowicie sprasowany. | szt | 1250 | 2500
4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku 2000 ml na wydzielinę w zestawie z drenem łączącym, wkład - z trwale dołączoną pokrywą, okrągły kształt, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (obrotowy, kątowy, schodkowany) oraz otwór do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego; wkład wykonany z poliolefiny, całkowicie sprasowany; dren łączący – długość 1,8 m; średnica wewnętrzna 5,8 mm – zewnętrzna 8,3 mm; końcówki żeńskie uniwersalne plus wyjmowalny łącznik schodkowany do cewników z przesuwnym regulatorem siły ssania; dren i wkład tego samego producenta zapakowany razem w jednym opakowaniu. | szt | 1250 | 2500
5 | Pojemniki wielorazowego użytku do odsysania 1000ml, wyposażony w łącznik kątowy schodkowany do podłączenia próżni oraz zaczep do zawieszenia, kształt spłaszczony | szt | 100 | 200
6 | Pojemniki wielorazowego użytku do odsysania 2000ml, wyposażony w łącznik kątowy schodkowany do podłączenia próżni oraz zaczep do zawieszenia, kształt okrągły | szt | 60 | 120
7 | Uchwyt aluminiowy do mocowania pojemników na ścianie | szt | 25 | 50
8 | Uchwyt do mocowania pojemników na szynie Euro (wąskiej) ze sprężynową regulacją rozstawu | szt | 15 | 30
9 | Uchwyt aluminiowy do mocowania pojemników na łóżku | szt | 15 | 30
10 | Uchwyt do mocowania pojemników do blatu stołu roboczego (endoskopowego) ze śrubą do przykręcania | szt | 2 | 4
11 | Pojemnik wielorazowego użytku do płukania cewników, pojemność 1000 ml, wykonany z białego nieprzeźroczystego materiału | szt | 5 | 10
12 | Wymienny łącznik kątowy schodkowany do podłączenia próżni mocowany na pojemnikach | szt | 25 | 50
13 | Pojemnik do przechowywania cewników, ze zintegrowanym zaczepem, kompatybilny z uchwytami, wysokość 40cm | szt | 25 | 50
14 | Dren medyczny do połączenia pojemnika z próżnią min. 30m, w rolkach, niesterylny | rolka | 4 | 8
15 | Dren łączący 2 metrowy, średnica wew.6mm, zakończony z jednej strony łącznikiem typu lejek, z drugiej strony łącznikiem kapkon do przerywanego odsysania z dodatkową osłonką na łączniku do ochrony światła drenu przed zabrudzeniem | szt | 2500 | 5000
16 | Dren łączący 2 metrowy, średnica wew.6mm, zakończony z obu stron łącznikiem typu lejek, na jednym łączniku dodatkowa osłonka do ochrony światła drenu przed zabrudzeniem | szt | 500 | 1000
17 | Proszek żelujący wydzieliny do wsypywania do wkładów workowych, pakowany w wiaderkach po 2 kg, | szt | 50 | 100
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym