OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie: Myjni dezynfektor 18 tac DIN

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model/ Typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: 2024r |  |
| Klasa wyrobu medycznego |  |

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia-dezynfektor dwudrzwiowa, przelotowa, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia szerokość 1100mm x wysokość 2010 mm x głębokość 1060mm. +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 1.5 mm. Stal nierdzewna AISI 304 lub lepsza (szklane drzwi). | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania czystości i możliwa do dezynfekcji; bez wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa, włącznika zasilania urządzenia, zaślepki portów komunikacyjnych, drukarki), których mycie i dezynfekcja jest utrudnione. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 wyświetlacze – jeden po stronie załadowczej i jeden po stronie wyładowczej, minimum 7`` | Tak |  |
|  | Komora myjni o pojemności 500L +/- 5l umożliwiająca umieszczenie minimum 9 koszy/kontenerów ortopedycznych o wymiarach (s x d x w) 280 mm x 560 mm x 115 mm l +/- 10 mm lub 18 koszy DIN. | Tak, podać |  |
|  | Komora myjni o wymiarach wewnętrzne (s x w x g) 618 mm x 870 mm x 835 mm. +/- 10mm | Tak, podać |  |
|  | Komora o grubości minimum 1,5mm wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej, powierzchnia elektropolerowana. | Tak |  |
|  | Drzwi myjni otwierane automatycznie w płaszczyźnie pionowej, drzwi przeszklone – szkło hartowane. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w blokadę drzwi przez cały czas trwania cyklu. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w oświetlenie elektryczne wnętrza komory w celu obserwacji przebiegu procesu. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa przyciski zatrzymania awaryjnego, jeden po stronie załadowczej oraz drugi po stronie wyładowczej. | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia wewnątrz urządzenia minimum 4 pojemników z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi po 5 l każdy. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 pompki dozujące środki chemiczne z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 50 programów roboczych, w tym min 5 standardowych programów: cykl krótki, standardowy, długi, suszenia i autodezynfekcji oraz minimum 50 dodatkowych programów z możliwością personalizacji. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w porty typu USB i RJ-45 | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum 2 niezależne czujniki temperatury. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna na panelu przednim. | Tak |  |
|  | Wydruki w języku polskim. | Tak |  |
| - P | Urządzenie wyposażone w Filtr powietrza wejściowego Hepa H14. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnionymi zmianami parametrów cyklu. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w optyczną i akustyczną sygnalizację o awariach i błędach. | Tak, podać |  |
|  | Przyłącze elektryczne 3N+1 50 Hz, 380 V. | Tak, podać |  |
|  | Wydajność suszarki minimum 150 m3/h. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w grzałkę wody o mocy minimum 12,5 kW. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w jeden dodatkowy zbiornik podgrzewający wodę umieszczony pod komorą. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 wejścia do podłączenia wody. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament lub wanna cokołowa. Urządzenie wyposażone w 4 kółka jezdne. | Tak |  |
|  | Wyposażenie – parametry wymagane |  |  |
|  | Zestaw wózków: |  |  |
|  | Wózek wsadowy wyposażony w 3 półki, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi ortopedycznych, o pojemności minimum 9 tac/kontenerów posiadanych przez Zamawiającego -1 szt. Zamawiający posiada kontenery o wymiarach: 28 x 56 x 20 cm , 17 x 58 x 29 cm, 28x 56x 9 cm, 27x 54x 7 cm | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do narzędzi laparoskopowych posiadający 3 półki, dolna i środkowa służące do mycia i dezynfekcji - 6 koszy DIN oraz górną na której znajdują się przyłącza do mycia narzędzi kaniulowanych – minimum 25 przyłączy - 1szt. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy narzędziowy o pojemności 18 koszy DIN. – 1szt. | Tak |  |
|  | Wózek transportowy kompatybilny z oferowanym urządzeniem - 2szt. | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
| - 1. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim dostarczone przy dostawie – 2 szt. | Tak |  |
| - 2. | Szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego z wystawieniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
| - 2 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| - 3 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji co najmniej – 1 przegląd w roku. | Tak |  |
| - 4 | Naprawa myjni bez części 48 h, w przypadku sprowadzenia części 14 dni w czasie trwania gwarancji | Tak |  |
| - 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak |  |
| - 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, po 2 naprawach- wymianach tego samego podzespołu |  |
| - 7 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 1 dzień roboczy oferent zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy | Tak |  |
| - 9 | Wykonawca zapewnia autoryzację producenta, serwis dostarczonego sprzętu, możliwość dostępności części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Przewidywalny okres eksploatacji zgody z zaleceniami producenta/wytwórcy | Tak, podać |  |
| - 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać |  |
|  | Przeprowadzenie prac adaptacyjnych wymaganych do poprawnej instalacji urządzenia oraz przeniesienie obecnego urządzenia we wskazane miejsce. Wykonanie w pomieszczeniu w Centralnej Sterylizacji Demontaż starej myjni, wstawienie nowej, powiększenie otworu, dostosowanie istniejącej instalacji wodnej i elektrycznej do nowej myjni. Przeniesienie okna podawczego do drzwi wejściowych od strony brudnej. | Tak |  |

Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:

- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2024 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem 
po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na całe urządzenie).

- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 
z wskazaniem konkretnych wartości