|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 do ZO |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość**  | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |  **Stawka podatku VAT**  | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet,bustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa nacałej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom proteinlateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji hemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 | para | **400** |  |  |  |  |   |   |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kolor naturalnego lateksu, mankietrolowany, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej, długość minimalna rękawicy278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm.Polimerowane i chlorowane obustronnie. Kształt rękawicy anatomiczny. Średnia siła zrywuprzed starzeniem 19N, po starzeniu 16N. Poziom białek lateksowych: max 33μg/gpotwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzonebadaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455,odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne naprzenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, orazodporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami zjednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie, opakowaniewewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawejdłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma.Rozmiary: 6.0-9.0 | para | **500** |  |  |  |  |   |   |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, kolor zielony, z rolowanymmankietem, polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, kształt anatomiczny.Wewnętrzna warstwa pielęgnująca na bazie żelu aloesowego. Odporne na przenikanie wirusówzgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT -potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne naprzenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1.Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środekochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłonimin 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniamiwg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrznepapierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni,opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-8,5. | para | **500** |  |  |  |  |   |   |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Siła zrywu: min 13N i AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie) - potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0 | para | **100** |  |  |  |  |   |   |  |
| 5 | Rękawica foliowa, niesterylna, opakowanie a’100szt. M-L | op. | **10** |   |  |  |  |  |   |  |
|  6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,  o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. odporność na formalinę (10%)-poziom 6, aldehyd glutarowy (1%)-poziom 6, bromek etydyny(1%)-poziom 6 zgodnie EN 16523 – raport z badań z jednostki niezależnej Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością -potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.Pakowane po 200 szt **. po 180 szt.  dla rozmiaru XL**  | op. | **1000** |  |  |  |  |  |   |  |
| 7  | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor biały, kształt anatomiczny, prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany brzeg mankietu, obustronnie polimerowane, powierzchnia zewnętrzna z warstwą antypoślizgową. Długość rękawicy min 270mm, średnia grubość rękawicy na palcu: 0,23mm, dłoni 0,21mm, mankiecie 0,16mm, siła zrywu przed starzeniem: min 14N i AQL 0,65 potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszymi niż 2017 r. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3- potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,0-8,5 | para | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice winylowe x 100 sztuk. Rozmiar S-XL | op | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkład higieniczny w rolce, wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii, o szerokości 33 cm z perforacją co 50cm, długość 25 m | szt | **24** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkład higieniczny w rolce, wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii, o szerokości 50 cm z perforacją co 50cm, długość 50m | szt | **150** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podkład bibułowy dwuwarstwowy w rolce szer. 50cm, perforacja co 37,5 cm - dł. 80 m | szt. | **150** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkład higieniczny w rolce, wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii, o szerokości 70 cm z perforacją, długość 40 m | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Komplet chirurgiczny bluza + spodnie Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S- XXXL  | szt. | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 sztuk | Op. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po’100sztuk  | op | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 25g/m2.  Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm/ - op. a 10 szt.  | Op. | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Okulary ochronne** TVS posiadające pierwszą klasę optyczności z regulacją długości zauszników, specjalne perforacje zastosowane w okularach zapobiegają ich parowaniu, chronią oczy z przodu i z boku. | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml na pompę, zakończenie typu Luer Lock, czytelna, niezmywalna skala, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, kryza ograniczająca, nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie strzykawki, wyraźna czytelna skala koloru czarnego skalowanie co 1ml Skala nominalna rozszerzona o 20% opakowanie A’60 szt  | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Worek do zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy • dokładna skala pomiarowa co 50 ml • samouszczelniający się port do pobierania próbek • zastawka antyzwrotna • szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką • wzmocnione otwory na wieszak • dren o długości 90 cm z zaciskiem przesuwnym, odporny na skręcanie/załamywanie • dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym • sterylny zastosowanie: • **przeznaczony do 7-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Bez komory Pasteura.** Pakowany po 10 sztuk. | op. | **100** |  |  |  |  |  |   |  |
| 20 |  Staza automatyczna - elementy składowe: rozciągliwy pasek i plastikowe komponenty wykonane z ABS• wyposażona w szeroki rozciągliwy pasek minimalizujący wzrost ciśnienia podczas uciskania• w znacznym stopniu chroni od przekrwienia ramienia, poprawia jakość próbki krwi do badania• redukuje przykre doznania w czasie ucisku• zawiera lateks• nie zawiera ftalanów• niesterylna• wielorazowa• pakowanie : 1 sztuka/ woreczek foliowy w kartoniku | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  ……………………………………………  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  (data i podpis wykonawcy)  |  |