Chromatograf cieczowy (HPLC/UHPLC)

z wyposażeniem i oprogramowaniem (zestaw) – 1 szt.

Model/Typ: .......................................................................………………………..…..*
Producent: ………..…………………………………………………..……………....*

Rok produkcji: ……………………………………………………….………………*

| Lp. | Minimalne parametry i warunki graniczne wymagane | Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej / ultraszybkiej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC/UHPLC), w skład którego wchodzą: - Podwójna pompa gradientowa - 1 szt. - Autosampler - 1 szt. - Termostat do kolumn - 2 szt. - Detektor UV-VIS - 1 szt. - Detektor UV-VIS z matrycą diodową - 1 szt. - Detektor fluorescencyjny - 2 szt. - Urządzenie do prowadzenia derywatyzacji fotochemicznej w trakcie analizy - 1 szt. - Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami – 1 komplet - Oprogramowanie chromatograficzne - Komputer - 1szt. |  |  |
| 1 | Podwójna pompa gradientowa: - Podwójna dwutłokowa pompa gradientowa (podwójny min. trójskładnikowy gradient) w jednym bloku lub rozwiązanie równoważne, - Formowanie gradientu po stronie niskiego ciśnienia, - Ilość rozpuszczalników: min. 6, przynajmniej 3 na każdy blok pompy - Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: od 0,001 do min. 8,000 ml/min z krokiem 0,001 ml/min, - Precyzja przepływu < 0,05% RSD, - Dokładność przepływu nie gorsza niż ±0,1%, - Ciśnienie maksymalne: minimum 1000 bar w zakresie przepływu do 5 ml/min, - Dokładność formowania gradientu – równa lub lepsza niż ± 0,5%, - Pełna kontrola z poziomu oprogramowania, - Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie |  |
| 2 | Autosampler: - Cykl nastrzyku autosamplera do 10 s. - Przynajmniej dwa niezależne porty nastrzykowe, umożliwiające pracę równoległą (dwie różne analizy chromatograficzne w jednym czasie) lub rozwiązanie równoważne, - Funkcja preparatyki próbki w autosamplerze, - Zakres ciśnień roboczych do min. 1000 bar, - Zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 µl do 25 µl bez zmiany pętli - Metoda nastrzyku wykonywana w trybie tzw. prekompresji próbki - Pojemnik na min. 210 fiolek o obj. do 1,5-1,8 ml, - Automatyczne rozpoznanie rodzaju zastosowanej tacy (czytnik barcode) - Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +40 °C, - Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25 % RSD dla nastrzyku 1 µl, - Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki, - Błąd przeniesienia (carryover) : <0,002%, - Pełna kontrola z poziomu oprogramowania |  |
| 3 | Termostat do kolumn - 2 szt.: - Na min. 2 kolumny o długość 30 cm, - Wbudowany przynajmniej jeden elektrozawór do automatycznego przełączania pomiędzy dwiema kolumnami z poziomu oprogramowania, - Termostatowanie kolumn w zakresie min. +5 do +85°C, - Możliwość wyboru trybu termostatowania: obieg powietrza wymuszony lub bierny - Stabilność temperatury: nie gorsza niż +/-0,05°C, - Dokładność temperatury: nie gorsza niż ±0,5°C - Wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę |  |
| 4 | Detektor UV-VIS: - Zakres długości fali: 190-900 nm, - Możliwość równoczesnego pomiaru przy minimum trzech długościach fali - Dokładność ustawienia długości fali: ±1 nm, - Częstotliwość zbierania danych minimum 125 Hz, - Szum sygnału: ≤±2,5 × 10⁻⁶AU przy 254 nm, - Dryft sygnału: ≤1×10⁻4 AU/h przy 254 nm, - Liniowość detektora: do 2,5 AU, - Celka: droga optyczna 10 mm, objętość celki maksymalnie 11 µl, - Automatyczna kalibracja i weryfikacja za pomocą wbudowanych filtrów referencyjnych |  |
| 5 | Detektor UV-VIS z matrycą diodową: - Zakres długości fali co najmniej 190-800 nm, - Ilość elementów światłoczułych: min. 1024, - Dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali, - Dokładność długości fali: ±1.0 nm, - Częstotliwość zbierania danych minimum 125 Hz, - Automatyczna kalibracja liniami D2, weryfikacja za pomocą wbudowanego filtra z tlenku holmu, - Szum: <±6 × 10⁻⁶AU, przy 254 nm, - Dryft: <1×10⁻³ AU/h, - Rozdzielczość widmowa: < 1 nm, - Celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max. 13 µl |  |
| 6 | Detektor fluorescencyjny - 2 szt.: - Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa, - Częstotliwość błysków lampy: regulowana w zakresie nie mniejszym niż od 20 do 300 Hz, - Zakres wzbudzenia obejmujący przedział nie węższy niż od 200 do 630 nm, - Zakres emisji obejmujący przedział nie węższy niż od 220 do 650 nm, - Szerokość szczeliny wzbudzenia i emisji nie większa niż 20 nm, - Dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż ±2 nm, - Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ±0,2 nm, - Co najmniej 4 kanały pomiarowe, - Czułość: Raman S/N: > 550 ASTM, - Możliwość skanowania widma emisji i wzbudzenia (widma 3D), - Cela pomiarowa o objętości nie większej niż 8 µl - Częstotliwość zbierania danych minimum 125 Hz, |  |
| 7 | Urządzenie do prowadzenia derywatyzacji fotochemicznej w trakcie analizy |  |
| 8 | Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami w tym: - Kolumna chromatograficzna umożliwiająca rozdzielenie 16 WWA w czasie poniżej 8 min, uziarnienie 3µm, o wymiarach 4.0 x 125mm wraz z uchwytem i zestawem kolumn ochronnych - 1 komplet, - Zestaw specjalnych kapilar zapewniających szczelność układu bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi - ręczne dokręcanie i odkręcanie - Zestaw bezpiecznych podłączeń i filtrów uniemożliwiający wydostawanie się oparów rozpuszczalników ze zbiornika na odcieki oraz z butelek zawierających fazę ruchomą |  |
| 9 | Oprogramowanie chromatograficzne: - Pracujące pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 11, - Oprogramowanie chromatograficzne najnowszej generacji do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC, - Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych, - Możliwość sterowania i zbierania danych z co najmniej czterech detektorów równocześnie - Możliwość eksportu danych do programów Microsoft Acces i Excel, - Możliwość tworzenia własnych raportów, - Architektura klient-serwer, - Kontrola wszystkich modułów chromatografu, - Wbudowana baza danych, - Zgodność z GLP/GMP - Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ, |  |
| 10 | Komputer: - nie gorszy niż: procesor Intel CoreTM i7, pamięć 16 GB, SSD 500GB, karta sieciowa, Windows 11, monitor LCD min. 27" |  |

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując parametry techniczne oraz warunki oferowanego sprzętu.

W przypadku wpisania w kolumnie 3 słowa „TAK” Zamawiający uzna, że oferowany sprzęt spełnia parametry i warunki graniczne opisane jako wymagane w kolumnie 2.

Wykonawca w kolumnie 3 tabeli winien odnieść się do wszystkich parametrów i wymagań wskazanych przez Zamawiającego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Układ musi umożliwiać prowadzenie dwóch różnych analiz chromatograficznych równolegle (na dwóch kolumnach chromatograficznych).

- Do oferty wymagany szczegółowy opis parametrów oferowanego urządzenia (wypełniony przez Wykonawcę załącznik A do SWZ).

- Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego określone 
w załączniku A do SWZ należy dostarczyć wraz z ofertą karty katalogowe / foldery / opis techniczny producenta w języku polskim lub angielskim.

- Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim.

- Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty montażu i uruchomienia sprzętu, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2023 rok.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny na terenie Polski.

- Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji zagwarantowany przez Wykonawcę.

- Minimum dwa bezpłatne przeglądy serwisowe sprzętu przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.

- Dwuetapowe przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji nabytego sprzętu min. 2 dni dla min. 4 pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym.

- Koszty szkolenia, transportu, montażu, jak również uruchomienie sprzętu w cenie urządzenia. Możliwość nieodpłatnych konsultacji telefonicznych w przypadku zaistniałych trudności technicznych.

- Miejsce dostawy: WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (budynek C, parter).

* Należy uzupełnić

- Dokument należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu.

- Dokument składa odrębnie każdy Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf