Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia.
Uretrocystoskop kompaktowy
L.p.	Parametry graniczne	Wymóg	Oferowane parametry
1	Urządzenie fabrycznie nowe	TAK
2	Rok produkcji – nie później niż 2018	TAK
3	Atraumatyczny	TAK
4	17 Charr	TAK
5	Dł 225mm	TAK
6	Kanał instrumentowy owalny 7 Charr.	TAK
7	Kąt patrzenia 25stopni	TAK
8	Autoklawalny	TAK
9	Wyposażony w system identyfikacji kolorami na przyłączu światłowodu optyki, pozwalający na szybki dobór odpowiedniej średnicy światłowodu	TAK
10	Wyposażony w szafranowe szkiełko odporne na zarysowania w dystalnej części optyki	TAK
11	Naniesiona identyfikacja HD na okularze optyki	TAK
12	Wyposażony w łatwo wymienne, kraniki wykonane ze sztucznego tworzywa	TAK
13	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać
14	Instrukcja obsługi w języku polskim wydrukowana i na nośniku elektronicznym - dołączyć	TAK
15	Folder z dokładnymi parametrami technicznymi – dołączyć	TAK
16	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna - dostarczyć	TAK
17	Szkolenie dla personelu medycznego w miejscu użytkowania	TAK
18	Przeszkolenie serwisu szpitalnego w bieżących przeglądach sprzętu	TAK