## Pakiet nr 1
| Znak sprawy: SZP.251.12.24 | [5 empty] | Zał. nr 1A do SWZ
Nazwa wykonawcy:……………………………………
Adres wykonawcy:.......................
Tel./Fax:………………………………
Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową bipolarną
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Trzpień cementowany wykonany ze stopu stalowego, gładki, zaopatrzony w dwa łukowato wygięte skrzydełka. Stożek konusa 12/14. W zestawie centralizer dystalny. |  | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
2 | Głowa bipolarna o średnicy 28 mm w rozmiarach 43 ÷ 55 mm |  | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
3 | Panewka cementowa – materiał: polietylen o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, panewka wyposażona w stalowy krąg pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu RTG, o średnicy 28, 32 mm |  | szt. | 40 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet nr 2
| Znak sprawy: SZP.251.12.24 | [5 empty] | Zał. nr 1A do SWZ
Nazwa wykonawcy:……………………………………
Adres wykonawcy:.......................
Tel./Fax:………………………………
Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe z krótkim trzpieniem
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej napylony czystym tytanem o grubości 0,35mm, dostępny w 13 rozmiarach wersji standardowej (kąt szyjkowo-trzonowy 135 st.) i w 13 rozmiarach wersji lateralizowanej ( kąt szyjkowo-trzonowy 128st.), zaopatrzony w dwa skrzydełka w okolicy krętarza. |  | szt. | 4 |  | 0 | 8 | 0
2 | Panewka bezcementowa wykonana z czystego stopu tytanu, pokryta czystym tytanem o porowatej strukturze w wersji press- fit . Rozmiary co 2mm: od 44mm do 68mm. Panewka press-fit z możliwością blokowania śrubami (3 otwory) lub bez otworów. |  | szt. | 65 |  | 0 | 8 | 0
3 | Wkładka polietylenowa o średnicy 28mm lub 32mm |  | szt. | 70 |  | 0 | 8 | 0
4 | Głowa metalowa w 5 długościach szyjki o średnicy 28mm lub 32mm |  | szt. | 120 |  | 0 | 8 | 0
5 | Głowa ceramiczna w 3 długościach szyjki o średnicy 28mm lub 32mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
6 | Śruby do blokowania panewki press-fit |  | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
7 | System Dual Mobility przeznaczony do panewek pierwotnych i rewizyjnych: wkładka metalowa z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN do panewek w rozmiarach od 46 do 72mm, głowa dwumobilna wykonana z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit E na główki modularne ø 22,2, 28mm oraz specjalne metalowe główki dwumobilne protezy ø 28mm z kołnierzem. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
8 | Głowa dwumobilna z witaminą E |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet nr 3
| Znak sprawy: SZP.251.12.24 | [5 empty] | Zał. nr 1A do SWZ
Nazwa wykonawcy:……………………………………
Adres wykonawcy:.......................
Tel./Fax:………………………………
Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe.
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte skrzydełka gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny ze wzrostem trzpienia. Trzpień w 11 rozmiarach od 8 mm do 18 mm, skok co 1 mm. |  | szt. | 95 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [7 empty] | 0
W ramach pakietu Zamawiający wymaga wstawienia w bezpłatne użyczenie na cały okres trwania umowy wiertarki z końcówkami do biodra oraz piły oscylacyjnej.

## Pakiet nr 4
| Znak sprawy: SZP.251.12.24 | [5 empty] | Zał. nr 1A do SWZ
Nazwa wykonawcy:……………………………………
Adres wykonawcy:.......................
Tel./Fax:………………………………
Cement kostny
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system próżniowego mieszania i podawania cementu. Wewnątrz mieszalnika fabrycznie umieszczony cement 1x40 g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1. |  | szt. | 80 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet nr 5 i 5A
| Znak sprawy: SZP.251.12.24 | [5 empty] | Zał. nr 1A do SWZ
Nazwa wykonawcy:……………………………………
Adres wykonawcy:.......................
Tel./Fax:………………………………
PAKIET NR 5
System do mocowania przeszczepów więzadła krzyżowego przedniego.
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z podwójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. |  | szt. | 12 |  | 0 | 8 | 0
2 | Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,1mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 6,7,8,9,10mm dla dł. 25mm i w rozmiarach średnicy od 7,8,9,10 mm dla dł. 30 mm , dla średnicy 9 i 10 długość 35mm. Implant sterylny. |  | szt. | 12 |  | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw implantów do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny. Implanty z PEEK połączone nicią niewchłanilaną o gr USP 2/0 , umieszczone na zagiętej prowadnicy i wypychane manualnie za pomocą guzika suwnego. Zestaw sterylny. |  | szt. | 75 |  | 0 | 8 | 0
4 | Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty położone na dwóch prowadnicach, wypychanych przez dwa niezależne guziki po obu stronach rękojeści, zestaw sterylny. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
5 | Membrana kolagenowa o wym 30x30x,0,2mm o dwurodzajowej powierzchni gładkiej i porowatej. Do stosowania na ubytki chrzęstne. Sterylna. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
6 | Membrana kolagenowa o wym 50x50x,0,2mm o dwurodzajowej powierzchni gładkiej i porowatej. Do stosowania na ubytki chrzęstne. Sterylna. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
7 | Elektroda monopolarna do artroskopii z drenem zagieta 30 stopni, sterylna |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
| Znak sprawy: SZP.251.12.24 | [5 empty] | Zał. nr 1A do SWZ
Nazwa wykonawcy:……………………………………
Adres wykonawcy:.......................
Tel./Fax:………………………………
PAKIET NR 5A
System do mocowania przeszczepów więzadła krzyżowego przedniego.
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw implantów do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny. Implanty z PEEK połączone nicią niewchłanilaną o gr USP 2/0 , umieszczone na zagiętej prowadnicy i wypychane manualnie za pomocą guzika suwnego. Zestaw sterylny. |  | szt. | 75 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet nr 6
| Znak sprawy: SZP.251.12.24 | [5 empty] | Zał. nr 1A do SWZ
Nazwa wykonawcy:……………………………………
Adres wykonawcy:.......................
Tel./Fax:………………………………
Implanty i wyroby ortopedyczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zespolenia śródszpikowe
1 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego). Kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Wkręt korowy blokujący samogwintujący z gniazdem typu torx i średnicy Ø 5,0 i 5,5mm, wkręt rekonstrukcyjny blokujący z gniazdem typu torx Ø 7,5mm oraz kompresja/zaślepka M10 z gniazdem typu torx pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa. |  | kpl | 4 |  | 0 | 8% | 0
2 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, tytanowy. Długość 270-390mm, średnica 9 -11mm. W części dalszej co najmniej 4 otwory ustawione w co najmniej 3 płaszczyznach w tym co najmniej 2 otwory gwintowane.Wkręt korowy blokujący samogwintujący z gniazdem typu torx i średnicy Ø 4,0 4,5 5,0 i 5,5mm oraz kompresja/zaślepka M8 z gniazdem typu torx pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa. |  | kpl | 13 |  | 0 | 8% | 0
3 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany, tytanowy. Długość 150mm Ø 8-9mm lub w zakresie 180-300mm Ø 6-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym co najmniej 2 otwory gwintowane. Wkręt korowy blokujący samogwintujący z gniazdem typu torx i średnicy Ø 3,0 4,0 4,5 5,0 i 5,5mm oraz kompresja/zaślepka M6 z gniazdem typu torx pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa. |  | kpl | 8 |  | 0 | 8% | 0
4 | Gwóźdź śródszpikowy udowy, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący oraz zaślepka M8. |  | kpl | 3 |  | 0 | 8% | 0
5 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, tytanowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego z wkrętami blokującymi i zaślepiającymi. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
6 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy - typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 9 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym. Wkręt blokujący Ø 4,5; 5,0 lub 5,5mm,Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 lub 11,0 mm L = 80 – 120 mm - tytan.Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 5,0 lub 6,5 mm, L = 70 – 110 mm - tytan.Śruba kompresyjna M8, ustalająca M6 oraz zaślepiająca M8 i M12.Wkręt blokujący Ø 4,5; 5,0 lub 5,5mm. |  | kpl | 30 |  | 0 | 8% | 0
7 | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny dla dzieci 1,5 - 4,0mm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
8 | Śruba zaślepiająca 5,5 / 7,5mm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
9 | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy Ø10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda wkrętów typu Torx wraz z zaślepką. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
Płytki blokowane, tytanowe - otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie z możliwością dwukierunkowej kompresji. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.
10 | Płytka blokowana, anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska lub szeroka lub grzbietowa, prosta i kształtowa, prawa i lewa. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Możliwość wykonania kompresji.Wkręt korowy Ø 2,7mm lub blokowany, tytanowy/kobaltowy , samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4mm, L= 10-40mm |  | kpl | 6 |  | 0 | 8% | 0
11 | Płytka śródkostna blokowana do korekcji pierwszej kosci śródstopia. Płytka posiadająca nakostną część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. Wersji prawa i lewa. Minimum 3 długości. Wkręt korowy Ø 2,7mm lub blokowany, tytanowy/kobaltowy , samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4mm, L= 10-40mm |  | kpl | 14 |  | 0 | 8% | 0
12 | Gwóźdź do śródszpikowej osteosynezy złamań kości promieniowej blokowany wkrętami Ø 2,4mm. W części dalszej nasady kości promieniowej przechodzący w część płytkową blokowany wkrętami kobalowymi VA Ø 2,4mm |  | kpl | 2 |  | 0 | 8% | 0
13 | Płytka prosta, rekonstrukcyjna, blokowana. Od 4 do 10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 5 |  | 0 | 8% | 0
14 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
15 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo-bocznej. W części trzonowej od 3 do 6 otworów. Wersja prawa/lewa.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
16 | Płytka Y kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5÷12 otworowej.Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 3,5mm tytanowych i kobaltowych z gniazdem typu torks. |  | kpl | 2 |  | 0 | 8% | 0
17 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych z gwntem walcowym na całym obwodzie, o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Zakończenie płytki z kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
18 | Płytka kształtowa, blokowana, wąska "L", do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 8 |  | 0 | 8% | 0
19 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej - tylna, wąska lub szeoka. W części trzonowej 4 lub 6 otworów pod wkręty blokowane 3,5mm. |  | kpl | 2 |  | 0 | 8% | 0
20 | Płytka kształtowa, blokowana "T", do bliższej nasady kości piszczelowej, tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej 4 otwory blokowane o rozbieżnym ustawieniu.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
21 | Płytka kształtowa, do bliższej nasady kości piszczelowej boczna z dwoma rzędami otworów w części nasadowej pod wkręty blokowane, tytanowa. Wersja prawa/lewa.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 2 |  | 0 | 8% | 0
22 | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. Minimum 13 otworów blokowanych. Płytka z zaczepami lub bez zaczepów.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
23 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 5 |  | 0 | 8% | 0
24 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 4 - 10 otworów. w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 2 |  | 0 | 8% | 0
25 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej lub przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
26 | Płytka anatomiczna, blokowana obojczykowa "S" 3 - 8 otworów lub trzonowa "S" 6 - 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. Wersja prawa i lewa.Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy/kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm. |  | kpl | 2 |  | 0 | 8% | 0
27 | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa, blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷15mm. Płytka z gwintowanym otworem na środku klina ułatwiający jej aplikację. Wkręty blokowane i gąbczaste do w/w płytek. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
28 | Płytka dynamiczna, biodrowa, tytanowa .W części nasadowej 2-3 otwory blokowane z gwintem walcowym na całym obwodzie. Wkręt korowy Ø 4,5mm lub blokowany tytanowy z gwintowaną główką Ø 5,0mm. Śruba teleskopowa Ø 7,3. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
29 | Płytka kształtowa, do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane o rozbieżnym ustawieniu.Wkręt korowy Ø 4,5mm lub blokowany tytanowy z gwintowaną główką Ø 5,0mm. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
Pozostałe
30 | Modułowy implant do zespolneń głowy kości promieniowej, dwuczęściowy. Część główkowa dostępna w min 3-ch rozmiarach. Moduły połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając ruchy rotacyjne w zakresie kątowym +/- 15 stopni. |  | kpl | 1 |  | 0 | 8% | 0
31 | System tytanowych płytek do dłoni o grubości 0,8 - 1,2mm i płytki proste i kształtowe |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
32 | Wkręty do w/w płytek, VA i korowe Ø 1,5- 2,3 mm |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
33 | Drut Kirschnera w rozmiarze Ø 1,2 - 3,0mm L = 150 - 310 mm |  | szt | 350 |  | 0 | 8% | 0
34 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 2,0 |  | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0
35 | Gwóźdź prowadzący Ø 3,0 |  | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0
36 | Grot Steinmanna Ø 3-4 |  | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0
37 | Drut do cerklażu Ø 0,8 - 1,5mm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
38 | Wkręt korowy, samogwintujący Ø 2,7 - 3,5mm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
39 | Wkręt korowy, samogwintujący Ø 4,5mm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
40 | Wkręt kostkowy, samogwintujący. Ø 4,5mm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
41 | Wkręt kaniulowany, samogwintujący Ø 3,5 - 5,0 mm, gwint częściowy |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
42 | Wkręt gąbczasty, samogwintujący Ø 6,5mm, gwint pełny i niepełny |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
43 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbert z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm |  | szt | 3 |  | 0 | 8% | 0
44 | Podkładka pod wkręt w/w wkręty |  | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM
Wymagania dodatkowe:
1. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych i wkrętów Herberta oraz na rok po wygaśnięciu umowy instrumentaria do usunięcia w/w implantów.
2. Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
4. Zamawiający może zażądać próbek oferowanych produktów do przetestowania i weryfikacji zgodności z ofertą, przed ostatecznym wyborem oferenta.
5. Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
6. Zamawiający wymaga nakładek celujących do płytek blokowanych z otworami pod wkręty wielokierunkowe
7. Instrumentarium i implanty do gwoździ elastycznych, protezy głowy kości promieniowej i dynamicznej płytki biodrowej Wykonawca dostarczy po telefonicznym zgłoszeniu w czasie 48 godzin.