## Parametry
Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR
Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR
			Załącznik nr 1 do SWZ
		Oznaczenie postępowania: 24/ZP/PN/D/24
Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ……………………………………………………… / Producent : ……………………………………………………………………………………………. / Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………….………… / Rok produkcji: ……………………………………………………………………………….……….

lp. - Specyfikacji technicznej	Opis parametru	Wartość wymagana	Ilość możliwych do uzyskania / punktów	Wartość oferowana	Uwagi
A. SYSTEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
1	Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie nowe, nie regenerowane nie używane, nie demonstracyjne, rok produkcji nie wcześniej niż 2024, nie po ekspozycyjny, kompletny. Po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem wyrobu medycznego - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.	TAK
2	Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowanego tomografu, konsoli lekarskie, konsoli technika, wstrzykiwacza oraz wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.	TAK
3	Wszystkie wymagane licencje / aplikacje są bezterminowe, nie podlegają subskrypcji. / Żadna z zaoferowanych aplikacji czy funkcjonalności systemu tomografii czy stacji diagnostycznych nie wymaga podłączenia do urządzeń zewnętrznych (znajdujących się poza siedzibą szpitala), wysyłania jakichkolwiek danych na takie urządzenia zewnętrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego uzależnione (nie dotyczy zdalnego serwisu) z zastrzeżeniem, że co najmniej przez okres gwarancji zapewniony jest upgrade do najnowszej wersji.	TAK
4	Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający 64 rzędy detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm. W przypadku systemu wyposażonego w więcej niż 1 detektor należy podać liczbę rzędów detektora obejmującego w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm.	TAK
5	Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej iDose4, ASIR-V lub SAFIRE lub innych równoważnych, umożliwiających redukcję dawki promieniowania o minimum 60% we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu.	TAK (podać wartość redukcji w %)	> 80% – 10 pkt / ≤ 60% – 0 pkt / > 60% – 1 pkt
6	Nowoczesny algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów o bardzo wysokiej jakości z niskimi poziomami szumu umożliwiający redukcję dawki o min. 80% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości.	TAK/NIE / (podać)	NIE – 0 pkt / TAK – 15 pkt
7	Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
8	Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego z dopuszczalnym zakresem od 0,35 mm do 0,40 mm z dokładnością z zakresu 2-4%.	Tak (podać) - podać dokładność 2% lub 4% oraz zakres ≤ 0,35 mm	punkty za poniższe parametry / ≤ 0,35 mm – 0 pkt / ≤0,34 mm – 5 pkt / ≤ 33 mm – 6 pkt / ≤ 32 mm – 7 pkt / ≤ 31 mm – 8 pkt / <0,30 mm – 10 pkt / W przypadku Dokładność 4% – 0 pkt / W przypadku Dokładność 2% - uzyskane punkty za powyższe parametry x2
9	Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie podwojonej liczby warstw submilimetrowych badanego obszaru (względem ilości rzędów detektora zaoferowanych w punkcie 4) w czasie jednego pełnego obrotu (360°) układu/układów lampa-detektor w pełnym polu widzenia.	Tak, podać / (podać liczbę warstw)
10	Pokrycie anatomiczne detektora w osi z (wykorzystywane w akwizycji z maksymalną ilością rzędów). W przypadku zaoferowania systemu dwudetektorowego szerokość w osi Z detektora obejmującego min. 50 cm w pełni diagnostycznego pola skanowania SFOV. [mm]	Tak, podać / ≥ 38 mm / (podać)	< 40 mm – 0 pkt / ≥ 40 mm < 80 mm – 5 pkt / > 80 mm – 10 pkt
11	Średnica otworu gantry nie mniejsza niż 70 cm	Tak, / podać / ≥70 cm / (podać)	70 cm – 0 pkt / 71- 1 pkt / 72 - 2 pkt / 73 - 4 pkt / 74 - 8 pkt / ≥ 75 cm – 12 pkt
12	Sterowanie ruchami stołu i gantry z paneli umieszczonych z dwóch stron gantry (lewa / prawa strona gantry) lub przenośnego panelu dotykowego.	TAK / (podać)
13	Sterowanie ruchami stołu i gantry z konsoli operatorskiej	TAK
14	Sterowanie ruchami stołu za pomocą pedałów nożnych	TAK
15	Maksymalna dopuszczalna nośność stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu maks. +/- 0,25 mm. Wartość nośności stołu powyżej 300 kg jest opcją, z której Zamawiający może skorzystać na prawach opcji opisanych w SWZ i umowie. Wykonawca dodatkowo określa w Formularzu ofertowym kwotę dopłaty do stołu podstawowego. W przypadku oferowania nośności stołu powyżej 300 kg Zamawiający określa precyzję pozycjonowania stołu na +/- 0,5 mm.	Tak, podać / ≥ 205 kg / (podać)
16	Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta – 55 [cm].	Tak, / podać ≥ 55 / (podać)	≥ 55 cm – 0 pkt / < 55 cm – 5 pkt / < 50 cm – 7 pkt / < 45 cm – 10 pkt
17	Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm].	Tak, podać / ≥ 185 cm / (podać)
18	Możliwość automatycznego pozycjonowania pacjenta z wykorzystaniem poprzecznego ruch stołu w zakresie min. +/- 40 mm.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
19	Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje i odczytuje kształt pacjenta nawet gdy pacjenci są ubraniach, leżą przykryci kocem, podłączeni są do aparatury, której przewody mogą zakłócać pole widzenia, lub leżą na dodatkowych materacach, / lub / Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu.	TAK / NIE / (podać rodzaj rozwiązania)	TAK (rozwiązanie działające w oparciu o kamerę 3D) – 10 pkt / TAK (rozwiązanie działające w oparciu o skanogram) – 5 pkt / NIE – 0 pkt
20	System lub konstrukcja stołu zapobiega kolizji pacjenta z gantry aparatu.	TAK
21	Automatyczne ostrzeganie personelu przed potencjalną kolizją pacjenta z gantry jeszcze przed jego wjechaniem do gantry.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
22	Zakres skanowania w trybie spiralnym.	TAK	170 cm – 0 pkt / > 170 – 5 pkt
23	Wyposażenie stołu: / - materac / - podgłówek do badania głowy (również w pozycji na wznak) / - pasy stabilizujące / - podpórka pod ramię, kolana i nogi / - mata chroniąca stół przed zalaniem płynam.	TAK
24	Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym lub tryb badań nagłych umożliwiający automatyczny dobór parametrów badania oraz włączenie priorytetu rekonstrukcji dla badań pourazowych oraz prospektywne reformatowanie MPR w celu przyspieszenia procesu rekonstrukcji obrazów.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
25	Wyświetlanie filmów instruktażowych dla pacjenta, opcjonalnie filmów dedykowanych dla dzieci (w postaci kreskówek) na monitorze na gantry.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
26	Możliwość wyświetlania informacji o pacjencie na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
27	Możliwość wyboru pacjenta z listy roboczej z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry tomografu .	TAK / NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
28	Możliwość wyboru odpowiedniego programu badania (ExamCards) z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry tomografu.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
29	Programowalny wskaźnik cyfrowy z odmierzaniem czasu do końca skanu, informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu i widziany przez pacjenta w trakcie badania.	TAK / (podać)	1 wskaźnik – 0 pkt / 2 wskaźniki (umieszczone odpowiednio z przodu i tyłu gantry) – 2 pkt
30	Maksymalna użytkowa moc generatora (dla trybu skanowania jednoenergetycznego) możliwa do zaprogramowania i wykorzystania w protokołach badań [kW].	Tak, podać / ≥ 70 kW / (podać)	Od 70 kW do 75 kW – 0 pkt / > 75 kW <100 kW – 5 pkt / > 100 kW – 15 pkt
31	Odległość ognisko lampy – detektor [cm].	TAK / (podać)	≥104 cm – 0 pkt / >95 cm < 104 cm – 5 pkt / ≤ 95 cm – 15 pkt
32	Minimalny i maksymalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań [kV].	Tak, podać / ≥ 80 / (podać)	<140kV – 0 pkt / ≥140 kV – 10 pkt / Dodatkowo / < 80 kV – 10 pkt
33	Liczba możliwych pozycji napięcia możliwych do ustawienia w protokołach badań.	Tak, podać / ≥ 4 / (podać)	> 4 – 5 pkt
34	Skok wartości nastaw napięcia anody co 10 kV.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
35	Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia ≤ 80 kV i jednocześnie wysokich prądach 400 mA.	TAK / (podać)	80 kV – 0 pkt / <80 kV – 5 pkt
36	Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV ≥ 560 mA.	TAK, / (podać) / ≤ 650mA	≤ 650mA – 0 pkt / > 650mA – 8 pkt
37	Automatyczny wybór ogniska lampy.	TAK (podać)
38	Pojemność cieplna anody lampy lub jej odpowiednik w przypadku lampy RTG o konstrukcji chłodzenia innej niż klasyczna jeśli jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 7 MHU/min [MHU].	Tak, podać ≥7,0 MHU / (podać)	= 7,0 MHU – 0 pkt / ≥7,5 MHU – 5 pkt / ≥ 8 MHU – 10 pkt
39	Szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min.].	Tak, podać ≥1000 kHU/min. (podać)	= 1000 kHU/min – 0 pkt / > 1000 kHU/min – 5 pkt / ≥ 1400 kHU/min ≤1600 kHU/min – 7 pkt / > 1600 kHU/min – 10 pkt
40	Powierzchnia małego ogniska lampy, mm².	Tak, / podać	> 0,5mm² – 0 pkt / ≤ 0,5 mm² – 5 pkt
41	Powierzchnia dużego ogniska lampy, mm².	Tak, / podać	>1,0 mm² – 0 pkt / ≤1,0 mm² – 10 pkt
42	Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania SFOV wynikające i zgodne z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY [cm].	Tak, podać / ≥ 50 cm / (podać)
43	Zmniejszone pole diagnostyczne pole skanowania równe 30 cm (± 10%) lub 25 cm (± 10%), wynikające i zgodne z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY (np. do badań głowy, szczupłych pacjentów oraz dzieci).	TAK / NIE / (podać)	30 cm – 10 pkt / 25 cm – 15 pkt / Nie – 0 pkt
44	Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylonym (fizyczne pochylanie) w pełnym oferowanym zakresie (min. +/- 24 stopni) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów z akwizycji wykonywanej w ten sposób.	TAK / (podać)	+/- 24 stopni – 0 pkt / +/- 28 stopni – 5 pkt / +/- 30 stopni – 10 pkt
45	Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w pełnym oferowanym zakresie (min. +/- 24 stopni) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
46	Specjalny tryb akwizycji danych obrazowych zwiększający ochronę szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi itp.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
47	Modulacja promieniowania rtg w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie skanowania, w osiach x ,y, z.	TAK
48	Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania	TAK
49	Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i na końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
50	Technologia dedykowana do redukcji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach dla ograniczenia dawki promieniowania i zapewnienia optymalnej jakości obrazów (filtr ze złota,cyny, tytanu lub technologia oparta na oprogramowaniu) lub jako rozwiązanie równoważne tomografu komputerowego wyposażonego w kolimator wiązki promieniowania z wbudowanym filtrem typu „bow-tie” wykonany z innego materiału niż wymieniony przez Zamawiającego, a służący do redukcji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach dla ograniczenia dawki promieniowania i zapewnienia optymalnej jakości obrazów.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
51	Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych	Tak, podać	< 3 nastaw – 0 pkt / ≥ 3 do ≤ 8 nastaw – 2 pkt / > 8 nastaw – 5 pkt
52	Prędkość rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyżej, w matrycy min. 512x512.	Tak, podać / ≥ 40 obrazków/s / (podać)	= 40 obrazków/s - 0 pkt / > 40 obrazków/s < 60 obr/s – 5 pkt / ≥ 60 obr/s <=70 – 10 pkt / > 70 obr/s – 15 pkt
53	Najnowszej generacji algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający uzyskiwane obrazów o bardzo niskim poziomem szumu, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodnością przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych ( w tym iteracyjnych zaoferowanych w niniejszym systemie). Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym dla mózgu, płuc, serca, układu mięśniowo-szkieletowego itd. Sztuczna inteligencja uczona klinicznie przed dostarczeniem TK. Nie uczy się w trakcie pracy u Zamawiającego.	TAK/NIE / (podać nazwę rozwiązanie)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
54	Prędkość rekonstrukcji obrazów z wykorzystaniem algorytmu zaoferowanego w punkcie powyżej. W przypadku nie zaoferowania algorytmu powyżej zaznaczenie NIE, nie spowoduje odrzucenie oferty.	TAK/NIE, podać / ≥ 20obr/s	= 20 obr/s – 0 pkt / > 20 obr/s <30 obr/s – 5 pkt / > 35 obr/s – 10 pkt
55	Algorytm oparty o sieć neuronową uczoną w oparciu o w obrazy pacjentów (nie obrazy fantomów).	TAK/NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
56	Minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu lampa detektor o 360°) dla wszystkich rodzajów badań.	Tak, podać / ≤ 0,40s / (podać)	= 0,40 s - 0 pkt / < 0,40 s – 10 pkt / ≤0,33 s – 15 pkt
57	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy przy akwizycji z maksymalną liczbą warstw zaoferowanych w pkt. 4.	Tak, podać / ≤ 0,625 mm / (podać)	Minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu lampa detektor o 360°) dla wszystkich rodzajów badań.
58	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 2% MTF.	Tak, / podać / > 13,5 / pl/cm / (podać)	< 20,0 pl/cm – 0 pkt / > 20,0 pl/cm – 5 pkt
59	Matryca rekonstrukcyjna minimum.	Tak, podać / ≥512 x 512 [piksel x piksel]. / (podać)	≥ 512 x 512 [piksel x piksel] – 0 pkt / ≥ 1024x1024 – 20 pkt
60	Maksymalna matryca prezentacyjna.	Tak, podać / ≥ 1024 x 1024 [piksel x piksel] / (podać)
61	Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n].	Tak, podać	> 1,5 – 10 pkt / ≤ 1,5 – 0 pkt
62	Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) - 5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia maks. 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy) i uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Zamawiający dopuszcza podania wymaganych wartości dawki dla pola akwizycyjnego 32 cm ale tylko dla zmierzenia parametru wskazanego w przedmiotowym punkcie. W pozostałych pozycjach pole akwizycji pozostaje bez zmian	Tak, podać / ≤ 11,0 mGy / (podać)	≤11,0 mGy – 0 pkt / ≤7,0 mGy – 2 pkt / ≤3,0 mGy – 4 pkt
63	Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni.	TAK
64	Komunikat o dawce wyświetlającej się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP.	TAK
65	Raport dotyczący rzeczywistej dawki jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku. (Radiation Dose Structured Report).	TAK
66	Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością manualnego opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania.	TAK
67	Automatyczne określanie na podstawie topogramu obszarów anatomicznych pacjenta (min. głowa, klatka, brzuch, miednica) i na ich podstawie automatyczne ustawianie zakresu skanowania i pola obrazowania DFOV.	TAK / NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
68	Zakres skanowania w trybie topogramu.	TAK / ≥ 170 cm / (podać)
B. KONSOLA OPERATORA:
69	Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki.	TAK / (podać)
70	Konsola operatorska min. 2 monitorowa. / Przekątna kolorowego (kolorowych) monitora (ów)konsoli operatora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat minimum 21”.	TAK / (podać)
71	Monitor lub monitory obrazowe kolorowe LCD minimum 21” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat.	TAK / ≥ 21” / (podać)	≥24’ – 5 punktów
72	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] i przestrzeni dla dyskowej dla systemu operacyjnego. Nie dopuszcza się liczenia dysków typu cd/dvd.	TAK / ≥ 500 000 / (podać)	≥ 500 000 – 0 pkt / ≥ 1 000 000 – 2 pkt / ≥ 3 000 000 – 5 pkt / ≥ 5 000 000 – 10 pkt
73	System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania.	TAK
74	Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy.	TAK
75	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / Send/Receive, / Retrieve, / Storage, / Worklist.	TAK
76	Akwizycja obrazów do badań neurologicznych. / Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych. / Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych. / Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych. / Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii. / Akwizycja obrazów do badań naczyniowych. / Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych i/lub dwuenergetycznych.	TAK
77	Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia o długości minimum 8 cm z rozdzielczością czasową nie gorsza niż 3,2 s.	≥ 8cm / (podać)	8 cm – 0 pkt / ≥10 cm – 3 pkt / ≥12 cm – 5 pkt 8
78	Oprogramowanie umożliwiające akwizycję i ocenę badań w obszarze szyi i głowy metodą subtrakcyjną. / Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu) – Zamawiający dopuszcza w tym punkcie zaoferowania równoważnego oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań w obszarze głowy i szyi z możliwością automatycznego wyodrębnienia układu naczyń szyi i głowy oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym, automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu - oprogramowanie na konsoli diagnostycznej (dla jednej stacji).	TAK
79	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc / Możliwość akwizycji: / • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, / lub / • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu / Możliwość oceny: / • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowanie na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) – Zamawiający dopuszcza w tym punkcie zaoferowania równoważnego oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań w obszarze płuc z możliwością automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu - oprogramowanie na konsoli diagnostycznej (dla jednej stacji).	TAK / (podać metodę)
80	MIP (Maximum Intensity Projection).	TAK
81	MinIP (Minimum Intensity Projection).	TAK
82	SurfaceMIP.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
83	VIP (Volume Intensity Projection).	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
84	Maksymalna szybkość skanowania w trybie spiralnym [mm/s] mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanu spiralnego dla maksymalnego diagnostycznego pola obrazowania min. 50 cm wyrażona wzorem:pitch razy kolimacja wiązki podzielić przez szybkość obrotu gantry.	Tak / ≥ 100 mm/s / (podać)	≥ 100 mm/s 0 pkt / ≥ 175 mm/s < 250 mm/s – 10 pkt / ≥ 250 mm/s – 15 pkt
85	SSD (Surface Shaded Display).	TAK
86	VRT (Volume Rendering Technique).	TAK
87	MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe.	TAK
88	Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej.	TAK
89	Hybrydowy algorytm rekonstrukcji iteracyjnej zapewniający doskonałą rozdzielczość wyglądu płuc i tkanek miękkich w jednym obrazie, bez konieczności tworzenia dodatkowej serii – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego rozwiązania w postaci algorytmu rekonstrukcji ASIR-V działającego łącznie z algorytmem rekonstrukcji typu Lung (płuco), który umożliwia wzmocnienie krawędzi pomiędzy strukturami o dużych różnicach gęstości, jak np. wapń i powietrze oraz stworzenie ostrzejszego obrazu pola płuca w porównaniu do algorytmu standardowego.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
90	Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania.	TAK / (podać nazwę rozwiązania)
91	Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie (w przypadku rozbudowy o moduł badań kardiologicznych), modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min. 3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) – Zamawiający dopuszcza zaoferowania równoważnego oprogramowania umożliwiającego wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu dla 3 lub więcej obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi.	TAK / NIE / (podać nazwę rozwiązania)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
92	Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
93	Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy otworu gantry.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
94	Moduł synchronizacji akwizycjiz zapisem EKG na gantry.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
95	Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych).	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
96	Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
97	Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
98	Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score).	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
99	Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych kręgosłupa.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
100	Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
C. SERWER APLIKACYJNY I STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE ( 2 szt.)
101	Stacja diagnostyczna wolnostojąca niezależna od tomografu i konsoli operatorskiej, zasilana niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, o niezależnej bazie danych obrazowych, opracowywanie uzyskanych badań na stacji diagnostycznej ma być możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej. Konfiguracja sprzętowa stacji zgodna z wymaganiami oprogramowania - rozwiązanie ma zapewniać płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań.	TAK
102	Producent, nazwa i wersja oprogramowania	TAK / (podać)		(podać) nazwę i wersję oprogramowania
103	Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa + monitor biurowy – 2 komplety. Jeden komplet to: Komputer + parę monitorów diagnostycznych 30,4” będących wyrobem medycznym klasyfikowanym w klasie IIa (z możliwością podziału na dwa panele w każdym z nich), min. 4MPx. Dodatkowo monitor opisowy, typu biurowego min. 21.	TAK
104	Dla każdego z opisanych powyżej stanowisk diagnostycznych. Komputer (stanowisko opisowe) o min. parametrach: / • procesor sześciordzeniowy, min. 25000 w teście Passmark / • min. 16 GB RAM / • dysk o pojemności min. 500 GB SSD / • system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji opisowej Zamawiającego / • mysz, klawiatura / • nagrywarka płyt / • karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów / Monitor min 21’’ / Możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP.	TAK
105	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / Send/Receive, / Basic Print, / Retrieve, / Storage Commitment.	TAK
106	Zasilacz UPS do każdej ze stacji oraz serwera o parametrach zapewniających zakończenie pracy (min. 5 minut).	TAK
107	Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, NM, PT, XA, XR itp.	TAK
108	Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (format STL) dla badań TK i MR.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
109	MIP (Maximum Intensity Projection).	TAK
110	VR (Volume Rendering ).	TAK
111	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.	TAK
112	Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań neurologicznych, onkologicznych, perfuzyjnych, kolonoskopii wirtualnej, angiografii, badań płuc, pediatrycznych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania.	TAK
113	Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka kontrastującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie.	TAK
114	Prezentacja Cine.	TAK
115	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej.	TAK
116	Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU.	TAK
117	Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji (każda zmiana wprowadzona w edytorze będzie natychmiast widoczna na wyświetlanym obrazie) i zapisu.	TAK
118	Interaktywne definiowanie i wizualizowanie tkanek/wyodrębnianie organów poprzez automatyczne zastosowanie i zmiana palety VR z jednego kliknięcia na obrazie anatomicznym (Volume Explorer lub zgodnie z nomenklaturą producenta).	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
119	Narzędzia edycji i segmentacji VR, w tym dodawanie/odejmowanie ROI w 3D,	TAK
120	Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek (Tissue Management lub zgodnie z nomenklaturą producenta).	TAK
121	Dedykowane narzędzia pomiarowe w badaniach CTA, w tym pomiar punktowy, pomiar odcinka naczynia, automatyczne obliczanie stenozy oraz pomiary tętniaka. - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. / Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ. Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji, oceny i pomiarów naczyń w badaniach angiografii CT pod kątem zmian naczyniowych. / W pełni automatyczne narzędzia do analizy badań angiograficznych CT, tj. usuwanie kości, ekstrakcja linii środkowej, etykietowanie naczyń (min. aorta, tętnice biodrowe, tętnice nerkowe, tętnice szyjne), detekcja wewnętrznych i zewnętrznych konturów naczynia. / Możliwość rozwinięcia analizowanego naczynia na płaszczyźnie oraz analizy widoku przekroju poprzecznego z automatycznym obliczaniem minimalnej i maksymalnej średnicy oraz pomiarem pola powierzchni naczynia i jego światła.	TAK
122	Dedykowany algorytm usuwania kości w obrębie głowy i szyi w badaniach CTA, niewymagający badania bez użycia środka kontrastowego (inny niż DSA) - Zamawiający chce osiągnąć następujący wynik badania: przeprowadzamy badanie z kontrastem np. głowy i następnie chce obejrzeć struktury naczyniowe wewnątrz czaszkowe 3D z pominięciem struktur gęstotkankowych; Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
123	Dedykowana aplikacja do analizy guzków płuc z ich zautomatyzowaną segmentacją, kwantyfikacją i możliwością monitorowania.Automatyczna rejestracja serii z wielu punktów czasowych, z możliwością załadowania co najmniej 5 badań tego samego pacjenta. / Automatyczna segmentacja wolumetryczna płuc i płatów z prezentacją VR. / Automatyczna kwantyfikacja objętości zmiany i obserwacja z obliczeniem co najmniej następujących parametrów: zmiana procentowa w czasie, czas podwojenia (doubling days). / Możliwość określenia charakterystyki segmentowanej zmiany (lita, częściowo lita, „mleczna szyba” (GGO), podopłucnowy (subpleural)/okołoszelinowe (perifissural), określenie spikulacji). / Wyniki są zapisywane i pobierane automatycznie po wczytaniu badania w celu porównania z następnym badaniem. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. / Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania równoważne, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ. / Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: / Dedykowana aplikacja do analizy guzków płuc z ich zautomatyzowaną segmentacją, kwantyfikacją / i możliwością monitorowania. Automatyczna rejestracja serii z wielu punktów czasowych, / z możliwością załadowania co najmniej 4 badań tego samego pacjenta. Automatyczna segmentacja / wolumetryczna płuc i płatów z prezentacją VR. Automatyczna kwantyfikacja objętości zmiany / i obserwacja z obliczeniem co najmniej następujących parametrów: zmiana procentowa w czasie, czas / podwojenia (doubling days). Możliwość określenia charakterystyki segmentowanej zmiany (lita, / częściowo lita, nielita, „mleczna szyba” (GGO) itp.	TAK / (podać nazwę)
124	Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem / producenta), realizujące: / • automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznejinterakcji przez użytkownika. / • automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. / Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt
125	Dedykowane zaawansowane oprogramowanie do oceny płuc i dróg oddechowych, zapewniające automatyczną segmentację obu płuc, wszystkich płatów płuc i dróg oddechowych z ilościową analizą objętości i gęstości płuc (dla każdego płuca i płata) oraz wyświetlaniem histogramu gęstości płuc. / Automatyczna identyfikacja obszarów o niskim tłumieniu (np. rozedmy) w oparciu o progi gęstości, konfigurowalne przez użytkownika, z możliwością porównania wielu punktów czasowych (do 4 badań różnych producentów CT). / Automatyczna segmentacja dróg oddechowych, ekstrakcja i etykietowanie linii środkowej, z widokiem endoskopowym i cMPR prostopadłym do linii środkowej. Automatyczny pomiar dróg oddechowych, w tym min. średnicy światła, grubości ściany itp. - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. / Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będącego sprzecznego z minimalnymi wymaganiami SWZ.Automatyczna segmentacja dróg oddechowych, ekstrakcja i etykietowanie linii środkowej, z widokiem endoskopowym i cMPR prostopadłym do linii środkowej. Automatyczny pomiar dróg oddechowych, w tym min. średnicy światła, grubości ściany itp. - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. / Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK / (podać nazwę)
126	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
127	Automatyczne oznaczanie żeber w badaniach CT.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt
128	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT.	TAK/NIE / (podać)T	TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt
129	Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów).	TAK
130	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika krzywej.	TAK
131	Automatyczne numerowanie kręgów lub dysków kręgosłupa oraz automatyczne generowanie widoków skośnych, prostopadłych do trzonów kręgów i przestrzeni międzytrzonowych na konsoli operatora lub stacji opisowej lekarza	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
132	Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na: / • automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów/ortopedów, / • automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłużlinii kręgosłupa, / • wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt
133	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym	TAK
134	Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy (automatyczną segmentację i automatyczne pomiary - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. / Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK
135	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT ). Oprogramowanie umożliwia ocenę badań perfuzyjnych mózgu w pełnym zaoferowanym zakresie tj. min. 8 cm) lub Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
136	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych wykorzystujące algorytm Bayesian’a lub algorytm dekonwolucji z korekcją opóźnienia lub Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania,nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
137	Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu różnicujące obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentujące te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) wraz z automatycznym obliczaniem objętości zawału i penumbry w celu szybkiej diagnostyki stanu udarowego lub Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK
138	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. Automatyczne obliczanie objętości wszystkich krwiaków.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
139	Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznymi pomiarami min.: objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
140	Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
141	Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECT (Alberta Stroke Program Early CT Score) umożliwiająca: / - automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, / - automatyczne generowanie pomiarów/map i skali ASPECT bez konieczności procesowania badania na stacji lekarskiej.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
142	Automatycznie przetwarzanie obrazów diagnostyki udarowej i skali ASPECT oraz automatyczne wysyłanie ich mailem do zespołu udarowego bez udziału operatora.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
143	Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące tętnicę, żyły na sumarycznym obrazie – lub Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będącego sprzecznego z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK
144	Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych	TAK
145	Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną	TAK
146	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. / Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania równoważne, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK
147	Oprogramowanie do diagnostyki chorób klatki piersiowej i dróg oddechowych, zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie pomiarów, które mogą stanowić pomoc w diagnozowaniu chorób płuc takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma płuc. Automatyczna segmentacja płuc, lewego i prawego płuca, dróg oddechowych zaawansowana analiza tkanki płucnej, pomiary rozedmy, kolorowa prezentacja obszarów o różnych gęstościach (w oparciu o HU) na tle płuc - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK
148	Oprogramowania umożliwiające ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca z synchronizacją położenia kursora) - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania z jedną licencją pływającą. / Zamawiający dopuszcza dodatkowe rozwiązania, poprawiające jakość zaoferowanego rozwiązania, nie będące sprzecznymi z minimalnymi wymaganiami SWZ.	TAK
149	Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów od pixeli, poprawiające stosunek sygnału do szumu oraz prezentację obrazów 3D oraz MPR CT i XA, zachowujące ostrość i szczegóły krawędzi, rozmiar przestrzenny, strukturę 3D w oryginalnych obrazach, zwłaszcza w obrazach płuc.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
150	Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. / Technika stosująca: / • oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, / • rozpraszanie/pochłanianie fotonów, / lub / • mapy fotonowe.	TAK
151	Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (z zakresu min. 40 - 190keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt
152	Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta), na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt
153	Interkom dwukierunkowy pomiędzy sterownią a pokojem badań.	TAK
154	Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości.	TAK
155	Serwer. / Producent, nazwa i wersja oprogramowania.	TAK
156	Jeden serwer aplikacyjny do dwóch stacji opisowych. Tomograf, stacje opisowe oraz system PACS/RIS pracują w trybie klient - serwer. / Serwer aplikacyjny, oprogramowanie i wyspecyfikowany aparat pochodzący od tego samego producenta.	TAK
157	Podłączenie urządzeń (TK, stacji lekarskich/serwera aplikacyjnego) do systemu PACS/RIS - Dostawca systemu PACS/RIS - CompuGroup Medical Polska. Zamawiający posiada licencję na obecny tomograf, która będzie wykorzystana dla nowego urządzenia.	TAK
158	Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: / • CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark, / • RAM: 64 GB, / • HDD: 2,4 TB / • Karty sieciowe: min. 2x 1 Gb/s.	TAK
159	Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD.	TAK
160	Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0.	TAK
161	Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, AVI.	TAK
162	Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture.	TAK
163	Dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, łącznie z aplikacjami klinicznymi, dla minimum 2 jednoczesnych użytkowników.	TAK
164	Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, CR, US, NM, XA.	TAK
165	Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 3różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań.	TAK
166	Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT i MR).	TAK
167	Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR.	TAK
168	Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych – min. synchronizacja przewijania, punkt referencyjny, linia referencyjna (Smart Link, 3D Reference Point lub zgodnie z nomenklaturą producenta)	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
169	Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania.	TAK
170	Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu.	TAK
171	Jednoczesne wyświetlanie tej samej serii badania w osobnych oknach przeglądarki z różnymi ustawieniami okna (np. kostne i tkanek miękkich) z zapewnieniem synchronizacji.	TAK
172	Min. 6 predefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień i przypisania skrótów klawiszowych.	TAK
173	Automatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
174	Instalacja tomografu wraz z konsolami lekarskimi / serwerem aplikacyjnym w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.	TAK
175	Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów.	TAK
176	Maksymalna moc przyłączeniowa tomografu komputerowego zgodna z wytycznymi producenta (wraz z systemem chłodzenia, jeśli jest wymagany do zapewnienia prawidłowej pracy systemu) maks. 140 kVA.	TAK/NIE / (podać)	< 125 kVA – 5 pkt / >125 kVA – 0 pkt
D. Inne
177	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres 48 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, naprawy, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu. Zapewnienie w trakcie gwarancji ciągłość funkcjonowania TK tzw UP-time. Tomograf może nie działać maksymalnie 12 dni w ciągu roku. Nie wlicza się obowiązkowych planowych, uzgodnionych z Zamawiającym przeglądów.	TAK
178	Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowych władający językiem polskim i posiadający certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu tomografu.	TAK
179	Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, zgodnie z zapisami umowy.	TAK
180	Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz.	TAK
181	Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władający językiem polskim i posiadający certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu.	TAK
182	Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji.	TAK
183	Instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej.	TAK
184	Udział w 2 kongresach / szkoleniach w okresie trwania gwarancji dla 2 techników lub radiologów.	TAK
185	Dostępność części zamiennych tomografu komputerowego min. 10 lat, dla sprzętu IT min. 5 lat	TAK
186	integracja dostarczonego tomografu komputerowego wraz z systemem stacji diagnostycznych, z systemem informatycznym Szpitala PACS/RIS wraz z listą roboczą w języku polskim. Wszelkie koszty podłączenia do systemu PACS/RIS leżą po stronie Wykonawcy (licencje, konfiguracja itp.); Licencje posiada Zamawiający	TAK
E. Wstrzykiwacz
187	Wstrzykiwacz fabrycznie nowy, nie regenerowany nie używany, nie demonstracyjny, rok produkcji nie wcześniej niż 2024, nie po ekspozycyjny, kompletny. Po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem wyrobu medycznego - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.	TAK
188	Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez min. 12 godziny w wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalanydietylohekylu). Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących bez konieczności przelewania ich do specjalistycznych wkładów.	TAK
189	Możliwość zastosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków cieniujących o pojemności od 50 ml do 500 ml oraz soli fizjologicznej o pojemności do 1000 ml.	TAK
190	Automatyczne przełączanie kanałów dla takiego samego środka kontrastowego w obu źródłach z ręcznym trybem wyboru.	TAK
191	Możliwość podtrzymania temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego.	TAK
192	System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach wstrzykiwacza.	TAK
193	Funkcja przeprowadzenia testu iniekcji solą fizjologiczną w celu oceny właściwego umieszczenia dostępu.	TAK
194	System zastawkowy przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów (jednokierunkowy przepływ płynu).	TAK
195	Funkcja przeprowadzania mieszanej iniekcji: Sól fizjologiczna / środek kontrastowy (zawartość środka kontrastowego 15%,20%,30%,50%).	TAK
196	Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza: / - rodzaju środka kontrastowego (różne marki producentów), / - stężenia środka kontrastowego w celu możliwości obliczenia optymalnych warunków podaży środka kontrastoweg. / - objętości butelki w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania, / - rozmiaru wkłucia indywidualnego dla każdego pacjenta w celu dostosowania optymalnych parametrów prędkości podania środka kontrastowego.	TAK
197	Dwie identyczne konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pokoju badań i sterowni.	TAK
198	2 GB pamięci - prawie nieograniczona ilość profili iniekcji.	TAK
199	Pełna obsługa w języku polskim.	TAK
200	Wstrzykiwacz na statywie z kołami jezdnymi z możliwością zablokowania co najmniej dwóch z nich.	TAK
201	Szkolenie personelu medycznego z obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu z certyfikatem dla przeszkolonych.	TAK
202	Instrukcja obsługi wstrzykiwacza kontrastu CT w języku polskim.	TAK
203	Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej. / Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wstrzykiwacza z możliwością podtrzymania temperatury dla podgrzanego środka kontrastującego bez możliwości podtrzymania temperatury dla NaCl.Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej. / Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wstrzykiwacza z możliwością podtrzymania temperatury dla podgrzanego środka kontrastującego bez możliwości podtrzymania temperatury dla NaCl.	TAK
204	Pakiet elementów zużywalnych pozwalający na wykonanie min. 1000 badań w czasie 60 dni roboczych z użyciem dostarczonej strzykawki (dzienny czas pracy 12 godz., dziennie używane są różne kontrasty, głównie o poj. 500 ml).	TAK
205	Stałe zasilanie sieciowe.	TAK
206	Gwarancja zgodna z ofertą na TK.	TAK
207	System umożliwiający zasilanie również akumulatorowego z minimalnym czasem pracy akumulatora 12h oraz z możliwością zasilania sieciowego w razie potrzeby.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 15 pkt / NIE – 0 pkt
208	Możliwość sprzężenia z tomografem w klasie CAN IV.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 20 pkt / NIE – 0 pkt
209	Zdalna diagnostyka serwisowa wstrzykiwacza poprzez łącze internetowe. Możliwość oceny technicznej poszczególnych modułów.	TAK/NIE / (podać)	TAK – 20 pkt / NIE – 0 pkt
F. Tomograf zastępczy
210	Tomograf zastępczy	TAK
211	Zapewnienie zastępczej w pełni wyposażonej pracowni Tomografu komputerowego wraz z Tomografem komputerowym o parametrach nie gorszych niż obecnie posiadany Tomograf komputerowy, na terenie PCM Sp. z o.o. na czas od demontażu obecnie posiadanego TK (Brightspeed 16 Elite) do czasu wykonania czynności odbioru w tym do czasu uzyskania zgody na użytkowanie Tomografu komputerowego. Minimalny czas jaki przewiduje Zamawiający na czas pracy zastępczego Tomografu komputerowego to 1 (jeden) miesiąc. Szacowany maksymalny czas pracy tomografu zastępczego wynosi 2 miesiące. Zamawiający zastrzega, że w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, czas pracy zastępczego może zostać wydłużony do czasu uruchomienia TK. W skład zapewnienia zastępczego Tomografu komputerowego wchodzi również uzyskanie zgody na jego użytkowanie. Wykonawca musi zapewnić ciągłość działania Tomografu komputerowego dla PCM w taki sposób, aby PCM mógł bez przerw wykonywać badania Tomografu komputerowego. Za usunięcie obecnego TK odpowiada i ponosi koszty Zamawiający, Podłączenie zastępczego po stronie Wykonawcy.Prąd do zastępczego TK po stronie Zamawiającego. Miejsce wskazuje Zamawiający na patio gdzie parkują karetki. W poprzednim postępowaniu analizowano możliwość wjazdu kontenera, I potwierdzono taką możliwość.	TAK
G. Uchwyt wspomagający pacjenta - OPCJA
212	Uchwyt w kształcie litery L montowany do sufitu z rączką dzięki której pacjent może w łatwiejszy sposób pozycjonwać się do badania. Ułatwia przejście z pozycji siedzącej do stojącej. Minimalizuje ryzyko upadku. / Montaż do sufitu podwieszanego lub do ściany. / • Możliwość blokady co 6° lub co 15° (w zależności od wersji) w celu zapewnienia optymalnej pozycji dla pacjenta. / • Możliwość obrotu o 360°. / • Możliwość regulacji długości uchwytu pacjenta w zakresie 26 cm. / • Możliwość umieszczenia uchwytu pacjenta w 15 różnych stabilnych punktach na wysięgniku (dla wersji 1700) lub 24 punktach (dla wersji 2600). / • Maksymalne dopuszczalne obciążenie pomiędzy 135-175 kg. / • Maks ymalny moment obrotowy 5.5 - 7 kNm. / Wysokości wysięgnika: 600 mm, 900 mm, 1200 mm, / • długości wysięgnika: 1700 mm, 2600 mm, / • długości uchwytu pacjenta: 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm.	TAK – opcja		Podać nazwę i producenta

	Sposób wypełniania tabeli. / 1. Kolumna Wartość wymagana określa czy dany parametr musi być spełniony i wtedy w tej kolumnie wpisane jest słowo TAK. / 2. Brak spełnienia tego parametru spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymogów SWZ. / 3. Wykonawca w kolumnie Wartość oferowana wpisuje słowo TAK. / 4. W przypadku pustego pola (niewypełnienie go przez wykonawcę) spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wypełnienia tabeli słowem NIE, oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymogów SWZ. / 5. W przypadku, gdy w Kolumnie Wartość wymagana podane jest TAK, podać … i wskazany jest znak “≥” lub “≤ “lub “” lub “=” oraz jednocześnie w Kolumnie Ilość możliwych do uzyskania punktów oznacza to, że wskazana minimalna/maksymalna wartość po ww. znaku musi być spełniona. Brak spełnienia tej odpowiednio minimalnej lub maksymalnej wartości oznacza jak wskazano w punkcie 2. / 6. Wykonawca w kolumnie Wartość oferowana wskazuje oferowaną wartość danego parametru. Wskazanie wartości odpowiednio wyższej lub mniejszej niż minimalna/maksymalna oznacza uzyskanie punktów zgodnie z wartościami wskazanymi w kolumnie Ilość możliwych do uzyskania punktów. / 7. W przypadku gdy w Kolumnie Wartość wymagana TAK / NIE (podać) oznacza to, że jest to parametr fakultatywny i nie musi a może być on spełniony. Za spełnienie tego wymogu, wykonawca otrzyma punkty zgodnie zgodnie z wartościami wskazanymi w kolumnie Ilość możliwych do uzyskania punktów. Brak spełnienia tego parametru, wpisanie słowa NIE, nie powoduje odrzucenia oferty. Pozostawienie pustego pola spowoduje nie przyznanie punktów. / 8. W przypadku gdy w Kolumnie Wartość wymagana TAK (podać ….) bez znaku “≥” lub “≤ “lub “” lub “=” “lub/i bez określonych parametrów/wartości w kolumnie Ilość możliwych do uzyskania punktów oznacza to parametr wymagany, konieczny do spełnienia. W kolumnie wartość oferowana należy wskazać oferowany parametr. Brak spełnienia tego parametru oznacza jak wskazano w punktcie 2. / Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. / 9. Zamawiający dopuszcza tolerancję wskazywanych parametrów polegających na tym, że jeżeli w dokumentacji technicznej wskzana jest dopuszczalna tolernacja oferowanego parametru. Zakres tolerancji +-10%. Dokumentacja musi być oficjalną dokumentacją techniczną potwierdzoną przez producenta urządzenia. / 10. Zamawiający w przypadku wątpliwości, czy oferowany parametr jest spełniony zarząda od Wykonawcy dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie paramtertu pod rygorem odrzucenia oferty.