**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 12:** dostawa **młynka laboratoryjnego z akcesoriami** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (V piętro),

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Młynek laboratoryjny nożowy przystosowany do pracy ze zdejmowanymi komorami mielącymi, w tym komorami jednorazowego użytku | wymagane |  |
|  | Umożliwiający mielenie materiałów suchych, kruchych, twardych | o twardości do 5 w skali Mohsa lub wyższej |  |
|  | Regulowany zakres obrotów | nie węższy niż 5000-25000 obr./min. |      Należy podać |
|  | Dostosowany do napięcia 220-240 V | wymagane |  |
|  | Zapewniający bezpieczną pracę (zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku nieprawidłowego zamontowania komory mielącej) | wymagane |  |
|  | O jednym z dwóch wymiarów (głębokość lub szerokość) nie przekraczającym 350 mm- podyktowane rozmiarami miejsca do przechowywania  | wymagane |  |
|  | Komora do mielenia wielokrotnego użytku, z możliwością rozkręcenia do umycia, z wymiennymi częściami (1 szt.) | maksymalna pojemność roboczaz przedziału 40-50 ml |      Należy podać |
|  | Komora do mielenia wielokrotnego użytku, z możliwością rozkręcenia do umycia, z wymiennymi częściami (1 szt.)  | maksymalna pojemność roboczaz przedziału 100-150 ml |      Należy podać |
|  | Komora do mielenia jednorazowa, eliminująca ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego (10 szt.) | maksymalna pojemność roboczaz przedziału 40-50 ml |      Należy podać |
|  | Komora do mielenia jednorazowa, eliminująca ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego (10 szt.) | maksymalna pojemność roboczaz przedziału 100-150 ml |      Należy podać |
|  | Dostawa do laboratorium | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**