## OPZ
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania I
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
SZP/22/2024
Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Rezonans magnetyczny - 1 szt.
2 | kraj pochodzenia | podać |  | –
3 | model/typ | podać |  | –
4 | producent | podać |  | –
Wymogi ogólne
5 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji: 2024, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK |  | –
6 | Od Dostawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonego produktu | TAK |  | –
7 | Zaawansowane szkolenie aplikacyjne w ośrodkach referencyjnych lub centrach szkoleniowych w zakresie specjalistycznych funkcji (optymalizacja sekwencji i tworzenie protokołów) oferowanego aparatu. Powyższe obejmuje pełny koszt udziału w szkoleniach łącznie z kosztem dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania. Szkolenie obejmuje co najmniej 40 osobodni w okresie trwania umowy. Zamawiający przewiduje jedną osobę do szkolenia. Zwane w umowie drugim szkoleniem. Szkolenia zostaną potwierdzone certyfikatami dla każdej przeszkolonej osoby. Zamawiający przewiduje 5 wyjazdów na szkolenia. Dostawca do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru przedstawi uzgodniony z Zamawiającym harmonogram szkoleń. | TAK |  | –
8 | Produkt musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku (polskim, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  | –
9 | Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym dla wyrobów medycznych: • instrukcję obsługi w języku polskim (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej) - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, • paszporty dla urządzeń, • instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, • karty gwarancyjne, • wykazem punktów serwisowych po upływie okresu gwarancji, • wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, • instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie, • oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat), • Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, • protokoły testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu, • protokoły testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, | TAK |  | –
MAGNES
10 | Indukcja stałego pola magnetycznego min.: 1,5T | TAK, podać |  | –
11 | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta | TAK |  | –
12 | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym | Podać [kg] |  | –
13 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off, maksymalne zużycie helu - poniżej 0,01 [l/godz] także z uwzględnieniem prac serwisowych | TAK |  | –
14 | Aktywne ekranowanie | TAK |  | –
15 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 10 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | –
16 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 20 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | –
17 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 30 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | –
18 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 40 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | –
19 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 50 cm lub objętości cylindrycznej 50x50x45 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | –
20 | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) min. 70 cm | TAK, podać [cm] |  | –
System gradientowy
21 | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane min. 33 mT/m. | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | –
22 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w min. jednej osi możliwa do zastosowania dla maksymalnej wartości amplitudy, możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane min. 125 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | –
23 | Cewki gradientowe chłodzone wodą | TAK |  | –
24 | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe oraz software’owe | TAK, opisać |  | –
System RF
25 | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik | TAK, podać wartość [kW] |  | do 20kW - 0 pkt > 20kW - 5 pkt
26 | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane min. 32 bity | TAK, Podać [bity] |  | –
27 | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową możliwa do wykorzystania w maksymalnym polu widzenia (max FOV) min. 32 lub maksymalnym statycznym polu widzenia min. 32 lub system w pełni cyfrowy (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna w zakresie technologii pełnej ścieżki cyfrowej) | TAK, Podać typ rozwiązania |  | –
28 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF min. 155 dB | TAK, podać [dB] |  | 155 -160 dB - 0pkt > 160 dB - 3 pkt
29 | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) | TAK |  | –
30 | Cyfrowa technologia toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) | TAK |  | –
Cewki
31 | Wielokanałowa cewka do badania głowy i szyi, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) Cewka z możliwością regulacji przestrzeni wewnątrz cewki lub Cewka bez możliwości regulacji wewnętrznej średnicy | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 elementów pomiarowych. Podać ilość elementów odbiorczych i odpowiadających im kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego |  | Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 20 elementów pomiarowych - 5 pkt. Liczba elementów obrazujących jednocześnie < 20 elementów pomiarowych - 0 pkt.
32 | Zintegrowana cewka nadawczo –odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) umożliwiająca wykonywanie badań całego ciała | TAK |  | –
33 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥. 24 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | –
34 | Wielokanałowa cewka płachtowa lub zestaw cewek płachtowych do badania klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy (cewka body) całego ciała (whole body) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 12 32 elementów odbiorczych, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania. Podać liczbę elementów cewki lub zestawu cewek. |  | –
35 | Cewka do badań kręgosłupa z czujnikami automatycznie rejestrującymi krzywą oddechową pacjenta po położeniu pacjenta na stole | TAK/NIE |  | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt.
36 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | –
37 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie dedykowanej sztywnej cewki do badania barku z elastycznymi końcówkami | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | –
38 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | 8-15 - 0 pkt >=16 - 5 pkt
39 | Cewka elastyczna typu „mały flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | –
40 | Cewka elastyczna typu „duży flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp. | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | –
41 | Zestaw pozycjonerów dla cewek elastycznych | TAK |  | –
Otoczenie pacjenta
42 | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 250 kg | TAK, podać [kg] |  | –
43 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta min. 200 cm | TAK, podać [cm] |  | –
44 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK |  | –
45 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania | TAK |  | –
46 | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK |  | –
47 | Min. 1 kolorowy wyświetlacz/monitor zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | TAK |  | –
48 | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk | TAK, podać |  | –
49 | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, podać |  | –
50 | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta | TAK |  | –
51 | Oświetlenie w tunelu pacjenta | TAK |  | –
52 | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | TAK, podać |  | –
53 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | TAK, podać |  | –
Badania neurologiczne
54 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK, podać nazwę |  | –
55 | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | TAK |  | –
56 | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa bez korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
57 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważny w zakresie redukcji poziomu hałasu akustycznego (zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. | TAK |  | –
Obrazowanie dyfuzji (DWI)
58 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK, opisać |  | –
59 | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, opisać |  | –
60 | Maksymalna wartość b: ≥ 7 000 s/mm2 | TAK, Podać wartość [s/mm2] |  | –
61 | Liczenie map ADC | TAK |  | –
62 | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
63 | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK |  | –
64 | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK |  | –
65 | DWI całego ciała (whole body DWI) | TAK |  | –
Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)
66 | DTI w oparciu o Single Shot EPI | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
67 | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥256 | TAK, Podać [liczba kierunków] |  | –
68 | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
69 | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
70 | Traktografia tensora dyfuzji | TAK |  | –
Obrazowanie perfuzji (PWI)
71 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | –
72 | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta lub automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub równoważne w zakresie automatycznego generowania map Time-toPeak na konsoli podstawowej przy badaniach prefuzji MR (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
Angiografia MR (MRA)
73 | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | TAK |  | –
74 | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | TAK |  | –
75 | Kontrastowe MRA (ceMRA) | TAK |  | –
76 | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native, Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
77 | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | –
78 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
79 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub równoważne w zakresie automatycznego śledzenia napływu środka kontrastowego (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
Badania kardiologiczne (CMR)
80 | Podstawowe protokoły do badań CMR | TAK |  | –
81 | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | TAK |  | –
82 | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | TAK |  | –
83 | Obrazowanie funkcji serca w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | TAK |  | –
Badania w obszarze tułowia
84 | Cholangiografia MR | TAK |  | –
85 | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
86 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub równoważny w zakresie oprogramowania dedykowanych dynamicznym badaniom wątroby (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  | –
87 | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub równoważne w zakresie akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’' (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, Podać nazwę |  | –
88 | Pakiet do obrazowania wątroby swobodnie oddychającego pacjenta, bez konieczności bramkowania | TAK, Podać nazwę |  | –
89 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub równoważne w zakresie badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę |  | –
90 | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w płaszczyźnie obrazu (2D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę |  | –
Badania ortopedyczne
91 | Badania stawu kolanowego | TAK |  | –
92 | Badania stawu skokowego | TAK |  | –
93 | Badania barku | TAK |  | –
94 | Badania nadgarstka | TAK |  | –
95 | Sekwencje do obrazowania tkanek miękkich w sąsiedztwie niemagnetycznych implantów metalowych oraz do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
96 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
97 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważny w zakresie sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
98 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | TAK |  | –
99 | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
Spektroskopia
100 | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK |  | –
101 | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | –
Obrazowanie równoległe
102 | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
103 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
104 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 16 | TAK, Podać |  | –
Badanie całego pacjenta
105 | Oprogramowanie do wykonywania badań całego pacjenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW
106 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller lub równoważna w zakresie redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
107 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller lub równoważna w zakresie redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
108 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller lub równoważna w zakresie redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone FLAIR (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
109 | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub równoważna w zakresie redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
110 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub równoważna w zakresie redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu
111 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK |  | –
112 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK |  | –
AKWIZYCJA DANYCH
113 | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, Podać [cm] |  | –
114 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | –
115 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 45 cm. | TAK, Podać [cm] |  | –
116 | Matryca akwizycyjna, wymagane ≥ 1024 x 1024 | TAK, Podać |  | –
117 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, Podać [mm] |  | –
118 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, Podać [mm] |  | równe 0,1 - 0 pkt < 0,1 mm – 3 pkt.
SEKWENCJE
119 | Protokoły pomiarowe bazujące na sekwencjach typu Spin Echo (SE + FSE lub TSE) oraz Inversion Recovery (FLAIR, STIR). | TAK, Podać |  | –
120 | Protokoły bazujące na sekwencjach typu Gradient Echo. | TAK, Podać |  | –
121 | Echo Planar Imaging (obrazowanie echoplanarne: single shot/multi shot). | TAK, Podać |  | –
122 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
123 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
124 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
125 | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
126 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
127 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
128 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAKNIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
129 | Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji): Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 2,5 ms Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 1,0 ms. Min TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 10,0 ms. Min TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 2,5 ms. Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) < 0,9 ms. | TAK, Podać |  | –
130 | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub równoważne w zakresie uzyskania obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ podczas jednej akwizycji (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
131 | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub równoważne w zakresie obrazowania ważonego podatnością magnetyczną tkanki (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
131a | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
KONSOLA OPERATORSKA APARATU
Komputer sterujący (procesor, system operacyjny)
132 | Pojemność HD min. 400 GB lub ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 1 000 000 obrazów | TAK, Podać [GB lub ilość obrazów] |  | –
133 | Archiwizacja obrazów na CD-R lub DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK, opisać |  | –
Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny)
134 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 40 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s] |  | –
Monitor/monitory
135 | Monitor / monitory w technologii LCD/TFT/LED, dopuszczony do stosowania w medycynie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania dwóch monitorów powinny być równocześnie wyświetlane różne informacje. | TAK, podać |  | jeden monitor - 0 pkt dwa monitory - 5 pkt
136 | Przekątna monitora: minimum 19". | TAK, Podać |  | –
137 | Matryca monitora: minimum 1280 x 1024 | TAK, Podać |  | –
Oprogramowanie konsoli operatorskiej
138 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | –
139 | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy | TAK |  | –
140 | MPR | TAK |  | –
141 | MIP | TAK |  | –
142 | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | –
143 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
144 | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI i do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji | TAK |  | –
145 | Podstawowe licencje bezterminowe konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | –
146 | Filtr obrazów | TAK |  | –
Praca w sieci
147 | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | –
148 | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | –
149 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | –
150 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | –
151 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | –
152 | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | –
153 | UPS do zasilania konsoli operatorskiej oferowanego rezonansu magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie nie krótszym niż 6 [min.] | TAK |  | –
SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH/OPISOWYCH
154 | Serwer dystrybuujący aplikacje kliniczne
155 | Producent, nazwa i wersja oprogramowania | Podać |  | –
156 | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | TAK |  | –
157 | Dopuszcza się dokonanie upgrade posiadanego aktualnie systemu postprocessingowego do rozwiązania serwerowego lub dostawę nowego rozwiązania w technologii klient-serwer | TAK, podać |  | –
158 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: liczba procesorów: min. 1 min (min. 8 rdzeni, min. 16 wątków), pamięć RAM: min. 64 GB, wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej w zakresie konfiguracji, pojemność macierzy: min. 1.8 TB (netto min. 3TB zbudowana na dyskach typu SSD) | TAK, podać konfigurację serwera |  | –
159 | Możliwość przetwarzania przez serwer i oprogramowanie systemu konsol diagnostycznych min. 16 000 warstw jednocześnie | TAK, podać |  | –
160 | Zdalny dostęp konsoli lekarskich do serwera, bez konieczności ściągania badania na konsolę | TAK |  | –
161 | Dostęp konsoli lekarskich do aplikacji klinicznych na serwerze w oparciu o model pływających licencji. Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia 4 licencji pływających dla potrzeb Oddziałów szpitalnych. Licencje instalowane na komputerach Zamawiającego Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 6 licencji pływających (2 licencje dla dwóch konsol lekarskich wymaganych w punkcie 161 oraz 4 licencji dodatkowych dla Oddziałów Szpitalnych, które będą instalowane na komputerach Zamawiającego i dotyczą dostępu do rekonstrukcji MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT) (pkt. 185). | TAK, podać |  | –
162 | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 2 komplety: Komputer+ monitor diagnostyczny min. 30 24” + monitor opisowy min 24” | TAK |  | –
163 | Przekątna kolorowego monitora diagnostycznego z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat min. 30 24” o rozdzielczości min. 4MP z podświetleniem LED oraz zestawem do kalibracji. Gwarancja producenta monitorów min. 5 lat | TAK, podać typ i model monitora |  | –
164 | Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: - procesor min 8000 pkt w teście Passmark - min. 4 GB RAM (min 16 GB) - dysk SSD o pojemności min. 250 GB (1 TB) - system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji, kompatybilny z systemem RIS Zamawiającego - mysz, klawiatura - nagrywarka DVD - Karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów - Zasilacz awaryjny (UPS), podtrzymujący zasilanie komputera/stacji klienckiej serwera przez min. 8 min. | TAK, podać konfigurację komputera |  | –
165 | Wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR. Dostarczone licencje nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcji dla żadnej z modalności | TAK |  | –
166 | Natychmiastowy dostęp w ramach jednego wspólnego serwera aplikacyjnego do wszystkich badań oraz zaawansowanych aplikacji do ich analizy, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi serwerami oraz bez konieczności ściągania badania na konsolę lekarską | TAK |  | –
167 | Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie | TAK |  | –
168 | System musi obsługiwać logowanie za pomocą kont w Active Directory i LDAP | TAK |  | –
168 | System wspiera wirtualizację na platformie wirtualizacji, w przypadku korzystania z systemów komercyjnych, np.: VmWare, należy dostarczyć odpowiednią liczbę licencji | TAK |  | –
170 | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | –
171 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | –
172 | System umożliwi zapisanie obrazów kluczowych zgodnie z standardem Key Object Selection Document (DICOM SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) oraz zapewnia pełną zgodność ze standardem Enchanced DICOM | TAK |  | –
173 | System umożliwiający zapisanie zrzutu ekranu i wysłanie go do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture | TAK |  | –
174 | System umożliwia wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań oraz dowolnie wybrany fragment serii pojedynczego badania | TAK |  | –
175 | System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI i MPEG | TAK |  | –
176 | Z poziomu użytkownika aplikacji klienckiej istnieje możliwość monitorowania zasobów serwera aplikacyjnego w tym min.: liczba aktualnie zalogowanych użytkowników, użycie pamięci RAM i CPU | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.
177 | System umożliwia włączenie i zmianę kompresji obrazów (bezstratną i stratną) z poziomu okna logowania i przeglądarki obrazów | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt.
178 | Możliwość instalacji klienta systemu na systemach operacyjnych min.: Windows 11 Pro oraz komputerach typu MAC lub systemach MAC wyposażonych w wirtualizację (min. Windows 11 Pro z uwagi na kompatybilność z systemami operacyjnymi posiadanymi przez Zamawiającego) | TAK, podać |  | –
179 | Pełne wsparcie klienta systemu dla systemów operacyjnych w architekturze 64-bitowej | TAK |  | –
180 | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta i ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji, również w jakości diagnostycznej | TAK |  | –
APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ
181 | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
182 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym Zamawiający informuje, że aktualny serwer PACS posiada funkcję prefeach. | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
183 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
184 | Możliwość wykonania badań porównawczych | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
185 | Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT) | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 6 2 użytkowników |  | –
186 | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
187 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizująca realistyczny obraz tkanek z rozpraszaniem światła | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
188 | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
189 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty) | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
190 | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
191 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
192 | Narzędzia opracowywania badań MR: • filtr obrazów MR • operacje na obrazach MR: o elastyczna korekcja artefaktów ruchowych o subtrakcja obrazów, o średnia arytmetyczna, o dodawanie, o dzielenie, iloczyn. | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
193 | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, głowy i angio. Oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej w badaniach MR z: rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia, wyznaczaniem stopnia stenozy - jako funkcjonalność nieobligatoryjna ale punktowana - na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | Oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej w badaniach MR z: rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia, wyznaczaniem stopnia stenozy - na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika- 5 pkt. Bez powyższego opraogramowania - 0 pkt.
194 | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 1 licencji pływającej dla specjalistycznej funkcjonalności oceny traktografii (dla oceny rzadziej wykonywanych badań) | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
195 | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
196 | Analiza dyfuzji, generowanie map ADC | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
197 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem. | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
198 | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV i CBF. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 1 licencji pływającej uzupełnionego o automatyczne generowanie map Inline Perfusion realizowane na konsoli aparatu MR. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na łączny dostęp do oceny badań neuro perfuzji dla więcej niż 2 użytkowników. Oprogramowanie do analizy porównawczej badań perfuzji i dyfuzji neuro, wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji - jako funkcjonalność nieobligatoryjna ale punktowana - na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | Oprogramowanie do analizy porównawczej badań perfuzji i dyfuzji neuro, wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji - na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika - 5 pkt. Bez powyższego opraogramowania - 0 pkt.
199 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
200 | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała. Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego. Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, raportowanie zgodne z PIRADS v2, automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, dedykowany raport zawierający: listę znalezisk, pomiarów, zdjęć wraz z czytelną wizualizacją adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - jako funkcjonalność nieobligatoryjna ale punktowana - na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika 2 użytkowników |  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, raportowanie zgodne z PIRADS v2, automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, dedykowany raport zawierający: listę znalezisk, pomiarów, zdjęć wraz z czytelną wizualizacją adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 1 użytkownika - 5 pkt. Bez powyższego opraogramowania - 0 pkt.
201 | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej typu SVS i CSI 2D i 3D | TAK; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | –
202 | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów) skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna z możliwością: • szybkiego przełączania pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania, • indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania, • automatycznego dopasowania układów wyświetlania do liczby oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych, • automatycznego załadowania obrazów w predefiniowane segmenty. | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
203 | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
204 | Generowanie obrazów DWI o dowolnym współczynniku b na podstawie akwizycji DWI z minimum dwoma wartościami współczynnika b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania. Możliwość obliczania map ADC w oparciu o obliczone obrazy DWI o wybranym współczynniku b. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 2 użytkowników |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
205 | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) Metoda rekonstrukcji dostępna na konsoli operatorskiej rezonansu magnetycznego. | TAK |  | –
206 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrade’y do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | TAK |  | –
NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR
207 | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR | TAK |  | –
208 | Półki/regały do przechowywania wszystkich oferowanych cewek w pomieszczeniu z magnesem | TAK |  | –
209 | Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka) | TAK, Podać typ |  | –
210 | Niemagnetyczna gaśnica | TAK |  | –
211 | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku min. 1,5T MR Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza pracującego w technologii tłokowej Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz był wyposażony w kalkulator eGFR z opcją pacjenci pediatryczni/ pacjenci dorośli Zamawiający wymaga aby wstrzykiwacz był przystosowany do pracy na wkładach jednorazowego jak i wielorazowego użytku. | TAK, Podać nazwę producenta i typ |  | –
212 | Kabina RF z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI 1,5T (minimalne wyposażenie dodatkowe – 8 gniazd zasilania min. 230V, przepusty pomiędzy klatką a pokojem technicznym oraz sterownią po 1 małym i 1 dużym) dostawa i montaż. | TAK |  | –
213 | Sieciowa drukarka kolorowa laserowa z automatycznym dupleksem do wydruków uzyskanych wyników, rekonstrukcji, analiz, perfuzji itp. | TAK |  | –
214 | Podłączenie MRI i systemu dystrybucji aplikacji klinicznej do systemu PACS i RIS i zintegrowanie z aktualnym systemem szpitalnym PACS i RIS, - komunikacja poprzez i HL7 DICOM, Integracja dostarczonego rozwiązania z systemem informatycznym zamawiającego w zakresie min.: pobierania DICOM Modality Worklist; DICOM Store; DICOM Query/Retrieve; do posiadanej macierzy dyskowej, oraz wszelkie licencje klienckie i serwerowe [zarówno RIS i PACS] pozwalające na integrację z posiadanymi systemami RIS/PACS. Koszt integracji jest po stronie Dostawcy Zamawiający informuje, że posiada system PACS/RIS Digra – dostawca MLS Software. Zamawiający nie posiada wolnych licencji. W związku z tym, że jest to wymiana RM należy się porozumieć z dostawcą PACS/RIS celem przeniesienia licencji na nowy MR. Dodatkowo niezbędna będzie tymczasowa licencja dla RM mobilnego wraz z dodatkowymi pracami w zakresie przeniesienia worklist na tymczasowe urządzenie a następnie na docelowe. Licencje muszą czasowo pokrywać się (okres testów). Dokładny zakres prac wykonawca powinien uzgodnić z dostawcą PACS/RIS. Zamawiający informuje, że integracja jest po stronie Wykonawcy. | TAK |  | –
215 | Komputer dodatkowy typu All-In-One obok stanowiska operatora, z monitorem min. 24”, klawiaturą, myszą i zestawem głośników (mogą być wbudowane), do obsługi systemu RIS | TAK |  | –
216 | Zasilacz awaryjny (UPS), podtrzymujący zasilanie systemu konsoli operatorskiej | TAK |  | –
WYMAGANIA POZOSTAŁE
217 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu. Po zakończeniu prac instalacyjnych – przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego dla MR i przekazanie dokumentacji zawierającej plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów | TAK |  | –
218 | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | TAK |  | –
219 | Dostawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia | TAK |  | –
220 | Podstawowy instruktaż stanowiskowy i pomoc merytoryczna w obsłudze: 1) lekarzy – 80 120 h szkolenie łącznie dostępne przez okres trwania umowy, 2) elektroradiologów – 120 80 h szkolenia łącznie dostępne przez okres trwania umowy, w pracowni Rezonansu magnetycznego Zamawiającego na zainstalowanym sprzęcie. Zamawiający zgłosi Dostawcy zapotrzebowanie na szkolenia najpóźniej 5 dni roboczych 3 dni robocze przed szkoleniem. Zamawiający przewiduje kilka szkoleń w ramach wymaganej liczby godzin szkoleń. Szkolenia zostaną potwierdzone protokołem z każdego szkolenia | TAK |  | –
221 | Przeszkolenie personelu technicznego i informatyków w pracowni Rezonansu magnetycznego u Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji min. 4 osoby, 4 instruktaże po 4 godziny. Dni instruktażu zostaną podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Zwane w umowie pierwszym szkoleniem. Przeszkolenie pracowników zamawiającego w pracowni Rezonansu magnetycznego u Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji: - pracownicy techniczni - 2 instruktarze po 2 godz. - pracownicy aparatury medycznej - 2 instruktarze po 2 godz. - pracownicy Sekcji Informatyki - - 2 instruktarze po 2 godz. Harmonogram szkoleń Dostawca przedstawi Zamawiającemu po podpisaniu umowy. Zwane w umowie pierwszym szkoleniem. | TAK |  | –
Istniejący rezonans i rezonans kontenerowy
222 | Dostawca zobowiązany jest do deinstalacji istniejącego rezonansu magnetycznego Toshiba VANTAGE Titan MRT-1504/F wraz z oprzyrządowaniem. | TAK |  | –
223 | Dostawca zobowiązany jest do demontażu całego urządzenia wraz z osprzętem wytypowanym przez Zamawiającego, do wskazania Zamawiającemu odpadów niebezpiecznych powstałych na skutek demontażu rezonansu magnetycznego i przekazania informacji Zamawiającemu na temat: kodu odpadów niebezpiecznych i ich wagi (dane te są niezbędne do wystawienia przez Zamawiającego (posiadacza odpadu) Karty Przekazania Odpadu Dostawcy (odbiorcy odpadu) w systemie BDO). Dostawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie później niż przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego | TAK |  | –
224 | Dostawca zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanego wyposażenia: a. Deinstalacjia i utylizacji musi spełniać wymogi stawiane przez polskie prawo w ramach gospodarki odpadami, b. Dostawca musi posiadać odpowiednie certyfikaty świadczące o utylizacji zgodnej z polskim prawem. | TAK |  | –
225 | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania badań w zastępczym kontenerowym urządzeniu (parking wzdłuż ciepłej sieni dla karetek przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 1) do 48 godzin przypadających w dni robocze, po dniu w którym zaostanie podpisany protokół dobioru końcowego. Zamawiający informuje o konieczności zapewnienia dojazdu dla cysterny z ciekłym tlenem do istniejącego zbiornika | TAK |  | –
226 | Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu wykonującego badania z obsługi urządzenia kontenerowego, w wymiarze 30 godzin, niezwłoczenie po uruchomieniu urządzenia, w terminie ustalonym z Zamawiającym | TAK |  | –
Roboty adaptacyjne
Wymogi
227 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego (RM) zlokalizowana jest na poziomie -1 budynku szpitala. Poniższy zakres robót, które należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach nie jest przedmiarem robót. W pomieszczeniach należy wykonać również roboty, które wynikają z procesu technologicznego i pozwalają na wykonanie poprawnie i funkcjonalnie działające instalacje, a także będą wynikały z potrzeby dostosowania do istniejącej infrastruktury. Zakresowi planowanej adaptacji pomieszczeń podlegają pomieszczenie badań RM, sterownia oraz pomieszczenie techniczne. Zamawiający umożliwia wykonanie wizji lokalnej istniejącej pracowni. Zamawiający informuje, że w trakcie prac adaptacyjnych Dostawca musi zapewnić możliwość wykonywania badań w zastępczym kontenerowym urządzeniu, które będzie stało w drugiej lokalizacji szpitala przy ul. Skarbowej 1 | TAK |  | –
228 | Dostawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych urządzeń ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia. Zamawiający informuje, iż należy zaoferować stół umożliwiający optymalne wykonywanie badań, stół musi być zainstalowany równolegle do ścian, niedopuszczalne jest instalowanie stołu po skosie. Wykonawca zapewni identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, tablice ostrzegawcze itp.) dla pomieszczeń RM oraz pomieszczeń technicznych, sterowni | TAK |  | –
229 | Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych wraz z wymianą agregatu wody lodowej oraz systemu chłodzenia. | TAK
Przewidywany zakres prac:
230 | I. Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportu, wraz z wykonaniem otworu montażowego w elewacji, rampą, umożliwieniem wjazdu urządzenia oraz bezpośredni rozładunek: • demontaż płytek chodnikowych • wykonanie obniżenia poziomu terenu (wykop) przy ścianie budynku do poziomu posadzki pomieszczenia rezonansu • wyburzenie otworu w ścianie elewacyjnej – zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym załącznik nr B do zał. 2 • usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami m.in. przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej na czas prowadzonych robót (jeżeli będzie konieczne) • przygotowanie rampy wjazdowej • wynajem dźwigu • demontaż i wyniesienie istniejącego urządzenia, • wprowadzenie i posadowienie nowego urządzenia • zamurowanie otworu i odtworzenie elewacji zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym • odtworzenie istniejącej izolacji pionowej ścian budynku oraz uzupełnienie iniekcji • odtworzenie dziedzińca i ogrodu do stanu istniejącego | TAK |  | –
231 | II. Wykonanie i wykończenie pomieszczeń w zakresie zamówienia: 1. Pomieszczenie badań Rezonansu Magnetycznego: • przygotowanie posadzki w pomieszczeniu RM pod montaż urządzenia • przygotowanie fundamentu pod urządzenie (o ile wymagane na podstawie opinii konstrukcyjnej) • wykonanie wylewki w całym pomieszczeniu • montaż wykładziny antyelektrostatycznej • wymiana sufitu podwieszanego • wymiana oświetlenia na LED • wymiana anemostatów/kratek wentylacyjnych • wykonanie osobnej instalacji wentylacji awaryjnej przy kabinie RM • dostawa i montaż nawilżacza kanałowego wraz z dostosowaniem do istniejącej wentylacji • wymiana drzwi do pracowni rezonansu – zgodnie z wymaganiami dla pracowni RM, element klatki Faradaya • dostosowanie istniejących gazów medycznych dla potrzeb pracowni rezonansu 2. Przebieralnia: • przygotowanie podłoża wraz z montażem wykładziny antyelektrostatycznej • malowanie ścian wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwuderzeniowych • wykonanie fartucha, montaż lustra • wymiana drzwi wraz z ościeżnicami na aluminiowe – 2 szt. (w tym drzwi przesuwne) • wymiana kasetonów • wymiana anemostatów/kratek wentylacyjnych 3. Sterownia: • przygotowanie podłoża wraz z montażem wykładziny antyelektrostatycznej • malowanie ścian wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwuderzeniowych • wymiana kasetonów, • wymiana anemostatów/kratek wentylacyjnych • montaż klimakonwektora zasilanego wodą lodową wraz z wykonaniem instalacji • montaż awaryjnego wyłączania rezonansu • wymiana drzwi wraz z ościeżnicami na aluminiowe – 1 szt. 4. Pomieszczenie techniczne: • demontaż i utylizacja urządzeń podlegających wymianie • przygotowanie podłoża wraz z montażem wykładziny antyelektrostatycznej • malowanie ścian i sufitu • montaż klimakonwektora zasilanego wodą lodową wraz z wykonaniem instalacji | TAK
232 | III. Wymiana agregatu wody lodowej wraz z posadowieniem i systemem chłodzenia • Demontaż istniejącego agregatu wody lodowej wraz z istniejącą instalacją • Dostawa i montaż nowego agregatu chłodniczego wraz z fundamentem • Nowy agregat wody lodowej - 2 obiegi: jeden dla chłodzenia technologicznego, jeden dla chłodzenia pomieszczeń, 2 pompy, system freecooler, dodatkowy wymiennik z pompą • Montaż instalacji chłodzenia od agregatu do RM, • Instalacja chłodzenia w standardzie z dodatkowym wymiennikiem i obiegiem z automatyką. Montaż układu chłodzenia wodą miejską przez wymiennik (automatyczny) • Wykonanie panelu rozdzielczo-kontrolnego w instalacji wody lodowej wraz z podłączeniem do instalacji wody miejskiej i kanalizacji zapewniającej chłodzenie awaryjne rezonansu w przypadku awarii agregatu, • Instalacja chłodzenia ma zagwarantować warunki optymalnej pracy aparatu i być przystosowana do pracy ciągłej w trybie chłodzenia przez cały rok • Instalacja chłodzenia ma posiadać możliwość podłączenia pod przyszły system BMS z możliwością odczytu parametrów pracy i sterowania dla zastosowania energooszczędnych trybów pracy • Wykonanie instalacji wody lodowej do projektowanych klimakonwektorów | TAK |  | –
233 | IV. Montaż rozdzielni RM wraz przygotowaniem WLZ • Wykonanie instalacji wody lodowej od agregatu do MR • Wykonanie nowego zasilania agregatu • Wykonanie WLZ (od rozdzielni głównej do RM) – o ile dotyczy po wykonaniu projektu wykonawczego branży elektrycznej | TAK |  | –
234 | V. Rura quench - Wskazanie i zaprojektowanie przebiegu instalacji awaryjnego wyrzutu helu (Quench-rura) zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury do jej montażu. • Demontaż istniejącej oraz montaż nowej rury quench • Przygotowanie szachtu dla quench rury – wyrzut na dach (w zależności od rozwiązania projektowego) • Trasa nowej rury quench zgodnie z wytycznym producenta, do wykorzystania trasa istniejąca | TAK |  | –
235 | VI. Realizacja prac adaptacyjnych: Po stronie Wykonawcy: • przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji przed wbudowaniem kompletu kart materiałowych, aprobat technicznych na materiały, wyroby, urządzenia oraz wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności bądź atesty • zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu bądź zanikających • zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego terminu przeprowadzania poszczególnych prób i sprawdzeń. Przed przystąpieniem do prób i sprawdzeń Wykonawca przedstawi aktualne świadectwa wzorcowania wraz z uprawnieniami (jeżeli wymagane) | TAK |  | –
236 | VII. Odbiór prac adaptacyjnych: Po stronie Wykonawcy: Przedstawienie Zamawiającemu dokumentów (dokumentacja powykonawcza) pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (2 x w wersji papierowej, 2 x w wersji elektronicznej) w tym: 1) protokoły badań i sprawdzeń 2) dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały i urządzenia są dopuszczane do użycia w obiektach służby zdrowia (szpitale) na terenie Polski (jeśli istnieją w tym zakresie wymagania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących) 3) nadzory autorskie (o ile dotyczy) 4) dziennik budowy z wpisami potwierdzającymi zakończenie robót budowlanych 5) komplet aprobat technicznych na wbudowane materiały, wyroby, urządzenia oraz wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności bądź atesty 6) protokoły badań, sprawdzeń, kompleksowych pomiarów, czynności rozruchowych i prób 7) komplet instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń zainstalowanych w czasie wykonywania robót będących przedmiotem odbioru (dokumenty te powinny być sporządzone w języku polskim) wraz z dokumentami gwarancyjnymi 8) inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego bądź przepisami odrębnymi 9) wykonanie szkoleń dla obsługi działu technicznego potwierdzonych protokołem | TAK |  | –
237 | VIII. Warunki gwarancji i serwisu dla prac adaptacyjnych : Gwarancja będzie obejmować wszystkie prace i zaoferowane urządzenia niemedyczne ( m.in. klimakonwektory, agregat wody lodowej). Okres gwarancji 60 miesięcy od momentu podpisania protokołu końcowego na prace oraz urządzenia niemedyczne. Gwarancja na istniejący system chłodzenia: 60 miesięcy. Wykonawca ma zapewnić w okresie gwarancji wszelkie przeglądy okresowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z przepisami i wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi lub/i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji. Termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia wymienionego lub naprawionego urządzenia/instalacji. | TAK |  | –
238 | IX. Pozostałe Wymagania Zamawiającego: Przed uruchomieniem pracowni należy wykonać mechaniczne czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia w zakresie adaptacji. | TAK |  | –
239 | X. Informacje dodatkowe Wszelkie niezbędne prace przystosowawcze pomieszczeń na trasie transportu urządzenia do pomieszczenia RM są po stronie Wykonawcy. Całość drogi transportowej należy doprowadzić do stanu pierwotnego po zakończonej dostawie elementów. Realizacja dostawy (termin i technologia dostawy) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres zamówienia obejmuje również: sporządzenie branżowych projektów wykonawczych adaptacji pomieszczeń wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń (m in. projekt organizacji ruchu). Każda faza projektu m.in.: dokumentacja wykonawcza, powykonawcza i rozruchowa wymaga uzyskania akceptacji Inwestora. Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu faktycznego pomieszczeń z natury, a projektanci Wykonawcy dokonają inwentaryzacji pomieszczeń, wyposażenia technologicznego i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejących urządzeń wraz z całym osprzętem oraz przekazanie dokumentów z jego utylizacji do Zamawiającego. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego zgodnie z jej przeznaczeniem. | TAK |  | –
240 | Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt technologiczny, meble medyczne i biurowe: Pomieszczenie badań RM: regał wolnostojący do przechowywania wyposażenia aparatu tj. fantomy do testów oraz akcesoria dodatkowe tj. podgłówki pasy itd., o wielkości dostosowanej do w/w akcesoriów. Sterownia: pulpity robocze (blaty) dla konsoli elektroradiologa i stacji lekarskiej, głębokość minimum 700 mm, szerokość blatu dostosowana do swobodnego rozmieszczenia monitorów, mobilne kontenery biurowe (min. 3 szuflady) (2 szt.). Fotele obrotowe ergonomiczne z regulacją wysokości fotela i oparcia (3 szt.). | TAK |  | –
Warunki gwarancji
241 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji (także w przypadku zaników napięcia sieciowego) dla zaoferowanego rezonansu magnetycznego, obejmującą części zamienne do wyżej wymienionego urządzenia, wymagane opłaty licencyjne, aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji oraz serwis (pełna gwarancja) min. 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK, podać liczbę pełnych miesięcy |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Pozostałe – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu
242 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych urządzeń peryferyjnych, urządzeń niemedycznych, dla wszystkich prac adaptacyjnych (robót budowlanych) i zaoferowanych urządzeń w ramach prac adaptacyjnych (robót budowlanych) obejmującą części zamienne do wyżej wymienionych urządzeń, wymagane opłaty licencyjne, aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji oraz serwis (pełna gwarancja) min. 60 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego | TAK, podać liczbę pełnych miesięcy |  | –
243 | Gwarancja dostępności części zamiennych oraz zużywalnych – min. 10 lat a na: - peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt tożsamy lub lepszy od zaoferowanego. W przypadku wycofania ze sprzedaży akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy lub jego część na Sprzęt lub jego część o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy. | TAK, podać liczbę pełnych miesięcy: dla peryferyjnego sprzętu komputerowego i dla pozostałych części zamiennych |  | –
244 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku a w przypadku rezonansu magnetycznego przynajmniej dwa razy w roku wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi lub/i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy bezpłatny przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  | –
245 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w pierwotnym miejscu podłączenia (jeżeli zajdzie taka potrzeba ze względu na czynności serwisowe) oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | –
246 | Zdalna diagnostyka rezonansu z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem, przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie Dostawcy) | TAK |  | –
247 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych , w tym testów monitorów, po instalacji urządzenia dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych) - o ile dotyczy Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  | –