Załącznik nr 3a do SWZ

Opis parametrów i warunków wymaganych

Pakiet 1 – zakup i dostawa platformy elektrochirurgicznej z akcesoriami

| L.p. | Parametry techniczne | Zakres wymagań | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz. | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18) | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18) | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | 7-calowy ekran dotykowy LCD | TAK |  |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. | TAK |  |
|  | System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | TAK |  |
|  | Koagulacja w systemie zamykania naczyć osiągana w czasie 1-4 sekund | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): - panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 - gniazdo narzędzia Monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej - gniazdo do podłączenia elektrody biernej - panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi (serwisowe) - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego | TAK |  |
|  | Tryby monopolarne: - cięcie czyste (cut), - cięcie mieszane (blend), - zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania typu efektu noża harmonicznego. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) - koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) - koagulacja rozpylanie (spray) - koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz | TAK |  |
|  | Tryby bipolarne: - Niski (moc max. 15W) - standardowy (moc max. 40W) - makro (moc max. 95W) | TAK |  |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | TAK |  |
|  | Tryb bipolarny moc max. 95 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń moc max. 350 W | TAK |  |
|  | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W | TAK |  |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. | TAK |  |
|  | Informacja o poprawnie podłączonym urządzeniu w formie wizualnej na ekranie poprzez podświetlenie odpowiedniego pola ekranu. | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | TAK |  |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy. | TAK |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  |
|  | Komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych (długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie – 12 szt. | TAK |  |
|  | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych (długość 30 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie – 18 szt. | TAK |  |
|  | Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami. | TAK |  |
|  | Wyposażenie platformy: - wyłącznik nożny bipolarny -wyłącznik nożny monopolarny - kabel wielorazowy, monopolarny do narzędzi laparoskopowych 3,5 m - wózek kompatybilny z platformą - kabel zasilajacy |  |  |
|  | Autoryzowany serwis | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia wliczona w cenę urządzenia. | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego wliczone w cenę urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim. | TAK |  |