Kraków, dn. 07.05.2024 r.

SZP-271/14-2/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/14/2024 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa i uruchomienie aparatu EEG**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 135 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 105:

Czy Zamawiający dopuści możliwość braku integracji oferowanego aparatu z istniejącym systemem PACs,

w tym opcji worklisty oraz przesyłania badań na serwer PACs, biorąc pod uwagę, że aparaty EEG nie umożliwiają eksportu zapisów w formie graficznej?

Uzasadnienie:

Chcielibyśmy uzyskać jasność co do ewentualnej akceptacji przez Zamawiającego braku integracji oferowanego aparatu EEG z istniejącym systemem PACs, uwzględniając fakt, że aparaty tego typu nie posiadają funkcji eksportu zapisów w formie graficznej.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza brak możliwości integracji oferowanego aparatu z istniejącym system PACs. Jednocześnie Zamawiający zmienia punkt 104 opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 2**

Pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 106:

Czy Zamawiający dopuści brak połączenia oferowanego aparatu z siecią szpitalną z wykorzystaniem standardu DICOM oraz komunikacji za pomocą protokołu HL7v2 zarówno w zakresie zlecenia, jak i

przesyłania wyników, biorąc pod uwagę, że aparaty EEG nie umożliwiają połączenia z siecią szpitalną w

standardzie DICOM?

Uzasadnienie:

Pragniemy wyjaśnić, czy istnieje możliwość akceptacji przez Zamawiającego braku połączenia

oferowanego aparatu EEG z siecią szpitalną przy wykorzystaniu standardu DICOM oraz komunikacji za

pomocą protokołu HL7v2, biorąc pod uwagę ograniczenia techniczne aparatów tego typu. Dodatkowo,

chcielibyśmy potwierdzić możliwość integracji z istniejącymi systemami, takimi jak AMMS czy Optimed,pod względem zleceń oraz eksportu opisów badań EEG przy wykorzystaniu protokołu HL7.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza brak połączenia oferowanego aparatu z siecią szpitalną z wykorzystaniem standardu DICOM oraz komunikacji za pomocą protokołu HL7v2. Jednocześnie Zamawiający zmienia punkt 105 opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 3**

Dotyczy Rozdziału XXV SWZ

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w ten sposób, że dokumenty te zostaną skompresowane do jednego pliku (folderu, katalogu elektronicznego) w formacie .zip, a następnie ten katalog zostanie podpisany przez wykonawcę jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym poszczególne dokumenty zawarte w skompresowanym katalogu nie będą oddzielnie podpisane.

Wskazujemy, że w myśl §8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie taki sposób złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniach przetargowych jest dopuszczalny.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie §8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452).**

**Pytanie 4**

Dotyczy Rozdziału VII SWZ pkt 1.

Wnosimy o określenie jako początkowej chwili liczenia terminu na wykonanie zobowiązanie na dzień zawarcia umowy, przez które rozumie się złożenie podpisu pod tekstem umowy przez ostatnią ze stron tej umowy.

Obecnie zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji umowy, która nie jest podpisana przez wykonawcę.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Taki sposób obliczenia początkowego terminu okresu na realizację przedmiotu umowy, jak ten określony w SWZ, mieści się w zakresie swobodnej regulacji umownej. Pozwala także ta ograniczyć możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia poprzez odwlekanie terminu podpisania umowy (przy świadomości obu stron, że wobec wyłonienia Wykonawcy umowa będzie realizowana).**

**Pytanie 5**

Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że przez „realizację przedmiotu umowy”, o której mowa w tym postanowieniu należy rozumieć „realizację przedmiotu umowy”, o której mowa w §3 ust. 1 wzoru umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuję, że zmodyfikował zapisy §3 ust. 1 wzoru umowy, które otrzymują brzmienie:**

***§ 3***

*1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do* ***……………. r.,*** *a w szczególności:*

1. *Dostawa, montaż oraz uruchomienie przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem pierwszego szkolenia* ***do ………………. r.****;*
2. *szkolenia:*
3. *pierwsze szkolenie bezpośrednio po dostawie i montażu oraz uruchomieniu przedmiotu umowy, w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u zamawiającego, potwierdzone certyfikatami dla każdej przeszkolonej osoby,*
4. *drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z zamawiającym (do 30 dni od pierwszego szkolenia), w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.*

 **Zmieniony wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 6**

Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o dopisanie do umowy obowiązku po stronie zamawiającego do wezwania wykonawcy do wykonania umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni (lub inny termin wedle uznania zamawiającego), po którego bezskutecznym upływnie zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7**

Dotyczy §5 ust. 1 wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy skrócenie terminu płatności do 30 dni.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8**

Dotyczy §5 ust. 2 wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu szkolenia z pierwszego szkolenia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza - zgodnie z § 5 ust. 2 oraz § 3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi).**

**Pytanie 9**

Dotyczy Punktu 107 Załącznika nr 2 do SWZ

Wnosimy o wydłużenie czasu reakcji do 72 dni roboczych od chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mail.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na czas reakcji do 72 dni roboczych od chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mail. Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji do 72 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mail. Jednocześnie Zamawiający zmienia punkt 107 opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 2 do SWZ), w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 10**

Dotyczy §6 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że wyznaczony termin na naprawę lub czas reakcji nie biegną w dni ustawowo wolne od pracy i soboty.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 11 ust.2 wzoru umowy.**

**Pytanie 12**

Dotyczy §7 ust. 1 wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o naliczanie kar umownych od poziomu wynagrodzenia netto wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13**

Dotyczy §13 ust. 3 wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 (załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od obowiązku zawarcia przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonanie przedmiotu umowy, w tym świadczenie usług gwarancyjnych lub serwisowych nie wymaga transferu danych do Wykonawcy.

Przeprowadzenie serwisu lub naprawy urządzenia nie wymaga zapoznawania się przez wykonawcę z danymi osobowymi zgromadzonymi w urządzeniu. Należyte przeprowadzenie serwisu lub naprawy jest możliwe, gdy wykonawca nie będzie mieć dostępu do danych osobowych. Urządzenie, które ma podlegać serwisowi, umożliwia przed przystąpieniem do serwisu utworzenie pustej bazy danych lub pseudonimizację danych osobowych. Zabiegi te spowodują, że wykonawca nie będzie miał możliwości zapoznania się z danymi osobowymi i nie będzie ich przetwarzał. Przed przystąpieniem do serwisu lub naprawy udzielimy Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia. W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed serwisem lub naprawą, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie widzi możliwości usuwania danych zawartych w urządzeniach aparatury medycznej zawierające nośniki danych przed ich serwisem czy naprawą, Wykonawca ma dostęp do danych zawartych na tych nośnikach i sens zawierania umowy powierzenia danych osobowych w tym zakresie jest istotny. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienia od tych zapisów.**

**Pytanie 14**

Dotyczy §3 ust. 7 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik r 3 do wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o określenie czasu na zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych na „bez zbędnej zwłoki”, bez ograniczenia w postaci 72 godz.

W myśl przepisu art. 33 ust. 2 podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi. Przepis ten nie nakłada terminu końcowego na zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych administratorowi przez podmiot przetwarzający.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Administrator danych osobowych ma określony czas na zgłoszenie naruszenia danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po otrzymaniu informacji o zdarzeniu i podlega w tym zakresie odpowiednim regulacjom oraz odpowiedzialności. Określenie” bez zbędnej zwłoki” może być różnie interpretowane i jest bardzo elastyczne nie dając konkretnego określenia czasowego i reakcję na zdarzenie naruszenia. W tej sytuacji konkretne określenie czasu (72 h), na powiadomienie ma swoje uzasadnienie.**

**Pytanie 15**

Dotyczy §4 ust. 6 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik r 3 do wzoru umowy na zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 załącznik nr 7 do SWZ)

Wnosimy o modyfikację tego postanowienia. Zgodnie z tym postanowieniem można wnioskować, że dane pacjentów oraz dane medyczne będą przesyłane pocztą e-mail lub będą przekazywane wykonawcy. Tego typu działania nie powinny mieć miejsca i nie są potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie zgadza się na otrzymywanie tego typu danych, gdyż są mu one do niczego niepotrzebne z punktu widzenia należytego wykonania umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie ma wiedzy odnośnie zasad funkcjonowania technicznego i organizacyjnego w podmiocie Wykonawcy, jakie środki stosuje, dlatego powyższy zapis jest stosowany dla wszystkich podmiotów, z którymi Zamawiający zawiera odpowiednią umowę. Zamawiający nie ma wiedzy czy Wykonawca zleca innym podmiotom podwykonawstwo czy też nie, czy przekazuje urządzenia do serwisu innym podmiotom czy też nie i dlatego powyższy zapis jest jednolity dla wszystkich umów powierzenia danych osobowych. Każda umowa powinna być realizowana z należytą starannością i rzetelnością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o 137 ust. 1PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.08.2024 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911157> *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.05.2024 r. do godziny 10:00”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2024 r. o godzinie 10:05”*

* W rozdziale *XXIX.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT* w punkcie 1, w podpunkcie kryterium „**Gof** - okres gwarancji” (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):
* Maksymalną ilość punktów w zakresie tego kryterium otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy oceniany okres gwarancji, czyli ~~2 lata~~ 4 lata.
* Załącznik nr 7 do SWZ, WZÓR UMOWY, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

**Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość**  | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
|  | Aparat EEG | 1 sztuka |  |  |  |

**Elektroencefalografy*-* 33121100-5**

 *(nazwa) (nazwa kodu CPV)*

*Parametry oferowane należy podać w jednostce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.*

*W przypadku parametrów punktowanych- brak potwierdzenia ich spełniania w materiałach firmowych dołączonych do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy parametrem podanym przez Wykonawcę w ofercie, a zakresem tego parametru potwierdzonym w przedmiotowych środkach dowodowych, Zamawiający nie przyzna punktów za ten parametr.*

|  |
| --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| **Producent / Firma** | **Podać** |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | **Podać** |  |
| **Kraj pochodzenia** | **Podać** |  |
| **Rok produkcji** **Nie starszy niż 2023** | **Podać** |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe**  | **Podać** |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek granicznyTAK** | **Punktacja** | **Parametr oferowany** |
|  | **Aparat EEG** | **1 szt.** |  |  |  |
|  | **STANOWISKO REJESTRACJI BADAŃ Z FUNKCJĄ OCENY I ANALIZY ZAPISÓW EEG** |  |  |  |  |
|  | **PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY** |  |  |  |
|  | Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | Tak |  |  |
|  | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | Tak, podać | <22 kanały – 0 pkt≥ 22 kanały – 5 pkt |  |
|  | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne | Tak, podać | <10 kanałów – 0 pkt≥ 10 kanałów– 5 pkt |  |
|  | Min. 1 wejście SpO2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach | Tak |  |  |
|  | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | Tak |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB | Tak |  |  |
|  | Rodzaj transmisji radiowej: nie gorszej niż WLAN w standardzie b, g | Tak |  |  |
|  | Tryb pracy modułu WLAN: AP | Tak |  |  |
|  | Tryb szyfrowania połączenia: WPA2 | Tak |  |  |
|  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 | Tak |  |  |
|  | Pomiar impedancji online przez cały czas trwania badania | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) <20 m |  | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy |  | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit): 24 |  | Tak |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia: 0 (DC) -125 HZ |  | Tak |  |  |
|  | **PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY** |  |  |  |  |
|  | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz)< 4 |  | Tak |  |  |
|  | Impedancja wejściowa (MOhm)> 1000 |  | Tak |  |  |
|  | CMRR> 115dB |  | Tak |  |  |
|  | **PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU** |  |  |  |  |
|  | Stała czasu [s]: 0,03-10 |  | Tak |  |  |
|  | Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) |  | Tak |  |  |
|  | Czułość (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  | Tak |  |  |
|  | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s): 10-120 |  | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania wyjściowego (Hz) |  | Tak, podać | <500Hz – 0 pkt≥ 500Hz – 5 pkt |  |
|  | Nieograniczona ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika |  | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 |  | Tak |  |  |
|  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych  |  | Tak |  |  |
|  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych |  | Tak |  |  |
|  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału |  | Tak |  |  |
|  | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz  |  | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej |  | Tak |  |  |
|  | **FOTOSTYMULATOR** |  |  |  |  |
|  | Nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika:  |  | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Stymulator błyskowy (Hz): 0,5-60 |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy z wewnętrznej baterii |  | Tak |  |  |
|  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie |  | Tak |  |  |
|  | **OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU** |  |  |  |  |
|  | Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG |  | Tak |  |  |
|  | Generacja raportów i drukowanie |  | Tak |  |  |
|  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu |  | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych |  | Tak |  |  |
|  | Opcjonalny moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej |  | Tak/Nie | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |  |
|  | Opcjonalny eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG |  | Tak/Nie |  |  |
|  | Opcjonalna możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące |  | Tak/Nie |  |  |
|  | Opcjonalny eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf |  | Tak/Nie |  |  |
|  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz  |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej |  | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG |  | Tak |  |  |
|  | **ANALIZA FFT (Fast Fourier Transform)** |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji długości bufora FFT |  | Tak |  |  |
|  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące |  | Tak |  |  |
|  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania |  | Tak |  |  |
|  | **ZESTAW KOMPUTEROWY**  |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy o minimalnych wymaganiach:Procesor minimum INTEL CORE i5 lub równoważny (za równoważny uważa się procesor 4-rdzeniowy, który w teście PassMark CPU Mark ma liczbę punktów powyżej 6000)* Pamięć RAM minimum 16GB
* Dysk twardy 2TB
* 1 dysk SSD – system
* 1 dysk HDD – dane
* Monitor 27”
* Nagrywarka DVD
* Karta sieciowa
* System operacyjny Windows 11 Pro, Polska wersja językowa
* Zasilacz awaryjny UPS
* Osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania
 |  | Tak |  |  |
|  | **STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG**  |  | Tak |  |  |
|  | Dedykowane stanowisko komputerowe – zestaw komputerowy o minimalnych wymaganiach:* Procesor minimum INTEL CORE i5 lub równoważny (za równoważny uważa się procesor 4-rdzeniowy, który w teście PassMark CPU Mark ma liczbę punktów powyżej 6000)
* Pamięć RAM minimum 16GB
* Dysk twardy 2TB
* 1 dysk SSD – system
* 1 dysk HDD – dane
* Monitor kolorowy LCD 27”
* Nagrywarka DVD
* Karta sieciowa
* Mysz
* Klawiatura
* System operacyjny Windows 11 Pro, Polska wersja językowa
* Sprzęt systemu: zestaw okablowania, listwa antyprzepięciowa
* Drukarka laserowa czarno-biała
 |  | Tak |  |  |
|  | Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG |  | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja danych – BAZA DANYCH zgodna z wytycznymi ustawy o RODO |  | Tak |  |  |
|  | Generacja raportów i drukowanie |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA |  | Tak |  |  |
|  | **INNE CECHY APARATU** |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  | Tak |  |  |
|  | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal |  | Tak |  |  |
|  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny |  | Tak |  |  |
|  | **WIDEOMETRIA** |  |  |  |  |
|  | Podstawowe funkcje zestawu |  | Tak |  |  |
|  | Zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG |  | Tak |  |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta |  | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD |  | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja zestawu: |  | Tak |  |  |
|  | Profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie |  | Tak |  |  |
|  | Zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania |  | Tak |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery |  |  |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo |  | Tak |  |  |
|  | **MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)** |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie 2D i 3D |  | Tak |  |  |
|  | Przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie potencjałów |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie gęstości pola (SCD) |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie widma mocy względnej % |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie asymetrii potencjałowej |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości |  | Tak |  |  |
|  | Podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu |  | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) |  | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie różnych metod interpolacji wartości |  | Tak |  |  |
|  | Mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu |  | Tak |  |  |
|  | Trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości |  | Tak |  |  |
|  | Prezentacja izolinii mapy |  | Tak |  |  |
|  | **AKCESORIA** |  |  |  |  |
|  | Czepek do badań EEG 2 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Zestaw elektrod z przewodami 2 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Przewody do EKG 2 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Elektrody do EKG zestaw 1 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Pulsoksymetr do głowicy 1 szt. |  | Tak |  |  |
|  | **WARUNKI GWARANCJI i DOSTAWY** |  | Tak |  |  |
|  | Możliwe podłączenie oferowanego aparatu do posiadającego przez Zamawiającego systemu PACs, opcja worklisty i przesyłania badań na serwer PACs |  | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwe podłączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM, komunikację po HL7v2 zarówno w zakresie zlecenia jak i odsyłanego wyniku |  | Tak/Nie |  |  |
|  | Gwarancja minimum 2 lata |  | Tak, podać | 2 lata - 0 pkt3 lata - 10 pkt4 lata – 20 pkt |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.]  |  | Tak- max. 72 godz. przypadających w dni robocze - podać |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w czasie gwarancji |  | Tak - zgodnie z zaleceniami producenta - podać |  |  |
|  | Czas naprawy na zgłoszoną awarię [godz.]  |  | Tak- max. 120 godz. przypadających w dni robocze - podać |  |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie w okresie gwarancji do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca |  | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego [w latach ]. |  | Tak - min. 8 lat  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak, podać nazwę, adres, e-mail,  nr telefonu i godz. urzędowania |  |  |
|  | Dwa szkolenia personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim przy dostawie |  | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny przy dostawie |  |  |  |  |

1. Oferowany zestaw powinien być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.
2. Oferowany zestaw, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantować powinien bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ**

 **WZÓR**

**Umowa nr ...../SZP/……**

**na Zamówienie Publiczne**

**nr SZP/14/2024**

zawarta pomiędzy:

**Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4**, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

zwanym dalej Zamawiającym,

**a**

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: .............................................,

zwaną dalej Dostawcą.

*Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr SZP/14/2024 przeprowadzonego*

*w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych* [(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4dm)

**Przedmiot umowy**

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest: **dostawa aparatu EEG** zwanego w dalszej części „przedmiotem umowy”, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Dostawcy i SWZ.

**Warunki realizacji umowy**

**§ 2**

1. Dostawca zobowiązuje się do:
2. dostarczenia Zamawiającemu do obiektu szpitala przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie, przedmiotu umowy w konfiguracji i cenie określonej w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą Dostawcy – z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy;
3. terminowej dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu użytkowania wskazanego w pkt. 1);
4. dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, w pełni sprawnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego jak i te określone w odrębnych, właściwych dla tego typu aparatu/sprzętu przepisach krajowych i wspólnotowych;
5. dostarczenia dokumentacji: zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, karta gwarancyjna, paszport techniczny (zawierający co najmniej: nazwę przedmiotu umowy, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny) inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie) i instrukcji użytkowania (w formie elektronicznej i drukowanej), w języku polskim (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej) najpóźniej w momencie przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy;
6. dostarczenia instrukcji konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu umowy lub jego części. Wykonawca gwarantuje, że wykonywanie wyżej wymienionych czynności zgodnie z przekazaną instrukcją nie spowoduje utraty gwarancji;
7. udzielenia lub pozyskania dla Zamawiającego nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
8. zapewnienia kadry, nadzoru i sprzętu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
9. przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego przedmiot umowy w zakresie poprawnej i bezpiecznej jego eksploatacji
10. do udostępnienia Zamawiającemu, najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji, wszelkich kodów serwisowych lub do odblokowania urządzenia umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i napraw. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.
11. Zamawiający zobowiązuje się do:
12. udostępnienia Dostawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 pkt 1),
13. współdziałania z Dostawcą w czasie realizacji umowy,
14. ustanowienia osoby upoważnionej do kontaktów z Dostawcą zgodnie z § 8 ust. 1.
15. Wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (…), a także ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych [(Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonjwge2ts) – z ewentualnym uwzględnieniem okresów przejściowych określonych w tych przepisach.

**Termin wykonania umowy**

**§ 3**

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do **……………. r., a w szczególności:**
2. Dostawa, montaż oraz uruchomienie przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem pierwszego szkolenia **do ………………. r.**,;
3. szkolenia:
4. pierwsze szkolenie bezpośrednio po dostawie i montażu oraz uruchomieniu przedmiotu umowy, w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u zamawiającego, potwierdzone certyfikatami dla każdej przeszkolonej osoby,
5. drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z zamawiającym (do 30 dni od pierwszego szkolenia), w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

~~Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do~~ **~~………….. r.~~** ~~Przez realizację przedmiotu umowy Strony rozumieją dostawę i montaż oraz uruchomienie przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem pierwszego szkolenia.~~

~~Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących szkoleń:~~

~~1) pierwsze szkolenie bezpośrednio po dostawie i montażu oraz uruchomieniu przedmiotu umowy, w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u zamawiającego, potwierdzone certyfikatami dla każdej przeszkolonej osoby,~~

~~2) drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z zamawiającym (do 30 dni od pierwszego szkolenia), w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.~~

1. Dostawca na 7 dni przed planowanym terminem dostawy przedmiotu umowy uzgodni szczegółowy termin realizacji zamówienia z przedstawicielem Zamawiającego.
2. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przez Dostawcę przedmiotu umowy wraz z dokumentacją,o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz przeprowadzenie jego montażu i uruchomienia jest protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący Załącznik nr 2 część A, a w zakresie przeprowadzonych szkoleń ~~I szkolenia~~ pracowników szpitala – Załącznik nr 2 cześć B – protokół ze szkolenia personelu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuższego niż 14 dni. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP lub pocztę e-mail) z podaniem uzasadnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy pzp Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

**Wartość przedmiotu umowy**

**§ 4**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę: **............................... brutto.**
2. Kwota wskazana w ust. 1 zawiera w sobie m.in.:
3. koszt przedmiotu umowy oraz koszt opakowania, oznakowania, dostarczenia i rozładunku wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym,
4. koszt montażu oraz uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
5. koszt instrukcji użytkowania i dokumentacji dostarczonego przedmiotu umowy, sporządzonych w języku polskim (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej) oraz wymaganych szkoleń,
6. koszt obsługi gwarancyjnej, w tym koszty materiałów, robocizny, konsultacji, dojazdów, etc. (termin biegu gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny za przedmiot umowy w dół. Zmiana ta, co do zasady, nie wymaga aneksu do umowy (chyba, że wniesie o to jedna ze stron umowy).

**Warunki płatności**

**§ 5**

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za towar w terminie do **60 dni** od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr ………………………………………………...

W przypadku zmiany rachunku bankowego Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

1. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu potwierdzającego przeprowadzenia I szkolenia, określonych w § 3 ust. 3.
2. Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niezgodności.
3. Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy wskazany w ust. 1, jeśli widnieć on będzie w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku gdy rachunek ten nie widnieje w tym wykazie Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności do czasu gdy rachunek ten będzie ujęty w tymże Wykazie o czym Dostawca poinformuje Zamawiającego – dotyczy podatników VAT zarejestrowanych jako podatnik VAT czynny.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur na adres email: faktury@dietl.kraków.pl jak i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
5. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
6. Ceny na fakturze będą z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).
7. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma ustawa z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
9. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania

**§ 6**

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres **…………. lat** *(zgodnie z ofertą)*od dnia podpisania protokołu odbioru określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej umowie oraz w dokumencie gwarancyjnym. W razie sprzeczności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym, a niniejszą umową rozstrzygające znaczenie ma umowa.
2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:
3. dokonania naprawy przedmiotu umowy w ciągu: **120 godzin przypadających w dni robocze**, od momentu zgłoszenia reklamacji – jeśli nie występuje konieczność sprowadzania części zamiennych lub podzespołów z zagranicy. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu nie jest możliwe Dostawca zapewni przed upływem tego 120-godzinnego okresu aparat/sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem naprawy;
4. w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich usterek przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie dłuższym o 72 godziny, przypadające w dni robocze niż ten wskazany w pkt 1. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu nie jest możliwe Dostawca zapewni przed upływem tego 72-godzinnego okresu aparat/sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem naprawy;
5. wymiany podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany, a nie wymieniany.
6. W okresie gwarancyjnym Dostawca będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy wraz z wymianą części zużywalnych (o ile dotyczy), w ilości i częstotliwości określonej przez producenta (jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów to przynajmniej raz na 12 miesięcy), z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych (o ile dotyczy). Po każdym przeglądzie Dostawca wyda świadectwo sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym*.*
7. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania tej naprawy.

**Kary umowne.**

**§ 7**

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
2. za nieterminową realizację przedmiotu umowy (dostawa, montaż, uruchomienie przedmiotu umowy i pierwsze przeszkolenie personelu) – w wysokości 0,5% całkowitej ceny brutto zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za nieterminowe usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w wysokości 0,3% całkowitej ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
4. za zwłokę w przeprowadzeniu kolejnych (drugich) szkoleń - 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu ustalonego z Zamawiającym;
5. za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów wymaganych niniejszą umową - 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie w stosunku do każdego dokumentu);
6. w wysokości 20 % całkowitej ceny brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, którymi mogą być w szczególności:

 a) stwierdzenie przez Zamawiającego nie dającej się usunąć wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

 b) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczające 14 dni względem terminu określonego w §3 ust. 1 pkt 1.

1. w przypadku niepoinformowania Zamawiającego przez Dostawcę, zgodnie z § 10 ust. 4 o okolicznościach, o których mowa w § 10 ust. 3 oraz o zmianie danych, o których mowa w § 10 ust. 2 przed dopuszczeniem podwykonawcy do wykonywania powierzonej mu części zamówienia – w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto - za każdy taki przypadek.
2. w przypadku nie usunięcia zabezpieczeń w postaci kodów serwisowych lub nie odblokowania urządzenia umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i napraw z upływem okresu gwarancyjnego, w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (dotyczy to również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych).
3. Jeśli w danej sytuacji przepisy powszechnie obowiązujące tego nie wykluczają, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) bezpośrednio przy zapłacie faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, na co Dostawca wyraża zgodę - o fakcie tym Dostawca zostanie poinformowany.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu z wyłączeniem możliwości dochodzenia łącznie kary umownej zarówno z tytułu odstąpienia od umowy jak i jej nienależytego wykonania.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi: 25% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
6. Strony ustalają, że Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp;
7. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

**Postanowienia końcowe**

**§8**

1. Strony dopuszczają zmiany umowy, poza przypadkami wskazanymi w Pzp i kodeksie cywilnym, w zakresie:
2. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy – zmiany w tym zakresie nie wymagają formy aneksu do umowy.
3. zmiany danych dotyczące Dostawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego (Dostawca przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Zamawiającemu);
4. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
5. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę;
6. Ponadto, dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie trybach przewidzianych przepisami Prawa zamówień publicznych.
7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wyraźny zapis umowy stanowi inaczej.

**§9**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i jej koordynatorem ze strony Zamawiającego jest; ……….. tel. ………………, email: ………………………….
2. Ze strony Dostawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ..................................................................., e-mail .....................................- nr tel. ……………………………

**§ 10**

1. Dostawca odpowiada jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania również za osoby, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy.
2. \*) Dostawca zamierza wykonać realizację zamówienia bez użycia podwykonawcy/ z użyciem podwykonawcy w zakresie …………………… ………% udziału podwykonawcy, ……………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy, tel., przedstawiciel).

Dostawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji o których mowa w zdaniu pierwszym na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

W sytuacji wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, na podwykonawcy ciążą te same obowiązki, jakie spoczywają na Dostawcy.

1. Dostawca może:
2. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
3. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
4. wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
5. zrezygnować z podwykonawstwa.
6. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie oraz przed dopuszczeniem podwykonawcy do wykonywania powierzonej mu części zamówienia zawiadomić Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 3 oraz o zmianie danych podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. W sytuacji wykonywania umowy z udziałem podwykonawców, na podwykonawcy ciążą te same obowiązki, jakie spoczywają na Dostawcy.

**§ 11**

1. Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej). W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie realizacji przez Dostawcę jego obowiązków, o czym Zamawiający powiadomi Dostawcę.
2. Poprzez określenie „dni/godziny” występujące w niniejszej umowie Zamawiający rozumie następujące po sobie dni kalendarzowe/godziny, a przez „dni robocze/godziny przypadające w dni robocze” rozumie każdy dzień tygodnia/godzinę od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

**§ 12**

1. Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, zapisy SWZ oraz inne, odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot umowy.
3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

**Ochrona Danych Osobowych**

1. Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Zamawiający jako Administrator, zawrze z Dostawcą, jako Podmiotem przetwarzającym, odrębną umowę, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia wskazanego w ust. 1 - załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

Załączniki do umowy:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy/protokół ze szkolenia.
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY**

**Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY**

  **CZĘŚĆ A**

**Protokół zdawczo-odbiorczy**

**Dotyczy umowy nr ............ z dnia ...................**

**CZĘŚĆ A**

**DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE**

W dniu ....................... dostarczono do Zamawiającego, do budynku Szpitala przy ul. Skarbowej w Krakowie niżej wymieniony aparat/sprzęt wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Typ (model)** | **Nr seryjny** | **Rok produkcji** | **Wyposażenie (części składowe, itp.) (szt.)** | **Producent** | **Uwagi dotyczące instalacji** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

1. terminowe wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy,
2. dokonanie prawidłowej instalacji/montażu i uruchomienia przedmiotu umowy,
3. dostarczenie kompletnej dokumentacji (zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, karta gwarancyjna, paszport techniczny i instrukcja użytkowania) w języku polskim o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,
4. przeszkolenie wskazanego personelu Zamawiającego bezpośrednio po uruchomieniu (I szkolenie w miejscu zamontowania aparatu/sprzętu u Zamawiającego).

Uwagi: .................................................................................................................................

Przyjęto bez zastrzeżeń

Kraków, dn. ………………………..

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………Imię i nazwisko…………………………………………Stanowisko…………………………………………Podpis i pieczątka | …………………………………………Imię i nazwisko…………………………………………Stanowisko…………………………………………Podpis i pieczątka |

**CZĘŚĆ B**

**PROTOKÓŁ ZE SZKOLENIA PERSONELU**

*Uwaga – protokół ze szkolenia należy sporządzić do każdego szkolenia osobno*

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji przedmiotu umowy opisanego w Protokole zdawczo-odbiorczym w części A – Dostawa, montaż, uruchomienie

**Szkolenie aplikacyjne dla pracowników Oddziału**

* pierwsze bezpośrednio po montażu i uruchomieniu, w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u Zamawiającego), potwierdzone wydanymi certyfikatami,
* drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym (do 30 dni od pierwszego szkolenia), w miejscu zamontowania przedmiotu zamówienia u Zamawiającego lub w innym uzgodnionym miejscu,

**Szkolenia dla personelu technicznego** z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności z obsługi technicznej przedmiotu umowy oraz szkolenia **dla informatyków** z zakresu podstawowej konfiguracji i diagnostyki elementów komunikacji sieciowej.

* pierwsze bezpośrednio po montażu i uruchomieniu, w miejscu zamontowania przedmiotu umowy u Zamawiającego), potwierdzone wydanymi certyfikatami,
* drugie szkolenie w razie potrzeby po upływie 25 dni od ostatniego szkolenia.

Szkolenia muszą odbywać się w języku polskim.

Osoba szkoląca .............................................................. – podpis .................................

Ilość przeszkolonych osób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko** | **Podpis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kraków, dn. ………………………..

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………Imię i nazwisko…………………………………………Stanowisko…………………………………………Podpis i pieczątka | …………………………………………Imię i nazwisko…………………………………………Stanowisko…………………………………………Podpis i pieczątka |

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zawarta pomiędzy:

**Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie** przy ul. Skarbowej 4; 31-121 Kraków,

zwany w dalszej części umowy Administratorem,

a

**………………………………………………………………….**

zwana w dalszej części umowy Podmiotem Przetwarzający

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego w dalszej części „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku [(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
4. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora danych osobowych do przetwarzania, w związku z realizacją umowy nr ……………….
5. Powierzający powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, na podstawie RODO dane osobowe, a Przyjmujący zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową.
6. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia oraz Umowach jak w §1 ust. 4

**§ 2**

**Zakres przetwarzania danych osobowych**

Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane zapisane w pamięci urządzenia:

1)dane osobowe pacjentów (m.in. imię, nazwisko, PESEL);

2) dane medyczne (m.in. wyniki badań).

**§ 3**

**Cel przetwarzania danych osobowych**

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej pomiędzy Stronami Umowy zgodnie z §1 ust 4.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, oraz zostaną przeszkolone w tym zakresie.
5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie Przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich informacji mogących posłużyć do odtworzenia w całości lub części, powierzonych danych osobowych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki tj. nie później niż w ciągu 72 godz. od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je Administratorowi.

**§ 4**

**Sposób wykonania Umowy**

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych na warunkach i zgodnie z treścią przepisów nowego unijnego rozporządzenia tj: RODO oraz Ustawy o Ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku [(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds), w szczególności zastosuje przy przetwarzaniu danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych, określone Rozporządzeniem RODO.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.
4. W miarę możliwości Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO
5. Podmiot Przetwarzający ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w § 2 podwykonawcom w zakresie i celu niezbędnym do realizacji czynności związanych z wykonaniem Umowy o współpracy, jedynie za pisemną zgodą Administratora.
6. Dane osobowe przekazane na podstawie niniejszej Umowy powierzenia będą przetwarzane również przez podmiot świadczący na rzecz Podmiotu Przetwarzającego usługę dostawy poczty elektronicznej oraz usługę hostingu lub współpracujących z Podmiotem Przetwarzającym w zakresie związanym z realizacją umowy, o której mowa w par. 1 ust. 4, których lista zostaje dołączone do niniejszej Umowy jako załącznik („Lista Podmiotów Podprzetwarzających). Podmioty te zostaną zobowiązane przez Podmiot Przetwarzający do zapewnienia tych samych obowiązków ochrony danych, co zawarte w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania tych podmiotów w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do uprzedniego informowania Administratora o planowanych zmianach w zakresie listy tych podmiotów, w szczególności dodaniu nowych podmiotów. Administrator może złożyć sprzeciw wobec takich zmian w ciągu 14 dni od otrzymania od Podmiotu Przetwarzającego zawiadomienia w tym zakresie.
7. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w Umowie, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę powierzonych danych oraz interes Administratora.
8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
9. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
10. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
11. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.

**§ 5**

**Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego za powierzone dane osobowe oraz kontrole**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego, informacja o terminie audytu, o którym mowa w ust. 1 będzie przekazana Przyjmującemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, z tym zastrzeżeniem, że żaden taki audyt nie może doprowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu Przetwarzającego.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić w celu zrealizowania audytu, o którym mowa w ust. 2, wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów, w których realizowane jest przetwarzanie danych Administratora oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
5. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
6. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności udostępnione osobom trzecim.
7. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający lub też przekazanie następuje do podmiotu znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających, załączonej do niniejszej Umowy. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Przekazanie danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających nie wymaga informowania Administratora.
8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

**§ 6**

**Czas trwania i wypowiedzenie Umowy**

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony. Czas trwania Umowy Powierzenia danych osobowych kończy się z chwilą wykonania czynności wynikających z Umowy głównej nr …………………………. zgodnie z § 1 ust 4.
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę, gdy Podmiot Przetwarzający:
3. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
4. powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej bez zgody Administratora,
5. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
6. zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy, a w szczególności wymagań określonych w § 5.
7. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
8. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
9. Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy, druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać naprawienia szkody poniesionej na skutek takiego naruszenia.

**§ 7**

**Przekazywanie do państwa trzeciego**

Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO. Przekazanie danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających nie wymaga informowania Administratora.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku [(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds).
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności.