## Pakiet 1
PAKIET 1 - ZESTAW DO DRENAŻU KOMOROWEGO ZEWNĘTRZNEGO
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego – zawierający: dren komorowy – długość min. 35 cm, o średnicy wewnętrznej min. 1,5 mm, średnicy zewnętrznej max. 3,0 mm, perforowany na długość min. 20 mm, wyposażony w troacar, oznakowany co 10 mm, impregnowany znacznikiem widocznym w badaniach RTG; sztylet ze stali nierdzewnej do przeprowadzenia drenu przez powłoki czaszki; kołnierz przyłączeniowy ( linia pacjenta) ; port do wkłuć typu „Y”; port trójdrożny z wyjściem do podłączenia urządzenia monitorującego ciśnienie wewnątrzczaszkowe; skalę pokazującą poziom ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego; zastawkę kierunkową; filtr antybakteryjny; komorę kropelkową min. 50 ml; woreczek do drenażu 700 ml.	zest.	150

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 2
PAKIET 2 - PROTEZA TRZONU KRĘGU WRAZ Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Proteza trzonu kręgu do zastosowania w odcinku piersiowym i lędźwiowym – implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu, wysokość implantu 23-73 mm, dwie średnice (proteza trzonu; piersiowa i lędźwiowego ), rożne kąty nachylenia płytek granicznych ( min. 3 kąty). Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy). Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu z mechanizmem blokującym. W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu. zestaw retraktorów automatycznych z dołączoną specyfikacją.	szt.	30

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 3
PAKIET 3 - ZESTAW DO STABILIZACJI MIĘDZYTRZONOWEJ WRAZ Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw do stabilizacji międzytrzonowej w odcinku lędźwiowym metodą TLIF materiały syntentyczny ni powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT:(PEEK). Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne, implant dostępny również w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie tkanki na implant, implant w kształcie nerki, powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji, możliwość wypełnienia wiórami kostnymi, instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego obustronnie, w zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronnie, rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 14 mm, 9 rozmiarów), implanty odtwarzający kąt lordozy: 5 o, implanty dostępne w rozmiarach: 10 x 28 mm oraz 12 x 31 mm.	zest.	30

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 4
PAKIET 4 - ZESTAW DO STABILIZACJI PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEJ WRAZ Z UŻYCZANIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw do stabilizacji piersiowo-lędźwiowej metoda małoinwazyjną	zest.	30

Implant z certyfikatem bezpieczeństwa (wystawionym przez jego wytwórcę) potwierdzajacym bezpieczne przeprowadzanie badań rezonansem magnetycznym o mocy 1.5 Tesla ( tytan) u osób z tymże implantem.
Zestaw do wielopoziomowej ( min. 3 poziomy) przezskórnej stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z dostępu tylnego
Śruby transpedikularne poliaksjalne, kaniulowane, tulipanowe ( ze stopu tytanu). Dostępne średnice śrub: 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm, długość śrub : od 30 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm.
Zakres ruchomości tulipana śruby 60o .
Gwint na śrubie prowadzony podwójnie ( obustronnie), dzięki czemu znacząco skracany jest czas implantacji
Nakrętka mocująca pręt z dodatkowym kołnierzem, uniemożliwiająca nieprawidłowe wprowadzenie w tulipan śruby.
Zestaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku. W zestawie klucz dynamometryczny zapewniający stałą siłę fiksacji pręta oraz zintegrowana igła dostępowa wielokrotnego użytku oraz dodatkowe narzędzie zintegrowane pozwalające zastąpić igłę transpedikualrną, przebijak korówki i gwintownik.
Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora
Implantacja śrub po drucie Kirschenra
Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne wstępnie dogięte o średnicy 5,5 mm oraz długościach od 30 mm do 100 mm stopniowane co 5 mm, w zakresie od 100 mm do 240 mm pręty proste stopniowane co 10 mmoraz dodatkowo pręt prosty 100 mm i 510 mm
Jeden komplet: 6 śrub, 6 blokerów, 2 pręty, 1 igła/drut Kirschnera

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 5
PAKIET 5 - ZASTAWKA PROGRAMOWALNA Z ANTYSYFONEM wraz z użyczeniem magnetycznego programatora zastawek programowalnych na cały okres trwania umowy
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zastawka programowalna z antysyfonem umożliwiająca ustawienia żądanego ciśnienia otwarcia przed implantacją oraz zmianę ciśnienia otwarcia po implantacji za pomocą magnetycznego programatora nie wymagającego zewnętrznego źródła zasilania, 8 różnych nastawień ciśnienia zastawki w zakresie 30-200 mmH2O zawierająca komplet kompatybilnych drenów dokomorowych i dootrzewnowych	szt.	30

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 6
	Tabela A
PAKIET 6 – ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO KOMPATYBILNY ZE STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO MONITORAMI CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO CODMAN ICP EXPRESS BĄDŹ ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO WRAZ Z UŻYCZENIEM DWÓCH MONITORÓW CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWERGO
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowegeo dokomorowy	zest.	75
2	Zestaw pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmiąższowy i podtwardówkowy	zest.	30
				łącznie

Tabela B – Informacje dodatkowe
Zamawiajacy informuje, że jest właścienielem dwóch monitrorów ciśnienia wewnątrzczaszkowego - Codman ICP Express - w związku z tym faktem wymaga zaoferowania czujników kompatybilnych z tymże sprzętem oraz serwisowania przedmiotowych monitorów – zgodnie z zaleceniem producenta – przez okres trwania umowy. Serwis winien być wliczony w cenę zaoferowanych zestawów.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania naprawy urządzenia, Wykonawca, w ciągu dwóch dni liczonych od zgłoszenia awarii dostarczy urządzenie zastępcze na czas wykonania naprawy. Alternatywnie dopuszcza sie złożenie oferty na dostawy zestawów opisanych w Tabeli A, ale wraz z użyczeniem dwóch monitorów ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego w każdym zestawie, winien charakteryzować się :
a) częścią roboczą długości 80-120 cm
b) zewnętrzną średnića drenu nieprzekraczającą 3 mm
c) ciśnieniem roboczym w zakresie co najmniej od -5 do +100 mmHg
d) budową zapewniającą dalsze prawidłowe funkcjonowanie po wystawieniu na działanie ciśnienia od -500 do +1000 mm Hg
Technologia pomiaru ciśnienia powinna charakteryzować się odchyleniem od wartości zerowej maksymalnie o 1 mmHg przez 7 dni
Zestawy do pomiaru podtwardówkowego i śródmiąższowego powinny zawierać:
a)czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
b) śrubę z podkładką dystansującą i korkiem zapobiegajacym przeciekaniu
c) wiertło o średnicy odpowiedniej dola śruby z ogranicznikiem
d) obturator
e) bloker umożliwiający zablokowanie czujnika na żądanej głębokości wraz ze sterylnym jednorazowym instrumentarium (kluczem)
Zestawy do pomiaru dokomorowego powinny zawierać:
a) czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
b) igłę dokomorową
c) troakar
d) mandaryn
e) dren do drenażu komorowego z odpowiednim łącznikiem i zastawką kierunkową
f) worek do drenażu z odpowietrzaną jałowo komorą kroplową 50 - 150 ml ze skalą i zbiornikiem 500-1000 ml

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 7
	UWAG! Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) uPzp (tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego) unieważnia postępowanie w części/Pakiecie 7
PAKIET 7 - ZESTAW DO OSTEOSYNTEZY WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw przeznaczony jest do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w urazach, zmianach, zwyrodnieniach oraz niestabilnościach w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych z wykorzystaniem w osteoporozie, komplet: 4 śruby przeznasadowe z blokerami, 4 śruby perforowane i kanałowane wraz z blokerami + 4 adaptery/Kirschnery + 2 pręty + 1 łącznik poprzeczny + 1 opakowanie cementu PMMA+1 opakowanie cementu bioprzebudowywalnego
A	Śruba wieloosiowa standardowa z 1 elementem blokującym, tytanowa, wielokątowa, samo gwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, system mocowania pręta od góry oparty na 1 elemencie blokującym; śruby o średnicy od 4,0 do 8,0 mm ( skok co 5 mm), średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekroczyć 14 mm, wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt, śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długości 35 -60 mm oraz śruby biodrowo-krzyżowe o długości 45-100 mm	szt.	150
B	Śruba kanałowa i perforowana z 1 elementem blokującym, tytanowa, wielokątowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, z sitowym rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby, śruby o średnicy 4,5 – 8,0 mm i długości 25 -70 mm ( skok co 5 mm)	szt.	150
C	Jednorazowy, wymienny łącznik typu luer ( stop stali nierdzewnej i PEEK, sterylizacja w autoklawie) z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu do podawania cementu kostnego do śruby / drut Kirschnera	szt.	150
D	Pręt tytanowy o średnicy 5,5 mm i długościach 30-600 mm ( skok co 10 mm) oraz pręt Co-Cr o średnicy 5,5 mm i długościach 300 - 600 mm	szt.	150
E	Łącznik poprzeczny 30-100 mm skok co 10 mm	szt.	150
F	Zestaw bioprzebudowywalnego, substytutu kostnego ( 60% siarczanu wapnia oraz 40 % hydroksyapatytu) wraz z mieszalnikami i podajnikami , pojemność 10 ml	szt.	150
G	Cement PMMA w sterylnym opakowaniu, złożony z 10% hydroksyapatytu oraz cement PMMA o podwyższonej lepkości, mocno kontrastujący w RTG dzięki zawartości tlenku cyrkonu, maksymalna temperatura polimeryzacji 45 st. C. Narzędzie podawcze w postaci pistoletu z zabezpieczeniem informującym o przekroczeniu optymalnego ciśnienia w trzonie	szt.	150
				łącznie
	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 8
PAKIET 8 - ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNEJ WRAZ Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw do stabilizacji transpedikularnej do zastosowania w zmianach pourazowych i kręgozmykach.	zest.	150

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

1	Implanty posiadające trwałe oznaczenia.
2	System zawierający: śruby transpedikularne (typu Schanz'a) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki.
3	Śruby standardowe dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące.
4	Śruby wyciągowe dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące.
5	Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku „in situ” - w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji.
6	Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/- 15 stopni: boczne i przednie (dodatkowa osłona przez przednią końcówką pręta).
7	Średnica śrub od 5 mm do 7 mm
8	Długość prętów od 50 mm do 200 mm
9	Blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora).
10	Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta.
11	Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja).
12	Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ”
13	W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów.
14	W zestawie giętarki pręta „in situ”.
15	W zestawie długie klucze do repozycji i blokady stabilizacji.
16	W zestawie pręt próbny/wzorcowy do wykonania „in situ” szablonu pod pręt właściwy.
17	Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi „in situ”.
18	W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów.
19	Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 9
PAKIET 9 - KLATKI MIĘDZYTRZONOWEWRAZ Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Klatki międzytrzonowe do implantacji po discektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa o wysokości w zakresie co najmniej 4-10 mm ze skokiem co 1 mm, głębokość klatki w co najmniej dwóch rozmiarach 11-12 mm i 13-14 mm. Do wyboru przez operatora klatka z kolcami (po dwa kolce na obu powierzchniach stycznych do sąsiednich kręgów) lub bez kolców. Klatki wykonane z materiału PEEK, z otworem centralnym do wypełnienia kością własną pacjenta lub substytutem kostnym	szt.	225
2	Substytut kostny w monobloku: (TCP lub w postaci żelu: hydroksyapatyt lub w postaci pasty: siarczan wapnia)	szt.	225
3	Klatki międzytrzonowe do implantacji po discektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa o wysokości w zakresie co najmniej 4-10 mm ze skokiem co 1 mm, głębokość klatki w co najmniej dwóch rozmiarach 11-12 mm i 13-14 mm. Do wyboru przez operatora klatka z kolcami (po dwa kolce na obu powierzchniach stycznych do sąsiednich kręgów) lub bez kolców. Klatki wykonane z tytanu komórkowego bez wypełnienia – klatka przerastająca kością minimum 75-80% implantu, możliwość wykonania badania diagnostycznego MRI zgodnie z protokołem T2-spc-tra, klatka w dwóch głębokościach: 14 mm i 12 mm. Porowatość tytanu komórkowego 650-700 µm.	szt.	225
				łącznie

Zamawiający wymaga dostarczenia instrumenrtarium wskład którego wchodzą : / a) implanty próbne umożliwiające dobranie odpowiedniego rozmiaru, / b) retraktory automatyczne do tkanek szyi z kompletem łopatek tępych i ostrych o długościach 30, 40, 50, 60 mm (po dwie łopatki z każdego rodzaju w każdej długości), dwoma narzędziami do aplikacji łopatek o długości min. 18 cm i dwiema ramkami samozatrzaskowymi przystosowanymi do jednoczasowgo zakładania pod kątem prostym względem siebie.

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 10
PAKIET 10 - IMPLANT SZYJNY DO SABILIZACJI SZTYWNEJ WRAZ Z UŻYCZANIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Implant szyjny do stabilizacji sztywnej	szt.	30

Implant z certyfikatem bezpieczeństwa (wystawionym przez jego wytwórcę) potwierdzajacym bezpieczne przeprowadzanie badań rezonansem magnetycznym o mocy 1.5 Tesla ( tytan) u osób z tymże implantem. (tytan i/lub PEEK); klatka międzytrzonową z materiału PEEK zintegrowana z płytka tytanową; wysokość klatki stopniowana co 1 mm, w zakresie od 6 mm do 12 mm; - klatka ukształtowana lordotycznie o kącie 6o oraz prosta o kącie 0o; klatka PEEK o min. trzech rozmiarach 12x14 mm, 14x16mm, 15x18mm; tytanowy znacznik w celu wizualizacji RTG pozycji implantu; klatka zespolona z systemem trzech śrub mocujących do sąsiednich trzonów kręgu ( 2 do góry oraz 1 do dołu z możliwością inwersji kierunku implantacji); śruby samogwintujące oraz samowiercące o średnicy 3,3 mm i min. trzech długościach 12mm,14mm i 16mm, kodowane kolorami; śruby o podwójnym gwincie: do części korowej oraz części gąbczastej z regulacją kąta wprowadzania w zakresie od 35o do 45o (płaszczyzna góra-dół) oraz od 0o; implant wyposażony w zintegrowany system blokowania śrub zabezpieczający przed wykręceniem; przestrzeń w implancie do wypełnienia materiałem kościotwórczym

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 11
PAKIET 11 – IMPLANT MIĘDZYWYROSTKOWY WRA Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Implant międzywyrostkowy do stabilizacji sztywnej	szt.	225

Implant z certyfikatem bezpieczeństwa (wystawionym przez jego wytwórcę) potwierdzajacym bezpieczne przeprowadzanie badań rezonansem magnetycznym o mocy 1.5 Tesla ( tytan) u osób z tymże implantem (tytan i/lub PEEK); - przeznaczony do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym z dostępu tylnego małoinwazyjnego od Th1 do L5; - materiał tytan; - implant niesterylny; - zakres rozmiarów implantu: wysokość od 8 mm do 18 mm ze skokiem co 2 mm, długość od 35 mm do 39 nm i szerokość 21 mm; - system składający się z 3 elementów, zaciskany mechanizmem zapadkowym oraz z blokowaniem śrubą; - mocowanie implantu do wyrostków za pomocą tytanowych kolcy; - miejsce na przeszczepy w kształcie cylindra; - dostępna wersja standardowa prosta, średnia prosta oraz dodatkowo z odchylonymi o 45o stopni dolnymi skrzydłami do zaopatrzenia poziomu L5-S1

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.
....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 12
PAKIET 12 - FORMY DO PRECYZYJNEGO ODTWARZANIA UBYTKÓW KOŚCI SKLEPIENIA CZASZKI
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej do 60ml objętości, wykonana z polioksymetylenu POM, kompatybilna z dostępnymi na rynku cementami do kranioplastyki.	op.	45
2	Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej powyżej 60ml objętości, wykonana z polioksymetylenu POM, kompatybilna z dostępnymi na rynku cementami do kranioplastyki.	op.	45
3	Cement kostny PMMA przeznaczony do uzupełnienia ubytków kostnych kości czaszki, dostarczany w postaci sterylnej, wymaganej z antybiotykiem (gentamycyną); zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej; pakowany po 40 g	op.	45
				łącznie

Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej. Cechy charakterystyczne wykonywana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej przy użyciu precyzyjnej metody komputerowej; forma wykonana z polioksymetylenu POM; dostarczana w postaci niesterylnej; kompatybilna z dostępnymi na rynku cementami do cranioplastyki; dostępna w dwóch rozmiarach: forma mniejsza – do 60 cm3 i forma większa powyżej 60 cm3, cement kostny PMMA z antybiotykiem (gentamycyna) przeznaczony do uzupełniania ubytków kostnych , dostarczany w postaci sterylnej, pakowany po 40g; czas dostarczenia implantów od zamówienia powinien wynosić poniżej 60 dni roboczych)

	Oferujemy termin wykonywania dostaw					............................ dni robocz.

....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 13
PAKIET 13: ZASTAWKI I DRENY
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zastawka średniociśnieniowa o przepływie 85-105 ml /h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 18 x 32 x 7,5 mm oraz dla dzieci /niskich dorosłych o wymiarach 12 x 25 x 5,5 mm do wyboru Zamawiającego, zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki	szt.	15
2	Zastawka średniociśnieniowa z antysyfonem, o przepływie 70-105 ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 16,5 x 40 x 8 mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 13 x 36 x 6 mm do wyboru Zamawiającego, zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki	szt.	55
3	Zastawka niskociśnieniowa o przepływie 30-45 ml / h typu in line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 18 x 32 x 7,5 mm oraz dla dzieci/niskich dorosxłych o wymiarach 12 x 25 x 5,5 mm do wyboru Zamawiającego, zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki	szt.	10
4	Zastawka niskociśnieniowa z antysyfonem o przepływie 35-70 ml/h typu in line ( hakim) dla dorosłych o wymiarach 16,5 x 40 x 8 mm oraz dla dzieci / niskich dorosłych o wymiarach 13 x 36 x 6 mm do wyboru Zamawiającego, zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki	szt.	10
5	Zastawka wysokociśnieniowa o przepływie 140-170 ml/h typu in line (hakim) dla dla dorosłych o wymiarach 18 x 32 x 7,5 mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 12 x 25 x 5,5 mm do wyboru Zamwiającego, zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki	szt.	5
6	Zastawka wysokociśnieniowa z antysyfonem o przepływie 105-140 ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 16,5 x 40 x 8 mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 13 x 36 x 6 mm do wyboru Zamawiającego, zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki	szt.	20
7	Dren komorowy o długości 20-25 cm, średnicy zewnętrznej max 2,5 mm, średnicy wewnętrznej min, 1,3 mm z prowadnikiem, posiadający w odcinku dystalnym 4 rzędy po przynajmniej 8 otworów rozmieszczonych na długości 15-20 mm, zawierający znaczniki odległości	szt.	60
8	Zestaw drenów dokomorowy i otrzewnowy impregnowanych antybiotykami ryfamipicyną i klindamycyną o czasie uwalniania powyżej 150 dni, o średnicy zewnętrznej max 2,5 mm, średnicy wewnętrznej min 1,3 mm z prowadnikiem, zawierający znacznik odległości	szt.	20
9	Dren dootrzewnowy o długości 120-130 cm, średnicy zewnętrznej max 2,5 mm, średnicy wewnętrznej min. 1,3 mm zawierający znaczniki odległości	szt.	80
10	Dren lędźwiowy 80 cm – śr. wew. 0,7 mm, śr. zew. 1,5 mm, odcinek dystalny długości 1,7 cm – 4 rzędy po 3 otworów każdy, Igła Tuohy o rozmiarze 14, długość 9 cm, łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem, elementy odprężający dren lędźwiowy, zespół linii pacjenta EDM, torebka drenażowa EDM 700 ml, prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem	szt.	65
11	Zastawka programowalna z antysyfonem umożliwiająca ustawienia żądanego ciśnienia otwarcia przed implantacją oraz zmianę ciśnienia otwarcia po implantacji za pomocą magnetycznego programatora nie wymagającego zewnętrznego źródła zasilania. Pięć różnych nastawień ciśnienia zastawki 0,5-2,5 w zakresie 15-16 ml/h zawierająca komplet kompatybilnych drenów dokomorowych i doostrzewnowych pokrytych żelem kowalencyjnym o właściwościach hydrofobowych zmniejszającą ryzyko kolonizacji bakterii	szt.	20

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 14
PAKIET 14: WCHŁANIALNE JAŁOWE HEMOSTATYKI
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 10 % regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy ( pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonymi badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5 – 3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli, zawartość grupy karboksylowej 18-21 %, okres wchłaniania 7-14 dni, czas umożliwiający hemostazę: 2-8 min, rozmiar 5 cm x 7,5 cm	szt.	300
2	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy ( pochodzenia roślinnego), postać wielowarstwowej włókniny, czas umożliwiający hemostazę 2-8 min, okres wchłaniania 7-14 dni, niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP,VRE, E. Coli, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro, zwartość grupy karboksylowej 18-21 %, rozmiar 2,5 x 5,1 cm	szt.	1500

	Oferujemy termin wykonywania dostaw					............................ dni robocz.

....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 15
PAKIET 15: ZACISKI DO PŁATA KOSTNEGO CZASZKI WRAZ ZUŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zaciski do płata kostnego czaszki Opis ogólny : / - zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, / - dostępne średnice zacisków 11mm, 16mm i 20mm, zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem / - zaciski o średnicach 16 i 20 mm z otworami na drenaż, / - minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. / - wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne / - wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania. / - specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego. / - kontener bezobsługowy z pokrywą, do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium.

1.1	zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm, 12mm wykonane ze stopu tytanu, sterylne (opakowanie zbiorcze 12 szt. lub pakowane pojedynczo - do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	300
1.2	zaciski do płata kostnego, śr. 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne (opakowanie zbiorcze 6 szt. lub pakowane pojedynczo - do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	1050
1.3	zaciski do płata kostnego, śr. 20 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne (opakowanie zbiorcze 6 szt. lub pakowane pojedynczo - do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	300

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 16
PAKIET 16 – ZESTAW DO WYPEŁNIENIA TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZMIANACH OSTEOPOROTYCZNYCH WRAZ Z UZYCZENIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw przeznaczony do wypełnienia trzonów kręgosłupa w zmianach osteoporotycznych i innych schorzeniach z zaburzeniem geometrii trzonów
2	Cement PMMA o podwyższonej lepkości, mocno kontrastujący w RTG dzięki zawartości tlenku dwutlenku cynku, maksymalna temperatura polimeryzacji 45 st. C	szt.	30
3	Cement PMMA z klasy o podwyższonej gęstości. Dostarczany w postaci sterylnej, gotowej do użycia. Zestaw składający się z jednego urządzenia mieszającego, w środku którego jest proszek i płyn, gotowe do przestrzyknięcia dzięki czemu wpływ czynników zewnętrznych na mieszanie półproduktów jest zmniejszony do minimum. Po zmieszaniu cement od razu gotowy do użycia. Podwyższoną gęstość powyżej 2000 Pa s utrzymuje do 14 minut. Cement radiowizyjny (30% siarczan baru) o optymalnych właściwościach mechanicznych.	szt.	75
4	Zestaw bioprzebudowywalnego, substytutu kostnego ( 60% siarczanu wapnia oraz 40 % hydroksyapatytu) wraz z mieszalnikami i podajnikami , pojemność 10 ml	szt.	30
5	Zestaw mieszalników oraz podajników w wersji podstawowej wraz z narzędziem podawczym w postaci pistoletu z zabezpieczeniem informującym o przekroczeniu optymalnego ciśnienia w trzonie	szt.	75
6	Igły podawcze o średnicy od 9-13 G i długościach 120 - 125 mm	szt.	300
				łącznie

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 17
	UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) uPzp (tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego) unieważnia postępowanie w części/Pakiecie 17
PAKIET 17 - ZESTAW OSTEOSTYNTEZY WEWNĘTRZNEJ KRĘGOSŁUPA WRAZ Z UŻYCZANIEM INSTRUMENTARIUM
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
	Zestaw przeznaczony jest do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w urazach, zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych, z wykorzystaniem w osteoporozie, komplet : 4 śruby przenasadowe z blokerami, 4 śruby perforowane i kanałowane wraz z blokerami + 4 adaptery/Kirschnery + 2 pręty+1 łącznik poprzeczny +1 opakowanie cementu PMMA +1 opakowanie cementu bioprzebudowywalnego
1	Śruba wieloosiowa standardowa z 1 elementem blokującym, tytanowa, wielokątowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, system mocowania pręta od góry oparty na 1 elemencie blokującym, śruby o średnicy od 4,0 do 8,0 mm ( skok co 0,5 mm) o długościach 30-55 mm (skok co 5 mm), średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekroczyć 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt, śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długości 35-60 mm oraz śruby biodrowo-krzyżowej o długości 50-80 mm	szt.	30
2	Śruba kanałowa i perforowana z 1 elementem blokującym, tytanowa, wielokątowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, z sitowym rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby, śruby o średnicy 5,0 – 8,5 mm i długości 30 -70 mm ( skok co 5 mm)	szt.	30
3	Jednorazowy, wymienny łącznik typu luer ( stop stali nierdzewnej, sterylizacja w autoklawie) z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu do podawania cementu kostnego do śruby // drut Kirschnera	szt.	30
4	Pręt tytanowy o średnicy 5,5 mm i długościach 40-200 mm (skok co 10 mm), pręt 500 oraz 600 mm oraz pręt Co-Cr o średnicy 5,5 mm i długościach: 300 oraz 500 mm	szt.	30
5	Łącznik poprzeczny 35-100 mm skok co 10 mm	szt.	30
6	Zestaw do wertebroplastyki składający się z bioprzebudowywalnego ( 60% siarczanu wapnia oraz 40 % hydroksyapatytu), niskotemperaturowego cementu kostnego wraz z mieszalnikami i podajnikami , pojemność 8 ml	szt.	30

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 18
PAKIET 18 - ZESTAW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego (pacjenci infekcyjni). Komplet stabilizacji transpedikularnej dostarczany po uprzednim zamówieniu w ciągu 24h. Jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego / Skład zestawu: 18 śruby poliaksjalne ( rozmiary z zakresu Ø4.5 -7.5 i długości 30- 60 mm co 5 mm, 8 prętów ( Ø 5.5 l:30 - 380 mm), 16 podajników do cementu oraz 4 zestaw narzędzi do operacji MIS oraz na otwarto	zest.	9

	Materiał: wysokiej klasy polimer. Zestaw składający się z 18 tytanowych śrub (wieloosiowe i fenestrowane, redukcyjne), dostarczane w sterylnych opakowaniach po dwie sztuki, wybranych uprzednio przez operatora z zakresu: Ø4.5 -7.5 i długości 30- 60 mm co 5 mm, połączonych z polimerowymi, przeziernymi tulejami zapewniającymi wysoki standard pracy; 8 sztuk prętów do operacji MISS i na otwarto o średnicy Ø 5.5 i długościach wybranych przez operatora z zakresu 30-380 mm dostarczane w sterylnych opakowaniach po dwie sztuki, 16 podajników do cemntu pakowanych strylnie po dwie sztuki oraz 4 jednorazowych zestawów narzędzi. Jednorazowe narzędzia umożliwiające wykonanie zabiegów metodą MISS oraz na otwarto. Skład narzędzi podstawowych: Rączka uniwersalna; Przebijak – wkrętak rewizyjny; Sonda uniwersalna; Sonda Φ 4.5 mm; Próbnik podwójny; Podwójny gwintownik kaniulowany, Śrubokręt do nakrętek, Przymiar pręta, wprowadzacz do pręta, Kompresor-Dystraktor, Rączka dynamometryczna, Prowadnik widełkowy, Otwarta przedłużka do nakrętek, Prowadnik do nakrętek – ostateczne dokręcenie, Druty Kirschnera, Konektor do rączki grzechotki, Rączka - ball shape, Klamra nawigacyjna.

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 19
PAKIET 19 - AKCESORIA DO NAWIGACJI OPTYCZNEJ STEALTHSTATION KOMPATYBILNE Z ZESTAWEM DO NAWIGACJI FIRMY MEDTRONIC (MODEL: STEALTH STATION S7) STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Markery pasywne do systemu neuronawigacji, odblaskowe, jednorazowe, sterylne, ilość markerów w opakowaniach przeliczona proporcjonalnie do ilości sztuk, Markery kompatybilne zestawem do nawigacji producent - Medtronic, model: Stealth Station S7	szt.	1440

....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

## Pakiet 20
PAKIET 20 - KLIPSY TĘTNIAKOWEWRA Z UŻYCZENIEM KLIPSOWNIC
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Zestaw klipsów tętniakowych	szt.	150

Informacje/wymagania dodatkowe
Użyczenie klipsownic po 3 dla każdego zestawu
Zestaw klipsów standard ( długość ramienia klipsa 7 mm do 20 mm, różne kształty do wyboru)
W terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu katalog klipsów w róznych kształtach i rozmiarach (co najmniej 20 modeli do wyboru) (po zawarciu umowy)
Depozyt klipsów - 8 klipsów czasowych i 30 klipsów stałych - wg. wyboru Zamawiającego
Zestaw klipsów mini ( długość ramienia klipsa 3 mm do 7 mm, różne kształty do wyboru)
W terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu katalog klipsów w róznych kształtach i rozmiarach (co najmniej 20 modeli do wyboru) (po zawarciu umowy)
Depozyt klipsów - 8 klipsów czasowych i 30 klipsów stałych - wg. wyboru Zamawiającego
Zestaw klipsów fenestrowanych ( długość ramienia klipsa 7 mm do 10 mm, fenestracja 3,5 albo 5 mm, różne kształty do wyboru)
W terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu katalog klipsów w róznych kształtach i rozmiarach (co najmniej 20 modeli do wyboru) (po zawarciu umowy)
Depozyt klipsów -10 klipsów stałych - wg. wyboru Zamawiającego
Zestaw klipsów w kształcie "T" ( długość ramienia klipsa 7 mm do 10 mm, fenestracja 5 mm, różne kształty do wyboru)
W terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu katalog klipsów w róznych kształtach i rozmiarach (co najmniej 5 modeli do wyboru) (po zawarciu umowy)
Depozyt klipsów -5 klipsów stałych - wg. wyboru Zamawiającego
Klipsy wzmacniające zacisk ( reinforcing clips)
Depozyt klipsów -2 klipsy - wg. wyboru Zamawiającego

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 21
PAKIET 21 - PROTEZA KOŚCI CZASZKI
lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Proteza kości czaszki z przędzy polipropyenowej i przędzy poliestrowej, porowata, budowa umożliwiająca dopasowanie jego obrysu za pomocą specjalistycznych nożyc do cięcia implantów (kleszcze kostne), niesterylna, parametry fizyczne: grubość – PN-P-04890-01 – ok. 3,00 mm, wysokość krzywizny – IB IN-1/83 – od 8,60 do 24,00 mm (w zależności od rozmiaru), siła ugięcia (wytrzymałość na ściskanie) – PN-P-04890-03 – od min. 6,00 do min. 10,00 daN (w zależności od rozmiaru), wymiary protez w mm:	szt.	30

	Wymiary protez w mm:
	Szerokość	Długość				Wysokość krzywizny
	110	134				24
	125	130				22
	60	105				11,5
	75	75				10,3
	57	75				8,6

....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

	Oferujemy termin wykonywania dostaw ( w tym uzupełnienia depozytu)					............................ dni robocz.