Załącznik nr 2 do Szacowania wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora

| Analizator hematologiczny szacowana ilość badań do wykonania w okresie 36 miesięcy: 8 000 badań |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ___ Pytanie Nr ____ |
| 1. | Analizator 3 diff jako autonomiczna jednostka, nie starszy niż 2018 rok, po przeglądzie. | TAK, podać |  |  |
| 2. | Analizator wyposażony w podajnik próbek krwi, umożliwiający automatyczne podanie co najmniej 20 próbek z rzędu, przystosowany do pracy z probówkami, które posiada Zamawiający tj. z zamkniętymi probówkami systemu Sarstedt, z funkcją mieszania próbek. | TAK, podać |  |  |
| 3. | Analizator zbudowany w oparciu o technologię trwałego zaworu obrotowego. | TAK |  |  |
| 4. | Analizator posiadający 4 tory pobierania próbek: tor podajnika automatycznego mieszającego i przekłuwającego próbki, tor mikrometody, do oznaczenia krwi włośniczkowej, tor pobrania z probówki otwartej, tor rozcieńczający próbkę. | TAK, podać |  |  |
| 5. | Automatyczne mycie igły pobierającej. | TAK |  |  |
| 6. | Automatyczna analiza minimum 18 parametrów morfologii krwi: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, LYM%, LYM, MID%, MID, GRAN%, GRAN, RDW, LPCR. | TAK, podać |  |  |
| 7. | Pomiar PLT eliminujący interferencje z RBC. | TAK |  |  |
| 8. | Wskaźnik anizocytozy oznaczany jako wartość procentowa i absolutna. | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość oznaczania krwi rozcieńczonej w przypadku problemów z zagęszczeniem elementów morfotycznych, z automatycznym przeliczeniem rozcieńczenia na wartości krwi pełnej. | TAK |  |  |
| 10. | System flagowania wyników patologicznych. | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku pacjenta. | TAK |  |  |
| 12. | Maksymalnie 3 odczynniki do pracy rutynowej, podgląd stanu zużycia odczynników z poziomu menu analizatora. | TAK, podać |  |  |
| 13. | Wymagane są odczynniki bezcyjankowe. | TAK |  |  |
| 14. | Analizator niewymagający codziennych procedur konserwujących. W przypadku odpowiedzi NIE należy podać częstość konserwacji w czasie pracy aparatu. | TAK NIE |  |  |
| 15. | Ekran ciekłokrystaliczny pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami bez konieczności sporządzenia wydruku. | TAK |  |  |
| 16. | Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC, PLT na drukarce laserowej. | TAK |  |  |
| 17. | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem analizy Levey-Jenningsa. Możliwość kontroli dla co najmniej 6 różnych materiałów kontrolnych, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość drukowania zbiorczych wyników (dziennych i miesięcznych itp.). | TAK |  |  |
| 18. | Wprowadzanie informacji o kalibratorach i materiale kontrolnym przy użyciu kodów kreskowych lub innego nośnika elektronicznego. | TAK |  |  |
| 19. | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |  |
| 20. | Analizator przystosowany do pracy w systemie całodobowym. | TAK |  |  |
| 21. | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK NIE |  |  |
| 22. | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym. | TAK |  |  |
| 23. | Termin ważności odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia, a termin ważności krwi kontrolnej minimum 3 miesiące licząc od daty jej dostarczenia. | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |
| 24. | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 25. | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy. | Tak |  |  |
| 26. | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora (chyba, że Zamawiający będzie wymagał złożenia instrukcji wraz z ofertą). | Tak |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „TAK podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.