## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/13/2024
PAKIET NR 1
SJU/Kaniule, igły, strzykawki, przedłużacze
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Bezigłowy system infuzyjny. Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu, a wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu. Wyposażony w płaską powierzchnię wstrzyknięcia, a gładko i równo zakończona membrana portu ułatwia dezynfekcję. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania. Nie zawiera lateksui ftalanów. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Objętość wypełnienia 0,09ml, wysoki przepływ 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe: papier-folia. | szt. | 5500
2 | Igla Touhy 18G 90 mm j.użytku | szt | 10
3 | Igła do nakłuć lędzwiowych 27G 120 mm j.użytku | szt | 20
4 | Igła do nakłuć lędzwiowych 25 G 120 mm j.użytku. Igła posiada przezroczystą kwadratową nasadkę posiadającą wewnątrz powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz umożliwia szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego minimalizując jego wypływ. | szt | 10
5 | Igła echogeniczna, stymulująca, atraumatyczna. Igła do blokady nerwów obwodowych do zakładania pod kontrolą USG metodą „single shot”, pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm(objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły. Kabel podłączeniowy 60 cm, przymocowany z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifuigły na uchwycie.Kompatybilna ze wszystkimi stymulatorami nerwów. Kabel 60 cm. Rozmiar 22G, L- 50 mm. Taka jak Echoplex. | szt. | 50
6 | Igła do pena 31G (0,25x8mm) x 100 szt. | op. | 75
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G ,25G, 26G, 27G x 88-90mm standard jałowa j.użytku. Rozmiar igły do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 600
8 | Igła do punkcji lędźwiowych standard 22 G x 120 mm | szt. | 50
9 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych składający się z: 1 XRO nadtwardówkowy cewnik z łącznikiem Easy Lock oraz prowadnicą, 1 x 18G igłę typu Tuohy o długości 80mm z przezroczystą, plastykową nasadką, 1 x 0.22μm płaski filtr, 1 x 10ml niskooporową strzykawkę, igła znakowana co 1 cm, cewnik znakowany co 1 cm na długości od 5 do 20 cm, cewnik 20G średnica 0,45-0,85, zamknięty koniec z 3 bocznymi otworami (oczkami). Taki jak Perifix lub równoważny | op. | 60
10 | Igła kulkowa 18G j.użytku | szt | 50
11 | Igła typu Luer 0,45 x 12-16 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
12 | Igła typu Luer 0,45 x 22 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
13 | Igła typu Luer 0,50 x 25 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
14 | Igła typu Luer 0,5 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
15 | Igła typu Luer 0,6 x 30 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 3
16 | Igła typu Luer 0,7 x 30 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 20
17 | Igła typu Luer 0,7 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 40
18 | Igła typu Luer 0,8 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 150
19 | Igła typu Luer 0,9 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 45
20 | Igła typu Luer 1,1 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 2
21 | Igła typu Luer 1,1 x 50 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 2
22 | Igła typu Luer 1,2 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 300
23 | Igła typu Luer 1,2 x min.30 mm (18G) x 100 szt z otworem bocznym , z zakończeniem typu pencil point do pobierania leków. | op | 140
24 | Igła typu Luer 2,1 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły. | op | 5
25 | Igła Veressa 1,8-2,2x120mm j.uzytku | szt | 5
26 | Igła Veressa 1,8-2,2x150mm j.uzytku | szt | 5
27 | Igła motylek 23 g , 25 G x 100 szt. | op | 2
28 | Igła do iniekcji bezpiecznej z aktywowaną osłoną, umożliwiającą jednoręczne zabezpieczenie natychmiast po podaniu zastrzyku. Osłonka zintegrowana z igłą, ostrze ścięte trójpłaszczyznowo, nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Dźwięk kliknięcia sygnalizuje aktywację mechanizmu zabezpieczającego, igła pozostaje bezpiecznie zamknięta wewnątrz aktywowanej osłony. Jest kompatybilna zarówno ze strzykawkami luer, jak i luer-lock. Ostrze zabezpieczone podwójnym mechanizmem blokady. Opakowanie typu blister-pack, zawiera 50 sztuk. Produkt nietoksyczny, niepirogenny, sterylizowany tlenkiem etylenu, przeznaczony do iniekcji dożylnych, domięśniowych, podskórnych. Zastosowane kolory określające rozmiar igieł są zgodne z uniwersalnym kodem ISO, co ułatwia szybki dobór właściwej wielkości.Rozmiary: 0,6x25mm, 0,7x40 mm, 0,8x40mm, 0,9x40mm. Opakowanie a'50 | op | 50
29 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią. Komora kroplowa o wielkości 6 cm (5,5 cm w części przezroczystej) zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym niebieską klapką. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Sterylny, bez zawartości lateksu i ftalanów, opakowanie typu papier/folia | szt. | 3000
30 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu,sterylny, opakowanie typu blister-pack z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu. | szt. | 30000
31 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego z igłą (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru. 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 23ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 36ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 61ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; 17G-45mm. X 1,5mm. - przepływ 142ml/min.; 16G-45mm. X 1,7mm. - przepływ 200ml/min.; 14G-45mm. X 2,0mm. - przepływ 305ml/min.; Rozmiary do wyboru przez zamawiajacego. Opakowanie max. 50 szt. | szt. | 10000
32 | Adapter typu luer z zaworem zwrotnym, do pobierania krwi z kaniul dożylnych powyżej i wkłuć centralnych, sterylny, op. a 100 szt. | op. | 10
33 | Jednorazowy koreczek typu Combi z zakończeniem męskim oraz żeńskim, przeznaczony do zabezpieczenia końcówek luer lock w zestawach do przetaczania płynów i krwi. Dzięki swojej budowie precyzyjnie i bezpiecznie zamyka wejścia standardowe. Przeznaczony do stosowania w połączeniu z innymi wyrobami w trakcie terapii infuzyjnej chroniąc przed wypływem krwi przez kaniulę oraz zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i infekcją. Nie zawiera ftalanów, ani lateksu. Op.=a'100 szt. | op. | 2
34 | Korki do kaniul typ Luer-lock, jałowy , j.użytku, z trzpieniem powyżej krawędzi korka. | szt. | 2500
35 | Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, z przezroczystą obudową i identyfikatorem „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni. Ciągłe, proste kanały przepływowe zapewniają precyzyjny pomiar ciśnienia. Produkt z obrotową końcówką luer-lock, z wejściami zabezpieczonymi koreczkami, odporny na lipidy. Przeznaczony do jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu i ftalanów. Wyrób niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu, przeznaczony do regulowania przepływu płynów infuzyjnych. Specjalna konstrukcja umożliwia przełączanie ścieżki przepływu wlewu infuzyjnego. | szt. | 3500
36 | Nakłuwacz jednorazowy o głebokości nakłucia 2-2,4mm, jałowy - bezpieczny nakłuwacz automatyczny, przyjęto opakowanie 100 szt. | op. | 200
37 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 1000-3000ml przed światłem | szt | 50
38 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 100-250ml przed swiatłem | szt | 400
39 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 500-1000ml przed swiatłem | szt | 300
40 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,25m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 300
41 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,45 m-0,5m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 1000
42 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,9 m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt. | 1000
43 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 1,5 m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 300
44 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 2m jałowy niepirogenny, bursztynowy | szt | 300
45 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 2m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt. | 200
46 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych o ergonomicznym kształcie, z korpusu wykonanego z radełkowanego ABS-u, zapewniającego pewny chwyt. Produkt z łącznikiem luer lock oraz szczelną zatyczką samozatrzaskową z PP. Wyposażony w filtr bakteryjny i cząsteczkowy. Wyrób wolny od lateksu, PCV i ftalanów, niepirogenny, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, przeznaczony do bezigłowego rozpuszczania i pobierania leków z opakowań wielodawkowych. | szt. | 1800
47 | Przyrząd jednorazowy do podawania krwi i preparatów krwi wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów. Przyrząd posiada dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią,co gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami, wyposażony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką. Przyrząd posiada elastyczną komore kroplową. Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm. Przyrząd wyposażony także w miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Produkt jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu | szt. | 2000
48 | Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) posiadajacy bursztynowe zabarwienie drenu i komory kroplowej. Wyposażony w dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Przyrząd posiada elastyczną komore kroplową o wielkości 6cm zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, miękki i elastyczny dren o długości min. 150cm z dodatkowym portem do podawania leków. Przyrząd posiada precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. | szt | 2000
49 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu z podwójną skalą. Regulacja przepływu od 5-250 ml/h (niebieskie cyfry na białym tle) oraz 5-200 ml/h (białe cyfry na niebieskim tle). Komora kroplowa i dren wykonany z pcv, bez zawartości ftalanów. Kroplomierz komory 20 kropli=1 ml (+/- 0,1ml), filtr cząsteczkowy 15 μm, kolec z odpowietrzeniem. Odpowietrznik posiada filtr przeciwbakteryjny oraz zamykaną kolorową klapkę. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Długość drenu 180 cm. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, wyposażony na końcu drenu w koreczek air pass z hydrofobową membraną,porty. | szt | 1000
50 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Oznakowanie zawartości i pojemności w formie piktogramów na strzykawce, dodatkowo kod kolrystyczny (niebieski-strzykawka zewnętrznie niesterylna). Pakowana w opakowanie ochronne foliowe. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | szt | 200
51 | Strzykawka bursztynowa 50ml/60ml | szt | 200
52 | Strzykawka do płukania ucha 100 ml, widoczna skala kontrastująca, z dodatkowym łącznikiem, zabezpieczenie tłoka przed wysunięciem z dołączonym łącznikiem Luer | szt | 1000
53 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml/60 ml , widoczna skala kontrastująca zabezpieczenie tłoka przed wysunięciem kompatybilna z pompą infuzyjną typu Graseby 2100 Smith Medical i Medima S2 | szt | 600
54 | Strzykawka 2-częściowa 10 ml do infuzji podskórnych,domięśniowych i dożylnych. Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości. Wyposażona w biały kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Płynny przesuw tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przedprzypadkowym wysunięciem tłoka, Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, co 0,5 ml. Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Jednorazowego użytku, Nie zawiera ftalanów, Nie zawiera lateksu, Sterylizowana tlenkiem etylenu OP.A'100szt | op | 250
55 | Strzykawka 2-częściowa 20 ml do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych. Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości. Wyposażona w biały kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Płynny przesuw tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przedprzypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, co 1 ml. Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki, Jednorazowego użytku, Nie zawiera ftalanów, Nie zawiera lateksu, Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie 50szt . | op | 320
56 | Strzykawka 2-częściowa 2 ml do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych. Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości. Wyposażona w biały kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Płynny przesuw tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przedprzypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, co 0,1 ml. Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki, Jednorazowego użytku, Nie zawiera ftalanów, Nie zawiera lateksu, Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie 100szt | op | 200
57 | Strzykawka 2-częściowa 5 ml do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych. Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości. Wyposażona w biały kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Płynny przesuw tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przedprzypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, co 0,2 ml. Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki, Jednorazowego użytku, Nie zawiera ftalanów, Nie zawiera lateksu, Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie 100szt | op | 300
58 | Strzykawka trzyczęściowa U100 z igłą niezintegrowaną 0,4 x 13 mm w komplecie a' 100 szt. | op. | 1
59 | Strzykawaka bez igły luer/slip na 3 ml do gazometrii z tłokiem samouszczelniajacym. Parametry: - objetość strzykawki 3 ml ; - konstrukcja strzykawki pozwalajaca na nastawienie żadanej objetości krwi przed pobraniem ; - strzykawka posiada tłok uszczelniajacy się po napływie krwi do wybranej wcześniej objetości; - skala na strzykawce dokładnie oznakowana co 1 jednostkę - strzykawki powlekane silikonem; - korek do zamknięcia strzykawki po pobraniu w opakowaniu razem ze strzykawka; - strzykawka musi zawierać suchą zrownoważoną wapniem heparynę litową. | szt. | 100
60 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trzyświatłowy o śr. 7 i 8FR i dł. 15 i 20 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 5 ml lub 10 ml. | szt. | 5
61 | Ostrza chirurgiczne sterylne j.u. wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub stali nierdzewnej (do wyboru przez zamawiającego) wszystkie ostrza wyprodukowane zgodnie ze standartami BS 2982 , BS EN 27740 ; grawer z nr ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym nr serii, datą ważności , datą sterylizacji, rysunkiem ostrza w skali 1:1 oraz nazwą producenta, znak CE, pakowane w kartonik po 100 szt. z opisem w języku polskim, rysunek ostrza na kartoniku wraz z numerem. Rozmiar 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24 - wg. potrzeb zamawiającego. | op. | 40
62 | BEZPIECZNY TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH -antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie, -możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, -blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza, -produkt wielorazowego użytku, - trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej, blokada ostrza wykonana ze stali nierdzewnej oraz teflonu, - logo producenta tłoczone na trzonku, -w osłonce ostrza okienko uwidaczniające numer ostrza zamontowanego na trzonku, Rozmiar 4 kompatybilny z ostrzami 18-36. | szt. | 1
63 | BEZPIECZNY TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH -antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie, -możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, -blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza, -produkt wielorazowego użytku, - trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej, blokada ostrza wykonana ze stali nierdzewnej oraz teflonu, - logo producenta tłoczone na trzonku, -w osłonce ostrza okienko uwidaczniające numer ostrza zamontowanego na trzonku, Rozmiar 3 kompatybilny z ostrzami 6-16. | szt. | 1
64 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi o następujących parametrach: obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu, o wysokiej jakości, transparentna silikonowa membrana pozwala na wielokrotną iniekcję. Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję. Dren wykonany z transparentnego poliuretanu, nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Dreny wyposażone w zaciski przesuwne, zakończenie męskie zabezpieczone aplikatorem. Długość całkowita 15 cm, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, objętość wypełnienia portu bezigłowego 0,09 ml, przestrzeń martwa 0,001 ml, średnica drenów 1,0 x 2,7 mm, przepływ 100ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI), port pracujący w systemie z zerowym wypływie wstecznym. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Zgodność z normą techniczną: EN ISO 80369-1,EN ISO 80369-7, EN ISO 8536-10, EN ISO 8536-14. Jednorazowego użytku, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: 1 sztuka / papier-folia. | szt. | 350
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/13/2024
PAKIET NR 2
SJU/Laryngologia FESS - dren płuczący UD
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Dren płuczący UD, jednorazowy,sterylny , do aparatu ENDOMAT Select UP220 ( opakowanie 10 szt.) | op. | 5
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty