Aktualny Załącznik Nr 2/3b

- do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-129/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 3

analizatorów: głównego, dwóch backup

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać dla każdego analizatora): ……………………………

Producent (podać dla każdego analizatora): ………………………………………………………..

Rok produkcji (podać dla każdego analizatora): ……………………………………………………

| Lp. | - Przedmiot zamówienia - i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany/ punktacja | Parametry oferowane Podać/opisać - TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania dla analizatora głównego (ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59) |  |  |  |
| 1. | Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2018 rok, po pełnym przeglądzie technicznym | TAK, podać |  |
| 2. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita | TAK |  |
| 3. | Bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30,0 mg/dl) | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja analizatora posiadająca dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 6. | Możliwość przerwania kalibracji w celu wykonania próbki CITO! | TAK |  |
| 7. | Całkowity czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 1 godzina | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity z elektrolitami i bilirubiną) z próbki o objętości nie większej niż 100 µl. | TAK |  |
| 9. | Analizator posiadający możliwość wykonania badania z: • krwi pełnej • powietrza wydychanego, w celu oznaczenia pO2 i pCO2 • jamy opłucnej, w celu oznaczenia pH • płynów innych, niż ludzka heparynizowana krew pełna | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja analizatora zapewniająca, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej, dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta, jak i materiału kontrolnego. | TAK |  |
| 11. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 12. | Wbudowany moduł automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 13. | Materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego | TAK |  |
| 14. | Zamknięte, niezależne ścieki | TAK |  |
| 15. | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik – jeden odczynnik (roztwór). Zamawiający nie oczekuje analizatora z pakietami odczynnikowymi | TAK |  |
| 16. | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Zabezpieczenie systemów komputerowych - UPS | TAK |  |
| 18. | Wbudowany scaner do odczytu ID próbki oraz operatora | TAK |  |
| 19. | Urządzenie kompatybilne z systemem informatycznym Zamawiającego (LIS, HIS) | TAK |  |
| 20. | Integracja analizatora z systemem informatycznym LIS/HIS Zamawiającego. Koszt po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 21. | Komputer z drukarką do obsługi analizatora głównego. Wymagania – nie gorsze niż: - procesor klasy min. i5 gen11 11400 ze zintegrowaną kartą graficzną lub równoważny, - pamięć RAM min. 16GB DDR4 2666MHz, - dysk wewnętrzny PCIe NVMe n.2 500GB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. - obudowa mini tower - nagrywarka dvd+/-rw Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (lub system równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3). W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Klawiatura USB w układzie QWERTY US min. 105 klawiszy. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000 dpi. Dodatkowe 2 porty COM Oprogramowanie Microsoft Office 2023 Monitor: Przekątna ekranu min 24 cale Natywna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Technologia podświetlenia LED Matryca matowa Głośniki wbudowane 2 szt. Regulacja wysokości, Montaż VESA 100x100 Zasilacz awaryjny UPS 500W Drukarka laserowa A4 1 szt. o parametrach minimalnych: Automatyczny dupleks Komunikacja USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Mbs Toner startowy oraz 1 szt. toneru na wymianę. | TAK, podać |  |
| II. Wymagania dla dwóch analizatorów backup |  |  |  |
| II.A. Analizator backup pierwszy (ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59) |  |  |  |
| 1. | Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2018 rok, po pełnym przeglądzie technicznym | TAK, podać |  |
| 2. | Analizator back’up, pracujący w oparciu o takie same odczynniki, umożliwiający pomiar następujących parametrów: pH, pCO2, pO2 z próbki nie większej niż 60 µl. | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | TAK |  |
| 4. | Wbudowany scaner do odczytu ID próbki oraz operatora | TAK |  |
| 5. | Urządzenie kompatybilne z systemem informatycznym zamawiającego (LIS, HIS) | TAK |  |
| 6. | Integracja analizatora z systemem informatycznym LIS/HIS Zamawiającego. Koszt po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| II.B. Analizator backup drugi (ZDL, lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42) |  |  |  |
| 1. | Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2023 rok, nowy lub 2018 rok, po pełnym przeglądzie technicznym. | TAK |  |
| 2. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita | TAK |  |
| 3. | Bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30,0 mg/dl) | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja analizatora posiadająca dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 6. | Możliwość przerwania kalibracji w celu wykonania próbki CITO! | TAK |  |
| 7. | Całkowity czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 1 godzina | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity z elektrolitami i bilirubiną) z próbki o objętości nie większej niż 100µl. | TAK |  |
| 9. | Analizator posiadający możliwość wykonania badania z: • krwi pełnej • powietrza wydychanego, w celu oznaczenia pO2 i pCO2 • jamy opłucnej, w celu oznaczenia pH • płynów innych, niż ludzka heparynizowana krew pełna | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja analizatora zapewniająca, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej, dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta, jak i materiału kontrolnego. | TAK |  |
| 11. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 12. | Wbudowany moduł automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 13. | Materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego | TAK |  |
| 14. | Zamknięte, niezależne ścieki | TAK |  |
| 15. | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik – jeden odczynnik (roztwór). Zamawiający nie oczekuje analizatora z pakietami odczynnikowymi | TAK |  |
| 16. | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Zabezpieczenie systemów komputerowych - UPS | TAK |  |
| 18. | Wbudowany scaner do odczytu ID próbki oraz operatora | TAK |  |
| 19. | Urządzenie kompatybilne z systemem informatycznym Zamawiającego (LIS, HIS) | TAK |  |
| 20. | Integracja analizatora z systemem informatycznym LIS/HIS Zamawiającego. Koszt po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 21. | Wykonawca wraz z aparatem dostarczy bezpłatnie na czas umowy witrynę chłodniczą. | TAK |  |
| 22. | Wykonawca wraz z aparatem dostarczy bezpłatnie na czas umowy klimatyzator przenośny. | TAK |  |
| III. Pozostałe wymagania dotyczące analizatorów |  |  |  |
| 1. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy w odniesieniu do wszystkich analizatorów | TAK |  |
| 2. | 2.1 Podłączenie analizatorów: głównego i dwóch back’up do szpitalnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. 2.2 Udostępnienie protokołu transmisji danych. 2.3 Trzy licencje na moduł aparatu (każdy z analizatorów posiada własną licencję na aparat). | TAK |  |
| IV. Serwis i warunki gwarancji |  |  |  |
| 1. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – 24 m-ce | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK |  |
| 3. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK |  |
| 4. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK |  |
| 5. | Aparat serwisowany zdalnie. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
| 7. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu |  |
| 8. | Wartość analizatorów brutto: - głównego - backup pierwszy - backup drugi | podać |  |
| V. | System zdalnego nadzoru nad analizatorami (Zamawiający zapewni instalację systemu na stacji fizycznej lub wirtualnej) |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do systemu zarządzania z każdego komputera w laboratorium/szpitalu poprzez przeglądarkę internetową. | TAK |  |
|  | Zapewnienie podłączenia do systemu zarządzania oferowanych analizatorów | TAK |  |
|  | Dodawanie nowych użytkowników systemu, nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom systemu. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia jednostek szpitala w systemie zarządzającym (np. lokalizacje, oddziały) i przypisywanie im analizatorów. | TAK |  |
|  | Alarmowanie przez system zarządzania konieczności interwencji użytkownika. | TAK |  |
|  | Zdalna kontrola w czasie rzeczywistym analizatorów znajdujących się poza laboratorium w zakresie: 1) stanu ogólnego; 2) stanu połączenia sieciowego; 3) poziomu odczynników; 4) statusu kalibracji; 5) statusu wewnętrznej kontroli jakości; 6) czyszczenia, płukania. | TAK |  |
|  | Przesyłanie informacji o zdarzeniach: opis problemu, dane identyfikujące analizator, godzina zdarzenia, możliwość wprowadzenia informacji o podjętych działaniach naprawczych. | TAK |  |
|  | Generowanie raportów z dokonanych działań naprawczych względem zaistniałych zdarzeń w zadanym przez użytkownika czasie. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzania statusu podłączenia poszczególnych analizatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego blokowania dokonywanych oznaczeń przez analizator. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzania stanu odczynników na pokładzie analizatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu wyników badań wykonanych na analizatorach. | TAK |  |
|  | Możliwość wymuszania wykonania kalibracji analizatora. | TAK |  |
|  | Możliwość wymuszenia wykonania kontroli jakości na analizatorze. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania raportów z kontroli jakości. | TAK |  |
|  | Generowanie raportów z ilości wykonanych badań na poszczególnych analizatorach i dla poszczególnych oddziałów/jednostek szpitala. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru zakresu czasowego dla generowanych raportów. | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z systemem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania, dołączenia do wiadomości e-mail lub eksportowania (do różnych formatów pliku) raportów np. dotyczących kalibracji, zdarzeń, kontroli jakości | TAK |  |
| VI. | Parametry oceniane |  |  |
| 1. | Możliwość zdalnego dostępu do aparatu | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Możliwość sczytywania wartości kalibratorów z kodu paskowego na etykiecie | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Możliwość korekty oznaczanych parametrów względem temperatury ciała pacjenta | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. IV.7 i IV. 8.

2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

..................................		   			………………………………………                    
       data                                                                          	podpis Wykonawcy