Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | STAWKA VAT | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia do mycia i dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Konektor do myjni |  | szt. | 2 |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2023 roku | Podać |  |
| 3. | Zgodność z normą EN PN 15883-1 | TAK |  |
| 4. | Czas pełnego cyklu mycia i dezynfekcji – max. 15 min. | TAK, podać |  |
| 5. | Ładowność – jedna sonda w jednym cyklu | TAK |  |
| 6. | Załadunek sond od góry | TAK |  |
| 7. | Temperatura cyklu – max. 40 st. C | TAK, podać |  |
| 8. | Test upływu elektrycznego (izolacji el.) | TAK |  |
| 9. | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | TAK |  |
| 10. | Dotykowy panel kontrolny LCD min. 7-calowy | TAK, podać |  |
| 11. | Cykl autodezynfekcji obejmujący końcowy filtr wody | TAK |  |
| 12. | Cykl inaktywacji prionów | TAK |  |
| 13. | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 1µm i 0,2µm | TAK |  |
| 14. | Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2µm | TAK |  |
| 15. | Zasilanie myjni wodą wodociągową | TAK |  |
| 16. | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | TAK |  |
| 17. | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych | TAK |  |
| 18. | Czytnik kodów kreskowych i drukarka | TAK, podać |  |
| 19. | Maksymalne wymiary reprocesora Szerokość 40 cm Głębokość 90 cm Wysokość 120cm | TAK, podać |  |
| 20. | Konektory kompatybilne z sondami będących na wyposażeniu Zamawiającego tj. sondą Philips IPX1 X7-2T oraz sondą VIVID 6WT-D IPX 7 | TAK, podać |  |
| 21. | Autoryzowany Serwis Producenta (podać nazwę i adres serwisu) | TAK, podać |  |
| 22. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 10 lat po zakupie urządzenia. | TAK |  |
| 23. | W komplecie instrukcje obsługi w języku polskim. Instrukcja w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
| 24. | Gwarancja liczona od dnia oddania sprzętu do eksploatacji | TAK |  |
| 25. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia, przeprowadzone w miejscu instalacji produktu, poświadczone certyfikatem lub protokołem szkolenia. | TAK |  |
| 26. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. Dołączyć wraz z dostawą aparatury. | TAK |  |
| 27. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem w raporcie serwisowym. | TAK |  |
| 28. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę. | TAK |  |

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty