## Część 1
DZ.271.4.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Wytrząsarka Vortex | Produkt wzorcowy: IKA, 0004047700 lub równoważny: - wytrząsarka do probówek, - max średnica naczynia: 30 mm, - zakres prędkości: 1000-2800 obr./min, - funkcja impulsowa, - rodzaj ruchu: okrężny, - amplituda ruchu: 4,5 mm, - górna obudowa i powierzchnia na probówki musi być wykonana z obojętnego tworzywa, dolna część - z cynkowego odlewu ciśnieniowego wykończonego powłoką ochronną. | szt. | 1
2. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Miniwirówka | Produkt wzorcowy: VWR, 521-2161 lub równoważny: - miniwirówka nablatowa z rotorem na 8 miejsc dla probówek o poj.: 1,5-2 ml i 8 adapterami na probówki o poj. 0,5ml, - stała prędkość obrotów: nie mniej niż 6000 obr./min, - max względna siła odśrodkowa: nie mniej niż 2000 x g, - czas przyspieszania: nie więcej niż 5 s, - czas zwalniania: nie więcej niż 1,5 s, - w zestawie z dodatkowym rotorem na 4 paski PCR (8 x 0,2ml) i 8 adapterami na 32 miejsca dla probówek o poj. 0,2ml, - poziom hałasu: nie więcej niż 56 dB. | 1 zestaw | 1
3. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Moduł zapobiegający rozmrożeniu próbek 0,5 1,5 ml | Produkt wzorcowy: VWR, 414004-286 lub równoważny: - kriopudełko o budowie zapewniającej utrzymanie temperatury -20°C i niższej przez minimum 1 godzinę w temperaturze pokojowej lub w transporcie, - posiada 12 miejsc na probówki o pojemności w zakresie 0,5 - 1,5 ml, - z przezroczystą pokrywą o nadrukowanej kratownicy, - antypoślizgowe nóżki, - wypełnienie pojemnika i pokrywy: nietoksyczne, - wymiary nie większe niż: 15,5 x 10,5 x 10,5 cm | szt. | 1
4. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Moduł zapobiegający rozmrożeniu próbek 0,2 ml | Produkt wzorcowy: VWR, 89004-570 lub równoważny: - kriopudełko o budowie zapewniającej utrzymanie temperatury zamrożonych próbek do PCR przez minimum 4 godziny w temperaturze 0°C, - posiada 96 miejsc (w rzędach 8 x 12) na probówki o poj. 0,2 ml, także w paskach (stripach) oraz 1 miejsce na płytki, - z indykatorem temperatury - zmiana koloru w przypadku ogrzania próbek, - z pokrywą, - wykonane z polipropylenu, wypełnienie: poliżel, - z zaciskaną pokrywą, - wymiary nie większe niż: 14,5 x 10 x 4,5 cm | 1 op. (2 szt.) | 1
5. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Minutnik cyfrowy | Produkt wzorcowy: VWR, 609-0226 lub równoważny: - minutnik cyfrowy zapewniający ustawienie równocześnie minimum 4 alarmów, - duży wyświetlacz: minimum 19 mm wysokości, - możliwość ustawienia do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund, krok co 1 sek., - zapamiętuje ostatni wprowadzony czas odmierzania, - po zakończeniu odliczania uruchamia alarm oraz liczy czas jaki minął do momentu manualnego wyłączenia minutnika, - z uchwytem, stojakiem, magnesem, bateriami i certyfikatem kalibracji, - zgodny z ISO/IEC 17025 lub równoważnym | szt. | 7
6. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Palnik Bunsena z wymiennymi nabojami gazowymi | Produkt wzorcowy: VWR, CAMP2000020657 lub równoważny: - przenośny palnik gazowy z wymiennym nabojem gazowym do zastosowań w laboratorium badawczym, - w zestawie z 3 dodatkowymi sztukami butli, zawierającymi mieszaninę gazów butan-propan 80/20 o wadze nie mniejsze niż 450g, - możliwość zamontowania mniejszego naboju o wadze 200-250g, kompatybilnego z planikiem, - regulowany płomień przez odkręcanie/dokręcanie kurka, - zużycie gazu: nie większe niż 55g/h | 1 zestaw (1 palnik z nabojem + 3 naboje dodatkowe) | 1
7. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Moduł do powolnego zamrażania linii komórkowych | Produkt wzorcowy: VWR, 479-1840 lub równoważny: - pojemnik do zamrażania linii komórkowych, - zapewnia spadek temperatury o 1°C/min w zamrażarkach -80°C, - nie wymaga alkoholu, - powierzchnia nie wychładza się - bezproblemowe wyjęcie z zamrażarki, - zdatność do ponownego użycia po nie więcej niż 5 minutach, - posiada minimum 12 miejsc na krioprobówki o poj. 1,0-2,0 ml, - numerowane dołki | szt. | 4
8. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Pręt magnetyczny, 25 cm | Produkt wzorcowy: VWR, 442-0524 lub równoważny: - pręt magnetyczny ze stopu alnico V, - do użytku z mieszadłami magnetycznymi z grzaniem, - pokryty PTFE, - długość: 250-300 mm, - średnica: nie większa niż 10 mm, - odporny w szerokim zakresie temperatur (od -200°C do +280°C) | szt. | 1
9. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Pręt magnetyczny, 35 cm | Produkt wzorcowy: VWR, 442-0525 lub równoważny: - pręt magnetyczny ze stopu alnico V, - do użytku z mieszadłami magnetycznymi z grzaniem, pokryty PTFE, - długość: 350-400 mm, - średnica: nie większa niż 10 mm, - odporny w szerokim zakresie temperatur (od -200°C do +280°C) | szt. | 1
10. | Cz. 1 Drobny sprzęt do biologii komórki | Sorter na szkiełka mikroskopowe | Produkt wzorcowy: VWR, 631-0736 lub równoważny: - sorter do segregacji preparatów na szkiełkach mikroskopowych, - daje możliwość katalogowania i magazynowania minimum 100 szkiełek, - wykonane z PP, - z blokadą zatrzasku, - kartka na pokrywie do zapisywania zawartości pudełka, - wymiary: nie większe niż 16,5 x 21,5 x 3,5 cm, - antypoślizgowe nóżki zapobiegające ślizganiu się przy ułożeniu jeden na drugim | szt. | 4
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 2
DZ.271.4.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz. 2 Drobny sprzęt do PCR | Tacka 15x15 cm do zestawu do elektroforezy kwasów nukleinowych | Produkt wzorcowy: Bio Rad, 1704417 lub równoważny: - tacka o wymiarach 15 x 15 cm (+/- 1 cm), - kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego zestawem do elektroforezy kwasów nukleinowych w żelach agarozowych typu Sub Cell GT, - zawiera dwa otwory dla grzebieni o stałej wysokości, - przepuszczalna dla światła UV, - z linijką fluorescencyjną | szt. | 2
2. | Cz. 2 Drobny sprzęt do PCR | Grzebień 20-dołkowy do żeli 1,5 mm | Produkt wzorcowy: Bio Rad, 1704448 lub równoważny: - grzebień 20-dołkowy o nieregulowanej wysokości, - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Sub-Cell GT do elektroforezy horyzontalnej, - długość zębów: 15 mm (+/- 2mm), - szerokość zębów: 5 mm, - pojemność dołka: nie więcej niż 37,5 µl, - dedykowany do żeli o grubości 1,5 mm | szt. | 1
3. | Cz. 2 Drobny sprzęt do PCR | Grzebień 30-dołkowy do żeli 1,5 mm | Produkt wzorcowy: Bio Rad, 1704449 lub równoważny: - grzebień 30-dołkowy o nieregulowanej wysokości, - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Sub-Cell GT do elektroforezy horyzontalnej, - długość zębów: 15 mm (+/- 2mm), - szerokość zębów: 3 mm, - pojemność dołka: nie więcej niż 22,5 µl, - dedykowany do żeli o grubości 1,5 mm | szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 3
DZ.271.4.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz. 3 Lampa UV | Lampa UV - przepływowa | Produkt wzorcowy: Ultra-Viol, NBVE-60 PL lub równoważny: - przepływowa lampa UV do pomieszczeń laboratoryjnych, - na statywie przejezdnym, - wykonany z kwasoodpornej blachy, - o dezynfekowanej kubaturze: 25-50 m², - promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 253,7 nm, zapewniające skuteczność dezynfekcji zgodnie z ISBN 978 3 901906 25 1 (CIE) lub równoważnym, - lampa z minimum dwoma promiennikami UV-C o mocy nie mniejszej niż 30 W, - trwałość promiennika: nie mniej niż 9000 h, - klasa zabezpieczenia ppor.: I, - możliwość przebywania w otoczeniu lampy, - przewód z wtyczką o długości nie mniejszej niż 3 m, - z mechanicznym licznikiem czasu pracy promiennika | szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 4
DZ.271.4.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz. 4 Komora do badań na zwierzętach laboratoryjnych | Komora z ciepłym nawiewiem powietrza | Produkt wzorcowy: Vet-Tech, HE011 lub równoważny: - zestaw do badań na zwierzętach zaboratoryjnych, - musi składać się z dwóch części: • czteroczęściowej komory wykonanej z przezroczystego pleksiglasu, • elementu grzewczego z minimum dwoma wiatrakami, - komora przeznaczona do użycia na stole lub blacie laboratoryjnym, - system grzewczy z czterema krótkimi nóżkami dopasowanymi do komory, który umożliwia łatwy demontaż, - temperatura wewnątrz regulowana przy użyciu termopary, - posiada ekran LCD, - czas programowany w zakresie: 1-9 godzin i bez ograniczenia czasowego (maksymalnie 4 dni), - ustawienie zakresu temperatury: 32-41°C, - umożliwia ograniczenie interakcji z użytkownikiem w procedurach badawczych, - komora nie szersza niż 425 mm, - w zestawie z kablem zasilającym | zestaw | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.