Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/50/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Rejestrator holterowski EKG - 2 szt.

Typ/Model (podać):……………………………………………………………

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni | TAK |  |
| 2 | Zapis w pamięci stałej rejestratora | TAK |  |
| 3 | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000 HZ | TAK (podać) |  |
| 5 | Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod | TAK |  |
| 6 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI ( dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | TAK |  |
| 7 | Ekranowane kable pacjenta | TAK |  |
| 8 | Impedancja wejściowa ≥ 2MΩ | TAK (podać) |  |
| 9 | CMRR > 60dB | TAK (podać) |  |
| 10 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface'u | TAK |  |
| 11 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
| 12 | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 13 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |
| 14 | Wymiary 87mm x 55mm x 22mm | TAK (podać) |  |
| 15 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
| 3 | Wliczone w cenę przeglądy (min.1x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów — wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta ) W okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości z, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta ) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym