Załącznik nr 1

Pakiet nr 2 – parametry techniczne - Przenośny aparat USG tabletowy z 2 głowicami
Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	Wymagana wartość graniczna	Oferowane parametry
Konstrukcja
Najwyższej klasy, przenośny tabletowy cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Zgodność ze standardem IEC60601-1-11,. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji od 2020 do 2022.	Tak
Zasilanie sieciowe i akumulatorowe (wbudowany akumulator). Min.150 minut pracy na akumulatorze.	Tak
Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	Tak
W pełni dotykowy, kolorowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. Przekątna ekranu min.12 cali. Rozdzielczość min. 1900 x 1200. Monitor z powłoką antyrefleksyjną. Kąty widzenia min. 85 stopni dla wszystkich osi.	Tak
Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 2 MHz do 12 MHz.	Tak	2-10 Mhz-0 pkt / powyżej 10 MHz – 5 pkt
Pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 256 MB	Tak
Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Tak
Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 28 cm	Tak
Ustawienia wstępne (tzw. Presety) w zależności od sondy	Tak
Waga systemu max. 1,5 kg z baterią i opakowaniem transportowym.	Tak	1,7 kg – 0 pkt / ≤ 1,5 kg – 5 pkt
Wózek transportowy max. 15 kg	Tak
Możliwość zakupu specjalnej uprzęży dedykowanej do noszenia aparatu	Tak
Obrazowanie i prezentacja obrazu
Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: / B, / B + B / B + M / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler)	Tak
Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach	Tak
Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu	Tak	Nie – 0 pkt / Tak – 5 pkt
Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu.	Tak
Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD)	Tak
Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 25 stopni	Tak	+/- 25 st. - 0 pkt / ≤ +/- 30 st. - 5 pkt
Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni	Tak	+/- 70 st. - 0 pkt / ≥ +/- 80 st. - 5 pkt.
Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	Tak
Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD)	Tak
Automatyczne ustawienie pochylenia i miejsca dla dopplera CD	Tak
Obrazowanie w trybie Duplex	Tak	NIE – 0 pkt / TAK – 5 pkt
Jednoczesne obrazowanie B + B/CD w czasie rzeczywistym	Tak
Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	Tak
Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach	Tak
Obrazowanie tzw. trapezoidalne na głowicach liniowych	Tak
Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku	Tak
System wzmacniania wizualizacji igły biopsyjnej	Tak
Możliwość wstawienia zdjęcia jako miejsca referencyjnego dla obrazowanego obszaru	Tak
Funkcje użytkowe
Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości	Tak
Automatyczny obrys spektrum Dopplera dostępny w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	Tak
Automatyczny pomiar IMT	Tak
Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	Tak
Pełne oprogramowanie do badań: / Brzusznych / Małych narządów / Śródoperacyjnych / Urologicznych / Naczyniowych / Mięśniowo-szkieletowych	Tak
Archiwizacja obrazów
Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk typu SSD (Solid State Drive) min. 250 GB	Tak	200 GB – 0 pkt. / ≥ 250 GB – 5 pkt
Zapis obrazów w formatach JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu Pendrive, SD	Tak
Wbudowane wyjście USB 3.0	Tak	USB 2.0 – 0 pkt / USB 3.0 lub / wyższy – 5 pkt.
DICOM3.0. - min. Save, US, USMF, MWM, Query/Retrive	Tak
Wbudowany moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac	Tak
Głowice ultrasonograficzne
Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 6,0 MHz. / Kąt skanowania min. 60 st.	Tak
Głowica liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 10,0 MHz.	Tak
Możliwość rozbudowy aparatu – wymagane opcje (w dniu składania oferty)
Możliwość rozbudowy o obrazowanie w rozszerzonym trybie Dopplera o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	Tak
Głowica mikroconvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 6,0 MHz.	Tak
Głowica liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 6,0 – 12,0 MHz.	Tak
Gwarancja i serwis
Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące	TAK
Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).	TAK
Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)	TAK
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.	TAK
Certyfikat CE na aparat (dokumenty załączyć)	TAK
Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK
Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)	TAK
Pełna integracja urządzenia z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS/PACS	TAK