Opis wymagań granicznych

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator immunologiczny przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunofluorymetryczną z komputerem, monitorem, UPS oraz czytnikiem kodów kreskowych. Aparat fabrycznie nowy. Aparat nie straszy niż 2022 r. sprawny technicznie z zapewnioną opieką serwisową do końca trwania umowy. Podać: producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji (w kol. obok) |  |
|  | Automatyczne wykonanie oznaczeń w oparciu o 1 aparat: od pobrania próbki do uzyskania wyników |  |
|  | Czas wykonania 96 oznaczeń nie przekraczający 4 godzin |  |
|  | Zakres wykonywanych badań: a) oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych b) oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci i noworodków c) oznaczanie białka eozynofilowego ECP w monitorowaniu leczenia astmy d) oznaczanie tryptazy w monitorowaniu szoku anafilaktycznego e)oznaczanie specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych f)test przesiewowy różnicujący atopię od nieatopii |  |
|  | Szeroki zakres pomiarowy bez konieczności wykonywania rozcieńczeń: dla sIgE 0,1-100 kU/l; do 4500 kU/l dla całkowitej IgE u dorosłych do 100 kU/l dla całkowitej IgE u noworodków i małych dzieci do 200ug/l dla Tryptazy |  |
|  | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0,1 – 0,35 kU/l |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 4 metod z jednej próbki surowicy. |  |
|  | Możliwość ilościowej diagnostyki autoprzeciwciał, w tym przeciwciał przeciwjądrowych tj. fibrylaryna, PM-Scl, PCNA oraz ANCA w klasie IgG |  |
|  | Możliwość oznaczania transglutaminaz oraz deamidowanych gliadyn w klasach IgA i IgG, oraz kardiolipin i B-2 glikoprotein w klasach IgG, IgM, |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania oznaczenia w 3 klasach (IgG, IgA, IgM), w ramach jednego przebiegu aparatu z jednej próbki pacjenta. |  |
|  | Szeroki zakres detekcji (od 0,1 μg/l – do 600 μg/l) przy odczytach z krzywej standardowej dla oznaczeń w klasie IgG dla oznaczeń autoimmunologicznych |  |
|  | Wspólna krzywa standardowa dla wszystkich przeciwciał oznaczanych w klasie IgG |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych (eliminacja błędów związanego z rozcieńczeniem manualnym) |  |
|  | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu min. 28 dni. |  |
|  | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań |  |
|  | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania badania nie większa niż 40 µl dla badań alergologicznych dla jednego alergenu i 90 µl dla badań autoimmunologicznych |  |
|  | Możliwość programowania stałych paneli alergenowych wraz z całkowitą IgE oraz Tryptazą, oraz profili autoimmunologicznych |  |
|  | Możliwość pracy aparatu w trybie „stand alone” (samodzielnym) jak również podłączony do systemu LIS |  |
|  | Szkolenie personelu laboratorium |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy:

Wymagania w zakresie zagadnień informatycznych dla sprzętu (w ramach dzierżawy)

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dwustronna komunikacja analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |
|  | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorem a LSI ponosi Wykonawca. |  |
|  | Dostarczony analizator musi być podłączony do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. |  |
|  | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiającego). |  |
|  | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: usuwania błędów; dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |
|  | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie Podział błędów na kategorie Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu Krytyczny – reakcja 24 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h Pilny – reakcja 48 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 72 h Zwykły – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. |  |
|  | Możliwość konfiguracji analizatora wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.