Pyrzyce, dnia 15.06.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym na dostawę trzech aparatów USG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
Załącznik nr. 3 do SWZ
Pytanie 1 pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z możliwością obrotu konsoli (lewo-prawo) w zakresie +/-30 stopni i możliwością regulacji wysokości 18cm?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 pkt 17
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z podstawą jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania 3 z nich?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 pkt 34
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z zakresem częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 1.04 do 35,96kHz?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 pkt 51
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z ilością ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika w ilości 90?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5 pkt 35
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie) +/- 6m/s?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6 pkt 31
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z ilością dostępnych map koloru dla Dopplera Kolorowego (CD) 12?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 pkt 46
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z wewnętrznym dyskiem SSD systemowym zapewniającym szybki start systemu o pojemności ponad 500GB i wewnętrznym systemem archiwizacji danych z dyskiem twardym wykonanym również w technologii SSD o pojemności ponad 500GB?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 pkt 18
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z wbudowaną baterią pozwalająca na 40min normalnej pracy aparatu przy utracie zasilania z wyświetlanym na ekranie monitora aparatu stenem naładowania baterii?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 pkt 56-57
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z powiększeniem obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu 21x ?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 pkt 70-71
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą liniową do małych narządów wykonana w technologii single cristal o częstotliwości 2-14MHz ilości elementów 256 szerokości pola skanowania 50mm obrazowaniem harmonicznym, trapezowym, możliwością pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów i możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 pkt 65
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą convex do badań ogólnych wykonaną w technologii single cristal o częstotliwości 1-7MHz liczbą elementów 192 kątem skanowania ponad 90st obrazowaniem harmonicznym i możliwością pracy z elastografią akustyczną Shear Wave kodowanej kolorem?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 pkt 78
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą endokawitarną o zakresie częstotliwości 2-11MHz liczbą elementów 192 kątem skanowania powyżej 180st i obrazowaniem harmonicznym z możliwością pracy z elastografią strain i fuzją obrazów ?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 pkt 86
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z jednym modelem głowicy śródoperacyjnej liniowej bez convex?
Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 14 pkt 87
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15 pkt 88
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sony?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16 pkt 90
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę urologiczną dwupłaszczyznową?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 18
Czy Zamawiający będzie wymagał oprogramowania umożliwiającego przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 20
Czy zamawiający będzie wymagał aparatu renomowanego producenta z ekranem dotykowym o przekątnej 14cali ?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 21
Czy zamawiający będzie wymagał kompatybilności głowic między pakietem 1 i 3?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.