Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.

Opis wymagań granicznych

część 1

Dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania przeciwciał metodą typu IMMUNOBLOT: anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, przeciwciał anty- Treponema pallidum IgG i IgM surowicy lub osoczu, przeciwciał anty HEV IgM, IgG w surowicy wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi i kontrolnymi przeznaczonymi do tych oznaczeń.

| Lp. | - Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów i materiałów kontrolnych: |  |  |
| 1 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 2 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 3 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał anty- Treponema pallidum IgG metodą typu immunoblot |  |
| 4 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał anty- Treponema pallidum IgM metodą typu immunoblot |  |
| 5 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 6 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 7 | W przypadku gdy w zestawie odczynnikowym nie ma materiałów kontrolnych, dodatkowo w cenie oferty dostarczyć dla oferowanych zestawów kontrole w odpowiedniej ilości do ilości opakowań zamówionych testów |  |
| Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych: |  |  |
| 8 | Wymagana technika oznaczeń: testy typu „line immunoblot” z naniesionymi na pasek testowy antygenami w postaci linii |  |
| 9 | Indywidualne oznakowanie pasków testowych obejmujące identyfikator rodzaju wykonywanego testu |  |
| 10 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy |  |
| 11 | Na każdym pasku linie kontrolne dla koniugatu IgG i IgM |  |
| 12 | Wykonawca zapewnia w cenie oferty uczestnictwo w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości na cały czas trwania umowy, wg. harmonogramu organizatora programu np. Labquality dla wybranych parametrów oznaczanych na analizatorze, a dostępnych u organizatora programu kontroli : anty-Borrelia IgG i IgM, anty- Treponema pallidum IgM, IgG co najmniej raz w roku |  |
| 13 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD |  |
| 14 | Data ważności dla zestawów odczynnikowych przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi: |  |  |
| 15 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko patogennym dla człowieka genogatunkom Borrelia (B. afzelii, B. burgdorferi, B. garini, B. spielmanii) metodą typu immunoblot dla klasy IgG co najmniej B.afzelii, B. burgdoirferi, B. garini dla kaly IgM co najmniej B.afzelii, B. burgdoirferi, B. garini, B. spielmanii |  |
| 16 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów VlsE, i OspC dla testu w klasie IgM oraz rekombinowanych antygenów VlsE dla testu w klasie IgG (warunek minimum) |  |
| 17 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy, osocza i /lub płynu mózgowo-rdzeniowego |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum IgG i IgM |  |  |
| 18 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Treponema pallidum metodą typu immunoblot |  |
| 19 | Zastosowanie na paskach testowych antygenów TpN15, TpN17, TpN47, TmpA |  |
| 20 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy lub osocza |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko HEV |  |  |
| 21 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko HEV metodą typu immunoblot |  |
| 22 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów docelowych HEV dla 4 ludzkich genotypów chorobotwórczych. |  |
| 23 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy lub osocza |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator przeznaczony do wykonywania oznaczeń przeciwciał techniką immunoblot w surowicy, osoczu i /lub płynie mózgowo-rdzeniowym |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024 |  |
| 3 | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury od identyfikacji próbek, poprzez ich rozcieńczenie i automatyczną procedurę blottingu, suszenia do końcowego skanowania pasków testowych |  |
| 4 | Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych- automatyczne fotografowanie pasków oraz archiwizowanie obrazów za pomocą oprogramowania. Możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS (Laboratoryjny System Informatyczny) |  |
| 5 | Możliwość łączenia oznaczanych parametrów w jednym przebiegu. |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy dedykowany do obsługi analizatora. Po stronie wykonawcy sterowniki i podłączenie do systemu LIS |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń przeciwciał klasy IgG oraz IgM (w trakcie jednoczasowej inkubacji) |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego wykonywania minimum 40 oznaczeń |  |
| 9 | Analizator funkcją ”detekcja poziomu cieczy” |  |
| 10 | System identyfikujący umieszczone w podajniku próbki za pomocą kodów kreskowych, wykorzystujący zintegrowany z aparatem skaner kodów |  |
| 11 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego |  |
| 12 | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 13 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |
| 14 | Serwis techniczny obejmuje naprawy oraz wykonywanie przeglądów technicznych w ilości zgodnej z wymogami producenta z wymianą zepsutych i zużytych części oraz materiałów zużywalnych. Dostarczenie harmonogramu przeglądów technicznych Zamawiającemu po zainstalowaniu analizatora. |  |
| 15 | Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze. |  |
| 16 | Instalacja i szkolenie z obsługi analizatora w miejscu instalacji urządzenia w cenie ofert (minimum 2 szkolenia). Opieka techniczna i merytoryczna przez cały okres w ramach realizacji umowy. |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- **Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy):

Wymaganie jakościowe do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy, osoczu i /lub płynie mózgowo-rdzeniowym oraz oznaczania przeciwciał anty-Treponema pallidum w surowicy/osoczu

| Lp. | Wymaganie jakościowe | Przyznana ilość punktów | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie markerów późnej fazy - lipidów naniesionych w postaci linii na membranie do wykrywania przeciwciał przeciwko lipidom Borrelia afzeli i Borrelia burgdorferi (dotyczy wyłącznie testów dla klasy IgG). | 20 pkt. |  |
| 2. | Zastosowanie rekombinowanego OspC w formie dimerycznej | 20 pkt. |  |
| 3. | Zastosowanie na paskach testowych dodatkowych antygenów Tp257, Tp453 dla Treponema pallidum | 5 pkt. |  |

- *Spełnianie wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje przyznanie dodatkowych punktów jakościowych.

| WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany |  |
|  | a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać) |  |
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  |
|  | a) usuwania błędów; | (nie wypełniać) |  |
|  | b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; |  |  |
|  | c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; |  |  |
|  | d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w dni robocze w godzinach od 8-16 w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany |  |
|  | a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać) |  |
|  | a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; |  |  |
|  | b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; |  |  |
|  | c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; |  |  |
|  | b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu |  |  |
|  | a. Krytyczny – reakcja 2 h 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 24 h 4 h |  |  |
|  | b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h |  |  |
|  | c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |

* Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.