## narzedzia
Narzędzia laparoskopowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość szt. /op. | Cena jedn. netto za 1 szt./1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi: - kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 6 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru; - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni; - gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli; | szt. | 3
2 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą; | szt. | 3
3 | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi: - kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 11 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru; - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni; - gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli; | szt. | 2
4 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą | szt. | 2
5 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | szt. | 2
6 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm | szt. | 1
7 | Optyka laparoskopowa 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki | szt. | 1
8 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm | szt. | 1
9 | Rurka ssąco-płucząca, śr. 5 mm, dł. 36 cm, wyposażona w: - dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem, - boczne otwory w końcu dystalnym rurki, | szt. | 1
10 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką, - wkład roboczy: bransze chwytające typu "szczęki aligatora", obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, Kleszcze laparoskopowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami, wkładami roboczymi i tubusami firmy Karl Storz. | szt. | 1
11 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, Kleszcze laparoskopowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami, wkładami roboczymi i tubusami firmy Karl Storz. | szt. | 1
12 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, Kleszcze laparoskopowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami, wkładami roboczymi i tubusami firmy Karl Storz. | szt. | 1
13 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, Kleszcze laparoskopowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami, wkładami roboczymi i tubusami firmy Karl Storz. | szt. | 2
14 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, Kleszcze laparoskopowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami, wkładami roboczymi i tubusami firmy Karl Storz. | szt. | 1
15 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm; | szt. | 1
16 | Igła punkcyjna, z przyłączem LUER-Lock, śr. igły w końcu dystalnym 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm; | szt. | 1
17 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, bransze proste z wkładką z węglika wolframu, rękojeść prosta, zapinka wyłączana; | szt. | 1
18 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, rozm. 5 mm, dł. 36 cm; | szt. | 1
19 | Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, monopolarny, dł. 300 cm; | szt. | 2
20 | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 50/4, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami firmy Karl Storz; | szt. | 20
21 | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 60/10, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami firmy Karl Storz; | szt. | 20
22 | Uszczelka zamienna do tuli gwintowanej do kaniuli trokara o śr. 6 mm; | szt. | 10
23 | Uszczelka zamienna do tuli gwintowanej do kaniuli trokara o śr. 11 mm; | szt. | 10
24 | Podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi dla min. 13 instrumentów o średnicy 2,5 - 10 mm wraz z dużą tacą drucianą umożliwiająca wstawienie podstawki instrumentowej i małą tacą drucianą na drobne akcesoria; wymiary zewnętrzne 480 x 250 x 125 mm | szt. | 1
25 | Siatka silikonowa do tacy drucianej, wym. 470 x 240 mm | szt. | 1
26 | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, wyposażony w aluminiową wannę, odporną na wysoką temperaturę plastikową pokrywę oraz w wielorazową barierę mikrobiologiczną. | szt. | 1
27 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, Nożyczki laparoskopowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami, wkładami roboczymi i tubusami firmy Karl Storz. | szt. | 2
28 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa typu CADIERE, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm; | szt. | 1
29 | Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 36 cm, wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna na: - uchwyt metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy, - tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania, - wkład roboczy, | szt. | 1
30 | Klipsy tytanowe średnio-duże, 16 magazynków po 10 szt. | op. | 2
31 | Redukcja 11 / 5 mm, kaniula wprowadzana do trokara; | szt. | 1
32 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm | szt. | 1
RAZEM