Załącznik nr 2 do SWZ

ARKUSZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa Laparoskopu zabiegowego z wyposażeniem. – 1 kpl.

Marka i model aparatu :................................................................................................

Producent sprzętu medycznego: ............................................................................................

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu | Parametry graniczne wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | TAK |  |
|  | Typ | TAK |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowana, rok prod. min 2023/2024 | TAK |  |
|  | Monitor operacyjny 4K – 1 szt. |  |  |
|  | Monitor o przekątnej ekranu min. 31 cali | TAK |  |
|  | Monitor pracujący w rozdzielczości min. 4K 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |
|  | Jasność min. 700 cd/m2 | TAK |  |
|  | Kontrast – min. 1350:1 | TAK |  |
|  | Wejścia wideo min : 1x Display Port 1.2 1x DVI-D 1x 12G-SDI 1x HDMI 2.0 1x 3G-SDI | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo min.: 1x Display Port 1.2 1x DVI-D 1x 12G-SDI | TAK |  |
|  | Waga monitora nie większa niż 13,5 kg | TAK |  |
|  | Zawieszenie typ VESA | TAK |  |
|  | Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/3D/NIR ICG - 1 zestaw |  |  |
|  | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i dedykowanym laparoskopowym wideoendoskopem 4K 3D | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | TAK |  |
|  | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK 1 gniazdo USB – 0 pkt. >1 gniazdo USB – 5 pkt. |  |
|  | W zestawie zewnętrzna, zmywalna klawiatura USB | TAK |  |
|  | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, przyciski wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania po dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery i wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery – wyświetlanie parametrów insuflacji (ciśnienie/przepływ) bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery. | TAK |  |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery. | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu. | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK (podać) |  |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła. | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego. | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego. | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu lub egzoskopu operacyjnego 4K | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. CF |  |  |
|  | Głowica kamery 4K UHD/ICG – 1 szt. |  |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K UHD, 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 2 przetworniki obrazowe | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
|  | Waga głowicy max. 265 g. | Waga < 265 g – 5 pkt. Waga > 265 g – 0 pkt. |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |
|  | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |
|  | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym | TAK |  |
|  | Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
|  | Insuflator wysokoprzepływowy - zestaw |  |  |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min. | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg ±5 mmHg. | TAK |  |
|  | Insuflator wyposażony w min.2 tryby pracy: | TAK |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1-40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 1-30 mmHg. | TAK |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1-2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1-15 mmHg. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 oraz przepływu CO2. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta. | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia CO2 w butli. | TAK |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie ze sterownikiem oferowanej kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, dł. 250 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli z gazem o dł. 102 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1szt. | Oznakowanie kodem DataMatrix lub QR TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm – 1szt. | TAK |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy z wysięgnikiem na monitor, mocowanym bocznie, z uchwytem VESA 75/100, zasięg 530 mm, maks. obciążenie 15 kg. W zestawie: uchwyt kamery kompatybilny z oferowanym wózkiem, uchwyt na butlę CO2,wysięgnik na płyny – 1 zestaw. | TAK |  |
|  | Gwarancji – min. 24 m-ce, gwarancja jest bezpłatna, obejmuje części zamienne, dojazd serwisu, bezpłatne przeglądy okresowe w czasie obowiązywania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Wyrób dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................					     												......................................................

(miejscowość, data) 					                  (podpis i pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)