## 10
Załącznik nr 5 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.3.4.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek krtaniowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Maski krtaniowe jednokrotnego użytku: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wypo-sażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypeł-nienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału odde-chowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Produkt sterylny, kompatybilny z MRI, wyposażony w plastikową osłonę mankietu. Materiał: silikon mankiet, PVC korpus. Rozmiary i zakresy wagowe: | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
- 1 <5 kg
- 1.5 5-10 kg
- 2 10- 20 kg
- 2.5 20-30 kg
- 3 30-50 kg
- 4 50-70 kg
- 5 70-100 kg
- 6 >100 kg
LUB*: - Maska krtaniowa jednorazowego użytku, - mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych - mocno uwypuklona kopuła i duży otwór oddechowy, co zgodnie z badaniami i praktyką skutecznie eliminuje ewentualną możliwość wklinowania nagłośni - kanał wypełnienia mankietu luźny (swobodny), połączony na krótkim odcinku z rurką (tuż przy mankiecie) co umożliwia odsunięcie go od zgryzu pacjenta, - balon kontrolny z ułatwiającymi stosowanie oznaczeniami: rozmiaru maski, objętości wypełnienia mankietu, wagi pacjenta, maksymalnego ciśnienia w mankiecie, umożliwia-jący podłączenie manometru, - produkt sterylny, - produkt kompatybilny z MRI (bezwarunkowo), wyposażony w plastikową osłonę mankietu. - materiał: mankiet, rurka, dren balonika kontrolnego, balonik: PCV (wolny od wszystkich ftalanów, w tym DEHP), - rozmiary i zakresy wagowe: 1 (<5 kg); 1.5 (5-10 kg); 2 (10- 20 kg); 2.5 (20-30 kg); 3 (30-50 kg); 4 (50-70 kg); 5 (70-100 kg); 6 >100 kg)
2. | Maski krtaniowe jednokrotnego użytku drugiej generacji: Maska krtaniowa LMA Supreme,jednorazowego użytku, drugiej generacji, z dostępem do przewodu pokarmowego i zapewnia skuteczne uszczelnienie First Seal na poziomie części ustnej gardła (uszczelnienie ustno-gardłowe) oraz innowacyjne uszczelnienie w obrębie górnego zwieracza przełyku (uszczelnienie przełykowe). Wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H2O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklino-wania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości, plastikowa osłonka mankietu ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/, poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny. Produkt sterylny,pakowany indywidualnie, kompatybilny z MRI, MATERIAŁ: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający lateksu Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
-1 <5 kg/6F
-1.5 5-10 kg/6F
-2 10- 20 kg/10F
-2.5 20-30 kg/10F
-3 30-50 kg/14F
-4 50-70 kg/14F
-5 70-100 kg/14F
LUB*: - maska krtaniowa jednokrotnego użytku drugiej generacji (z dodatkową funkcją umożliwiającą wykonanie intubacji dotchawiczej za pomocą standardowej rurki dotchawiczej pod kontrolą bronchoskopu) - maska krtaniowa Ambu AuraGain drugiej generacji, - z dostępem do przewodu pokarmowego, zapewniająca skuteczne uszczelnienie zarówno części ustnej gardła jak i okolicy górnego zwieracza przełyku (czubek mankietu naciska na górny zwieracz przełyku i zapewnia uszczelnienie tej okolicy) - wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, - rurka maski wyprofilowana pod kątem 90 stopni, - mankiet gwarantujący utrzymanie wysokiego ciśnienia uszczelnienia do 40 cm H2O w drogach oddechowych (wartość udokumentowana) - anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny - kanał oddechowy o dużej średnicy (dzięki poprowadzeniu kanału gastrycznego z boku rurki) oraz uwypuklana kopuła chronią przed ewentualną możliwością wklinowania nagłośni. - kanał wypełnienia mankietu luźny (swobodny), połączony na krótkim odcinku z rurką (tuż przy mankiecie) co umożliwia odsunięcie go od zgryzu pacjenta, - maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, - maska wyposażona w znaczniki prawidłowego położenia w drogach oddechowych (prawidłowej głębokości), - maska wyposażona w plastikową osłonkę mankietu stabilnie zabezpieczająca mankiet maski znajdującej się w opakowaniu - maska wyposażona w balonik kontrolny, - produkt sterylny, pakowany indywidualnie, - produkt kompatybilny z MRI (bezwarunkowo), - materiał: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający ftalanów (w tym DEHP) oraz lateksu - rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: 1 (<5 kg/6 FR); 1.5 (5-10 kg/8FR); 2 (10- 20 kg/10FR); 2.5 (20-30 kg/10FR); 3 (30-50 kg/16FR); 4 (50-70 kg/16FR); 5 (70-100 kg/16FR); 6 >100 kg/16FR)
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje.