Załącznik nr 1b – Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do elektrokoagulacji | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do elektrokoagulacji | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| Aparat do elektrokoagulacji |
| Parametry ogólne |
|  | Diatermia mono i bipolarna | TAK |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 9 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza | 9 lub więcej nastaw – 25 pkt mniej nastaw – 0 pkt |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej informujący o aktualnej jakości połączenia elektrody biernej ze skórą pacjenta (wyświetlacz cyfrowy podający bieżącą oporność połączenia skóra-elektroda lub wyświetlacz min. 10-cio segmentowy) | TAK |  |
|  | Możliwość integracji urządzeń chirurgicznych: diatermia, przystawka do koagulacji argonowej, odsysacz dymu z pola operacyjnego w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej | TAK – możliwość integracji – 25pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej | TAK – możliwość współpracy – 25pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu | TAK |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – 1 szt. - bipolarne – 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym | TAK 2szt gniazd monopolarnych – 25pkt 1 szt. – 0 pkt. |  |
|  | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek dwupinowych ( w rozstawie 22-28) oraz jednopinowych | TAK |  |
|  | Aparat powinien posiadać gniazdo neutralne uniwersalne pozwalające na podłączenie kabli z wtyczką o śr.6,35 mm typ ERBE i wtyczkę typ Valleylab | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego | TAK |  |
| Ciecie monopolarne |
|  | Maksymalna moc znamionowa cięcia monopolarnego 300 W±10% | TAK |  |
|  | Min. dwa rodzaje prądów cięcia w tym jedno do pracy w środowisku wodnym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem co 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| Koagulacja monopolarna |
|  | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 W±10% | TAK, podać |  |
|  | Liczba trybów – rodzajów koagulacji monopolarnej - min cztery, w tym: miękka, natryskowa, intensywna | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem co 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| Koagulacja bipolarna |
|  | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W±10%- dla każdego dostępnego trybu | TAK, podać |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej: włącznik nożny i/lub funkcja auto-start | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru czasu opóźnienia funkcji auto-start. | TAK |  |
|  | Funkcja auto-stop | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem co 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Elektrody bierne jednorazowe, dwudzielne z niezależnym pierścieniem potencjału gwarantującym równomierny dopływ energii wysokiej częstotliwości do całej aktywnej powierzchni elektrody biernej, powierzchnia elektrody 85 cm²- 50 szt. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny do dezynfekcji - 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, kabel dł. 4 m - 2szt | TAK |  |
|  | Kabel przyłączeniowy do jednorazowych elektrod neutralnych - 1szt | TAK |  |
|  | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm, średnica trzpienia 4mm -5szt. | tak |  |
| Aparat do elektrokoagulacji- z systemem zamykania naczyń |
|  | Diatermia mono i bipolarna | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy do komunikacji aparat-użytkownik | TAK |  |
|  | Integracja urządzeń chirurgicznych diatermia, przystawka do koagulacji w osłonie argonu, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej | TAK – integracja urządzeń – 25 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej | TAK |  |
|  | Bipolarna koagulacja dużych naczyń i pęczków naczyniowych, włącznie z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji | TAK Podać |  |
|  | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK Podać |  |
|  | Pamięć minimum 30 programów i zapisywanie ich. | TAK < 30 programów=0 pkt. ≥ 30 programów- 25 pkt. |  |
|  | Zmiana programu przy pomocy włącznika nożnego i z uchwytu monopolarnego | TAK Sam włącznik nożny- 0 pkt. Włącznik nożny plus przełącznik- 25 pkt. |  |
|  | Uruchamianie funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim | TAK |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: monopolarne/uniwersalne- min. 1 bipolarne- min.2 bierne-min.1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów) | TAK Podać |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego max 300 W | TAK Podać |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym. | TAK Podać |  |
|  | Ilość efektów(głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia monopolarnego dla każdego z trybów min.4 | TAK Podać |  |
|  | Cztery rodzaje koagulacji monopolarnej. | TAK Podać 4 i więcej rodzaje koagulacji 25 pkt mniej - 0 pkt |  |
|  | Możliwość min 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji- nie dotyczy regulacji mocy | TAK Podać |  |
|  | Cięcie bipolarne o mocy min. 370 W w roztworze soli fizjologicznej dla 8 efektów hemostatycznych | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla 8 efektów hemostatycznych | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z funkcją Autostart z regulacją czasu opóźnienia | Tak podać |  |
|  | Koagulacja bipolarna z funkcją Autostartu | TAK Podać |  |
|  | Włącznik nożny podwójny, wodoodporny (do dezynfekcji) 1 szt | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna, dzielona o powierzchni 85cm2, z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23cm2 – 50szt. | TAK |  |
|  | Kabel do resektoskopu bipolarnego – 1szt | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).