Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 3

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Liofilizator stołowy z pompą próżniową – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Liofilizator o parametrach nie gorszych niż: Pojemność kondensatora 4 kg Wydajność kondensatora lodu 4 kg/24h Minimalna temperatura kondensatora lodu -55oC | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z kolorowym ekranem dotykowym: Wprowadzanie parametrów procesu: czasu oraz fazy przebiegu liofilizacji Regulacja próżni w fazie suszenia Odczyt temperatury kondensatora lodu Odczyt temperatury parowania w funkcji próżni Jednoczesny odczyt parametrów (wprowadzonych i aktualnych) Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych: nieszczelność układu, niesprawna sonda pomiaru próżni, awaria układu chłodzenia Programowanie czasu wstępnego grzania pompy próżniowej w zakresie co najmniej 5-60 min. Rozmrażanie kondensatora lodu gorącym gazem z programowaniem czasu i temperatury Wybór języka programowania i obsługi, w tym język polski Funkcja automatycznego testu szczelności i sprawności urządzenia Schemat funkcjonalny liofilizatora | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pompa próżniowa olejowa o parametrach nie gorszych niż: Wydajność 6 m3/ h Próżnia końcowa 2 x 10-3 mbara Poziom hałasu nie wyższy niż 50 dB Sygnalizacja stanów alarmowych i obsługi serwisowej (dźwiękowa oraz na wyświetlaczu) Automatyczne włączanie Zawór elektromagnetyczny pomiędzy liofilizatorem a pompą próżniową Filtr wylotowy w zestawie Wszelkie przyłącza, filtry, zawory gwarantujące niezakłócaną pracę systemu (liofilizator + pompa) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: Przezroczysta cylindryczna komora akrylowa z 12 wyjściami do zaworów gumowych Zawory gumowe do podłączania naczyń szklanych - minimum 6 szt. Zestaw 5 półek o średnicy minimum 260 mm Odstęp między półkami nie mniejszy niż 70 mm | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi liofilizatora oraz instrukcja w j. polskim | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |